TABELA NR 3  SYSTEM DO OZNACZEŃ SEROLOGICZNYCH MIKROMETODĄ

KOLUMNOWO – ŻELOWĄ - WYMAGANIA

| L.p | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany / parametr dodatkowo oceniany | Parametr oferowany wpisać TAK dla parametrów wymaganych. Wpisać TAK/NIE lub parametr oferowany dla parametrów dodatkowo ocenianych. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymagane jest wykonanie wszystkich badań wymienionych w Formularzu cenowym | TAK |  |
| 2. | Pojemność wirówki do mikrokart | 12-24 kart |  |
| 3. | Wymagane jest badanie grupy krwi ( anty-A, anty-B,anty-D(VI-),clt/A1-B) mikrometodą kolumnową. Mikrokarty wypełnione odczynnikami | TAK |  |
| 4. | Wymagane jest potwierdzenie grupy krwi dorosłych ABO RhD. Odczynniki anty-A,anty-B, anty-D(VI-) z innych klonów niż wymienione w pkt 3/lub Odczynniki anty-A, anty-B, anty-D(VI-) z innych klonów lub innej serii tego samego klonu niż wymienione w pkt. 3. Mikrokarty wypełnione odczynnikami. | TAK |  |
| 5. | Potwierdzenie grupy krwi dla biorców A-B-D(VI-) oraz dawców A-B-D(VI+). Inne klony lub inne serie tego samego klonu niż wymienione w pkt. 3. Mikrokarty wypełnione odczynnikami | TAK |  |
| 6. | Badanie przeglądowe przeciwciał pośrednim testem antyglobulinowym na 3-4 krwinkach wzorcowych, włączając antygen Cw. Mikrokarty wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną | TAK |  |
| 7. | Wymagana jest metodyka całkowicie eliminująca płukanie krwinek czerwonych- zawiesina krwinek czerwonych poniżej 1% | TAK |  |
| 8. | Wymagane jest , aby odczynniki były gotowe do użycia ( krwinki wzorcowe zawieszone w odczynniku o niskiej sile jonowej- poniżej 1% i pochodziły od jednego producenta ( tego samego co oferowany sprzęt),a karty wypełnione nieprzelewającym podłożem separującym. Surowice wzorcowe do oznaczeń antygenów grup krwi, do PTA i do BTA naniesione na kolumienki przez producenta | TAK |  |
| 9. | Wymagany jest transport odczynników krwinkowych zgodnie z wymogami producenta pod względem temperatury i czasu transportu. Dokument potwierdzający spełnienie warunków transportu- dołączony przy każdej dostawie. | TAK |  |
| 10. | Temperatura przechowywania wszystkich mikrokart 18-25°C | parametr dodatkowo oceniany: TAK:10 pkt NIE: 0 pkt |  |
| 11. | Zewnętrzna kontrola jakości potwierdzona certyfikatem w zakresie podstawowym – 4x w okresie obowiązywania umowy. Zaświadczenie/ Certyfikat uczestnictwa oraz wyniki kontroli należy przesłać do Zamawiającego | TAK |  |
| 12. | Wykonawca zapewni prawidłowe działanie i serwisowanie oferowanego sprzętu. Czas naprawy od zgłoszenia do 48h. Serwis dostępny również w niedziele i święta | TAK |  |
| 13. | Wirówka do mikrokart musi mieć fabrycznie ustawioną stałą prędkość i czas wirowania. Nowa lub używana, monitorowana przez mikroprocesor, z wyjmowanym rotorem bez użycia narzędzi dla ułatwienia dezynfekcji | TAK |  |
| 14. | Dozownik do diluentu umożliwiający odmierzanie min. 2 objętości 0,5 i 1 ml. Nowy lub używany | TAK |  |
| 15. | Pipeta multidozująca dedykowana do systemu. Nowa lub używana - 2 SZT | TAK |  |
| 16. | Wymagana jest instalacja i przeprowadzenie szkolenia personelu w siedzibie zamawiającego potwierdzonego stosownym certyfikatem | TAK |  |
| 17. | Certyfikaty CE na oferowane elementy systemu | TAK |  |
| 18. | Oferowana metoda kolumno-żelowa posiada pozytywną opinię IHiT w Warszawie | parametr dodatkowo oceniany: TAK -20 pkt NIE- 0 pkt załączyć do oferty |  |
| 19. | Polskojęzyczna instrukcja obsługi Systemu i techniki wykonywanych badań | TAK |  |
| 20. | Wymagane jest aby Wykonawca dostarczył wszelkie dzierżawione urządzenia zwalidowane oraz przeprowadzał na własny koszt walidację wszystkich dzierżawionych urządzeń nie rzadziej niż co 12 miesięcy zgodnie z wymaganiami dotyczącymi urządzeń wykorzystywanych w badaniach w serologii transfuzjologicznej | TAK |  |
| 21. | Okres gwarancji dzierżawionych urządzeń - 12 miesięcy Przeglądy zgodnie z wymaganiami producenta w okresie gwarancji na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
| 22. | W przypadku naprawy wirówki trwającej dłużej niż 48h Wykonawca zapewni na czas trwania naprawy urządzenie zastępcze wraz z odczynnikami i częściami zużywalnymi objętymi przedmiotową umową ( w przypadku gdy posiadane części zużywalne i odczynniki nie będą mogły być wykorzystane w dostarczonym urządzeniu) | TAK |  |
| 23. | Karty mają zawierać 6-8 kolumn. Cały system ma składać się z kart tego samego rodzaju ,czyli albo 6 albo 8 kolumn | TAK |  |
| 24. | Karty do oznaczeń grupy krwi ( grupa krwi osoby dorosłej , potwierdzenie biorcy i dawcy) zawierają kolumny na autokontrolę | parametr dodatkowo oceniany: TAK:10 pkt NIE: 0 pkt |  |

Informacja dla Wykonawcy:

Wypełniona Tabela nr 1 pn. „Opis przedmiotu zamówienia: aparat ultrasonograficzny (USG) - wymagania” musi być opatrzona przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanych lub podpisem osobistym i przekazana Zamawiającemu wraz z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.