TABELA NR 2 ANALIZATOR DO OZNACZEŃ IMMUNOCHEMICZNYCH

- WYMAGANIA

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany / parametr dodatkowo oceniany | Parametr oferowany wpisać TAK dla parametrów wymaganych. Wpisać TAK/NIE dla parametrów dodatkowo ocenianych. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator do oznaczeń immunochemicznych, rok produkcji nie wcześniej niż 2017, | TAK wpisać nazwę, model, typ aparatu, nazwę producenta, rok produkcji, aparat nowy/ aparat używany |  |
| 2. | Deklaracja zgodności CE oferowanego analizatora | TAK |  |
| 3. | Analizator automatyczny, wieloparametrowy, możliwość wykonywania wszystkich parametrów wskazanych w formularzu cenowym | TAK |  |
| 4. | Metoda badań: chemiluminescencja | TAK |  |
| 5. | Analizator pracujący w systemie „Random Access”. | TAK |  |
| 6. | Minimalna wydajność aparatu min. 80 oznaczeń/ godzinę dla reakcji jedno- i dwustopniowych | TAK |  |
| 7. | Dwukierunkowy LIS | TAK |  |
| 8. | Pobieranie próbek bezpośrednio z probówek pierwotnych po odwirowaniu. | TAK |  |
| 9. | Szybkość otrzymania wyników do 30 minut. | TAK |  |
| 10. | Kalibracja i rekalibracja przy użyciu nie więcej niż 2 kalibratorów. | TAK |  |
| 11. | Automatyczne otwieranie i zamykanie odczynników na pokładzie analizatora. | TAK |  |
| 12. | analizator współpracujący z oprogramowaniem informatycznym sieci szpitalnej, podłączenie po stronie wykonawcy | TAK |  |
| 13. | Możliwość oznaczania próbek pediatrycznych – objętość próbki do jednego oznaczenia ≤ 50µl | TAK |  |
| 14. | Program kontroli zewnatrzlaboratoryjnej na koszt Wykonawcy | TAK |  |
| 15. | Możliwość oznaczania w tym samym czasie kilku parametrów, minimum 10 | parametr dodatkowo oceniany: Tak- 10 pkt, Nie-0 pkt |  |
| 16. | Oprogramowanie analizatora w języku polskim | TAK |  |
| 17. | Dostawa, instalacja, podłączenie do systemu laboratoryjnego kompatybilnego z systemem szpitalnym | TAK |  |
| 18. | Aktualizacja oprogramowania na koszt Wykonawcy | TAK |  |
| 19. | Zapewnienie odpowiedniej temperatury pracy analizatora ( klimatyzator) i przechowywanie odczynników ( witryna chłodnicza) na koszt Wykonawcy | TAK |  |
| 20. | Szkolenie z obsługi z analizatora pracowników laboratorium | TAK |  |
| 21. | Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim | TAK |  |
| 22. | Gwarancja na analizator na okres obowiązywania umowy | TAK |  |
| 23. | Przeglądy analizatora ( zgodnie z zaleceniami producenta), wymiana części zużywalnych podczas przeglądów , naprawy w ramach gwarancji, koszty dojazdów - na koszt Wykonawcy | TAK |  |
| 24. | Czas naprawy w ciągu 48 godzin (2 dni roboczych od zgłoszenia) | TAK |  |
| 25. | Dostarczenie aparatu zastępczego w przypadku naprawy trwającej powyżej 2 dni roboczych na koszt Wykonawcy | TAK |  |
| 26. | Detekcja skrzepów i mikroskrzepów w materiale badanym. | TAK |  |
| 27. | Automatyczne rozcieńczenie próbek przez analizator. | TAK |  |
| 28. | Analizator kompaktowy o niewielkich wymiarach (nie większych niż 1,2 x 0,8 m), umożliwiający instalację i pracę na stole laboratoryjnym. | TAK |  |
| 29. | Eliminacja kontaminacji – jednorazowe końcówki do pipetowania materiału badanego i odczynników. | TAK |  |
| 30. | Odczynniki dla oznaczania TSH, FT4, FT3 i BHCG muszą posiadać określone przez producenta specyﬁczne wartości referencyjne dla populacji dorosłych, kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach oraz osób starszych. | TAK |  |
| 31. | Wieloparametrowy materiał kontrolny producenta odczynników dla oznaczeń hormonalnych. | TAK |  |
| 32. | Objętość próbki aspirowana do 1 oznaczenia nie większa niż 50 ul | parametr dodatkowo oceniany: TAK – 5 pkt NIE - 0 pkt |  |
| 33. | Czas oznaczenia troponiny nie dłuższy niż 10 minut | parametr dodatkowo oceniany: TAK – 5 pkt NIE - 0 pkt |  |
| 34. | Odczynniki gotowe do użycia bez konieczności ręcznego odkręcania butelek i mieszania zawartości | parametr dodatkowo oceniany: TAK – 5 pkt NIE- 0 pkt |  |

Informacja dla Wykonawcy:

Wypełniona Tabela nr 1 pn. „Opis przedmiotu zamówienia: aparat ultrasonograficzny (USG) - wymagania” musi być opatrzona przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanych lub podpisem osobistym i przekazana Zamawiającemu wraz 
z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.