TABELA NR 1 ANALIZATOR BIOCHEMICZNY- WYMAGANIA

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany / parametr dodatkowo oceniany | Parametr oferowany wpisać TAK dla parametrów wymaganych. Wpisać TAK/NIE lub parametr oferowany dla parametrów dodatkowo ocenianych. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator biochemiczny nowy lub używany, rok produkcji min. 2017 | TAK wpisać nazwę analizatora, model, typ, nazwę producenta, rok produkcji |  |
| 2. | Deklaracja zgodności CE oferowanego analizatora | TAK |  |
| 3. | Aparat wolnostojący | TAK |  |
| 4. | Aparat pracujący w trybie „ pacjent po pacjencie” | TAK |  |
| 5. | Odczynniki , materiały kontrolne i kalibratory do wszystkich oznaczeń wymienionych w Części 2 tego samego producenta | TAK |  |
| 6. | Wydajność analizatora minimum 350 oznaczeń fotometrycznych na godzinę bez spadku wydajności w przypadku reakcji dwuodczynnikowych | parametr dodatkowo oceniany: ilość oznaczeń na godzinę max. 350- 0 pkt powyżej 350 -10 pkt |  |
| 7. | Liczba pozycji na próbki z kodami minimum 70 pozycji | parametr dodatkowo oceniany: ilość pozycji max. 70- 0 pkt 71-80 -5 pkt 81 i więcej 10 pkt |  |
| 8. | Liczba pozycji na odczynniki minimum 85 pozycji | parametr dodatkowo oceniany: ilość pozycji max, 85- 0 pkt 86 i więcej -5 pkt |  |
| 9. | Chłodzenie odczynników na pokładzie analizatora | TAK |  |
| 10. | Wszystkie odczynniki z Formularza cenowego automatycznie rozpoznawane przez wewnętrzny czytnik kodów | TAK |  |
| 11. | Możliwość zmiany dowolnej próbki rutynowej znajdującej się na pokładzie na citową w trakcie pracy aparatu | TAK |  |
| 12. | Możliwość wstawiania / dostawiania próbki w dowolnym momencie bez konieczności zatrzymania pracy aparatu | TAK |  |
| 13. | Możliwość automatycznego rozcieńczania próbek badanych poza liniowością lub zdefiniowanym zakresem | TAK |  |
| 14. | Oddzielna igła do próbek i odczynników | parametr dodatkowo oceniany Tak-10 pkt Nie-0 pkt |  |
| 15. | Kuwety reakcyjne wielokrotnego użytku | TAK |  |
| 16. | Analizator wyposażony w niewymienne źródło światła | TAK |  |
| 17. | Pełna dowolność w rozmieszczeniu odczynników i próbek; możliwość umieszczania odczynników, próbek, kalibratorów i kontroli na dowolnej pozycji rotora | TAK |  |
| 18. | Możliwość zlecenia ręcznego powtórzenia próbki z własnym współczynnikiem rozcieńczenia | TAK |  |
| 19. | 1. Wszystkie zbiorniki wkładane w analizator / 2. pojemnik na wodę przynależący do stacji uzdatniania wody znajduje się poza analizatorem | TAK wpisać pozycja 1 lub pozycja 2 | 1…………….. lub 2……………. |
| 20. | Automatyczne prześwietlanie każdej kuwety przed każdym pomiarem i odejmowanie jej absorbancji od absorbancji reakcji oraz odrzucanie kuwet poza dopuszczalnym zakresem | parametr dodatkowo oceniany: NIE - 0 pkt TAK -10 pkt |  |
| 21. | Oprogramowanie analizatora w języku polskim | TAK |  |
| 22. | Analizator musi gwarantować dwukierunkową transmisję danych LIS , z połączeniem na koszt Wykonawcy | TAK |  |
| 23. | Program kontroli zewnątrzlaboratoryjnej LabQuality lub równoważny – na koszt Wykonawcy | TAK |  |
| 24. | Aparat obsługiwany przez zewnętrzny komputer /monitor. | TAK |  |
| 25. | Dostawa, instalacja, podłączenie do systemu informatycznego laboratoryjnego kompatybilnego z systemem szpitalnym | TAK |  |
| 26. | Aktualizacja oprogramowania na koszt Wykonawcy | TAK |  |
| 27. | Szkolenie z obsługi z analizatora pracowników laboratorium | TAK |  |
| 28. | Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim | TAK |  |
| 29. | Gwarancja na analizator - na cały okres realizacji zamówienia | TAK podać |  |
| 30. | Przeglądy analizatora ( zgodnie z zaleceniami producenta), wymiana części zużywalnych podczas przeglądów , naprawy w ramach gwarancji, koszty dojazdów - na koszt Wykonawcy | TAK |  |
| 31. | Czas naprawy w ciągu 48 godzin (2 dni roboczych) od zgłoszenia | TAK |  |
| 32. | Dostarczenie aparatu zastępczego w przypadku naprawy trwającej powyżej 2 dni roboczych na koszt Wykonawcy | TAK |  |

Informacja dla Wykonawcy:

Wypełniona Tabela nr 1 pn. „Opis przedmiotu zamówienia: aparat ultrasonograficzny (USG) - wymagania” musi być opatrzona przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanych lub podpisem osobistym i przekazana Zamawiającemu wraz 
z dokumentem (-ami) potwierdzającymi prawo do reprezentacji Wykonawcy przez osobę podpisującą ofertę.