Lidzbark Warmiński, 08.06.2022 r.

 **P.T.**

 **Wykonawcy**

Znak sprawy: **ZOZ.V-260-53/ZP/22**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku do apteki szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim

**Pytania i wyjaśnienia nr 2**

Zgodnie z art. 284 ust. 2 Ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje wyjaśnienia do zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego.

**Pytanie 156**

Pakiet 30 Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 160 x 210 cm ?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Pakiecie 30 **dopuśc**i podkład w rozmiarze 160 x 210 cm.

**Pytanie 157**

Pakiet 30 Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 150 x 210 cm ?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Pakiecie 30 **dopuśc**i podkład w rozmiarze 150 x 210 cm.

**Pytanie 158**

CZĘŚĆ 38 Woreczki laparoskopowe Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, dopuści woreczki pakowane po 10 szt.,
z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 38 poz.1 Woreczki laparoskopowe Poz. 1 dopuści, na zasadzie równoważności, woreczki pakowane po 10 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości zgodnie z SWZ pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów Formularza cenowego.

**Pytanie 159**

Dotyczy Części nr 22, pozycja nr 5: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przyrząd umożliwiający wykonanie 500testów? Czy wówczas zaoferować 4 przyrządy?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części nr 22, pozycja 5 **nie wyrazi** zgody na przyrząd umożliwiający wykonanie 500testów.

**Pytanie 160**

Dotyczy Części nr 22,pozycja nr 10:Czy zamawiający dopuści testy o odczycie po 10 s?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części nr 22, pozycja 10 **dopuści** testy o odczycie po 10 s.

**Pytanie 161**

Czy Zamawiający w część 35 poz 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem:

Zestaw do wewnętrznego szynowania moczowodów, krótkoterminowy, wykonany z poliuretanu. W skład zestawu wchodzi :- cewnik typu JJ skalowany co 1 cm; otwarty jednostronnie lub obustronnie; -popychacz. Dodatkowo musi być dołączona karta pacjenta, naklejki identyfikacyjne z nr katalogowym i serią szt 2. Cewnik  4,8 ; 6 F /długość 26-28 cm  popychacz rozmiar 4,8 F możliwy długość 45 cm?

**Odpowiedź**

Zamawiający w część 35 poz 1 **nie dopuści oferty** na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem:

Zestaw do wewnętrznego szynowania moczowodów, krótkoterminowy, wykonany z poliuretanu. W skład zestawu wchodzi :- cewnik typu JJ skalowany co 1 cm; otwarty jednostronnie lub obustronnie; -popychacz. Dodatkowo musi być dołączona karta pacjenta, naklejki identyfikacyjne z nr katalogowym i serią szt 2. Cewnik  4,8 ; 6 F /długość 26-28 cm  popychacz rozmiar 4,8 F możliwy długość 45 cm.

**Pytanie 162**

Czy Zamawiający w część 35 poz 2 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem:

Cewnik pooperacyjny typu Dufour; 3-drożny, transparenty, końcówka widoczna w RTG ; 100% silikonowy. Kanał do irygacji wyposażony w łącznik LuerLock z korkiem zamykającym. Rozmiar 18 F balon 50 ml; 20 F balon 60 ml; 22F balon 70 ml; 24 F balon 80 ml ?

**Odpowiedź**

Zamawiający w część 35 poz **nie dopuści oferty** na produkt najwyższej jakości marki RUSCH zgodnie z opisem:

Cewnik pooperacyjny typu Dufour; 3-drożny, transparenty, końcówka widoczna w RTG ; 100% silikonowy. Kanał do irygacji wyposażony w łącznik LuerLock z korkiem zamykającym. Rozmiar 18 F balon 50 ml; 20 F balon 60 ml; 22F balon 70 ml; 24 F balon 80 ml ?

**Pytanie 163**

Część nr 5, pozycja 1Czy Zamawiający dopuści koc z wypełnieniem poliestrowym, pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 5, pozycja 1 **nie dopuści** koca z wypełnieniem poliestrowym, pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

**Pytanie 164**

Część nr 6, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania posiadający nieprzezroczysty konektor kodowany kolorystycznie?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części nr 6, pozycja 1 **nie dopuści** cewnik do odsysania posiadający nieprzezroczysty konektor kodowany kolorystycznie.

**Pytanie 165**

Część nr 5, pozycja 1 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania oringów uszczelniających?

**Odpowiedź**

Pytanie nie dotyczy Części nr 5.

**Pytanie 166**

Część nr 5, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu o twardości +/-2°ShA od podanych wartości?

**Odpowiedź**

Pytanie nie dotyczy Części nr 5.

**Pytanie 167**

Część nr 5, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu o długości 200cm?

**Odpowiedź**

Pytanie nie dotyczy Części nr 5.

**Pytanie 168**

Część nr 5, pozycja 7 Czy Zamawiający dopuści rurki ustno-gardłowe wykonane z PE?

**Odpowiedź**

Pytanie nie dotyczy Części nr 5.

**Pytanie 169**

Część nr 5, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści rurki ustno-gardłowe w rozmiarach:

- 4/10cm

- 3/9cm

- 2/8cm

- 1/7cm

- 0/6cm

- 00/5cm

- 000/4cm?

**Odpowiedź**

Pytanie nie dotyczy Części nr 5.

**Pytanie 170**

Część nr 5, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści rurki ustno-gardłowe w rozmiarach:

- 5/11cm

- 4/10cm

- 3/9cm

- 2/8cm

- 1/7cm

- 0/6cm

- 00/5cm

- 000/4cm?

**Odpowiedź**

Pytanie nie dotyczy Części nr 5.

**Pytanie 171**

Część nr 8, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne wykonane z przezroczystego PCV?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części nr 8 pozycja 1 **nie dopuści** rurki intubacyjnej wykonanej z przezroczystego PCV.

**Pytanie 172**

Część nr 8, pozycja 1Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na przyrządzie, gdyż takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Pełną identyfikację przyrządu zapewni Zamawiającemu opakowanie jednostkowe posiadające nazwę producenta oraz podstawowe dane techniczne?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części nr 8 pozycja 1 **nie dopuści:** rurki intubacyjne bez nazwy producenta występującej bezpośrednio na przyrządzie, gdyż takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Pełną identyfikację przyrządu zapewni Zamawiającemu opakowanie jednostkowe posiadające nazwę producenta oraz podstawowe dane techniczne.

**Pytanie 173**

Część nr 8, pozycja 2Czy Zamawiający dopuści rurki intubacyjne z mankietem nie posiadającym obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części nr8 pozycja 2 **nie dopuści** rurki intubacyjnej z mankietem nie posiadającym obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu.

**Pytanie 174**

Część nr 10, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści filtr o skuteczności filtracji na poziomie 99,9999%

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części nr 10 pozycja 1 **dopuśc**i filtr o skuteczności filtracji na poziomie 99,9999% pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów Formularza cenowego.

**Pytanie 175**

Część nr 10, pozycja 1Czy Zamawiający dopuści filtr o objętości oddechowej 150-1500ml?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części nr 10 pozycja 1 **dopuśc**i filtr o objętości oddechowej 150-1500ml.

**Pytanie 176**

Część nr 10, pozycja 3Czy Zamawiający ma na myśli dren tlenowy z łącznikiem pasującym do wymiennika ciepła i wilgoci z pozycji 2?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części nr 10 pozycja 3 **wymaga** drenu tlenowego kompatybilnego z pozycją 2.

**Pytanie 177**

Część nr 10, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści linie do kapnografu o średnicy 2,0 x 4,0mm?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części nr 10, pozycja 4 **nie dopuści** linii do kapnografu o średnicy 2,0 x 4,0mm.

**Pytanie 178**

Część nr 11, pozycja 1Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową z niewielką zawartością ftalanów?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części nr 11, pozycja 1 **nie dopuści** maski krtaniowej z niewielką zawartością ftalanów.

**Pytanie 179**

Część nr 11, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową pakowaną w opakowanie wykonane z miękkiej folii i z papierowym dnem?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części nr 11, pozycja 1 **nie dopuści** maski krtaniowej pakowanej w opakowanie wykonane z miękkiej folii i z papierowym dnem.

**Pytanie 180**

Część nr 11, pozycja 1Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową zakończoną twardym łącznikiem, zapobiegającym zagryzieniu?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części nr 11, pozycja 1 **nie dopuści** maski krtaniowej zakończonej twardym łącznikiem, zapobiegającym zagryzieniu.

**Pytanie 181**

Część nr 11, pozycja 1 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania linii rtg na masce krtaniowej?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części nr 11, pozycja 1 **wymaga** linii rtg na masce krtaniowej.

**Pytanie 182**

Część nr 11, pozycja 1Czy Zamawiający dopuści, aby znak CE występował wyłącznie na opakowaniu jednostkowym?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części nr 11, pozycja 1 **nie dopuści**, aby znak CE występował wyłącznie na opakowaniu jednostkowym.

**Pytanie 183**

Część nr 11, pozycja 1 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania informacji na rurce o maksymalnym wygenerowanym ciśnieniu?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części nr 11, pozycja 1 **nie odstąpi** od wymogu posiadania informacji na rurce o maksymalnym wygenerowanym ciśnieniu.

**Pytanie 184**

Część nr 11, pozycja 1Czy Zamawiający dopuści, aby nazwa producenta i nazwa handlowa widniały wyłącznie na opakowaniu jednostkowym?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części nr 11, pozycja 1 **nie dopuści** aby nazwa producenta i nazwa handlowa widniały wyłącznie na opakowaniu jednostkowym.

**Pytanie 185**

Część nr 11, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści zestaw resuscytacyjny z maską w rozmiarze 2 dołączoną osobno?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części nr 11, pozycja 3 **dopuści** zestaw resuscytacyjny z maską w rozmiarze 2 dołączoną osobno pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów Formularza cenowego.

**Pytanie 186**

Część nr 11, pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści przedłużenie z podwójnie obrotowym kominkiem?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części nr 11, pozycja 3 **dopuści** przedłużenie z podwójnie obrotowym kominkiem.

**Pytanie 187**

Część nr 17, pozycja 1, 2Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby łyżka i rękojeść wykonane były w technologii 3D?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części nr 17, pozycja 1 **nie odstąpi** od wymogu, aby łyżka i rękojeść wykonane były w technologii 3D.

**Pytanie 188**

Część nr 17, pozycja 1, 2 Czy Zamawiający dopuści aby łyżka i rękojeść były wykonane z metalu?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części nr 17, pozycja 1,2 **nie dopuści** aby łyżka i rękojeść były wykonane z metalu.

**Pytanie 189**

Część nr 17, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści łyżkę posiadający podstawę (stopkę mocującą) wykonaną z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części nr 17, pozycja 1,2 **nie dopuści** łyżki posiadającej podstawę (stopkę mocującą) wykonaną z tworzywa sztucznego w kolorze zielonym

**Pytanie 190**

Część nr 28, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści końcówki do odsysania o średnicy ok. 7mm?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części nr 28, pozycja 1 **nie dopuści** końcówki do odsysania o średnicy ok. 7mm.

**Pytanie 191**

Część nr 28, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści końcówki do odsysania wyłącznie w wersji zagiętej?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części nr 28, pozycja 1 **nie dopuści** końcówki do odsysania wyłącznie w wersji zagiętej.

**Pytanie 192**

Część nr 28, pozycja 1Czy Zamawiający dopuści dren w rozmiarze Ch24?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części nr 28, pozycja 1 **nie dopuści** drenu w rozmiarze Ch24.

**Pytanie 193**

Część nr 36, pozycja 1Czy Zamawiający dopuści myjkę w rozmiarze 24,5 x 17cm?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części nr 36 , pozycja 1 **nie dopuści** myjki w rozmiarze 24,5 x 17cm.

**Pytanie 194**

Część nr 36, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści myjkę o grubości ok. 2mm?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części nr 36 , pozycja 1 **nie dopuści** myjki o grubości ok. 2mm.

**Pytanie 195**

Część nr 36, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści myjkę o gramaturze 170g/m2 (w części przedniej 100g/m2, w części tylnej – 70g/m2)?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części nr 36 , pozycja 1 **dopuści** myjkę o gramaturze 170g/m2 (w części przedniej 100g/m2, w części tylnej – 70g/m2).

**Pytanie 196**

Część nr 36, pozycja 1Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby myjka była zarejestrowana jako kosmetyk i posiadała Raport Bezpieczeństwa wyrobu kosmetycznego?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części nr 36 , pozycja 1 **wymaga**, aby myjka była zarejestrowana jako kosmetyk i posiadała Raport Bezpieczeństwa wyrobu kosmetycznego

**Pytanie 197**

Część nr 40, pozycja 1 Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania zgodności z normą EN 420?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części nr 40 , pozycja 1 **wymaga** posiadania zgodności z normą EN 420.

**Pytanie 198**

Część nr 40, pozycja 1Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania zgodności z normą ASTM F 1671 i z normą EN ISO 374-5:2016 VIRUS?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części nr 40 , pozycja 1 **wymaga** posiadania zgodności z normą ASTM F 1671 **lub** z normą EN ISO 374-5:2016 VIRUS.

**Pytanie 199**

Część nr 40, pozycja 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie próbek w dowolnym rozmiarze dla asortymentu różniącego się jedynie rozmiarem, co znacznie zmniejszy koszt przygotowania oferty przez Wykonawcę? Są to produkty jednorodne, różniące się jedynie rozmiarem, więc jednoznacznie potwierdzają zgodność zaoferowanego asortymentu z wymaganiami Zamawiającego stawianymi w SWZ.

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części nr 40 **wymaga** dostarczenia próbek zgodnie z Formularzem ofertowym.

**Pytanie 200**

Część 1, poz. 3-6,8

Czy zamawiający wydzieli poz.3-6,8do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia.Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 1 **nie wydzieli** poz.3-6,8 do osobnego pakietu.

**Pytanie 201**

Część 3, poz. 1Czy zamawiający wydzieli poz.1do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 3 **nie wydzieli** poz.1 do osobnego pakietu.

Zamawiający **dopuszcza** wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości Zgodnie z SWZ.

**Pytanie 202**

Część 7, poz. 1 Czy zamawiający wydzieli poz.1do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?

Prosimy Zamawiającegoo dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowaniehandlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Czy zamawiający dopuści koreczkiz trzpieniem powyżej krawędzi,którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, w kolorze białym, pakowane indywidualnie, zbiorczo po 100 szt. w opakowaniu w formie kartonika, opakowanie jednostkowe typu Tyvec?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 7 **nie wydzieli** poz.1 do osobnego pakietu.

Zamawiający **dopuszcza** wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości zgodnie z SWZ.

Zamawiający **nie dopuści** koreczków z trzpieniem powyżej krawędzi.

**Pytanie 203**

Część 14, poz. 8,10,12,14-16,21 Czy zamawiający wydzieli poz.8,10,12,14-16,21do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 14 **nie wydzieli** poz. 8,10,12,14-16,21 do osobnego pakietu.

**Pytanie 204**

Część 20, poz 1 Prosimy Zamawiającegoo dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowaniehandlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Czy zamawiający wydzieli poz.1,7-9do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 20, poz.1 **dopuszcza** wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości zgodnie z SWZ.

Zamawiający w Części 20 **nie wydzieli** poz. 1,7-9 do osobnego pakietu.

**Pytanie 205**

Część 30, poz. 3-5Czy zamawiający wydzieli poz.3-5do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 30 **nie wydzieli** poz. 3-5 do osobnego pakietu.

**Pytanie 206**

Część 36 Czy zamawiający dopuszcza/wymaga jednorazowej gąbki, nasączonej żelem myjącym o neutralnym dla skóry pH 5,5, przeznaczona do higieny ciała i miejsc intymnych bez konieczności użycia bieżącej wody, hipoalergiczny żel na gąbkach ma delikatny przyjemny zapach i właściwości myjące oraz pielęgnacyjno-ochronne, myjkijednorazowe i wygodne w użyciu wystarczy zwilżyć myjkę niewielką ilością wody i kilkukrotnie ścisnąć, po umyciu ciało wytrzeć do sucha, bez konieczności spłukania, na skórze pozostaje delikatna warstwa ochronno-pielęgnacyjna, przebadana i testowana dermatologicznie, 24 szt w opakowaniu, wymiary 12x20cm, 100% poliester, bez sztucznych konserwantów?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Część 36 **nie dopuszcza** jednorazowej gąbki, nasączonej żelem myjącym o neutralnym dla skóry pH 5,5, przeznaczona do higieny ciała i miejsc intymnych bez konieczności użycia bieżącej wody, hipoalergiczny żel na gąbkach ma delikatny przyjemny zapach i właściwości myjące oraz pielęgnacyjno-ochronne, myjkijednorazowe i wygodne w użyciu wystarczy zwilżyć myjkę niewielką ilością wody i kilkukrotnie ścisnąć, po umyciu ciało wytrzeć do sucha, bez konieczności spłukania, na skórze pozostaje delikatna warstwa ochronno-pielęgnacyjna, przebadana i testowana dermatologicznie, 24 szt w opakowaniu, wymiary 12x20cm, 100% poliester, bez sztucznych konserwantów.

**Pytanie 207**

Część 47 Czy zamawiający dopuszcza ubrania wykonany z włókniny polipropylenowej SMS 35 g/m2 z powłoką antystatyczną, nie zawierający lateksu?

·Czy zamawiający dopuszcza : bluza z okrągłym wycięciem pod szyją, krótkim rękawem i przednimi kieszeniami; spodnie z paskiem do regulacji oraz z tylną kieszenią.

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 47 **dopuszcza** ubrania wykonany z włókniny polipropylenowej SMS 35 g/m2 z powłoką antystatyczną, nie zawierający lateksu **pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów Formularza cenowego.**

Czy zamawiający **dopuszcza** : bluza z okrągłym wycięciem pod szyją, krótkim rękawem i **3** przednimi kieszeniami; spodnie z paskiem do regulacji oraz z tylną kieszenią.

**Pytanie 208**

Pakiet 34 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prowadnicy sterylnej, czarnej z rdzeniem nitoinolowym i powłoką hydrofilową na całej długości, odpornej na zgięcia i złamania, ułatwiającej przejście przez trudne odcinki moczowodu, z zakończeniem prostym, z giętką bezpieczną końcówką o dł. 3cm. Długość 150cm, średnica 0.035".

**Odpowiedź**

Zamawiający w Pakiecie34 **nie dopuści** prowadnicy sterylnej, czarnej z rdzeniem nitoinolowym i powłoką hydrofilową na całej długości, odpornej na zgięcia i złamania, ułatwiającej przejście przez trudne odcinki moczowodu, z zakończeniem prostym, z giętką bezpieczną końcówką o dł. 3cm. Długość 150cm, średnica 0.035".

**Pytanie 209**

Pakiet 35 Poz.1:Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cystoskopowego szynowania moczowodów. W skład zestawu wchodzi: cewnik wykonany z wysokiej klasy biokompatybilnego miękkiego poliuetanu, skalowany co 1cm z linią pozycjonującą bardzo dobrze widoczny w RTG, typ otwarty-otwarty i otwarty/zamknięty, popychacz prosty o dł. min. 40cm, prowadnica z powłoką teflonową o dł. 150cm dla O/O oraz 100 cm dla O/Z. Rozmiary: CH4.8, CH6, CH7, długości: 22/ 24/26/28 cm - do wyboru przez Zamawiającego. Dla zestawów do URS prosimy o dopuszczenie zestawu do szynowania moczowodów 4.8CH. W skład zestawu wchodzi: cewnik wykonany z wysokiej klasy biokompatybilnego miękkiego poliuretanu, skalowany co 1 cm z linią pozycjonującą bardzo dobrze widoczny w RTG, otwarty-otwarty lub zamknięty/zamknięty do wyboru, popychacz sterowalny o długości min. 80cm, prowadnica typu Seldinger z powłoką teflonową o dł. 150 cm o średnicy dopasowanej do rozmiaru cewnika, zacisk. Dostępne długości: 24/26/28/30/32 cm. Maksymalny czas stosowania do 6 miesięcy, potwierdzony przez producenta.

**Odpowiedź**

Zamawiający w Pakiecie 35 Poz.1: **nie dopuści** zestawu do cystoskopowego szynowania moczowodów. W skład zestawu wchodzi: cewnik wykonany z wysokiej klasy biokompatybilnego miękkiego poliuetanu, skalowany co 1cm z linią pozycjonującą bardzo dobrze widoczny w RTG, typ otwarty-otwarty i otwarty/zamknięty, popychacz prosty o dł. min. 40cm, prowadnica z powłoką teflonową o dł. 150cm dla O/O oraz 100 cm dla O/Z. Rozmiary: CH4.8, CH6, CH7, długości: 22/ 24/26/28 cm - do wyboru przez Zamawiającego. Dla zestawów do URS prosimy o dopuszczenie zestawu do szynowania moczowodów 4.8CH. W skład zestawu wchodzi: cewnik wykonany z wysokiej klasy biokompatybilnego miękkiego poliuretanu, skalowany co 1 cm z linią pozycjonującą bardzo dobrze widoczny w RTG, otwarty-otwarty lub zamknięty/zamknięty do wyboru, popychacz sterowalny o długości min. 80cm, prowadnica typu Seldinger z powłoką teflonową o dł. 150 cm o średnicy dopasowanej do rozmiaru cewnika, zacisk. Dostępne długości: 24/26/28/30/32 cm. Maksymalny czas stosowania do 6 miesięcy, potwierdzony przez producenta.

**Pytanie 210**

Pakiet 35 poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika trójdrożnego typu Dufour, wykonanego z 100% silikonu, długość 42cm, z atraumatyczną zagiętą końcówką, z szerokim kanałem irygacyjnym i drenażowym zapobiegającym blokowaniu przepływu, z linią widoczną w RTG, z zastawką uszczelniającą balon. Pojemność balonu 50 ml. Rozmiar CH18-24, kodowany kolorystycznie.

**Odpowiedź**

Zamawiający w Pakiecie 35 poz.2 **nie dopuści** cewnika trójdrożnego typu Dufour, wykonanego z 100% silikonu, długość 42cm, z atraumatyczną zagiętą końcówką, z szerokim kanałem irygacyjnym i drenażowym zapobiegającym blokowaniu przepływu, z linią widoczną w RTG, z zastawką uszczelniającą balon. Pojemność balonu 50 ml. Rozmiar CH18-24, kodowany kolorystycznie.

**Pytanie 211**

Pakiet 35 poz. 2Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika trójdrożnego typu Dufour, wykonanego z 100% silikonu z powłoką hydrożelową ułatwiającą wprowadzanie, długość 42cm, z atraumatyczną zagiętą końcówką, z szerokim kanałem irygacyjnym i drenażowym zapobiegającym blokowaniu przepływu, z linią widoczną w RTG, z zastawką uszczelniającą balon. Pojemność balonu 50 ml. Rozmiar CH18-24, kodowany kolorystycznie.

**Odpowiedź**

Zamawiający w Pakiecie 35 poz.2 **nie dopuści** cewnika trójdrożnego typu Dufour, wykonanego z 100% silikonu z powłoką hydrożelową ułatwiającą wprowadzanie, długość 42cm, z atraumatyczną zagiętą końcówką, z szerokim kanałem irygacyjnym i drenażowym zapobiegającym blokowaniu przepływu, z linią widoczną w RTG, z zastawką uszczelniającą balon. Pojemność balonu 50 ml. Rozmiar CH18-24, kodowany kolorystycznie

**Pytanie 212**

Pakiet 35 poz. 2Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika trójdrożnego typu Dufour, wykonanego z 100% silikonu z powłoką hydrożelową ułatwiającą wprowadzanie, długość 42cm, z atraumatyczną zagiętą końcówką, z szerokim kanałem irygacyjnym i drenażowym zapobiegającym blokowaniu przepływu, z linią widoczną w RTG, z zastawką uszczelniającą balon. Pojemność balonu 80 ml. Rozmiar CH18-24, kodowany kolorystycznie.

**Odpowiedź**

Zamawiający w Pakiecie 35 poz.2 **nie dopuści** cewnika trójdrożnego typu Dufour, wykonanego z 100% silikonu z powłoką hydrożelową ułatwiającą wprowadzanie, długość 42cm, z atraumatyczną zagiętą końcówką, z szerokim kanałem irygacyjnym i drenażowym zapobiegającym blokowaniu przepływu, z linią widoczną w RTG, z zastawką uszczelniającą balon. Pojemność balonu 80 ml. Rozmiar CH18-24, kodowany kolorystycznie.

**Pytanie 213**

Pakiet 36 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowej myjki do mycia ciała z suchym mydłem, aktywującym się pod wpływem wody, w rozmiarze 23,5x17 cm.

**Odpowiedź**

Zamawiający w Pakiecie 36 **nie dopuści** jednorazowej myjki do mycia ciała z suchym mydłem, aktywującym się pod wpływem wody, w rozmiarze 23,5x17 cm.

**Pytanie 214**

Pakiet 39 poz. 1Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o poniższym składzie:

2 x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm

1 x osłona na stolik Mayo 80x142 cm

1 x osłona na kończynę 36,5x72 cm

2 x taśma przylepna 9x50 cm,

2 x ręcznik chłonny 30x20 cm, z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozrywaniem

1 x osłona na kamerę video 13x240 cm składana teleskopowo, z nacietą końcówka, z kartonikiem i z taśmą samoprzylepną ułatwiającym aplikację,

 1 x serweta do artroskopii 221/290x322 cm w kształcie litery T, z obłożeniem ramion stołu, z podwójnym, samouszczelniającym się otworemØ 5 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z portem do ssaka z zatyczką, z pionowymi i poziomymi kształtkami usztywniającymi umożliwiającymi uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z zabezpieczeniem na końcach usztywnień torby, 2 zintegrowane organizatory przewodów typu rzep. Serweta wykonana z chłonnego bilaminatu o niskiej gramaturze max.58g/m2 ,

**Odpowiedź**

Zamawiający w Pakiecie 39 poz. 1 **dopuści** zestaw o poniższym składzie:

2 x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm

1 x osłona na stolik Mayo 80x142 cm

1 x osłona na kończynę 36,5x72 cm

2 x taśma przylepna 9x50 cm,

2 x ręcznik chłonny 30x20 cm, z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozrywaniem

1 x osłona na kamerę video 13x240 cm składana teleskopowo, z nacietą końcówka, z kartonikiem i z taśmą samoprzylepną ułatwiającym aplikację,

 1 x serweta do artroskopii 221/290x322 cm w kształcie litery T, z obłożeniem ramion stołu, z podwójnym, samouszczelniającym się otworemØ 5 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z portem do ssaka z zatyczką, z pionowymi i poziomymi kształtkami usztywniającymi umożliwiającymi uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z zabezpieczeniem na końcach usztywnień torby, 2 zintegrowane organizatory przewodów typu rzep. Serweta wykonana z chłonnego bilaminatu o niskiej gramaturze max.58g/m2 ,

**pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów Formularza cenowego.**

**Pytanie 215**

Pakiet 39 poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o poniższym składzie:

1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm (owinięcie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo 80x142cm,

1 x serweta do artroskopii 234x302cm z podwójnym elastycznym, samouszczelniającym się otworem Ø 6cm ze wzmocnieniem 66x107cm wokół otworu, ze zintegrowaną torbą na płyny z kształtką usztywniającą umożliwiającą uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z portem do ssaka, zintegrowane 3 podwójne organizatory przewodów. Serweta wykonana w części okrywającej pacjenta z laminatu trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze max. 66g/m2 pozbawiona pylących i łatwopalnych włókien celulozy lub wiskozy

**Odpowiedź**

Zamawiający w Pakiecie 39 poz. 1**. nie dopuści** zestawu o poniższym składzie:

1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190cm (owinięcie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo 80x142cm,

1 x serweta do artroskopii 234x302cm z podwójnym elastycznym, samouszczelniającym się otworem Ø 6cm ze wzmocnieniem 66x107cm wokół otworu, ze zintegrowaną torbą na płyny z kształtką usztywniającą umożliwiającą uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z portem do ssaka, zintegrowane 3 podwójne organizatory przewodów. Serweta wykonana w części okrywającej pacjenta z laminatu trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) o gramaturze max. 66g/m2 pozbawiona pylących i łatwopalnych włókien celulozy lub wiskozy

**Pytanie 216**

Pakiet 39 poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o poniższym składzie:

1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE 40 µ ze wzmocnieniem

2 x nogawice 79x140 cm z włókniny SMMMS

2 x ręcznik chłonny 20x30 cm z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozrywaniem

1 x serweta 75x120 cm z przylepnym decentralnym otworem w kształcie rombu 8x18 cm wykonana z jednorodnego, chłonnego, 2-warstwowego laminatu (polipropylen, polietylen), pozbawionego pylących włókien celulozy i wiskozy (pylenie ≤1,9 log10 ) o gramaturze max.58g/m2.

**Odpowiedź**

Zamawiający w Pakiecie 39 poz.2 **nie dopuści** zestawu o poniższym składzie:

1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE 40 µ ze wzmocnieniem

2 x nogawice 79x140 cm z włókniny SMMMS

2 x ręcznik chłonny 20x30 cm z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozrywaniem

1 x serweta 75x120 cm z przylepnym decentralnym otworem w kształcie rombu 8x18 cm wykonana z jednorodnego, chłonnego, 2-warstwowego laminatu (polipropylen, polietylen), pozbawionego pylących włókien celulozy i wiskozy (pylenie ≤1,9 log10 ) o gramaturze max.58g/m2.

**Pytanie 217**

Pakiet 39 poz. 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o poniższym składzie:

1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50µ ze wzmocnieniem (owiniecie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm ze wzmocnieniem,składana rewersowo

2 x serwety boczne 75x90 cm, przylepna na dłuższeym boku

1 x serweta dolna 175x175 cm, przylepna

1 x serwetę górna 150x240 cm, przylepna ( taśma lepna dł. ok 80 cm)

1 x taśma lepna 9x50 cm

4 x ręcznik chłonny z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem 20x30 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego na całej powierzchni laminatu 2-warstwowego o gramaturze max.58g/m2

**Odpowiedź**

Zamawiający w Pakiecie39 poz. 3 dopuści zestaw o poniższym składzie:

1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50µ ze wzmocnieniem (owiniecie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm ze wzmocnieniem,składana rewersowo

2 x serwety boczne 75x90 cm, przylepna na dłuższym boku

1 x serweta dolna 175x175 cm, przylepna

1 x serwetę górna 150x240 cm, przylepna ( taśma lepna dł. ok 80 cm)

1 x taśma lepna 9x50 cm

4 x ręcznik chłonny z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem 20x30 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego na całej powierzchni laminatu 2-warstwowego o gramaturze max.58g/m2

**pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów Formularza cenowego.**

**Pytanie 218**

Pakiet 39 poz. 3 Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje zestawów z serwetami okrywającymi pacjenta, które są pełnobarierowe i chłonne na całej powierzchni zarówno w obszarze krytycznym jak i poza nim?

**Odpowiedź**

Zamawiający wymaga w Pakiecie 39:

|  |
| --- |
| *WSZYSTKIE OBŁOŻENIA MUSZĄ SPEŁNIAĆ NORMĘ EN 13795 W ZAKRESIE PODWYŻSZONEGO POZIOMU* *FUNKCJONALNOŚCI (HIGH PERFORMANCE) Serwety dedykowane do pacjenta wykonane na całej powierzchni* *z laminatu minimum dwuwarstwowego o gramaturze min. 56g/m2.**Pokrowiec na stolik MAYO składany teleskopowo do wewnątrz.* |
|

*W części obłożeń dedykowanych dla pacjenta Zamawiający wymaga: warstwa zewnętrzna chłonna z włókniny polipropylenowej;warstwa wewnętrzna-od strony pacjenta barierowa, nieprzemakalna folia.*

**Pytanie 219**

Pakiet 39 poz. 3 Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje zestawów sterylizowanych tlenkiem etylenu, dzięki czemu serwety są mniej pogniecione i nie posiadają nieprzyjemnego zapachu jak w przypadku sterylizacji radiacyjnej.

**Odpowiedź**

Zamawiający w Pakiecie 39 poz.3 **dopuszcza nie wymaga** zestawów sterylizowanych tlenkiem etylenu.

**Pytanie 220**

Pakiet 39 poz. 3 Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający oczekuje aby zaoferowany zestaw zawierał serwety wykonane z włókien sztucznych bez zawartości wiskozy i celulozy odpowiedzialnej za pylenie oraz zapychającej filtry laminarne systemów klimatyzacji na salach operacyjnych a przede wszystkim przyczyniające się do wzrostu ryzyka ZMO?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Pakiecie 39 poz.3 **dopuszcza nie wymaga** zestawu zawierającego serwety wykonane z włókien sztucznych bez zawartości wiskozy i celulozy odpowiedzialnej za pylenie oraz zapychającej filtry laminarne systemów klimatyzacji na salach operacyjnych a przede wszystkim przyczyniające się do wzrostu ryzyka ZMO.

**Pytanie 221**

Pakiet 39 poz. 3Czy zamawiający oczekuje zestawu z 4 etykietami do dokumentacji medycznej?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Pakiecie 39 poz.3 **dopuszcza nie wymaga** zestawu z 4 etykietami do dokumentacji medycznej.

**Pytanie 222**

Pakiet 39 poz. 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o poniższym składzie:

1x serweta na stolik narzędziowy 150x190 cm, z warstwą chłonna na całej powierzchni

1x serweta na stolik Mayo 80x150 cm ze wzmocnieniem chłonnym w części centralnej 65x150 cm

4x ręcznik chłonny 40x40 cm

1x taśma lepna 10x50 cm

1x taśma lepna 10x25 cm

2x serweta boczna 75x90 cm

1x serweta górna 150x240 cm

1x serweta dolna 180x180 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego na całej powierzchni laminatu 2-warstwowego o gramaturze 55g/m2 ±1

**Odpowiedź**

Zamawiający w Pakiecie 39 poz.3 **nie dopuszcza** zestawu o poniższym składzie:

1x serweta na stolik narzędziowy 150x190 cm, z warstwą chłonna na całej powierzchni

1x serweta na stolik Mayo 80x150 cm ze wzmocnieniem chłonnym w części centralnej 65x150 cm

4x ręcznik chłonny 40x40 cm

1x taśma lepna 10x50 cm

1x taśma lepna 10x25 cm

2x serweta boczna 75x90 cm

1x serweta górna 150x240 cm

1x serweta dolna 180x180 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego na całej powierzchni laminatu 2-warstwowego o gramaturze 55g/m2 ±1

**Pytanie 223**

Pakiet 39 poz. 4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o poniższym składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE o grubości 50 μm, ze wzmocnieniem polipropylenowym w części centralnej

- 1 osłona na stolik Mayo 80x142cm ze wzmocnieniem polipropylenowym

- 1 serweta dzielona z bilaminatu 200x250cm z przylepnym wycięciem 7x95cm

- 1 przylepna serweta górna z bilaminatu 240x150cm

- 4 ręczniki chłonne 30x20cm z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem 20x30 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z jednorodnego na całej powierzchni, chłonnego laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze max.58g/m

**Odpowiedź**

Zamawiający w Pakiecie 39 poz. 4 **nie dopuści** zestawu o poniższym składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE o grubości 50 μm, ze wzmocnieniem polipropylenowym w części centralnej

- 1 osłona na stolik Mayo 80x142cm ze wzmocnieniem polipropylenowym

- 1 serweta dzielona z bilaminatu 200x250cm z przylepnym wycięciem 7x95cm

- 1 przylepna serweta górna z bilaminatu 240x150cm

- 4 ręczniki chłonne 30x20cm z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem 20x30 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z jednorodnego na całej powierzchni, chłonnego laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) o gramaturze max.58g/m

**Pytanie 224**

Pakiet 39 poz. 5 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu o poniższym składzie:

1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z teksturowanej folii PE 50 µ ze wzmocnieniem

2 x nogawice 75x120 cm z bilaminatu

1 x serweta pod pośladki 90x120 cm +/-1cm z dodatkowym wywinięciem z warstwą chłonną 20x90 cm +/-2cm dla komfortu pacjenta i łatwej aplikacji pod pośladki

1 x serweta 170x75 cm z decentralnym otworem w okolicy krocza 9x15 cm z przylepnym paskiem do fiksacji na spojeniu łonowym i z czterema fiksatorami do osłon kończyn wykonana z jednorodnego, chłonnego laminatu o gramaturze max.58g/m2

**Odpowiedź**

Zamawiający w Pakiecie 39poz. 5 **dopuści** zestaw o poniższym składzie:

1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z teksturowanej folii PE 50 µ ze wzmocnieniem

2 x nogawice 75x120 cm z bilaminatu

1 x serweta pod pośladki 90x120 cm +/-1cm z dodatkowym wywinięciem z warstwą chłonną 20x90 cm +/-2cm dla komfortu pacjenta i łatwej aplikacji pod pośladki

1 x serweta 170x75 cm z decentralnym otworem w okolicy krocza 9x15 cm z przylepnym paskiem do fiksacji na spojeniu łonowym i z czterema fiksatorami do osłon kończyn wykonana z jednorodnego, chłonnego laminatu o gramaturze max.58g/m2

**pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów Formularza cenowego.**

**Pytanie 225**

Pakiet 40 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitrylowych o AQL 1,0.

**Odpowiedź**

Zamawiający w Pakiecie 40 **dopuści** rękawice diagnostyczne nitrylowych o AQL 1,0,pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów Formularza cenowego.

**Pytanie 226**

Pakiet 40Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy Zamawiający w celu weryfikacji dopuści potwierdzenia parametrów zaoferowanych rękawic Kartą techniczną/dokumentem wystawioną przez producenta? Pragniemy zauważyć, że producent Kartę Techniczną wystawia na podstawie szeregu licznych testów dla wielu serii, a nie tylko jednej, jak w przypadku raportu i dzięki temu deklaruje powtarzalność parametrów dla wszystkich dostarczanych rękawic.

**Odpowiedź**

Zamawiający **wymaga** w Pakiecie 40 przedstawienie Karty technicznej rękawic.

**Pytanie 227**

Pakiet 41 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości min. 290 mm.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o sile zrywania min. 11 N

**Odpowiedź**

Zamawiający w Pakiecie 41 **dopuści** rękawice o długości min. 290 mm

Zamawiający w Pakiecie 41  **dopuści** rękawice o sile zrywania min. 11 N .

**Pytanie 228**

Pakiet 47Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ubrań posiadających wycięcie “V” zakończone białą lamówką.

**Odpowiedź**

Zamawiający w Pakiecie 47 **dopuści** ubrania posiadające wycięcie “V” zakończone białą lamówką.

**Pytanie 229**

Zadanie 47 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie ubrań wykonanych z włókniny typu SMMMS, lamówka w wycięciu V w kolorze białym, spełniające pozostałe wymagania SWZ.

**Odpowiedź**

Zamawiający w Zadaniu 47 **dopuści** ubrania wykonane z włókniny typu SMMMS, lamówka w wycięciu V w kolorze białym, spełniające pozostałe wymagania SWZ

**Pytanie 230**

Zadanie 39, poz. 1 Prosimy o dopuszczenie zestawu o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm

1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm

1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm

1 serweta do artroskopii kolana 225 cm x 320 cm z podwójnym samouszczelniającym się otworem o średnicy 6 cm i 7 cm ze zintegrowana torbą do zbiórki płynów ze sztywnikiem, zaworem do podłączenia drenu oraz dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów oraz uchwytem typu rzep

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 39 poz.1 **nie dopuści** zestawu o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm

1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm

1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm

1 serweta do artroskopii kolana 225 cm x 320 cm z podwójnym samouszczelniającym się otworem o średnicy 6 cm i 7 cm ze zintegrowana torbą do zbiórki płynów ze sztywnikiem, zaworem do podłączenia drenu oraz dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów oraz uchwytem typu rzep

**Pytanie 231**

Pakiet 39, poz. 2Prosimy o dopuszczenie zestawu o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 uchwyt typu rzep do mocowania przewodów 2,5 x 20/24cm

1 serweta samoprzylepna ( folia PE ) 50 cm x 50 cm

1 serweta ginekologiczna 230 cm x 240/260 cm ze zintegrowanymi osłonami na

kończyny dolne, z otworem na krocze 10 cm x 15 cm.

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 39 poz.1 **nie dopuści** zestawu o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 uchwyt typu rzep do mocowania przewodów 2,5 x 20/24cm

1 serweta samoprzylepna ( folia PE ) 50 cm x 50 cm

1 serweta ginekologiczna 230 cm x 240/260 cm ze zintegrowanymi osłonami na

kończyny dolne, z otworem na krocze 10 cm x 15 cm.

**Pytanie 232**

Pakiet 39, poz. 3 Prosimy o dopuszczenie zestawu o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki do rak 30 cm x 20 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 25 cm

2 serwety samoprzylepne 2-warstwowe 75 cm x 90 cm

1 serweta samoprzylepna 2-warstwowa 175 cm x 170 cm

1 serweta samoprzylepna 2-warstwowa 140 cm x 240 cm

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 39 poz.3 **dopuści** zestaw o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki do rak 30 cm x 20 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 25 cm

2 serwety samoprzylepne 2-warstwowe 75 cm x 90 cm

1 serweta samoprzylepna 2-warstwowa 175 cm x 170 cm

1 serweta samoprzylepna 2-warstwowa 140 cm x 240 cm

**pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów Formularza cenowego.**

**Pytanie 233**

Pakiet 39, poz. 4 Prosimy o dopuszczenie zestawu o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki do rak 30 cm x 20 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 25 cm

1 serweta 2-warstwowa 200 cm x 260 cm z  samoprzylepnym wycięciem "U"  10 cm x 80 cm

1 serweta samoprzylepna 2-warstwowa  140 cm x 240 cm.

**Odpowiedź**

Zamawiający w Pakiecie 39, poz. 4 **nie dopuści** zestawu o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki do rak 30 cm x 20 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 25 cm

1 serweta 2-warstwowa 200 cm x 260 cm z  samoprzylepnym wycięciem "U"  10 cm x 80 cm

1 serweta samoprzylepna 2-warstwowa  140 cm x 240 cm.

**Pytanie 234**

Pakiet 39, poz. 5 Prosimy o dopuszczenie zestawu o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 120 cm x 140 cm

2 osłony na kończyny dolne 75 cm x 120 cm

1 serweta do cystoskopii 90 cm x 175 cm z samoprzylepnym otworem w okolicy krocza 9 cm x 15 cm umieszczonym centralnie

**Odpowiedź**

Zamawiający w Pakiecie 39, poz. 5 **nie dopuści** zestawu o następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 120 cm x 140 cm

2 osłony na kończyny dolne 75 cm x 120 cm

1 serweta do cystoskopii 90 cm x 175 cm z samoprzylepnym otworem w okolicy krocza 9 cm x 15 cm umieszczonym centralnie

**Pytanie 235**

Część nr 19 poz. 1 Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania nieresorbowalnej siatki chirurgicznej o wymiarach 80x150 mm. jako równoważnej do wymaganej o wymiarach 80x130 mm

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części nr 19 poz.1 **nie dopuści** nieresorbowalnej siatki chirurgicznej o wymiarach 80x150 mm. jako równoważnej do wymaganej o wymiarach 80x130 mm.

**Pytanie 236**

Pytanie o waloryzację do umowy:

Prosimy o wprowadzenie do wzoru umowy postanowień waloryzacyjnych,tj. postanowień dotyczących zasad zmian wysokości wynagrodzenia, zgodnie z treścią art. 440 ustawy Prawo zamówień publicznych. Aktualna sytuacja rynkowa, charakteryzująca się znaczącym wzrostem inflacji w Polsce powoduje, iż oferta cenowa składana w trakcie postępowania przetargowego może stać się niewystarczająca dla prawidłowej realizacji umowy

 przetargowej.

 Oferent, który wygrał przetarg,w celu realizacji umowy przetargowej może być bowiem zmuszony do zakupu produktów lub usług po cenach dużo wyższych niż te, które były aktualne w momencie konstruowania oferty przetargowej. W efekcie, wykonawca przetargu może finansowo nie podołać tej sytuacji, co doprowadzi do niezrealizowania przez niego dostaw wynikających z umowy przetargowej, z niekorzyścią dla Zamawiającego.

 W świetle powyższego rosimy o dodanie postanowień waloryzacyjnych, skonstruowanych w zgodzie z art. 439 ust. 2-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie służyło nie tylko obronie wykonawcy przetargu przed zmianami cen, na które nie ma on wpływu, ale przede wszystkim zabezpieczy interes zamawiającego, zapewniając prawidłową i niezakłóconą realizację dostaw produktów objętych umową przetargową.

**Odpowiedź**

Zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian.

**Pytanie 237**

Dotyczy części nr 10 poz.1Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie filtra mechanicznego z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci, bakteryjno-wirusowego, o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej >99,998%, hydrofobowy, dla objętości oddechowej od 180ml, do stosowania u dorosłych i dzieci, z portem kapno? Sterylny. Do stosowania w opiece anestetycznej i intensywnej opiece medycznej.

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części nr 10 poz. 1 **nie dopuści** filtra mechanicznego z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci, bakteryjno-wirusowego, o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej >99,998%, hydrofobowy, dla objętości oddechowej od 180ml, do stosowania u dorosłych i dzieci, z portem kapno? Sterylny. Do stosowania w opiece anestetycznej i intensywnej opiece medycznej.

**Pytanie 238**

Dotyczy wzoru umowy

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów projektowanych postanowień umowy na następujące:

„§ 6

W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną:

w wysokości 0,5 % wartości wadliwego towaru (ilość, jakość, itp.)

w wysokości 0,5 % wartości brutto niedostarczonego towaru w przypadku zwłoki w wykonaniu dostawy, za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia,
w którym zamówienie powinno być zrealizowane do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru.”

**Odpowiedź**

Zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian.

**Pytanie 239**

**Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy – Część 49, poz. 3:**

Czy Zamawiający wymaga igieł z drenem o długości wynoszącej do 18 cm?

**Odpowiedź**

 Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

**Pytanie 240**

**Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy – Część 49, poz. 10:**

Czy Zamawiający dopuszcza pipety pakowane po 200 szt. z odpowiednim zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę (3 op.)?

**Odpowiedź**

 Tak, Zamawiający **dopuszcza** pipety pakowane po 200 szt. z odpowiednim zaokrągleniem do pełnych opakowań w górę (3 op.

**Pytanie 241**

**Dotyczy Załącznika nr 1 do SWZ – Formularz cenowy – Część 49, poz. 13:**

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie uchwytów pakowanych w karton 1000 szt. Każdy karton składający się z 4 worków x 250 szt.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaokrąglenie ilości do pełnych opakowań handlowych w górę (8 op.)

**Odpowiedź**

Zamawiający **dopuszcza** uchwyty pakowane w karton 1000 szt. Każdy karton składający się z 4 worków x 250 szt.

Zamawiający **wyraża zgodę** na zaokrąglenie ilości do pełnych opakowań handlowych w górę (8 op.)

**Pytanie 242**

Zwracamy się z prośbą o podanie do jakiego pokoju należy dostarczyć próbki.

**Odpowiedź**

Próbki należy dostarczyć na adres Zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim, 11-100 Lidzbark Warmiński, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 37 - **sekretariat**

**Pytanie 243**

Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na wysyłanie faktury VAT po każdej dostawie częściowej w formacie pdf na adres mailowy wskazany przez Zamawiającego.

**Odpowiedź**

 Zamawiający wyraża zgodę na wysyłanie faktury VAT po każdej dostawie częściowej w formacie pdf na adres mailowy: **sekretariat@zozlw.pl**

**Pytanie 244**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary z 2% na 1% wartości wadliwego towaru/ niedostarczonego towaru?

**Odpowiedź**

Zapisy wzoru umowy pozostają bez zmian.

 KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO

Agnieszka Lasowa