Lidzbark Warmiński 26-06-2015 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego

Znak sprawy: **ZOZ.III-270-09/AS/15**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 Zamawiający, Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim, przekazuje treść zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane mikrokarty karty w zadaniu nr 2 były przechowywane w temperaturze pokojowej?

***Wyjaśnienie:***

Tak.

**Pytanie nr 2**

Czy w przypadku odczynnika LISS w poz. 7 formularza cenowego Zamawiający wymaga, aby termin ważności po otwarciu butelki wynosił nie mniej niż 6 miesięcy, ale w granicach min. 12 miesięcznego terminu ważności od daty dostawy?

***Wyjaśnienie:***

Zamawiający wymaga, aby termin ważności po otwarciu butelki wynosił nie mniej niż 6 miesięcy, ale w granicach 9 miesięcy terminu ważności od daty dostawy.

**Pytanie nr 3**

Czy zgodnie z przepisami IHiT, rozdz. 7.5 str. 334 „Medyczne zasady….” Wyd. III 2014 (Wszystkie testy stosowane w diagnostyce immunologii krwinek czerwonych muszą być ocenione przez IHiT

i uzyskać jego pozytywną opinię”) Zamawiający wymaga załączenia do oferty pozytywnej opinii Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie o testach mikrokolumnowych?

***Wyjaśnienie:***

Zamawiający wymaga załączenia do oferty w zakresie zadania 2 pozytywnej opinii Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie o testach mikrokolumnowych.

**Pytanie nr 4**

Czy zgodnie z zaleceniami IHiT w Warszawie Zamawiający wymaga, aby oferowane karty i sprzęt pochodziły od jednego producenta i stanowiły zwalidowany system do mikrometody? Zgodnie ze stanowiskiem IHiT w Warszawie wymienne stosowanie odczynników i sprzętu pochodzących od różnych producentów obarczone jest dużym ryzykiem otrzymywania fałszywych wyników reakcji i zagraża bezpieczeństwu transfuzji (stosowne pismo w załączeniu).

***Wyjaśnienie:***

Zamawiający wymaga, aby oferowane karty i sprzęt pochodziły od jednego producenta i stanowiły zwalidowany system do mikrometody.

**Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowane karty były gotowe do użycia tj. fabrycznie wypełnione przez producenta odpowiednimi odczynnikami i nie wymagały dodatkowo nakropienia odczynników do mikrokolumn?

***Wyjaśnienie:***

Tak.

**Pytanie nr 6**

Czy w zad. 5 Zamawiający dopuści zaokrąglenie oferowanych odczynników do pełnych opakowań handlowych?

***Wyjaśnienie:***

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem przeliczenia ilości zgodnie z zapisami cz. X pkt. 10 SIWZ.

**Pytanie nr 7**

Prosimy o informację czy wymóg posiadania oznaczenia CE (deklaracje zgodności CE) odnosi się do oferowanych produktów będących wyrobami medycznymi w świetle Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. ? Zgodnie z w/w ustawą nie ma konieczności stosowania oznaczenia CE dla wyrobów nie będących wyrobami medycznymi.

***Wyjaśnienie:***

Tak, wymóg posiadania oznaczenia CE (deklaracje zgodności CE) odnosi się do produktów będących wyrobami medycznymi w świetle Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. Nie ma konieczności stosowania oznaczenia CE dla wyrobów nie będących wyrobami medycznymi.

**Pytanie nr 8**

Czy Zamawiający wymaga, aby bezpieczne nakłuwacze do pobierania krwi z drenów były zabezpieczone przed przypadkowym rozpryskiwaniem krwi w postaci kołnierza nakładanego na probówkę?

***Wyjaśnienie:***

Tak.

**Pytanie nr 9**

Czy w związku ze specyfiką asortymentową niezbędną do wykonania badań z zakresu serologii immunotransfuzjologicznej (m. in. krwinki wzorcowe) oraz zgodnie z zapisem pod formularzem cenowym dla zadania nr 5, Zamawiający w zakresie pakietu 5 oczekuje dostaw odczynników wg harmonogramu dostaw na dany rok z monitoringiem temperatury w czasie dostawy, a kryterium oceny ofert w tym zadaniu dotyczy dostaw pilnych od 1 do 3 dni roboczych zgodnie z deklaracją Wykonawcy w ofercie?

***Wyjaśnienie:***

Zamawiający w zakresie pakietu 5 oczekuje dostaw krwinek wg harmonogramu dostaw na dany rok z monitoringiem temperatury w czasie dostawy, a kryterium oceny ofert w tym zadaniu dotyczy dostaw pozostałych (mikrokarty i materiały zużywalne).

***Pytanie nr 10***

Czy Zamawiający wymaga, aby oferowana w zakresie zad. 2 (dzierżawa) wirówka do mikrokart posiadała fabrycznie ustawioną stałą prędkość i czas wirowania?

Wyjaśnienie:

Tak

W imieniu Zamawiającego – Dyrektor Agnieszka Lasowa