Lidzbark Warmiński 18-10-2016 r.

P.T.

### Wykonawcy

### Znak sprawy: ZOZ.V-270-15/ZP/16

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na Dostawę sprzętu i aparatury medycznej na Blok Operacyjny Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim.

Zgodnie z art. 38 ust. 2  Ustawy prawo zamówień publicznych - Zamawiający przekazuje wyjaśnienia do zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego.

Pytanie 36

Część X – Urządzenie do ogrzewania pacjenta – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie do ogrzewania pacjenta wyposażone w wielorazowy materac wykonany z polimeru uretanowego (poliuretanu) o wymiarach 170 x 50 cm? Mata w oferowanym wymiarze w pełni zabezpiecza pacjenta.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści urządzenie do ogrzewania pacjenta wyposażone w wielorazowy materac wykonany z polimeru uretanowego (poliuretanu) o wymiarach 170 x 50 cm.

Pytanie 37

Część X – Urządzenie do ogrzewania pacjenta – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie do ogrzewania pacjenta z zakresem ustawienia temperatury cieczy od 35 do 39oC? Pragniemy zauważyć że opisane urządzenia winno służyć do ogrzewania ciała pacjenta a wartości temperatury już poniżej 360C będą obniżały temperaturę ciała pacjenta, wnosimy zatem o dopuszczenie zaproponowanego przez nas zakresu.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści urządzenia do ogrzewania pacjenta z zakresem ustawienia temperatury cieczy od 35 do 39oC.

Pytanie 38

Część X – Urządzenie do ogrzewania pacjenta – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie do ogrzewania pacjenta z niezależnym zabezpieczeniem termicznym na poziomie temperatury tylko 42,1‐ 42,5oC?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści urządzenie do ogrzewania pacjenta z niezależnym zabezpieczeniem termicznym na poziomie temperatury tylko 42,1‐ 42,5oC.

Pytanie 39

Część X – Urządzenie do ogrzewania pacjenta – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie do ogrzewania pacjenta z systemem pozwalającym na szybkie ogrzanie wody od 20 do 370C w czasie od 5 do 10 min.?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści urządzenie do ogrzewania pacjenta z systemem pozwalającym na szybkie ogrzanie wody od 20 do 370C w czasie od 5 do 10 min.

Pytanie 40

Część X – Urządzenie do ogrzewania pacjenta – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie do ogrzewania pacjenta z jednostopniowym systemem zabezpieczenia przed wysoką temperaturą na poziomie 42,1‐ 42,50C powodującym wyłączenie całego elementu grzejnego, bez potrzeby stosowania mechanicznego zabezpieczenia wyłączającego pompę?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści urządzenia do ogrzewania pacjenta z jednostopniowym systemem zabezpieczenia przed wysoką temperaturą na poziomie 42,1‐ 42,50C powodującym wyłączenie całego elementu grzejnego, bez potrzeby stosowania mechanicznego zabezpieczenia wyłączającego pompę.

Pytanie 41

Część X – Urządzenie do ogrzewania pacjenta – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie do ogrzewania pacjenta o mocy elementu grzejnego na poziomie 530 W?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści urządzenia do ogrzewania pacjenta o mocy elementu grzejnego na poziomie 530 W.

Pytanie 42

Część X – Urządzenie do ogrzewania pacjenta – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania urządzenie do ogrzewania pacjenta bez alarmu uszkodzenia czujnika temperatury?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści urządzenia do ogrzewania pacjenta bez alarmu uszkodzenia czujnika temperatury.

Pytanie 43

CZĘŚĆ IV dot. punkt 1

Czy Zamawiający dopuści moduł zwiotczenia mięśniowego kompatybilny z monitorem Delta firmy Dräger?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści modułu zwiotczenia mięśniowego kompatybilnego z monitorem Delta firmy Dräger.

Pytanie 44

CZĘŚĆ IV dot. punkt 2

Czy Zamawiający dopuści pomiar ciśnienia w dwóch torach?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści pomiar ciśnienia w dwóch torach.

Pytanie 45

CZĘŚĆ IV dot. punkt 2

Jaki typ przetworników będzie używany do tych pomiarów? Każdy producent przetworników stosuje inne wtyczki i konieczne jest wyposażenie monitora w odpowiednie przewody do ich podłączenia.

Wyjaśnienie:

Przetworniki nie są używane, będą używane w terminie późniejszym.

Pytanie 46

Część VI: 1. Wózek reanimacyjny:

Czy zamawiający dopuści wózek o wymiarach szafki (bez wyposażenia) 600 x 500 x 1000 mm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści wózka o wymiarach szafki (bez wyposażenia) 600 x 500 x 1000 mm.

Pytanie 47

Część VI 1. Wózek reanimacyjny:

Czy wymiary podane w specyfikacji są wymiarami z wyposażeniem czy bez wyposażenia dodatkowego?

Wyjaśnienie:

Wymiary podane w specyfikacji są wymiarami bez wyposażenia dodatkowego.

Pytanie 48

Część VI. 2. Wózek anestezjologiczny:

Czy zamawiający dopuści wózek o wymiarach szafki (bez wyposażenia) 600 x 500 x 1000 mm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści wózka o wymiarach szafki (bez wyposażenia) 600 x 500 x 1000 mm.

Pytanie 49

Część VI. 2. Wózek anestezjologiczny:

Czy wymiary podane w specyfikacji są wymiarami z wyposażeniem czy bez wyposażenia dodatkowego?

Wyjaśnienie:

Wymiary podane w specyfikacji są wymiarami bez wyposażenia dodatkowego..

Pytanie 50

Część VI. 2. Wózek anestezjologiczny:

Czy zamawiający dopuści ręcznie wysuwany blat boczny?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści ręcznie wysuwanego blatu bocznego.

Pytanie 51

Część VI. 2. Wózek anestezjologiczny:

Co zamawiający rozumie przez: "automatycznie wysuwany blat boczny oraz górną" (punkt 2 podpunkt c)?

Wyjaśnienie:

Omyłka pisarska. Zapis bez słów „oraz górną”.

Pytanie 52

Część VI. 3 Stół zabiegowy:

Czy zamawiający dopuści stolik o wymiarach 1100 x 600 x 800-1200 z regulacją blatu górnego?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści stolik o wymiarach 1100 x 600 x 800-1200 z regulacją blatu górnego.

Pytanie 53

Część VI. 3 Stół zabiegowy:

Czy zamawiający dopuści stolik o wymiarach 1150 x 500 x 900 mm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści stolik o wymiarach 1150 x 500 x 900 mm.

Pytanie 54

Dotyczy części nr 5

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji nr 4 do odrębnego pakietu. Umożliwi to złożenie oferty większej liczbie oferentów i pozwoli Zamawiającemu na wybranie najkorzystniejszej cenowo oferty.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wydziela pozycji nr 4 do odrębnego pakietu.

Pytanie 55

Dotyczy części nr 5

Czy Zamawiający w pozycji nr 4 dopuści urządzenie do podgrzewania płynów infuzyjnych różniące się względem SIWZ:

- technika ogrzewania wykorzystująca wodę jako medium grzewcze, dzięki czemu eliminujemy niebezpieczeństwo punktowego przegrzania krwi ponieważ w proponowanym rozwiązaniu nie ma tzw. gorących punktów

- możliwość mocowania do pionowych stojaków bądź statywów

- brak możliwości regulacji zakresu temperatur, stała bezpieczna dla krwi i związków krwiozastępczych temperatura ustalona przez producenta- 41,9 oC (± 0,1 oC)

- temperatura krążącego płynu roboczego osiąga 37°C od temperatury otoczenia po około 4 minutach

- alarm dźwiękowy oraz wizualny zbyt wysokiej temperatury powyżej 43,1 ºC, po przekroczeniu której następuje automatyczne wyłączenie urządzenia, brak alarmu jeżeli temperatura spadnie poniżej 36,5 ͦ C

- do korzystania z urządzenia konieczne jest stosowanie dedykowanych zestawów jednorazowych.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści urządzenia do podgrzewania płynów infuzyjnych różniącego się względem SIWZ:

- technika ogrzewania wykorzystująca wodę jako medium grzewcze, dzięki czemu eliminujemy niebezpieczeństwo punktowego przegrzania krwi ponieważ w proponowanym rozwiązaniu nie ma tzw. gorących punktów

- możliwość mocowania do pionowych stojaków bądź statywów

- brak możliwości regulacji zakresu temperatur, stała bezpieczna dla krwi i związków krwiozastępczych temperatura ustalona przez producenta- 41,9 oC (± 0,1 oC)

- temperatura krążącego płynu roboczego osiąga 37°C od temperatury otoczenia po około 4 minutach

- alarm dźwiękowy oraz wizualny zbyt wysokiej temperatury powyżej 43,1 ºC, po przekroczeniu której następuje automatyczne wyłączenie urządzenia, brak alarmu jeżeli temperatura spadnie poniżej 36,5 ͦ C

- do korzystania z urządzenia konieczne jest stosowanie dedykowanych zestawów jednorazowych.

Pytanie 56

Część  VII –  Meble medyczne

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafę lekarską jednodrzwiową o głębokości 435 mm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści szafę lekarską jednodrzwiową o głębokości 435 mm.

Pytanie 57

Część  VII –  Meble medyczne

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafę lekarską dwudrzwiową o wymiarach 1800x800x435mm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści szafy lekarskiej dwudrzwiowej o wymiarach 1800x800x435mm.

Pytanie 58

Część  VII –  Meble medyczne

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafy lekarskie z regulowanymi półkami wykonanymi z szyby bezpiecznej hartowanej o grubości 6mm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści szaf  lekarskich z regulowanymi półkami wykonanymi z szyby bezpiecznej hartowanej o grubości 6mm.

Pytanie 59

Część  VII –  Meble medyczne

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafy lekarskie z  drzwiami przeszklonymi zamykanymi zamkiem z 2-punktowym systemem ryglowania?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści szafy lekarskie z  drzwiami przeszklonymi zamykanymi zamkiem z 2-punktowym systemem ryglowania.

Pytanie 60

Pytanie do części nr 10 (urządzenie do ogrzewania pacjenta):

Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie o następujących parametrach technicznych:

PANEL STERUJĄCY

CZĘŚĆ NR: OP3-022 ustawienie fabryczne dla 230 V AC

ZAKRES TEMPERATURY: 33 °–39 °C skokowo co 1 °C, dokładność ponad ± 1 °C

NAPIĘCIE: 230V AC 50/60Hz 300VA

WYMIARY I WAGA: długość 26 cm; szerokość 16 cm; wysokość 12 cm; waga 6kg

SPOSÓB UŻYTKOWANIA: ciągłe

INNE PARAMETRY: Toleruje defibrylatory i urządzenia do diatermii, dziennik zdarzeń, potwierdzenie Wkładki Żelowej. Do użytkowania w sposób ciągły.

PŁYTY GRZEWCZE

Standardowa – parametry: 104 x 45 cm; 2,0 kg

Długa – parametry: 150 x 45 cm; 2,7 kg

Krótka – parametry: 63 x 43 cm; 1,6 kg

Pediatryczna – parametry: 50 x 30 cm; 1,0 kg

NAPIĘCIE ZASILANIA: 30V prądu stałego

DŁUGOŚĆ KABLA: 3,0m

WKŁADKI ŻELOWE

Dla płyty grzewczej standardowej i długiej – parametry: 45 x 50 cm; wysokość 1,2 cm, 3,1 kg

Dla płyty grzewczej krótkiej - parametry: 43 x 63 cm; wysokość 1,2 cm, 4,3 kg

Do płyty grzewczej pediatrycznej - parametry: 30 x 50 cm; wysokość 1,2 cm, 2,1 kg

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści urządzenia o następujących parametrach technicznych:

PANEL STERUJĄCY

CZĘŚĆ NR: OP3-022 ustawienie fabryczne dla 230 V AC

ZAKRES TEMPERATURY: 33 °–39 °C skokowo co 1 °C, dokładność ponad ± 1 °C

NAPIĘCIE: 230V AC 50/60Hz 300VA

WYMIARY I WAGA: długość 26 cm; szerokość 16 cm; wysokość 12 cm; waga 6kg

SPOSÓB UŻYTKOWANIA: ciągłe

INNE PARAMETRY: Toleruje defibrylatory i urządzenia do diatermii, dziennik zdarzeń, potwierdzenie Wkładki Żelowej. Do użytkowania w sposób ciągły.

PŁYTY GRZEWCZE

Standardowa – parametry: 104 x 45 cm; 2,0 kg

Długa – parametry: 150 x 45 cm; 2,7 kg

Krótka – parametry: 63 x 43 cm; 1,6 kg

Pediatryczna – parametry: 50 x 30 cm; 1,0 kg

NAPIĘCIE ZASILANIA: 30V prądu stałego

DŁUGOŚĆ KABLA: 3,0m

WKŁADKI ŻELOWE

Dla płyty grzewczej standardowej i długiej – parametry: 45 x 50 cm; wysokość 1,2 cm, 3,1 kg

Dla płyty grzewczej krótkiej - parametry: 43 x 63 cm; wysokość 1,2 cm, 4,3 kg

Do płyty grzewczej pediatrycznej - parametry: 30 x 50 cm; wysokość 1,2 cm, 2,1 kg.

Pytanie 61

CZĘŚĆ I DEFIBRYLATOR DWUFAZOWY, KARDIOMONITOR dot. pkt. 1. Defibrylator pkt. 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator wyposażony w akumulator z możliwością ciągłego monitorowania ekg do 150 min. lub 200 defibrylacji z energią dwufazową 360J?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści defibrylator wyposażony w akumulator z możliwością ciągłego monitorowania ekg do 150 min. lub 200 defibrylacji z energią dwufazową 360J?.

Pytanie 62

CZĘŚĆ I DEFIBRYLATOR DWUFAZOWY, KARDIOMONITOR dot. pkt. 1. Defibrylator pkt. 11

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z pamięcią 1000 ostatnich zdarzeń, 24 godz. zapisu ciągłego ekg i 72 godz. trendów, rejestracji dźwięku na wbudowanej pamięci 1GB 
z możliwością transferu danych do komputera?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści defibrylator z pamięcią 1000 ostatnich zdarzeń, 24 godz. zapisu ciągłego ekg 
i 72 godz. trendów, rejestracji dźwięku na wbudowanej pamięci 1GB z możliwością transferu danych do komputera?.

Pytanie 63

CZĘŚĆ I DEFIBRYLATOR DWUFAZOWY, KARDIOMONITOR dot. pkt. 1. Defibrylator pkt. 18

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z czasem ładowania do energii 200J poniżej
 5 sekund i do energii max. 360J poniżej 8 sekund?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści defibrylator z czasem ładowania do energii 200J poniżej 5 sekund i do energii max. 360J poniżej 8 sekund?

Pytanie 64

CZĘŚĆ I DEFIBRYLATOR DWUFAZOWY, KARDIOMONITOR dot. pkt. 1. Defibrylator pkt. 31

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z zakresem częstotliwości stymulacji od 
40-170 imp./min.?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści defibrylator z zakresem częstotliwości stymulacji od 40-170 imp./min.?.

Pytanie 65

CZĘŚĆ I DEFIBRYLATOR DWUFAZOWY, KARDIOMONITOR dot. pkt. 2. Kardiomonitor pkt. 9

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kardiomonitor z 120-godzinnymi trendami (graficznymi 
i tabelarycznymi) wszystkich mierzonych parametrów?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści kardiomonitor z 120-godzinnymi trendami (graficznymi i tabelarycznymi) wszystkich mierzonych parametrów?

Pytanie 66

CZĘŚĆ I DEFIBRYLATOR DWUFAZOWY, KARDIOMONITOR dot. pkt. 2 Kardiomonitor pkt. 10

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kardiomonitor z 100 epizodów arytmii z zapisem krzywych?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści kardiomonitor z 100 epizodów arytmii z zapisem krzywych?

Pytanie 67

CZĘŚĆ I DEFIBRYLATOR DWUFAZOWY, KARDIOMONITOR dot. pkt. 2 Kardiomonitor pkt. 12

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kardiomonitor z 1 portem USB, z możliwością wykorzystania jego do różnych funkcji?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści kardiomonitor z 1 portem USB, z możliwością wykorzystania jego do różnych funkcji?

Pytanie 68

CZĘŚĆ I DEFIBRYLATOR DWUFAZOWY, KARDIOMONITOR dot. pkt. 2 Kardiomonitor pkt. 25

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kardiomonitor z opóźnieniem alarmu bezdechu regulowane w zakresie 10-40 sek.?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści kardiomonitor z opóźnieniem alarmu bezdechu regulowane w zakresie 
10-40 sek.?

Pytanie 68

części I – defibrylator dwufazowy

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie defibrylatora dwufazowego LIFEPAK 20e posiadającego następujące parametry techniczne:

-Ad. 7. ekran kolorowy LCD / TFT o przekątnej 5, 7”

-Ad. 11. Pełne zapisy rekordów dotyczących pacjentów zawierające LISTĘ ZDARZEŃ z rekordami zdarzeń krytycznych — do 100 odcinków krzywej stanowiących pojedyncze zdarzenia

-Ad. 13. Zakres energii: 2 – 360J

-Ad. 31. Częstość stymulacji w zakresie: 40 – 170 imp./min.

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści defibrylator dwufazowy posiadający następujące parametry techniczne:

-Ad. 7. ekran kolorowy LCD / TFT o przekątnej 5, 7”

-Ad. 11. Pełne zapisy rekordów dotyczących pacjentów zawierające LISTĘ ZDARZEŃ z rekordami zdarzeń krytycznych — do 100 odcinków krzywej stanowiących pojedyncze zdarzenia

-Ad. 13. Zakres energii: 2 – 360J

-Ad. 31. Częstość stymulacji w zakresie: 40 – 170 imp./min.

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Kierownik Zamawiającego – Dyrektor Agnieszka Lasowa