Lidzbark Warmiński 01-08-2016 r.

P.T.

### Wykonawcy

### Znak sprawy: ZOZ.V-270-14/ZP/16

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę respiratora stacjonarnego do wentylacji dorosłych i dzieci do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje wyjaśnienia do zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego.

Pytanie 8

Pkt - 18:  Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator stacjonarny z wentylacją ciśnieniowo kontrolowaną  z gwarantowaną objętością oddechu we wszystkich trybach w których występuje oddech PC? W tej opcji wentylacji ciśnienie wdechowe jest z oddechu na oddech automatycznie tak dopasowywane, aby możliwa do ustawienia objętość oddechowa Vtarget została osiągnięta, dlatego z założenia ten rodzaj wentylacji jest przystosowany do trybów PC.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści respirator stacjonarny z wentylacją ciśnieniowo kontrolowaną  z gwarantowaną objętością oddechu we wszystkich trybach, w których występuje oddech PC.

Pytanie 9

Pkt - 19:  Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator stacjonarny z wentylacją nieinwazyjną na maskę NIV dostępna w trybach: CPAP, nCPAP, nIPPV, PCV, P-AC, PC-SIMV, PSV, beLevel oraz APRV? Takie rodzaje trybów wentylacji są dla wentylacji nieinwazyjnej najczęściej używane i są w zupełności wystarczające do poprawnej oraz wygodnej wentylacji pacjenta.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści respirator stacjonarny z wentylacją nieinwazyjną na maskę NIV dostępną 
w trybach: CPAP, nCPAP, nIPPV, PCV, P-AC, PC-SIMV, PSV, beLevel oraz APRV.

Pytanie 10

Pkt – 20:  Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator z możliwością ustawiania automatycznych westchnień z regulacją parametrów, natomiast bez możliwości zmian ustawień PEEP? Taki rodzaj ustawienia westchnień jest najbezpieczniejszy dla pacjenta.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści respiratora z możliwością ustawiania automatycznych westchnień 
z regulacją parametrów, natomiast bez możliwości zmian ustawień PEEP.

Pytanie 11

Pkt - 43:  Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy respirator stacjonarny, 
z możliwością ustawienia stałego czasu trwania fazy Plateau zamiast możliwości monitorowania? Oferowany  respirator posiada takie pomiary jak czas trwania fazy wydechu, czas trwania wdechu przy oddechach wspomaganych ciśnieniowo oraz stosunek czasu wdechu do czasu trwania cyklu oddechowego, które umożliwiają znacznie lepszą możliwość oceny stanu pacjenta niż czas trwania fazy Plateau.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści respiratora stacjonarnego, z możliwością ustawienia stałego czasu trwania fazy Plateau zamiast możliwości monitorowania.

Kierownik Zamawiającego – Dyrektor Agnieszka Lasowa