### Lidzbark Warmiński, 16.03.2022 r.

P.T.

### Wykonawcy

Znak sprawy: ZOZ.V-260-29/ZP/22

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę wyposażenia oddziału rehabilitacji ogólnej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim

Zgodnie z art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych  Zamawiający przekazuje wyjaśnienia do zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego oraz informuje o zmianie treści projektu umowy- Załącznika nr 12 do SWZ.

Pytanie 1:

Dot. załącznik nr 6 do SWZ

1.Czy Zamawiający dopuści stoliki stalowo aluminiowe?

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści stoliki stalowo aluminiowe.

Pytanie 2:

Dot. załącznik nr 6 do SWZ

Proszę o wyjaśnienie, co Zamawiający ma na myśli pod pojęciem „zestaw narzędzi”?

Odpowiedź:

Zamawiający ma na myśli, aby stolik pod aparaturę medyczną posiadał uchwyty do zawieszenia przedłużacza i innych akcesoriów lub zestawu narzędzi.

Pytanie 3:

Dot. załącznik nr 6 do SWZ

3.Czy Zamawiający dopuści przedłużacz z 5 gniazdami?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga dostarczenia przedłużacza.

Zamawiający ma na myśli, aby stolik pod aparaturę medyczną posiadał uchwyty do zawieszenia przedłużacza i innych akcesoriów lub zestawu narzędzi.

Pytanie 4:

Dot. załącznik nr 12 do SWZ- projekt umowy dot. §1 ust. 4 i ust.7

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od zapisów wzoru umowy dotyczących przeszkolenia pracowników, ponieważ zgodnie z oświadczeniem Producenta produkt określony w części VI nie wymaga przeszkolenia przed użytkowaniem, gdyż wystarczającym dokumentem jest instrukcja obsługi.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem Rozdziału IV pkt.11 SWZ dla części VI Zamawiający nie wymaga szkolenia dla pracowników z zakresie obsługi i eksploatacji sprzętu.

Zamawiający dopisuje stosowny zapis w  projekcie umowy – załączniku nr 12 do SWZ.

Pytanie 5:

Dot. załącznik nr 12 do SWZ- projekt umowy dot. §8 ust.6

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od zapisu umowy w zakresie zapewnienia przeglądów okresowych sprzętów w zakresie części VI, ponieważ zgodnie z oświadczeniem producenta produkty te nie wymagają przeglądów.

Odpowiedź:

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w Tabeli nr 6 stanowiącej załącznik do SWZ Zamawiający nie wymaga okresowych przeglądów sprzętu w zakresie części VI.

Zamawiający dopisuje stosowny zapis w  projekcie umowy – załączniku nr 12 do SWZ.

Pytanie 6:

Dot. załącznik nr 12 do SWZ- projekt umowy dot. §8 ust.7

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu zapewnienia urządzenia zastępczego w przypadku naprawy wyłączającej sprzęt z eksploatacji.

Pragniemy nadmienić, iż asortyment będący przedmiotem zamówienia jest każdorazowo produkowany pod określone wymagania Zamawiającego, a żaden z Wykonawców nie posiada na stanach magazynowych produktów o takich samych parametrach, ponieważ wiązałoby się to z koniecznością produkowania podwójnie sprzętów oferowanych w postępowaniach publicznych.

Odpowiedź:

Zapisy w dokumentach zamówienia pozostają bez zmian. Zamawiający w szczegółowych opisach przedmiotu zamówienia tabelach od 1 do 7 wskazał, dla których części zamówienia wymagane jest zapewnienie urządzenia zastępczego.

Zamawiający dopisuje stosowny zapis w  projekcie umowy – załączniku nr 12 do SWZ.

Pytanie 7:

dot. Podnośnik

Czy zamawiający dopuści do postępowania podnośnik o poniższych parametrach:

•Elektryczna regulacja wysokości i rozstawu ramion za pomocą pilota,

•Maksymalny udźwig 230 kg,

•Zakres podnoszenia: 68 - 196 cm,

•Możliwość podniesienia pacjenta bezpośrednio z podłogi,

•Waga podnośnika 66 kg,

Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści podnośnik o ww. parametrach.

Pytanie 8:

dot. Aparat do ultradźwięków

Czy zamawiający dopuści do postępowania aparat do ultradźwięków o następujących parametrach:

•Aparat z dwiema głowicami o częstotliwościach 1/3 MHz i powierzchni 1cm2 i 5 cm2,

•7-calowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości,

•Interaktywne lampki informujące o statusie urządzenia i portów

Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści aparat do ultradźwięków o ww. parametrach.

Pytanie 9:

dot. Zestaw do magnetoterapii

Czy zamawiający dopuści do postępowania zestaw do magnetoterapii o następujących parametrach:

•Aparat umożliwiający wykonywanie 4 zabiegów magnetoterapii niezależnych w czasie,

•2 niezależne kanały magnetoterapii z osobnymi ustawieniami parametrów,

•Automatyczne wykrywanie aplikatora - zastosowane kodowanie przewodu aplikatora umożliwia automatyczne wykrywanie rodzaju podłączonego aplikatora,

•Częstotliwość zmian pola magnetycznego	1 – 100 [Hz],

•Zmiana indukcji pola magnetycznego 0 – 20 [mT],

•Czas impuls / przerwa 0,5 – 8 [s],

•56 gotowych programów zabiegowych,

•Kolorowy 5,7” ekran graficzny z panelem dotykowym,

•Aparat wyposażony w aplikator szpulowy na leżance 60 cm, aplikator szpulowy na stoliku 31,5 cm, oraz pułkę pod aparat montowaną do leżanki,

•Zegar zabiegowy wbudowany w aparat.

Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści zestaw do magnetoterapii o ww. parametrach.

Pytanie 10:

dot. Zestaw do elektroterapii z osprzętem

Czy zamawiający dopuści do postępowania zestaw do elektroterapii z osprzętem o poniższych parametrach:

•7-calowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości,
•Dostępne przebiegi prądowe:

•IFC-4p

•IFC-2p

•VMS

•Wys. napięcie

•Asym. dwufaz. TENS

•Symetr. dwufaz. TENS

•Interferencyjny izopolarny

•Interferencyjny z wekt. dipolowym

•VMS Burst

•VMS FR

•Jednof. trójkątny impuls

•Jednof. prostok. impuls

•Galwaniczny

•Galwaniczny przerywany

•Galwaniczny o niskim natężeniu

•Stymulacja rosyjska

•Prądy Träberta

•Stymulacja HAN

•Mikroprądy

•Dynamiczny

•Okres. z. trójk. prąd pulsujący

•Okres. zm. prost. prąc pulsujący

Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga zestawu do elektroterapii z osprzętem o ww. parametrach.

Pytanie 11

dot. Stolik pod aparaturę medyczną

Czy zamawiający dopuści do postępowania stolik pod aparaturę medyczną o następujących parametrach:
•Stolik wykonany ze stali lakierowanej proszkowo,

•2 półki,

•Kosz na akcesoria o pojemności 22l,

•4 kółka transportowe z hamulcami

Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuści stolik pod aparaturę medyczną o ww. parametrach.

Kierownik  Zamawiającego

Agnieszka Lasowa