Lidzbark Warmiński 21.11.2017 r.

P.T.

### Wykonawcy

### Znak sprawy: ZOZ.V-270-41/ZP/17

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę kardiomonitorów na Oddział Chorób Wewnętrznych  Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim.

Zgodnie z rozdziałem IX. Zaproszenia do złożenia oferty, Zamawiający przekazuje wyjaśnienia do zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego.

Pytanie 1

Dotyczy punktu 2 zał. nr 1 do Zaproszenia

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z wysokiej jakości ekranem LCD o podświetleniem LED 
o przekątnej 12 cali?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści kardiomonitor z wysokiej jakości ekranem LCD z podświetleniem LED 
o przekątnej 12 cali.

Pytanie 2

Dotyczy punktu 19 zał. nr 1 do Zaproszenia

Wymagana maksymalna wartość ustawiania czasu bezdechu 60 s (1 oddech na minutę!) oznacza, że kardiomonitor będzie zbyt późno sygnalizował stan alarmowy wymagający interwencji lekarza. Czy w związku z tym Zamawiający dopuści kardiomonitory z alarmem bezdechu regulowanym w zakresie 10-40 sekund?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści kardiomonitory z alarmem bezdechu regulowanym w zakresie 10-40 sekund.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor z łatwą intuicyjną obsługą za pomocą ekranu dotykowego?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor z łatwą intuicyjną obsługą za pomocą ekranu dotykowego.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor z czasem pracy na akumulatorze nie krótszej niż 1 godzina?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści wysokiej klasy kardiomonitor z czasem pracy na akumulatorze nie krótszej niż 1 godzina.

Pytanie 5

Czy Zamawiający wymagać będzie  wysokiej klasy kardiomonitora z Pomiarem saturacji w zakresie od 1-100% przy niskiej perfuzji, z eliminacją zakłóceń ruchowych  Nellcor OxiMax lub Masimo ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści  wysokiej klasy kardiomonitor z pomiarem saturacji w zakresie od 1-100% przy niskiej perfuzji, z eliminacją zakłóceń ruchowych  Nellcor OxiMax lub Masimo.

Pytanie 6

Czy Zamawiający wymagać będzie wysokiej  klasy kardiomonitor z pomiar EKG z jednoczesną prezentacja 6 odprowadzeń EKG przy rejestracji EKG z 3 elektrod oraz 7 odprowadzeń EKG z 5 elektrod?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści wysokiej  klasy kardiomonitor z pomiarem EKG z jednoczesną prezentacją 
6 odprowadzeń EKG przy rejestracji EKG z 3 elektrod oraz 7 odprowadzeń EKG z 5 elektrod.

Kierownik Zamawiającego

Agnieszka Lasowa