Lidzbark Warmiński 08.10.2018 r.

P.T.

### Wykonawcy

### Znak sprawy: ZOZ.V-270-33/ZP/18

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na Dostawę  dezynfektorów do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim.

Zgodnie z rozdziałem X Zaproszenia do złożenia oferty, Zamawiający przekazuje wyjaśnienia do zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego.

Pytanie 17

Czy Zamawiający dopuści myjnię wyposażona w czujniki temperatury umiejscowione 
w górnej części komory? Proponowane rozwiązanie daje większą pewność prawidłowego odczytu temp w całej komorze.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści myjnię wyposażoną w czujniki temperatury umiejscowione 
w górnej części komory.

UWAGA

Zamawiający w wyniku pogłębionej analizy wymagań zmienia odpowiedź na pytanie 5, w ten sposób, że:

„Zamawiający preferuje (lecz nie wymaga), aby zgodnie z wymaganiami normy 
PN-EN ISO 15883-1, myjnia posiadała czujniki temperatury umieszczone w miejscu o najniższej temperaturze tj. na spodzie komory.”

UWAGA 2

Zamawiający informuje, iż zmienił termin składania ofert do 12.10.2018 r. do godz. 14.00

Kierownik Zamawiającego

Agnieszka Lasowa