### Lidzbark Warmiński, 19.04.2022 r.

P.T.

### Wykonawcy

Znak sprawy: ZOZ.V.260-41/ZP/22

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę wyposażenia oddziału rehabilitacji ogólnej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim

Zgodnie z art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych  Zamawiający przekazuje wyjaśnienia do zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego oraz informuje o zmianie treści Ogłoszenia o zamówieniu BZP, SWZ, Formularza ofertowego (Załącznik nr 9 do SWZ) oraz Projektu umowy (Załącznik nr 10 do SWZ).

Pytanie 1: Dot. Stół do rehabilitacji trzysekcyjny:

Czy zamawiający dopuści do postępowania stół rehabilitacyjny trzysekcyjny o poniższych parametrach:

•Elektrycznie sterowana funkcja pivota w zakresie 0 / + 30°

•Elektryczna regulacja wysokości za pomocą ramy wokół stołu w zakresie 51 – 99 cm

•Płynna regulacja zagłówka za pomocą sprężyny gazowej w zakresie - 70 / + 40°

•Płynna regulacja sekcji nożnej za pomocą sprężyny gazowej w zakresie - 30 / + 85°

•Solidny i stabilny szkielet z dwoma wspornikami

•Wymiary (dł. x szer. x wys.) [cm]:	205 x 69 x 51-99

•Maksymalne obciążenie dynamiczne 220 kg, statyczne 300 kg

•Waga stołu 110 kg

Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuści stół rehabilitacyjny trzysekcyjny o powyższych parametrach.

Pytanie 2: Dot. Stół do pionizacji:

Czy zamawiający dopuści do postępowania stół do pionizacji o poniższych parametrach:

•Regulacja kąta pionizacji 0-87 (+3) stopni

•Regulacja wysokości 53-103 cm

Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuści stół do pionizacji o powyższych parametrach.

Pytanie nr 3: Dot. Leżanki drewniane:

Czy zamawiający dopuści do postępowania leżanki drewniane o poniższych parametrach:

•Długość 200 cm

•Regulacja zagłówka w zakresie od 0 ° do + 35 °

Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuści leżanki drewniane o powyższych parametrach.

Pytanie nr 4:  Dot. Rotor kończyn górnych:

W związku z wycofaniem przez producenta rotora do kończyn górnych którego parametry zostały opisane w tabeli nr 2 zwracam się z prośbą o dopuszczenie rotora równoważnego 
o poniższych parametrach:

•Profesjonalny rotor do pasywnej i aktywnej terapii ruchowej kończyn górnych i dolnych 
z biofeedbackiem

•Urządzenie do rehabilitacji ruchem pasywnym i aktywnym

•Urządzenie do rehabilitacji kończyn górnych i dolnych

•Zastosowanie w pozycji siedzącej na krześle lub wózku inwalidzkim

•Kolorowy ciekłokrystaliczny wyświetlacz z funkcją dotykową, o przekątnej 7''

•Program do rehabilitacji ortopedycznej, neurologicznej, kardiologicznej i izokinetyka.

•Funkcja automatycznego dostosowania ilości obrotów do poziomu ćwiczenia aktywnego

•Funkcja automatycznej zmiany kierunku ćwiczenia

•Bieżąca kontrola symetrii terapii BIOFEEDBACK ( Słupki )

•Bieżąca kontrola symetrii terapii BIOFEEDBACK ( Droga )

•Funkcja wykrywania aktywności pacjenta Trening ćwiczeń koncentracji, koordynacji ruchowej i symetrii terapii BIOFEEDBACK (Bramkarz)

•Funkcja terapii przy braku jednej kończyn

•Funkcja ułatwiające postawienie stopy

•Trening ćwiczeń koordynacji ruchowej, wytrzymałości i odbudowy siły mięśniowej BIOFEEDBACK

•BIOFEEDBACK'' pasywny dla pacjentów z paraplegią z bieżącą informacją dotyczącą napięcia mięśniowego

•Trening ćwiczeń koordynacji ruchowej, koncentracji BIOFEEDBACK (Słoneczko) Bieżący      pomiar ilości obrotów

•Bieżący pomiar zużytej energii Bieżący pomiar osiąganego dystansu Bieżący pomiar czasu ćwiczenia

•Ustawienie kierunku rotacji Ustawienie czułości wykrywania spastyki Wybór programu rozluźniania spastyki

•Ustawienie prędkości ruchu biernego

•Raportowanie wyników ćwiczenia START\STOP w barwach sygnalizacyjnych (czerwony, zielony)

•Wyłącznik akustyczny

•Ustawienie czułości mikrofonu wyłącznika akustycznego Ustawienie kontrastu i

podświetlenia wyświetlacza

•System automatycznego wyłączania w stanie spoczynku

•Regulacja wysokości rotora

•Regulacja położenia (pochylenia) w poziomie

•Kółka transportowe

•Całkowicie obudowany mechanizm zamachowy

•Elektroniczne koło zamachowe

•Moc silnika 240 W

•Poziom hałasu do 70 dB

•Zasilanie 220V~, 50/60 Hz

•Prosta dezynfekcja.

•Aparat wyposażony we wszystkie wymagane prawem zabezpieczenia (symbol bezp. B, transformator, Med. GV, itp.)

•Instrukcja obsługi w j. polskim (z dostawą)

•Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oferowany przez sprzedawcę (certyfikat i zaświadczenie)

•Wysokość w zależności od konfiguracji maks 125,5 cm

•Waga w zależności od konfiguracji maks. 45 kg

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza rotora o powyższych parametrach. Zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Pytanie nr 5: Dot. Zestaw do ćwiczeń rehabilitacyjnych w odciążeniu:

Czy zamawiający dopuści do postępowania zestaw do ćwiczeń w podwieszeniu o poniższych parametrach:

•Konstrukcja wolnostojąca o wymiarach: 251 cm x 190 cm x 242 - 246 cm, z trzema trawersami

•Wyposażenie:

•1x aparat AXIS

•2x aparat TRAINER

•2x podwieszka szeroka

•2x podwieszka wąska

•1x podwieszka dzielona

•1x linka 5 m z klamrą

•2x linka 60 cm czerwona

•2x linka 30 cm czerwona

•2x linka elastyczna 30 cm czarna

•2x linka elastyczna 30 cm czerwona

•2x linka elastyczna 60 cm czarna

•2x linka elastyczna 60 cm czerwona

•wałek 15x50 cm

•2x poduszka sensomotoryczna

•3x para uchwytów zwykłych

•1x para uchwytów POWER GRIP

•Konstrukcja podłogowa nie wymagająca dodatkowych nóżek dystansowych

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści zestaw do ćwiczeń w podwieszeniu o powyższych parametrach

Pytanie nr 6:  Dot. Podnośnik.

Czy zamawiający dopuści do postępowania podnośnik o poniższych parametrach:

•Elektryczna regulacja wysokości i rozstawu ramion za pomocą pilota,

•Maksymalny udźwig 230 kg,

•Zakres podnoszenia: 68 - 196 cm,

•Możliwość podniesienia pacjenta bezpośrednio z podłogi,

•Waga podnośnika 66 kg,

Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści podnośnik o powyższych parametrach.

Pytanie nr 7:  Dot. Aparat do ultradźwięków.

Czy zamawiający dopuści do postępowania aparat do ultradźwięków o następujących parametrach:

•Aparat z dwiema głowicami o częstotliwościach 1/3 MHz i powierzchni 1cm2 i 5 cm2,

•7-calowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości,

•Interaktywne lampki informujące o statusie urządzenia i portów

Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści aparat do ultradźwięków o powyższych parametrach.

Pytanie nr 8: Dot. Zestaw do magnetoterapii.

Czy zamawiający dopuści do postępowania zestaw do magnetoterapii o następujących parametrach:

•Aparat umożliwiający wykonywanie 4 zabiegów magnetoterapii niezależnych w czasie,

•2 niezależne kanały magnetoterapii z osobnymi ustawieniami parametrów,

•Automatyczne wykrywanie aplikatora - zastosowane kodowanie przewodu aplikatora umożliwia automatyczne wykrywanie rodzaju podłączonego aplikatora,

•Częstotliwość zmian pola magnetycznego	1 – 100 [Hz],

•Zmiana indukcji pola magnetycznego 0 – 20 [mT],

•Czas impuls / przerwa 0,5 – 8 [s],

•56 gotowych programów zabiegowych,

•Kolorowy 5,7” ekran graficzny z panelem dotykowym,

•Aparat wyposażony w aplikator szpulowy na leżance 60 cm, aplikator szpulowy na stoliku 31,5 cm, oraz pułkę pod aparat montowaną do leżanki,

•Zegar zabiegowy wbudowany w aparat.

Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści zestaw do magnetoterapii o powyższych parametrach.

Pytanie nr 9: Dot. Zestaw do elektroterapii z osprzętem.

Czy zamawiający dopuści do postępowania zestaw do elektroterapii z osprzętem 
o poniższych parametrach:

•7-calowy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości,

•Dostępne przebiegi prądowe:

•IFC-4p

•IFC-2p

•VMS

•Wys. napięcie

•Asym. dwufaz. TENS

•Symetr. dwufaz. TENS

•Interferencyjny izopolarny

•Interferencyjny z wekt. dipolowym

•VMS Burst

•VMS FR

•Jednof. trójkątny impuls

•Jednof. prostok. impuls

•Galwaniczny

•Galwaniczny przerywany

•Galwaniczny o niskim natężeniu

•Stymulacja rosyjska

•Prądy Träberta

•Stymulacja HAN

•Mikroprądy

•Dynamiczny

•Okres. z. trójk. prąd pulsujący

•Okres. zm. prost. prąc pulsujący

Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści sprzęt o powyższych parametrach.

Pytanie nr 10:  Dot. Zestaw do laseroterapii z sondami punktowymi i skanerem.

Czy zamawiający dopuści do postępowania zestaw do laseroterapii o następujących parametrach:

•sonda punktowa R 660 nm / 80 mW, sonda punktowa IR 808 nm / 400 mW

•skaner R 660 nm / 80 mW i IR 808 nm / 400 mW

Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający dopuści zestaw do laseroterapii z sondami punktowymi i skanerem
 o powyższych parametrach.

Pytanie nr 11:  Dot. Stolik pod aparaturę medyczną.

Czy zamawiający dopuści do postępowania stolik pod aparaturę medyczną o następujących parametrach:

•Stolik wykonany ze stali lakierowanej proszkowo,

•2 półki,

•Kosz na akcesoria o pojemności 22l,

•4 kółka transportowe z hamulcami

Odpowiedź:

Przedmiotowe postepowanie nie obejmuje zakresem stolików pod aparaturę medyczną.

Pytanie nr 12:  Dot. zapisów SWZ, V. Termin wykonania zamówienia:

Czy zamawiający wydłuży czas na wykonanie zamówienia do 6 tygodni? Jest to minimalny czas potrzebny na wykonanie odpowiedniej jakości stołów do rehabilitacji i pionizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający wydłuży czas wykonania zamówienia do 6 tygodni w przypadku stołów 
do rehabilitacji i stołów do pionizacji.

Kierownik Zamawiającego

Agnieszka Lasowa