# Lidzbark Warmiński 21.05.2019 r.

**P.T.**

###  Wykonawcy

### Znak sprawy: ZOZ.V-270-31/ZP/19

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na **dostawę sprzętu medycznego jednorazowego
i wielorazowego użytku do apteki szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim**.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 Ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje wyjaśnienia do zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego oraz informuje o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie 120**

**Dotyczy Części 4 poz. 1**

Czy zamawiający dopuści cewnik pakowany w zewnętrzne opakowanie papier folia?

**Odpowiedź**

Zamawiający **dopuści** cewnik pakowany w zewnętrzne opakowanie papier folia.

**Pytanie 121**

**Dotyczy Części 5, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści dren Kehra sylikonowy, opakowanie wewnętrzne wykonane z folii, opakowanie zewnętrzne papierowo-foliowe, długość ramion 45x18 cm przy każdym rozmiarze?

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuści** drenu Kehra sylikonowego, opakowanie wewnętrzne wykonane z folii, opakowanie zewnętrzne papierowo-foliowe, długość ramion 45x18 cm przy każdym rozmiarze.

**Pytanie 122**

**Dotyczy Części 6, pozycja 2, 3**

Czy Zamawiający dopuści cewnik do podawania tlenu przez nos o długości 200 cm?

**Odpowiedź**

Zamawiający **dopuści** cewnik do podawania tlenu przez nos o długości 200 cm.

**Pytanie 123**

**Dotyczy Części 6, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści maski dla dorosłych w rozmiarach L, XL? Mniejsze maski przeznaczone są dla dzieci.

**Odpowiedź**

Zamawiający **dopuści** maski dla dorosłych w rozmiarach L, XL.

**Pytanie 124**

**Dotyczy Części 6, pozycja 10**

Czy Zamawiający mógłby doprecyzować czy w tej pozycji oczekuje drenu tlenowego (przedłużacza) czy cewnika do podawania tlenu przez nos?

**Odpowiedź**

Zamawiający **wymaga** drenu tlenowego (przedłużacza) do podawania tlenu przez nos.

**Pytanie 125**

**Dotyczy Części 6, pozycja 11**

Czy Zamawiający dopuści rurki wykonane z polietylenu?

**Odpowiedź**

Zamawiający **wymaga** rurek wykonanych z PCW.

**Pytanie 126**

**Dotyczy Części 6, pozycja 11 a**

Czy Zamawiający dopuści rurki w rozmiarze 5/11 cm (kolor niebieski) lub rurkę w rozmiarze 4/10 cm (kolor czerwony)?

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuści** rurki w rozmiarze 5/11 cm (kolor niebieski) ani rurki w rozmiarze 4/10 cm (kolor czerwony).

**Pytanie 127**

**Dotyczy Części 6, pozycja 11 b**

Czy Zamawiający dopuści rurki w rozmiarze 4/10 cm (kolor czerwony) lub rurkę w rozmiarze3/9cm (kolor żółty)?

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuści** rurki w rozmiarze 4/10 cm (kolor czerwony) ani rurki w rozmiarze3/9cm (kolor żółty).

**Pytanie 128**

**Dotyczy Części 6, pozycja 11 c**

Czy Zamawiający dopuści rurki w rozmiarze 3/9 cm (kolor żółty) lub rurkę w rozmiarze 2/8cm (kolor zielony)?

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuści** rurki w rozmiarze 3/9 cm (kolor żółty) ani rurki w rozmiarze 2/8cm (kolor zielony).

**Pytanie 129**

**Dotyczy Części 6, pozycja 11 g**

Czy Zamawiający dopuści rurki w rozmiarze 000/4 cm (kolor różowy)?

**Odpowiedź**

Zamawiający **oczekuje** dwóch rozmiarów rurek 000/4 cm i 000/3 cm.

**Pytanie 130**

**Dotyczy Części nr 11, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści szyny do palców 230x20mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź**

Zamawiający **dopuści** szyny do palców 230x20mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Pytanie 131**

**Dotyczy Części nr 11, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści szyny do palców 460x20mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź**

Zamawiający **dopuści** szyny do palców 460x20mm, pozostałe parametry bez zmian.

**Pytanie 132**

**Dotyczy Części nr 11, poz. 14**

Czy Zamawiający dopuści kieliszki pakowane po 90 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź**

Brak możliwości udzielenia odpowiedzi.

Pytanie nie dotyczy asortymentu wymienionego w poz. 14 Części 11 Formularza cenowego.

**Pytanie 133**

**Dotyczy Części 11, pozycja 14**

Czy Zamawiający dopuści kieliszki na leki o pojemności 30ml?

**Odpowiedź**

Brak możliwości udzielenia odpowiedzi.

Pytanie nie dotyczy asortymentu wymienionego w poz. 14 Części 11 Formularza cenowego.

**Pytanie 134**

**Dotyczy Części 25, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści igły motylkowe innego producenta?

**Odpowiedź**

Zamawiający **dopuści** igły motylkowe innego producenta spełniające wszystkie wymogi SIWZ.

**Pytanie 135**

**Dotyczy Części 30, pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści szkiełka podstawowe z polem do opisu w rozmiarze 76x25 x 50 szt.?

**Odpowiedź**

Zamawiający **dopuści** szkiełka podstawowe z polem do opisu w rozmiarze 76x25 x 50 szt..

**Pytanie 136**

**Dotyczy Części 11, pozycja 12:**

Prosimy o dopuszczenie osłon na przewody do laparoskopu o wymiarach 250x15. Nieznaczne różnice w rozmiarach pozostają bez jakiegokolwiek wpływu na przeprowadzane procedury medyczne i ich efektywność.

Dopuszczenie ww. zestawu pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć. Pragniemy również nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne
z opisywanym.

W razie niedopuszczenie ww. przyrządu prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuści** osłon na przewody do laparoskopu o wymiarach 250x15.

**Pytanie 137**

**Dotyczy Części 25, pozycja 1:**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do aspiracji płynów z butelek z filtrem bakteryjnym 0,2µm charakteryzujący się szczelnym połączeniem i łatwością w obsłudze, odporny na alkohole i tłuszcze, bez zawartości lateksu, PCV oraz DEHP; sterylizowany tlenkiem etylenu, bez zastawki, z zaworem pełniącym funkcję tożsamą z zastawką. Opisywany przyrząd jest odpowiedni do przeprowadzenia skutecznej procedury medycznej, a filtr 0,2µm jest znacznie lepszym parametrem od wskazanego
w opisie, ponieważ ze względu na mniejszy rozmiar, zatrzyma znacznie więcej ewentualnych bakterii bądź zanieczyszczeń, niż filtr 0,45µm. Dopuszczenie ww. zestawu pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty, na czym Zamawiającemu jako dysponentowi środków publicznych powinno zależeć. Pragniemy również nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne z opisywanym.

W razie niedopuszczenie ww. przyrządu prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie** **dopuści** przyrządu do aspiracji płynów z butelek z filtrem bakteryjnym 0,2µm charakteryzujący się szczelnym połączeniem i łatwością w obsłudze, odporny na alkohole i tłuszcze, bez zawartości lateksu, PCV oraz DEHP; sterylizowany tlenkiem etylenu, bez zastawki, z zaworem pełniącym funkcję tożsamą z zastawką. Opisywany przyrząd jest odpowiedni do przeprowadzenia skutecznej procedury medycznej, a filtr 0,2µm jest znacznie lepszym parametrem od wskazanego w opisie, ponieważ ze względu na mniejszy rozmiar, zatrzyma znacznie więcej ewentualnych bakterii bądź zanieczyszczeń, niż filtr 0,45µm.

**Pytanie 138**

**Dotyczy Części 25, pozycja 2:**

Prosimy o dopuszczenie kranika z drenem 10 cm. Nieznaczne dłuższy dren nie ma wpływu na przeprowadzane procedury medyczne. Pragniemy również nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne z opisywanym.

W razie niedopuszczenie ww. przyrządu prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów, wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

**Odpowiedź**

Zamawiający **dopuści** kranik z drenem 10 cm pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ.

**Pytanie 139**

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą ?

**Odpowiedź**

Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

**Pytanie 140**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

**Odpowiedź**

Zamawiający **wyrazi zgodę** na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej.

**Pytanie 141**

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie stawia** takiego wymogu.

**Pytanie 142**

**Dotyczy Części 19 Pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na rękawy papierowo – foliowe, na których znak CE umieszczony jest na etykiecie samoklejącej umieszczonej między rękawem a folią zabezpieczającą oraz na opakowaniu zbiorczym? Zgodnie z art. 11 pkt 4 Ustawy o wyrobach medycznych Wyrób oznakowuje się znakiem CE po przeprowadzeniu odpowiednich dla wyrobu procedur oceny zgodności, potwierdzających, że wyrób spełnia odnoszące się do niego wymagania zasadnicze tymczasem umieszczenie znaku CE na spawie rękawa papierowo – foliowego wprowadza w błąd sugerując, iż sam rękaw jest wyrobem gotowym. W rzeczywistości jest on półproduktem służącym do „wyprodukowania” przez Centralną sterylizatornię sterylnego wyrobu zapakowanego w rękaw. Niezależnie od tego czy proces sterylizacji przebiegł pomyślnie czy niepomyślnie wykorzystując rękawy z oznakowaniem CE na spawie rękawa Zamawiający otrzymuje wyrób gotowy, który jest oznakowany znakiem CE i w związku z tym spełnia wymagania dyrektywy, co jest niezgodne
z stanem faktycznym dla wyrobów dla których proces sterylizacji przebiegł niepomyślnie.

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuści** w/w rękawów.

**Pytanie 143**

**Dotyczy Części 19 Pozycja 2**

Czy zamawiający dopuści papier którego wytrzymałość na rozciąganie na sucho w kierunku walcowania oraz w poprzek wynosi odpowiednio 1,67 oraz 1,33 KN/m, zawartość chlorków wynosi 0,024% a siarczków 0,05%? Parametry te nie różnią się wiele od wymaganych przez Zamawiającego oraz są zgodne z przyjętymi normami. Oferent zobowiązuje się do przedstawienia odpowiednich dokumentów oraz próbek produktu w celu udowodnienia jego wysokiej jakości.

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuści** w/w papieru.

**Pytanie 144**

**Dotyczy Części 20 Pozycja 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na przyrząd PCD w postaci tuby o długości 20 cm wykonanej ze stali nierdzewnej pokrytej specjalną powłoką polimeru w celu zachowania równej temperatury w całym zestawie kontrolnym? Zestaw PCD Control symuluje test typu Helix o długości 1,5 metrowej rurki o średn. 1 mm będąc tym samym najbardziej krytycznym zestawem symulacyjnym. Przyrząd testowy przeznaczony jest do kontroli 1000 cykli.

**Odpowiedź**

Zamawiający **dopuści** ofertę na przyrząd PCD w postaci tuby o długości 20 cm wykonanej ze stali nierdzewnej pokrytej specjalną powłoką polimeru w celu zachowania równej temperatury w całym zestawie kontrolnym. Zestaw PCD Control symuluje test typu Helix o długości 1,5 metrowej rurki
o średn. 1 mm będąc tym samym najbardziej krytycznym zestawem symulacyjnym. Przyrząd testowy przeznaczony jest do kontroli 1000 cykli.

**Pytanie 145**

**Dotyczy Części 20 Pozycja 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na testy kontroli wsadu o wartościach kontrolnych zgodnych z SIWZ w postaci samoprzylepnego paska ze zmianą barwy substancji testowej z fioletowej na czarną?

**Odpowiedź**

Zamawiający **dopuści** ofertę na testy kontroli wsadu o wartościach kontrolnych zgodnych z SIWZ
w postaci samoprzylepnego paska ze zmianą barwy substancji testowej z fioletowej na czarną. Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 146**

**Dotyczy Części 20 Pozycja 7**

Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na karcie testowej i na etykiecie były w języku polskim?

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie wymaga,** aby informacje zawarte na karcie testowej i na etykiecie były
w języku polskim.

**Pytanie 147**

**Dotyczy Części 20 Pozycja 7**

Czy w celu zapewnienia wysokiej krytyczności Zamawiający wymaga, aby pakiet testowy składał się karty testowej umieszczonej pomiędzy arkuszami specjalnego papieru i pianki?

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie wymaga**, aby pakiet testowy składał się karty testowej umieszczonej pomiędzy arkuszami specjalnego papieru i pianki.

**Pytanie 148**

**Dotyczy Części 20 Pozycja 8**

Czy zamawiający dopuści testy pakowane po 250 sztuk przy zachowaniu odpowiedniego przelicznika ilości?

**Odpowiedź**

Zamawiający **dopuści** testy pakowane po 250 sztuk przy zachowaniu odpowiedniego przelicznika ilości zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 149**

**Dotyczy Części 20 Pozycja 8**

Czy Zamawiający wymaga, aby test klasy V był samoklejący, co znacznie ułatwi i usprawni jego archiwizację (możliwość wklejenia bezpośrednio do dokumentacji)?

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie wymaga**, aby test klasy V był samoklejący.

**Pytanie 150**

**Dotyczy Części 20 Pozycja 8**

Czy w celu ułatwienia interpretacji wyniku Zamawiający wymaga, aby na teście umieszczone były informacje w języku polskim?

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie wymaga**, aby na teście umieszczone były informacje w języku polskim.

**Pytanie 151**

**Dotyczy Części 20 Pozycja 9**

Czy zamawiający dopuści testy pakowane po 100 sztuk przy zachowaniu odpowiedniego przelicznika ilości?

**Odpowiedź**

Zamawiający **dopuści** testy pakowane po 100 sztuk przy zachowaniu odpowiedniego przelicznika ilości zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 152**

**Dotyczy Części 20 Pozycja 10**

Czy Zamawiający wymaga aby test kontroli mycia posiadał substancję wskaźnikową umieszczoną na 4 płaszczyznach?

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie wymaga** aby test kontroli mycia posiadał substancję wskaźnikową umieszczoną na 4 płaszczyznach.

**Pytanie 153**

**Dotyczy Części 20 Pozycja 11**

Czy Zamawiający wymaga, aby test kontroli dezynfekcji termicznej był samoklejący, co znacznie ułatwi i usprawni jego archiwizację (możliwość wklejenia bezpośrednio do dokumentacji)?

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie wymaga**, aby test kontroli dezynfekcji termicznej był samoklejący.

**Pytanie 154**

**Dotyczy Części 20 Pozycja 11**

Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na teście i na etykiecie były w języku polskim?

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie wymaga**, aby informacje zawarte na teście i na etykiecie były w języku polskim.

**Pytanie 155**

**Dotyczy Części 32**

Czy Zamawiający dopuści do oceny prowadnik wykonany z nitinolu, o średnicy 0,035" i długości 150 cm, w kolorze czarnym, bardzo elastyczny i odporny na zapętlenie, pokryty powłoką hydrofilną oraz poliuretanem z prostą i elastyczną końcówką, widoczny w promieniach RTG. Dostępny ze standardowym prostym lub zakrzywionym trzonem do sterowania w trudnych warunkach anatomicznych, rozprostowywania krętych moczowodow i ułatwiania wymiany lub umieszczania narzędzi. Drut zabezpieczony plasitową osłonką, zakończoną z jednej strony dyspenserem a z drugiej strony łącznikiem luer lock umożliwiającym podanie płynu?

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie** **dopuści** w/w prowadnika.

**Pytanie 156**

**Dotyczy Części 33, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści do oceny zestawy do wewnętrznego szynowania moczowodów dostępne
w rozmiarach 4,8 oraz 6 F (brak rozmiaru 4 F) wraz z poliuretanowym popychaczem o długości 45 cm? Zestawy nie posiadają dołączonej karty pacjenta. Pozostałe parametry techniczne oferowanych produktów pozostają bez zmian.

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuści** w/wzestawów do wewnętrznego szynowania moczowodów.

**Pytanie 157**

**Dotyczy Części 33 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści do oceny cewniki pooperacyjne typu Dufour w rozmiarze 18 F i balonie 50 ml; 20 F balon 60 ml; 22 F balon 70 ml; 24 F balon 80 ml, bez dostępnej średnicy 26F? Pozostałe parametry techniczne oferowanych produktów pozostają bez zmian.

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuści** w/w cewników.

**Pytanie 158**

**Dotyczy Części 7 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści koreczki Luer-Lock zamykające światło kaniuli, posiadające trzpień powyżej krawędzi korka?

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuści** koreczków Luer-Lock zamykających światło kaniuli, posiadających trzpień powyżej krawędzi korka.

**Pytanie 159**

**Dotyczy Części 7 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści kaniule o poniższych parametrach?

a./ 22G 0,8mm x 25mm; przepływ 31ml/min

b./ 20G 1,0mm x 32mm; przepływ 54 ml/min

c./ 18G 1,2mm x 32mm; przepływ 80ml/min

d./ 17G 1,4mm x 45 mm; przepływ 125ml/min

e./ 14G 2,0mm x 45 mm; przepływ 270ml/min

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 7, poz. 3a-e **nie dopuści** w/w kaniul.

**Pytanie 160**

**Dotyczy Części 7 poz. 4**

a./ Czy Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczną, bez portu górnego, z biokompatybilnego poliuretanu, wysoka odporność na zaginanie, wysoka biokompatybilność, redukuje częstotliwość zachorowań na zakrzepowe zapalenie żył, 6 wtopionych pasków radiocieniujących, igła ze stali nierdzewnej z ostrzem typu back-cut, kompatybilna z MRI, igła z otworem przy ostrzu, który potwierdza umieszczenie kaniuli w żyle. Podzielna membrana minimalizuje ryzyko rozprysku krwi
i wycieku krwi z nasadki cewnika, otwierana przy pierwszym podłączeniu męskiej końcówki Luer, wyposażona w filtr hydrofobowy, mechanizm zabezpieczający z przyciskiem aktywującym automatyczne chowanie igły, igła całkowicie chowa się w osłonce, chroniąc przed zakłuciem
i rozpryśnięciem krwi

24 G 0,7 x 19 mm, przepływ 20 ml/min

b.**/** Czy Zamawiający dopuści kaniulę dożylną, bezpieczną, wykonana z biokompatybilnego poliuretanu nowej generacji (badania kliniczne), hypoalergiczna, termoplastyczna, odporna na zaginanie. Przeznaczona do małych, delikatnych żył u noworodków i wcześniaków, posiadająca otwór na obwodzie kaniuli, przy ostrzu igły, umożliwiający szybkie potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji, sterylna, jednorazowego uzytku, pakowana pojedynczo, wyraźne oznaczenie rozmiaru kaniuli i daty ważności na opakowaniu. Elastyczne skrzydełka ułatwiające bezpieczne mocowanie. Konstrukcja kaniuli eliminująca ryzyko ekspozycji na krew podczas kaniulacji naczyń, posiadająca plastikową osłonkę, zapobiegających zakłuciu się oraz zachlapaniu krwią, która w pełni zamyka ostrze i światło igły. Jałowa, z widoczną datą ważności na opakowaniu. Rozmiar - 24 G (żółty) długość 19 mm, przepływ 21 ml/min.

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie** **dopuści** w/w kaniul.

**Pytanie 161**

**Dotyczy załącznika nr 6 do SIWZ §6 ust. 1 tiret pierwszy, drugi**

Prosimy Zamawiającego o zmianę stawki % potencjalnych kar umownych na 0,5% wartości wadliwego towaru albo niedostarczonego towaru.

**Odpowiedź**

**Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

**Pytanie 162**

**Dotyczy wzoru umowy:**

Czy Zamawiający zgadza się aby prawo do odstąpienia od umowy przysługiwało mu w razie co najmniej trzykrotnego uchybienia po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy?

**Odpowiedź**

**Zgodnie z ust. 2,3,4 § 7 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.**

**Pytanie 163**

**Dotyczy wzoru umowy:**

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych
w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

**Odpowiedź**

**Zgodnie z ust. 7 § 1 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.**

**Pytanie 164**

**Dotyczy wzoru umowy:**

Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż oszacował ilość zamawianego asortymentu na podstawie jego zużycia.

**Pytanie 165**

**Dotyczy wzoru umowy:**

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

**Odpowiedź**

**Zgodnie z ust. 4 § 10 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.**

**Pytanie 166**

**Dotyczy wzoru umowy:**

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz
w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

**Odpowiedź**

**Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

**Pytanie 167**

**Dotyczy Części 9 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści Maska krtaniowa jednorazowego użytku wykonana z medycznego silikonu -nie zawierająca szkodliwych ftalanów (potwierdzone odpowiednim znakiem na każdym opakowaniu),nie zawierająca latexu (potwierdzone odpowiednim znakiem na każdym opakowaniu),sterylna, opisowa instrukcja użycia na każdym jednostkowym opakowaniu, opakowanie papierowo- foliowe , z papierowym dnem z nadrukowanymi wszystkimi wymaganymi oznakowaniami, ułatwiającym szybki dostęp do produktu w rogu opakowania, , na rurce linia RTG,każda rurka główna maski krtaniowej oznakowana: znakiem CE, symbolem wskazującym jednorazowy użytek produktu, informacją o rozmiarze maski krtaniowej, wagą dedykowanego pacjenta, maksymalną objętością powietrza potrzebną do nadmuchania mankietu oraz maksymalnym wygenerowanym ciśnieniem, nazwą wytwórcy i nazwą handlową na opakowaniu, mankiet do nadmuchiwania z luźnym drenem zakończonym balonikiem z zaworem; balonik z zaworem z kodem kolorowym odpowiadającym rozmiarowi maski krtaniowej;. Rrozmiar 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuści** w/w masek.

**Pytanie 168**

**Dotyczy Części 9 poz. 1**

Czy Zamawiający odstąpi od zapisu „rurka główna maski krtaniowej zakończona klockiem antyzgryzowym” oraz dodatkowe zabezpieczenie zaworu w postaci blokady do zdjęcia przed użyciem produktu”

**Odpowiedź**

**Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

**Pytanie 169**

**Dotyczy Części 20 poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści do oceny test spełniający wymagania SIWZ o parametrach [UW] 134C / 3,5 min kompatybilny z przyrządem PCD z poz. 5?

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuści** w/w testu.

**Pytanie 170**

**Części 20 poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści do oceny test Bowie & Dick niepakowany w woreczek strunowy?

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuści** testu Bowie & Dick niepakowanego w woreczek strunowy.

**Pytanie 171**

**Dotyczy Części 20 poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści do oceny test spełniający wymagania SIWZ z jednoznaczną zmianą barwy po sterylizacji w innym kolorze niż z żółtej na czarną?

**Odpowiedź**

Zamawiający **dopuści** test spełniający wszystkie wymagania SIWZ z jednoznaczną zmianą barwy po sterylizacji w innym kolorze niż z żółtej na czarną.

**Pytanie 172**

**Dotyczy zapisów SIWZ**

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,  jeśli wykonawca, **który nie należy do żadnej grupy kapitałowej**, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

Zgodnie z interpretacją przepisów dotyczących nowelizacji ustawy Pzp zamieszczonej na stronie Urzędu Zamówień Publicznych - „Zamawiający powinien przyjąć oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do jakiejkolwiek grupy kapitałowej bądź przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz z ofertą, w sytuacji gdy w postępowaniu złożono jedną ofertę lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej złożone wraz
z ofertą, niezależnie od ilości ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, również potwierdza brak podstawy do wykluczenia z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Należy jednak w tym przypadku pamiętać, że jakakolwiek zmiana sytuacji wykonawcy
w toku postępowania (włączenie do grupy kapitałowej) będzie powodowała obowiązek aktualizacji takiego oświadczenia po stronie wykonawcy.”

**Odpowiedź**

Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP,  jeśli wykonawca, **który nie należy do żadnej grupy kapitałowej**, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

**Pytanie 173**

**Dotyczy zapisów SIWZ**

W związku z pojawieniem się wątpliwości dotyczących zakresu pełnomocnictwa w ww postępowaniu, zwracamy się z prośba do Zamawiającego o potwierdzenie, że wystarczające dla Zamawiającego będzie złożenie pełnomocnictwa w oryginale, podpisanego przez osobę umocowaną do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń woli -potwierdzone stosownym dokumentem,
w którym wskazana osoba umocowana jest do przygotowania, podpisania oferty przetargowej, wnoszenia odwołań, a także przyłączania się do postępowań wszczętych na skutek wykorzystania środków ochrony prawnej przez innych wykonawców oraz podpisywania dokumentów za zgodność
z oryginałem.

**Odpowiedź**

**Zgodnie z rozdz. VI ust. 13 pkt. 5) SIWZ.**

**Pytanie 174**

**Dotyczy wzoru umowy § 6 ust. 4**

Zwracamy się z wnioskiem o zmianę brzmienia § 6 ust.4 wzoru umowy poprzez dodanie do niego zapisu [................... "z zastrzeżeniem ceny rażąco wysokiej, niekorespondującej z aktualnymi cenami rynkowymi.”

 **Odpowiedź**

**Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

**Pytanie 175**

**Dotyczy Części 32 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prowadnicy hydrofilnej z nitinolowym rdzeniem, pokryty powłoką hydrofilną na całej długości prowadnicy, miękki koniec dł. 3cm, długość prowadnicy 150cm. Dostępny w wersji prostej lub zagiętej oraz klasycznej lub sztywnej. Dostępne średnice : 0,035” oraz 0,032”

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuści** w/w prowadnicy.

**Pytanie 176**
**Dotyczy Części 33 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do  szynowania wewnętrznego moczowodów
w skład zestawu cewnik typu JJ wykonany z wysokiej klasy poliuretanu skalowany co 1 cm z linią pozycjonującą, prowadnica Seldingera, wykonana ze stali chirurgicznej pokryta PTFE z ruchomym rdzeniem dł.150cm, popychacz sterowalny dł.43cm lub popychacz sterowalny długość 83cm , dostępne w wersji otwarty/otwarty, otwarty/zamknięty.

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuści** w/w zestawu.

**Pytanie 177**

**Dotyczy Części 33 poz. 3**

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników Dufour, trójdrożnych wykonanych z silikonu pokrytych warstwą hydrożelu zapewniającą zmniejszenie ryzyka uszkodzeń cewki moczowej, cewniki w zakresie rozmiarów od 18- 24Ch/Fr dla każdego z rozmiaru balon o pojemności 50ml lub 80ml do wyboru przez Zamawiającego wedle potrzeby.

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuści** w/w cewników.

**Pytanie 178**

**Dotyczy Części 33 poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby cewnik wykonany był z silikonu pokrytego warstwą hydrożelu zapewniającą zmniejszenie ryzyka uszkodzeń cewki moczowej?

**Odpowiedź**

Zamawiający **dopuszcza, nie wymaga**, aby cewnik wykonany był z silikonu pokrytego warstwą hydrożelu zapewniającą zmniejszenie ryzyka uszkodzeń cewki moczowej.

**Pytanie 179**

**Dotyczy Części 38 poz. 1**

W związku ze zmianami prawnymi dla produktów zarejestrowanych jako środek ochrony osobistej, które obowiązują od 2015 r., prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania równoważnych norm potwierdzających przenikalności dla substancji chemicznych tj. EN 16523-1 oraz dla wirusów EN 374-5.

**Odpowiedź**

**Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

**Pytanie 180**

**Dotyczy Części 38 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubości na palcach 0,10 mm +/- 0,02 mm.

**Odpowiedź**

Zamawiający **dopuści** rękawice o grubości na palcach 0,10 mm +/- 0,02 mm pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ.

**Pytanie 181**

**Dotyczy Części 39 poz. 1**

W związku z zapisem SIWZ o konieczności dostarczenia z ofertą wyników badań na penetrację krwi syntetycznej wg amerykańskiej normy ASTM F 1670 oraz wyników na penetrację wirusów wg amerykańskiej normy ASTM F 1671 nadmieniamy, że zgodnie z dokumentem zamieszczonym na stronie internetowej ASTM International (<https://www.astm.org/Standards/F1670.htm>) zawierającym opis normy ASTM F1670 w rozdziale zatytułowanym „Znaczenie i zastosowanie” w punkcie 5.5 zapisano co następuje:

„5.5 Ponieważ w tej metodzie badawczej wykorzystuje się obserwację wzrokową zamiast pomiarów analitycznych w celu określenia penetracji, należy użyć tej metody badania jako wstępnej oceny możliwej penetracji krwi i innych płynów ustrojowych. Przeprowadzić kolejne testy z zastosowaniem czynnika mikrobiologicznego i techniki analitycznej, stosując metodę testową F1671.

UWAGA 1: Nie można zgłaszać roszczeń związanych z odpornością na wirusy w oparciu o tę metodę testową, ponieważ materiały mogą przejść metodę testową i zakończyć się niepowodzeniem metody testowej F1671.

W związku z powyższym, jeśli przeprowadzono z powodzeniem testy na odporność na penetrację wirusów zgodnie z ASTM F 1671 żądanie Zamawiającego przedstawienia wyników badań na penetrację krwi syntetycznej wg ASTM F 1670 jest nadmierne.

Zwracamy się zatem z prośbą o wycofanie konieczności przedstawiania badań wg ASTM F 1670, jeśli dołączony zostanie wynik na penetrację dla wirusów wg ASTM F 1671.

**Odpowiedź**

Zamawiający **dopuści** ofertę nie zawierającą wyników badań na penetrację krwi syntetycznej wg normy ASTM F 1670.

**Pytanie 182**

**Dotyczy Części 12**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie zestawów o średnicy 16 Fr,18 Fr i 20 Fr, z łącznikiem stożkowym odpowiednim do rozmiaru, kolor biały, ze zgłębnikiem wykonanym z silikonu, o długości 60 cm, przezroczystym, z z pasmem znacznika widocznym w RTG i podanym rozmiarem, oraz
z silikonową płytką zewnętrzną zapewniającą utrzymanie odpowiedniej pozycji zgłębnika, silikonowa kopułka wewnętrzna, zestaw wolny od DEHP, sterylny, współpracujący z żywieniem dojelitowym firmy NUTRICIA.

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuści** w/w zestawów.

**Pytanie 183**

**Dotyczy Części 17**

Czy Zamawiający dopuści złożenie osobnej oferty na pozycję 1 Części 17.

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuści** złożenia osobnej oferty na poz. 1.

**Pytanie 184**

**Dotyczy Części 27**

Czy Zamawiający w pozycji 15 dopuści zaoferowanie pętli o długości 240 cm.

**Odpowiedź**

Zamawiający **dopuści** zaoferowanie pętli o długości 240 cm, pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań SIWZ.

**Pytanie 185**

**Dotyczy Części 19**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (Lp. 1a-g) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

**Odpowiedź**

**Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

**Pytanie 186**

**Dotyczy Części 37:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zestawach obłożeń operacyjnych zawierających
w swym składzie pokrowiec na stolik MAYO - serwetę złożoną w sposób ułatwiający zachowanie zasad aseptyki (nie teleskopowo) ?

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie wyrazi zgody** na zaoferowanie w zestawach obłożeń operacyjnych zawierających
w swym składzie pokrowiec na stolik MAYO - serwetę złożoną w sposób ułatwiający zachowanie zasad aseptyki (nie teleskopowo).

**UWAGA!!!**

**Na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że poprawił w Części 20 Testy do sterylizacji w poz. 13 Opis przedmiotu zamówienia na:**

**„Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem sterylizacji x 500 szt typu KTG-LS, kompatybilne z metkownicą BLITZ 111-A12”.**

**Kierownik Zamawiającego**

 **Agnieszka Lasowa**