Lidzbark Warmiński 29.12.2017 r.

P.T.

### Wykonawcy

### Znak sprawy: ZOZ.V-270-25/ZP/17

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę do Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Lidzbarku Warmińskim tomografu komputerowego z adaptacją pomieszczeń na pracownię TK,  
z usługą finansowania realizacji zadania

Zgodnie z art. 38 ust. 2,4 Ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje wyjaśnienia do zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego.

Pytanie 63

Dotyczy WSTRZYKIWACZ KONTRASTU, pkt 35A:

W odpowiedziach na pytania z dnia 19.01.2017, Zamawiający zmienił wymogi dotyczące integracji wstrzykiwacza kontrastu z tomografem uniemożliwiając złożenie ważnej oferty na wymagany tomograf 16 warstwowy. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści, jako rozwiązanie równoważne do brzmienia punktu 35A, poziom integracji sprzętowej tomografu ze wstrzykiwaczem kontrastu według standardu CIA 425 w klasie I lub jej brak?

Wyjaśnienie:

Zamawiający po ponownej analizie SIWZ dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia, udziela odpowiedzi na pytanie:

Zamawiający zmienia treść zapisu pkt 35A Opis przedmiotu zamówienia ( Zał. Nr 1 do SIWZ) na:

„ 35A.Poziom integracji sprzętowej tomografu ze wstrzykiwaczem kontrastu, sprzężenie minimum kl.I wg CIA 425.”

Powyższa zmiana powoduje zmianę treści SIWZ.

Pytanie 64

Dotyczy VI. WSTRZYKIWACZ KONTRASTU, pkt 33, 35A, 35D, 35F:

W odpowiedziach na pytania z dnia 19.01.2017, Zamawiający zmienił wymogi dotyczące integracji wstrzykiwacza kontrastu z tomografem uniemożliwiając złożenie ważnej oferty na wymagany tomograf 16 warstwowy. W oparciu o doświadczenie producenta tomografów komputerowych, zwracamy uwagę Zamawiającego iż wymaga zaoferowania bezwkładowego wstrzykiwacza kontrastu który może nie posiadać integracji sprzętowej w klasie I, standardu CIA 425.

Ponadto zwracamy uwagę Zamawiającego na błąd formalny obecnych zapisów punktów VI. WSTRZYKIWACZ KONTRASTU, gdzie jako parametr graniczny (TAK) wymagany jest wstrzykiwacz 3 kanałowy bezwkładowy, a dodatkowo opcjonalnie wstrzykiwacz dwu tłokowy (TAK/NIE) (posiadający integrację sprzętową w klasie I).

W związku z powyższym prosimy o równorzędne dopuszczenie obydwu typów wstrzykiwaczy kontrastu z uwzględnieniem specyfiki ich poziomu integracji tudzież braku integracji z tomografem komputerowym. Wedle propozycji:

| VI. WSTZYKIWACZ KONTRASTU – należy wskazać oferowany |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Wstrzykiwacz kontrastu Wskazać nazwę, typ, producenta , rok produkcji 2018 | TAK opisać |
|  | - Certyfikat zgodności CE dla oferowanego wstrzykiwacza kontrastu -Zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych oferowanygo wstrzykiwacza -Oznakowanie oferowanego wstrzykiwacza znakiem CE | TAK |
|  | Poziom integracji sprzętowej tomografu ze wstrzykiwaczem kontrastu, sprzężenie wg CIA 425. | Brak integracji – 0 pkt Integracja w klasie I – 2 pkt |
|  | „Automatyczny 3-kanałowy bezwkładowy wstrzykiwacz kontrastu Wskazać nazwę, typ, producenta , rok produkcji 2018 | TAK/ NIE* |
| 35 B | Wstrzykiwacz wyposażony w: - kolorowy, dotykowy ekran sterujący LCD wbudowany w urządzenie z możliwością programowania parametrów iniekcyjnych, - kolorowy, dotykowy zdalny ekran sterujący LCD, który komunikuje się ze strzykawką bezprzewodowo z możliwością programowania parametrów iniekcyjnych. | TAK/ NIE* |
| 35 C | Wstrzykiwacz kontrastu i soli fizjologicznej o poniższych parametrach: - Zasilanie bateryjne (bezprzewodowe) z możliwością zasilania poprzez kabel sieciowy. - Wbudowane w urządzenie ogrzewacze kontrastu i soli fizjologicznej. - Kolorowy, dotykowy ekran sterujący LCD wbudowany w urządzenie. Możliwość programowania parametrów iniekcyjnych. Możliwość wyświetlania wykresu obrazującego natężenie przepływu i przebiegu ciśnienia podczas iniekcji. - Kolorowy, dotykowy zdalny ekran sterujący LCD. Możliwość programowania parametrów iniekcyjnych. Możliwość wyświetlania wykresu obrazującego natężenie przepływu i przebiegu ciśnienia podczas iniekcji. - Bezprzewodowa komunikacja ekranu zdalnego ze wstrzykiwaczem. - Możliwość jednoczesnego podawania środka kontrastowego oraz soli fizjologicznej. - Możliwość konfiguracji iniekcji składającej się od 1-6 faz. - Możliwość zapamiętania 80 profili iniekcji (każda do 6 faz). - Funkcja KVO (Keep Vein Open) – utrzymywanie drożności żył poprzez podawanie 1 ml roztworu soli fizjologicznej co 2 minuty. - Maksymalne ciśnienie iniekcji programowalne od 5 do 21 barów, stopniowane co 1 bar. - Natężenie przepływu: 0,1 ml/s – 10 ml/s, stopniowane co 0,1 ml/s. - Możliwość stosowania wielogodzinnych materiałów zużywalnych dla wielu pacjentów. - Praca na materiałach zużywalnych pozbawionych: ftalanów dwu-2-etyloheksylowego (DEHP), ftalanów dioktylu (DOP), lateksu oraz pirogenów. - Wstrzykiwacz wyposażony w dwie głowice wstrzykiwacza z możliwością używania wkładów wymiennych o pojemności 200 ml przeznaczone do napełniania dowolnie wybranym środkiem kontrastowym dowolnego producenta | TAK/ NIE* |
| 35 D | Materiały zużywalne pozbawione: ftalanów dwu-2-etyloheksylowego (DEHP), ftalanów dioktylu (DOP), lateksu oraz pirogenów | TAK/ NIE* |
| 35 E | Praca wstrzykiwacza w pełni bezprzewodowa: - zasilanie akumulatorowe - bezprzewodowa łączność strzykawki z ekranem zdalnym | TAK/ NIE* |
| 35 F | 1. Automatyczny, specjalizowany do badań CT dwutłokowy wstrzykiwacz kontrastu 2. Głowica wstrzykiwacza dostosowana do stosowania wkładów wymiennych o pojemności 50, 100, 125 ml wypełnionych fabrycznie środkiem cieniującym 3. Głowica wstrzykiwacza dostosowana do stosowania wkładów wymiennych o pojemności 200 ml 4. Głowica wstrzykiwacza w: - urządzenie pokazujące prędkość przepływu i ilość środka cieniującego, - przycisk samonapełniania - przycisk zabezpieczający prawidłowe sprawdzenie zaprogramowania i podania środka cieniującego (enable) - pamięć protokołów, - możliwość automatycznego włączenia strzykawki automatycznej poprzez dotyk monitora, - możliwość szybkiej zmiany orientacji wyświetlanych danych na monitorze głowicy, 5. Symultaniczne podawanie środka kontrastowego i roztworu soli fizjologicznej z obu wkładów jednocześnie, z opcją zaprogramowania procentowej wartości tak wstrzykiwanego roztworu 6. Regulowana prędkość przepływu w zakresie 0,1 - 10,0 ml/sekundę 7. Możliwość wprowadzenia min.35 protokołów 8. Fazy: 6 9. Możliwość wprowadzenia haseł do programowania 10. Opóźnienie skanowania 11. Całkowity czas stosowany w opóźnieniu skanowania od 0 do min. 400 sekund 12. monitor na głowicy strzykawki oraz w sterowni reagujący na dotyk 13. Opcja powolnego (kropelkowego) podawania soli fizjologicznej przy parametrach: - prędkość przepływu 0,1 -10 ml/sekundę - ilość 1-200 ml 14. Automatyczne wykrywanie przez strzykawkę jakiej wielkości wkład wymienny został zastosowany 15. Zapewnienie dodatkowego poziomu bezpieczeństwa poprzez detektor alarmujący w razie ominięcia któregoś z etapów prawidłowego przygotowania strzykawki do podania środka cieniującego 16. Możliwość zmiany prędkości przepływu podczas podawania środka cieniującego 17. Maksymalne ciśnienie 50-325 psi regulacja ze skokiem 5 psi 18. 100 kpl. wkładów jednorazowych – dwa wkłady poj. 200 ml, dren Y 150 cm z dwiema zastawkami, rurka do nabierania kontrastu. | TAK/ NIE* |

Wyjaśnienie:

Zamawiający po ponownej analizie SIWZ dotyczącej opisu przedmiotu zamówienia, udziela odpowiedzi na pytanie:

Zamawiający wprowadza zmiany w dziale VI Wstrzykiwacz kontrastu - Opisu przedmiotu zamówienia (zał. Nr 1 do SIWZ).

Wprowadzone zmiany zawarte są w Opisie przedmiotu zamówienia- tomograf komputerowy- wymagania zał. Nr 1 do SIWZ, po zmianach z dnia 29.12.2017 r.

Kierownik Zamawiającego

Agnieszka Lasowa