Załącznik nr 1 do SIWZ/UMOWY

Parametry techniczne ambulansu i wyposażenia

| Wymagane warunki dla samochodu bazowego, zabudowy medycznej i wyposażenia w sprzęt medyczny | Oferowane przez Wykonawcę parametry dla samochodu bazowego, zabudowy medycznej i wyposażenia w sprzęt medyczny (wypełnia Wykonawca) | Zgodność parametrów ambulansu z wymaganymi warunkami (kol. 1) tak / nie |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| NADWOZIE |  |  |
| Pojazd bazowy z roku 2011 Typu furgon zamknięty w kolorze białym o wymiarach wnętrza przedziału medycznego, charakteryzujący się wymiarami : wysokość - min. 185 cm, długość - min. 325 cm, szerokość - min. 172 cm, zapewniające możliwość przewożenia min. 6 osób (wraz z kierowcą), w tym 1 osoby na noszach. Drzwi tyłu nadwozia przeszklone, dwuskrzydłowe, otwierające się pod kątem min. 260O , wyposażone dodatkowo w ograniczniki oraz blokady położenia skrzydeł, oraz w światła awaryjne, włączające się automatycznie przy otwarciu drzwi. Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu, ze stopniem wewnętrznym lub zewnętrznym, z otwieranym oknem będącym jednocześnie wyjściem bezpieczeństwa. Drzwi boczne lewe jako zewnętrzny schowek (oddzielony od przedziału medycznego) z miejscem mocowani butli tlenowych, krzesełka kardiologicznego, deski ortopedycznej, noszy podbierakowych ( podać wymiary schowka). W przedziale kierowcy powinna być zainstalowana w desce rozdzielczej wizualna sygnalizacja niedomkniętych drzwi. Stopień tylny stanowiący jednocześnie zderzak ochronny, Centralny zamek wszystkich drzwi z autoalarmem, sterowany pilotem. Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja: cieczą chłodzącą silnik (przedział kierowcy), postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230 V o mocy min. 2000 W, niezależne ogrzewanie o mocy min 5kW z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, wentylacja mechaniczna, nawiewno – wywiewna, dwuparownikowa klimatyzacja z niezależną regulacją chłodzenia i siły nawiewu kabiny kierowcy i przedziału medycznego. Sygnalizacja świetlna i oznakowanie: WYSOKOŚĆ AMBULANSU Z BELKĄ(w najwyższym punkcie) – max. 270cm Belka świetlna umieszczona na przedniej części dachu pojazdu ze światłami wyładowczymi typu stroboskopowego lub LED w kolorze niebieskim. Urządzenie nagłaśniające (głośnik o mocy min. 100 W), sygnał dźwiękowy modulowany - zmiana modulacji klaksonem, z możliwością podawania komunikatów głosowych. Dodatkowe sygnały pneumatyczne przystosowane do pracy ciągłej. 1 niebieska lampa typu stroboskopowego lub LED umieszczona w tylnej części dachu 2 niebieskie lampy pulsacyjne w technologii LED, zamontowane na wysokości pasa przedniego pojazdu, lampy pulsacyjne w kolorze żółtym zamontowane w szkielecie drzwi tylnych z cyklem pulsowania jak światła awaryjne po otwarciu drzwi tylnych, pas odblaskowy barwy niebieskiej dookoła pojazdu na wysokości linii podziału nadwozia, pas barwy czerwonej nad pasem niebieskim wykonany z folii odblaskowej, napis lustrzany AMBULANS z przodu pojazdu, standardowe oznaczenie typu karetki (P opisane w kole) i znak RATOWNICTWO MEDYCZNE Uwaga: wykonane z folii odblaskowej umieszczone na bokach i drzwiach tylnych po uzgodnieniu z Zamawiającym. |  |  |
| II. SILINIK |  |  |
| Wysokoprężny, zasilany olejem napędowym, turbodoładowany, z elektronicznym sterowanym wtryskiem bezpośrednim paliwa o mocy minimum 160KM, zapewniający przyśpieszenie pozwalające na sprawną jazdę w ruchu miejskim, spełniający normę spalin EURO 5, bez konieczności stosowania cieczy AdBlue. Pojemność silnika minimum 1900 cm3. |  |  |
| III. ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU |  |  |
| Skrzynia biegów manualna, synchronizowana z napędem na koła przednie lub tylne. |  |  |
| IV. ZAWIESZENIE |  |  |
| Zawieszenie powinno charakteryzować się podwyższonym komfortem jazdy, gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni jezdni, stabilność i dobrą manewrowość, wyposażone w stabilizatory przedniej i tylnej osi. |  |  |
| V. UKŁAD HAMULCOWY, KIEROWNICZY I KOŁA |  |  |
| Hamulce tarczowe obu osi pojazdu, ze wspomaganiem, z układem zapobiegającym blokowaniu kół podczas hamowania oraz elektronicznym systemem stabilizacji toru jazdy. Układ kierowniczy ze wspomaganiem oraz regulowaną kolumną kierownicy w min. 2 płaszczyznach Obręcze kół szerokie, opony radialne, zimowe. |  |  |
| VI. INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |
| Alternator zapewniający odpowiednią moc, w stosunku do potrzeb ambulansu, min. 1500 W, ładowania zespołu akumulatorów o pojemności wystarczającej do zasilania wszystkich odbiorników nawet przy krótkotrwałym wyłączeniu silnika. Zespół dwóch akumulatorów o odpowiednio dużej pojemności do zasilania wszystkich odbiorników prądu, o łącznej pojemności nie mniejszej niż 180 Ah. Instalacja dla napięcia 230V w kompletacji: minimum dwa gniazda poboru prądu w przedziale medycznym zasilane z gniazda umieszczonego na zewnątrz, zabezpieczenie przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu 230V, wyłącznik przeciwporażeniowy, układ prostowniczy służący do ładowania akumulatorów działający przy podłączonej instalacji 230V. przewód zasilający zewnętrzny o długości min. 5 m (gniazdo i wtyk o małych gabarytach). Instalacja dla napięcia 12V i oświetlenie przedziału medycznego: powinna posiadać co najmniej 4 gniazda 12V poboru prądu umiejscowione na lewej ścianie, powinna posiadać minimum 7 punktów oświetlenia rozproszonego, powinna posiadać minimum 2 punkty oświetlenia halogenowego z regulacją kąta umieszczone nad noszami, oświetlenie blatu roboczego – minimum 1 punkt, bezpieczniki zabezpieczające odbiorniki w przedziale medycznym należy oznakować czytelnie-opis. 5. Oświetlenie specjalne: przenośny akumulatorowy reflektor ze światłem rozproszonym do oświetlania miejsca akcji, szperacz w kabinie kierowcy na elastycznym przewodzie dwa halogeny po lewej i dwa po prawej stronie pojazdu oraz dwa w tylnej części dachu sterowane zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego. |  |  |
| VII. PRZEDZIAŁ MEDYCZNY |  |  |
| Wyposażenie powinno być zamontowane w sposób bezpieczny, uniemożliwiający ich uszkodzenie lub zranienie osób poruszających się w pojeździe. Przedział medyczny oddzielony od przedziału kierowcy ścianą wzmocnioną, izolowaną z drzwiami przesuwnymi, umożliwiającymi przejście pomiędzy personelem medycznym, a kierowcą. Dwa fotele obrotowe z regulowanymi oparciami, z podłokietnikami, z zagłówkami oraz z możliwością złożenia siedziska do oparcia, wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Fotel obrotowy przy przegrodzie dzielącej przedział medyczny z przedziałem kierowcy, tyłem do kierunku jazdy wyposażone w oparcie, zagłówek i bezwładnościowy pas bezpieczeństwa. Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie noszy głównych, pokryta wykładziną antypoślizgową, łatwozmywalna, połączona szczelnie z pokryciem boków uniemożliwiająca przeciekanie cieczy przy myciu wnętrza pojazdu, odporna na środki dezynfekujące. Wzmocniona konstrukcja ścian umożliwiająca montaż wyposażenia medycznego. Ściany i sufit pokryte materiałami antystatycznymi, niepalnymi, nietoksycznymi i łatwo zmywalnymi. Izolacja dźwiękowo-termiczna przedziału medycznego (ściany, sufit, drzwi). Okna przedziału medycznego zmatowione do 2/3 wysokości. Centralna instalacja tlenowa: z 2 butlami (każda 10 l tlenu), z reduktorami minimum 3 gniazda poboru tlenu monoblokowe typu panelowego. Półki, szafki odporne na środki dezynfekujące, wykonane z materiału łatwo zmywalnego, nietoksycznego, bez ostrych krawędzi z bezpiecznym zamknięciem uniemożliwiającym niekontrolowane otwarcie się w czasie jazdy, w tym: na ścianie lewej zestaw bocznych zestawy szafek (w tym jedna zamykana na klucz) i półek zaprojektowany w taki sposób, aby zachowany był możliwie swobodny dostęp do pacjenta zarówno od lewej jak i od prawej strony przedziału medycznego na ścianie działowej zestaw szafek z szufladami z miejscem mocowania walizki lub torby medycznej, zabudowanym schowkiem na odpadki oraz blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną. Szafka w narożniku ściany lewej z roletą i miejscem na leki, wyposażona w plastikowe pojemniki ułatwiające przechowywanie leków zamykana na klucz. Szafka w narożniku ściany prawej z roletą, Uwaga: szczegółowy układ i rozmieszczenie szafek w przedziale medycznym Wykonawca ustali z Zamawiającym po podpisaniu umowy. Sufitowy uchwyt do płynów infuzyjnych – min. 2 szt. o minimalnym udźwigu 5 kg. Szyna typu MODURA o długości min 50 cm na ścianie lewej. Sufitowy uchwyt dla personelu o dług. min. 1m umieszczony w osi podłużnej przedziału medycznego. Urządzenie do utrzymywania odpowiedniej temperatury płynów infuzyjnych z termostatem i wskaźnikiem temperatury. Centralna instalacja próżniowa z jednym, punktem poboru w konfiguracji: - słój wielorazowego użytku o poj. min. 1 l na wydzielinę z uchwytem ściennym i kompletem przewodów, regulator siły ssania. |  |  |
| XIII. LAWETA NOSZY GŁÓWNYCH |  |  |
| Laweta pod nosze główne z przesuwem bocznym, wysuwem na zewnątrz przedziału medycznego z jednoczesnym pochyłem umożliwiającym łatwe wprowadzenie noszy do ambulansu, z możliwością przechyłu lawety wraz z noszami do pozycji Trandelenburga w trakcie jazdy pojazdu, posiadające oznaczenie zgodności CE lub deklaracja zgodności |  |  |
| IX. ŚRODKI LĄCZNOŚCI |  |  |
| Miejsca do trwałego zamontowania radiotelefonu i możliwość podłączenia anteny zewnętrznej. 2. Antena powinna posiadać: zakres częstotliwości 168 – 170 MHz; impedancję wejścia 50 Ohm; współczynnik fali stojącej 1,6; polaryzację pionową; charakterystykę promieniowania dookólną; odporność na działanie wiatru 55 m/s. anteny 1/4 λ . 3. Możliwość dostępu do anteny od wnętrza ambulansu. |  |  |
| X. DODATKOWE WYPOSAŻENIE AMBULANSU |  |  |
| Dwie gaśnice p.poż (po jednej w przedziale medycznym i kierowcy), młotek do wybijania szyb i nóż do przecinania pasów bezpieczeństwa. Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka wsteczne, Podgrzewana przednia szyba Czujnik parkowania z przodu i z tyłu Poduszka powietrzna dla kierowcy i dla pasażera, Boczne poduszki i kurtyny powietrzne kabiny kierowcy Przednie światła przeciwmgielne. Radio samochodowe z nagłośnieniem w przedziale medycznym. W przedziale medycznym panel sterujący dotykowy umożliwiający sterowanie klimatyzacją, ogrzewaniem, instalacją próżniową, termoboxem oraz blokadą drzwi, wyświetlający temperaturę termoboxu, wnętrza ambulansu, napięcie akumulatorów, aktualny czas. |  |  |
| XI. GWARANCJA I PRZEGLĄDY TECHNICZNE |  |  |
| Gwarancja na ambulans: 24 miesiące gwarancji bez limitu kilometrów na pojazd bazowy, 36 miesięcy na powłoki lakiernicze ambulansu, 60 miesięcy na perforację nadwozia wywołaną korozją, 24 miesiące na zabudowę medyczną i wyposażenie medyczne określone w załączniku nr 1 do SIWZ, 2. Przeglądy okresowe pojazdu – co 45 000km(+/_ 5.000km) 3. Zapewnienie szybkiej naprawy gwarancyjnej i dostępu do części zamiennych. Wskazać adresy i telefony serwisów gwarancyjnych i pogwarancyjnych. |  |  |
| XII. Sprzęt medyczny |  |  |
| Nosze główne |  |  |
| Model urządzenia / producent / rok produkcji Nosze główne: - potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha, - płynna regulacja nachylenia oparcia pod plecami do kąta min. 75°, - wysuwane rączki do przenoszenia - pasy zabezpieczające o regulowanej długości mocowane bezpośrednio do ramy noszy (w tym pasy szelkowe), - fabrycznie zamontowany gumowy odbojnik na całej długości bocznej ramy noszy chroniący przed uszkodzeniami przy otarciach lub uderzeniach podczas przenoszenia lub prowadzenia na transporterze - możliwość wprowadzania noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy, - cienki nie sprężynujący materac z tworzywa sztucznego o powierzchni antypoślizgowej nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące, - składany wieszak na pojemnik z płynami infuzyjnymi, - składane oparcia boczne, - nosze muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi. - uchylny stabilizator głowy pacjenta z możliwością wyjęcia - waga noszy (bez pasów i materaca) do 25 kg TRANSPORTER DO NOSZY GŁÓWNYCH: - z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami, - z możliwością zapięcia noszy przodem lub nogami w kierunku jazdy, - dodatkowe uchylne uchwyty transportera min. 4 główne uchwyty transportera oraz 2 dodatkowe ułatwiające manewrowanie , uchylne uchwyty dodatkowe z funkcją odblokowywania goleni - przyciski blokady goleni kodowane kolorami - z wielostopniową regulacją wysokości minimum w 4 poziomach, - wyposażony w min. 4 kółka obrotowe w zakresie o 360 stopni, min. 2 kółka wyposażone w hamulce - możliwością zablokowania dwóch kół do jazdy na wprost, - możliwość odblokowania kółek do jazdy na wprost realizowana przez fabrycznie zamontowany system pozwalający na prowadzenie transportera bokiem przez jedną osobę z dowolnego miejsca na obwodzie transportera - system niezależnego składania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę. - obciążenie dopuszczalne co najmniej 200 kg, - transporter noszy musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie i środkami antykorozyjnymi, odporny na środki dezynfekujące. - możliwość ustawienia pozycji drenażowych Trendelenburga i Fowlera na minimum trzech poziomach pochylenia, - z systemem mocowania transportera do lawety ambulansu - instrukcja obsługi zestawu transportowego umieszczona w widocznym miejscu, - Waga transportera do 28 kg. - Dopuszcza się wyższą wagę transportera do 34 kg, przy ładowności przekraczającej 220 kg, pod warunkiem potwierdzenia zgodności z wymogami normy PN EN 1789 i PN EN 1865 odpowiednim certyfikatem wystawionym przez niezależną badawczą jednostkę notyfikowaną zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC - folder, instrukcja obsługi, deklaracja zgodności lub CE – załączyć do oferty, - atest zgodności z normą PN-EN 1789 oraz PN-EN 1865 na oferowany system transportowy ( nosze, transporter, mocowanie ) wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikowaną – załączyć do oferty Uwaga: Nosze powinny być kompatybilne z systemem mocowania noszy znajdującym się w obecnym ambulansie należącym do szpitala w Lidzbarku Warmińskim. (zamontowane nosze – Stryker M1) |  |  |
| RESPIRATOR |  |  |
| Model urządzenia / producent / rok produkcji - Przeznaczony do wentylacji dorosłych i dzieci - Dostosowany do pracy z przenośnego lub stacjonarnego źródła tlenu przy ciśnieniu zakresie od min 2,7 do 6 bar, - Tryb wentylacji kontrolowanej - Tryb, w którym urządzenie reguluje i dopasowuje przepływ tlenu indywidualnie do potrzeb, - Przewód pacjenta wielokrotnego użytku z zaworem pacjenta, z miejscem na zastawkę PEEP, - Maska do wentylacji nr5 - Zintegrowana regulacja częstotliwości oddechowa ( min. 10-30 odd./min ) i objętości oddechowej ( min. 3-16 l/min) - Możliwość wentylacji poprzez maskę lub rurkę intubacyjną ustawienia z funkcja ustawienia max. ciśnienia wentylacji na poziomie 20 i 45 mbar w zależności od sposobu wentylacji. - Wentylacja 100% -tlenem - Waga respiratora max 1 kg - Temperatura pracy: min. - 18 do 40 stopni C (+/-) 2 stopnie) - Akustyczne i świetlne alarmy informujące o: * rozłączeniu przewodu pacjenta, spadku ciśnienia tlenu poniżej 2,7 bar, rozładowaniu baterii, przekroczeniu maksymalnego ciśnienia wentylacji, - Zasilanie bateryjne – czas pracy baterii min. 1 rok - Bezpiecznik chroniący aparat przed wewnętrznymi spięciami - Przewód tlenowy ciśnieniowy o długości min. 1,5 m zakończony wtykiem typu AGA, - obudowa respiratora odporna na środki dezynfekujące, - Butla tlenowa o poj. 2,7 l z reduktorem z regulacją przepływu 0-25 l/min, gniazdem AGA oraz króćcem do podłączenia przewodu tlenowego - Torba transportowa do przenoszenia respiratora, wyposażona w pas odblaskowy, posiadająca uchwyty do trzymania w dłoni, na ramieniu oraz dodatkowe, uchwyty do zawieszania na noszach transportowych. Wyposażona również w pasy szelkowe umożliwiające transport na plecach. *Torba posiadająca miejsce na butlę tlenową 2,7l, *Dostęp do butli od strony komory głównej oraz od strony kieszeni bocznej, w której przewidziane jest miejsce na reduktor. * Możliwość natychmiastowego wyciągnięcia i wymiany butli, bez wyciągania respiratora. - instrukcja obsługi w języku polskim dołączona do respiratora, * Torba wyposażona w boczne kieszenie, umożliwiające umieszczenie dodatkowych akcesoriów jak: maski tlenowe, rurki ustno-gardłowe, rurki intubacyjne itp. - CE/deklaracja zgodności i wpis/zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych - załączyć do oferty |  |  |
| DEFIBRYLATOR |  |  |
| Model urządzenia/Nazwa/Producent/ numer katalogowy -Zasilanie akumulatorowe, -minimum trzy akumulatory w zestawie -Ładowarka do akumulatorów zintegrowana z defibrylatorem lub oddzielna: zasilana 220 V lub 12 V. -Masa całkowita defibrylatora gotowego do pracy (z akumulatorami i łyżkami) max. niż 10 kg (+/- 2kg). Aparat wyposażony w ekran o przekątnej min. 8,0 cali. -Wyświetlanie co najmniej 3 krzywych dynamicznych, -Monitorowanie EKG z 12 odprowadzeń -Wzmocnienie sygnału EKG: 0,25; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5; 3,0; 4,0 cm/mV -Prezentacja tętna w zakresie min.: od 20 do 300 uderzeń na minutę -Rodzaj fali defibrylującej: dwufazowa – z kompensacją impedancji ciała pacjenta -Poziom energii defibrylacji w zakresie: co najmniej od 5 J do 360 J -Dostępne minimum 24 różne poziomy energii -Kardiowersja -Defibrylacja ręczna -Defibrylacja półautomatyczna -Możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci -Ilość wyładowań (praca na akumulatorach) przy mocy 360 J i temperaturze otoczenia 20ºC - min. 60 wyładowań lub min. 100 minut ciągłego monitorowania -EKG -Funkcja stymulacji zewnętrznej z możliwością wykonania stymulacji w trybach na „żądanie” i asynchronicznym -Wyjściowe natężenie prądu, co najmniej w zakresie od 0 do 180 mA -Częstość stymulacji minimum: od 40 do 160 impulsów na minutę. -Prezentacja tętna w zakresie min.: od 30 do 200 uderzeń na minutę - Możliwość teletransmisji 12 odprowadzeniowego EKG do stacji odbiorczej Lifenet w pracowni hemodynamiki w Olsztynie i w Ełku -Wewnętrzna pamięć z możliwością archiwizacji odcinków krzywych EKG oraz przebiegu pracy -Alarmy monitorowanych funkcji -Defibrylator gotowy do pracy bez dodatkowych nakładów (zawiera wszystkie kable, łączniki potrzebne do uruchomienia wszystkich jego funkcji) -Układ monitorujący zabezpieczony przed impulsem defibrylatora -Wbudowany rejestrator termiczny, szerokość papieru min: 95 mm -Możliwość rozbudowy o moduł nieinwazyjnego i inwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi i kapnografu oraz pomiaru saturacji SpO2 -Temperatura pracy: min od 0 do +50ºC -Wodoodporność, -Torba transportowa i uchwyt mocujący do ściany ambulansu, - komunikacja z użytkownikiem w języku polskim, instrukcja obsługi w języku polskim, -wpis/ zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych, deklaracja zgodności/CE, - serwis gwarancyjny i pogwarancyjny (podać adresy, telefony i czas reakcji od zgłoszenia), -gwarancja dostępności oprogramowania i części zamiennych, przez co najmniej 5 lat od daty dostawy. |  |  |