Opis przedmiotu zamówienia- wymagania

| Opis przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać lub wpisać tak) |
| --- | --- | --- |
| Myjnia-dezynfektor - urządzenie do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych szt. 1 nazwa handlowa, typ, nr katalogowy, producent, oznaczenie CE na urządzeniu, | TAK, opisać |  |
| Urządzenie posiada potwierdzenie deklaracji CE przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE | TAK załączyć |  |
| Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2018 | TAK |  |
| Komora przelotowa | TAK |  |
| Drzwi uchylne, przeszklone wykonane z hartowanego szkła | TAK |  |
| Max. wymiary myjni wysokość – 2000 mm, szerokość – 800 mm, głębokość – 710 mm | TAK |  |
| Max. pojemność komory – 250 l, maximum 8-10 tac zgodnych ze standardem DIN 1/1 | TAK |  |
| Urządzenie zasilane i ogrzewane elektrycznie | TAK |  |
| Zasilanie elektryczne, elastyczne przewody przyłączeniowe wody ciepłej i zimnej | TAK |  |
| Powierzchnia czołowa myjni wykonana w sposób łatwy do utrzymania w czystości i możliwa do dezynfekcji, bez wystających śrub i innych wystających elementów | TAK |  |
| Komora myjni, elementy funkcjonalne (ramiona spryskujące, przewody rurowe, elementy grzejne) wykonanie ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej | TAK |  |
| Komora urządzenia z oświetleniem wnętrza umożliwiającym optyczną kontrolę parametrów procesu mycia | TAK |  |
| Myjnia wyposażona w pompę cyrkulacyjną o wydajności min. 800 l /min | TAK |  |
| Końcowe płukanie wodą uzdatnioną | TAK |  |
| Automatyczny system sterowania ciśnieniem piany i wody do mycia | TAK |  |
| Trzy pompy detergentu, z możliwością określenia dozowania środka bezpośrednio z panelu sterującego | TAK |  |
| Automatyczne odmierzanie i dozowanie środków myjących i dezynfekujących | TAK |  |
| Kontrola poziomu środków chemicznych w zbiornikach | TAK |  |
| Optyczna i akustyczna informacja o błędach i awariach | TAK |  |
| Sterownik wyposażony w złącze umożliwiające podłączenie urządzenia do systemu komputerowego do monitorowania procesów sterylizacji, mycia, dezynfekcji oraz ewidencji narzędzi | TAK |  |
| Procesy realizowane automatycznie bez potrzeby ingerencji ze strony użytkownika | TAK |  |
| Sterownik urządzenia wyposażony w system przycisków dotykowych z kolorowym wyświetlaczem LCD | TAK |  |
| Wbudowana drukarka parametrów cyklu | TAK |  |
| Temperatura mycia i dezynfekcji regulowana w zakresie do 93º C | TAK |  |
| Komunikaty wyświetlane na monitorze w języku polskim w postaci tekstowej | TAK |  |
| Wielopoziomowy system kodów zabezpieczających, osobne kody dla użytkownika, serwisantów i osoby upoważnionej | TAK |  |
| Programy mycia i dezynfekcji termicznej i termiczno-chemicznej min. 5 programów | TAK |  |
| Suszarka z możliwością nastawianie temperatury i czasu z filtrem HEPA | TAK |  |
| Wyświetlacz po stronie załadowczej i rozładowczej | TAK |  |
| Mycie i suszenie na wszystkich poziomach | TAK |  |
| 5 ramion natryskowych w komorze zapewniających natrysk każdej tacy z góry i od spodu ze zdejmowanymi nakładkami ułatwiającymi czyszczenie wewnętrznej powierzchni ramienia | TAK |  |
| Możliwość stosowania środków chemicznych do mycia i dezynfekcji, konserwacji różnych producentów | TAK |  |
| Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi i eksploatacji myjni | TAK |  |
| Wyposażenie dodatkowe: Wózek wyposażenia anestezjologicznego | TAK |  |
| Okres gwarancji - min. 24 miesiące | TAK podać |  |
| Czas reakcji serwisu od zgłoszonej usterki max. 24 godziny w dni robocze | TAK |  |
| Cena netto: | Stawka i wartość VAT: Wartość brutto: |

----------------------------------------------------------

/ podpis Wykonawcy/