Opis przedmiotu zamówienia- wymagania

Zał. Nr 1 do Zapytania ofertowego, ZOZ.V.270-33/ZP/18

| Opis przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać lub wpisać tak) |
| --- | --- | --- |
| Dezynfektor do dekontaminacji nocników, kaczek i basenów – 2 szt. nazwa handlowa, typ, nr katalogowy, producent, oznaczenie CE na urządzeniu, deklaracja zgodności | TAK, opisać |  |
| urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji 2018 | TAK |  |
| dezynfektor wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej, kwasoodpornej (urządzenie zewnątrz i wewnątrz wyposażone w powierzchnie łatwe w utrzymaniu higieny) | TAK |  |
| drzwi otwierane i zamykane automatycznie | TAK |  |
| blokada drzwi podczas trwania cyklu oraz awarii | TAK |  |
| uszczelka drzwi zabezpieczająca przed wydostaniem się pary wodnej i aerozoli | TAK |  |
| wyświetlacz LCD informujący na bieżąco o przebiegu programów i funkcji urządzenia, wszystkie komunikaty w języku polskim | TAK |  |
| Sygnalizacja błędów i alarmu audiowizualna | TAK |  |
| zabezpieczenie przed zalaniem | TAK |  |
| Możliwość modyfikacji programów myjących przez użytkownika | TAK |  |
| Minimum trzy programy mycia i dezynfekcji dostępne bezpośrednio z panela sterowania za pomocą trzech oddzielnych klawiszy funkcyjnych: program krótki, standardowy, intensywny | TAK |  |
| program mycia i dezynfekcji z potwierdzoną skutecznością eliminacji clostridium difficile . Załączyć dokument potwierdzający skuteczność procesu myjni wobec sporów clostridium difficile. | TAK |  |
| dezynfekcja termiczna przy 93 °C „Ao” do 3000 | TAK |  |
| nastawialna temperatura dezynfekcji, standard pracy przy 93 °C | TAK |  |
| szybkie cykle mycia i dezynfekcji | TAK |  |
| pojemność na 1 cykl: minimum 1 basen z rączką, pokrywką+ 1 kaczka | TAK |  |
| automatyczne opróżnianie z zawartości wszystkich naczyń wewnątrz komory myjącej | TAK |  |
| maksymalny poziom emitowanego przez urządzenie hałasu- 51 dB | TAK podać |  |
| maksymalne wymiary urządzenia ok: wysokość 1600 mm szerokość 550 mm głębokość 500 mm | TAK podać |  |
| standardowe podłączenia obejmują: przyłącze do kanalizacji śr. 90-110 mm lub optymalne do 50 mm przyłącza ciepłej i zimnej wody prąd zasilanie 230 V | TAK |  |
| niskie zużycia mediów (woda, energia elektryczna, środki chemiczne, itp. na 1 standardowy, krótki i intensywny cykl) | TAK podać zużycie w każdym cyklu |  |
| urządzenie przystosowane do pracy z wodą nieuzdatnianą (ciepła, zimna) | TAK |  |
| urządzenie umożliwiające bezpieczne dozowanie środków chemicznych. Pojemniki ze środkami chemicznymi przechowywane wewnątrz urządzenia. | TAK |  |
| środki stosowane do mycia i dezynfekcji oraz konserwacji urządzenia | Wymienić: nazwa, producent, podać zużycie na każdy cykl |  |
| możliwość stosowania środków chemicznych do mycia, dezynfekcji, konserwacji urządzenia innych producentów | TAK |  |
| automatyczne dozowanie środków chemicznych, | TAK |  |
| przeszkolenie personelu w zakresie obsługi i eksploatacji dezynfektora | TAK |  |
| instrukcje obsługi urządzenia w języku polskim | TAK |  |
| gwarancja min. 24 miesiące | TAK podać |  |
| serwis w okresie gwarancji. Naprawa w ciągu jednego dnia roboczego od zgłoszenia | TAK |  |
| dostawa środków chemicznych do mycia, dezynfekcji i konserwacji na rozruch | TAK, Podać nazwę , ilość w opakowaniu |  |
| Cena netto x 2: | Stawka i wartość VAT: Wartość brutto: |

Uwaga: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przedmiotu zamówienia o parametrach równoważnych lub różniących się od wymaganych, pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego.

----------------------------------------------------------

/ podpis Wykonawcy/