Opis przedmiotu zamówienia-aparat ultrasonograficzny (USG)- wymagania

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany- TAK/ parametr dodatkowo oceniany | Parametr oferowany | Punktacja parametrów dodatkowo ocenianych |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| Wymagania ogólne |
|  | Aparat ultrasonograficzny, fabrycznie nowy, wyprodukowany w roku 2019: nazwa, typ, model, producent, rok produkcji | TAK opisać |  | ------------------------- |
|  | Aparat USG kliniczny, cyfrowy z kolorowym Dopplerem | TAK |  | --------------------------- |
|  | Certyfikat zgodności CE oferowanego aparatu USG. Zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych oferowanego typu aparatu. Oznakowanie oferowanego aparatu USG znakiem CE | TAK |  | --------------------------- |
| Wymagania w zakresie konstrukcji |
|  | Przetwornik cyfrowy Min. 12-bitowy | TAK podać |  | --------------------------- |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | TAK |  | --------------------------- |
|  | Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania Min. 1 000 000 | TAK podać |  | --------------------------- |
|  | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych Min. 3 plus min. 1 parkingowe | TAK podać |  | --------------------------- |
|  | Dynamika systemu Min. 260 dB | TAK podać |  | --------------------------- |
|  | Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu. Przekątna ekranu min. 17 cali | TAK podać |  | --------------------------- |
|  | Konsola aparatu ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo | TAK |  | --------------------------- |
|  | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę Przekątna min. 10 cali | TAK podać |  | --------------------------- |
|  | Zakres częstotliwości pracy Min. od 2 MHz do 20 MHz. | TAK podać |  | --------------------------- |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) Min. 19 000 obrazów | TAK podać |  | --------------------------- |
|  | Możliwość regulacji prędkości odtwarzania w pętli pamięci dynamicznej obrazów (tzw. Cineloop) | TAK |  | --------------------------- |
|  | Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie | TAK |  | --------------------------- |
|  | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode Min. 200 s | TAK podać |  | --------------------------- |
|  | Regulacja głębokości pola obrazowania Min. 0,75 - 40 cm | TAK podać |  | --------------------------- |
|  | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika Min. 70 | TAK podać |  | --------------------------- |
|  | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy | TAK |  | --------------------------- |
| Wymagania w zakresie obrazowania i prezentacji obrazu |
|  | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. B, B + B, 4 B M B + M D B + D B + C (Color Doppler) B + PD (Power Doppler) 4 B (Color Doppler) 4 B (Power Doppler) B + Color + M | TAK |  | --------------------------- |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B Min. 500 obrazów/s | TAK podać |  | --------------------------- |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD) Min. 200 obrazów/s | TAK podać |  | --------------------------- |
|  | Obrazowanie harmoniczne Min. 8 pasm częstotliwości | TAK podać |  | --------------------------- |
|  | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  | --------------------------- |
|  | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) Min.: +/- 4,0 m/s | TAK podać |  | --------------------------- |
|  | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy | TAK |  | --------------------------- |
|  | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach | TAK |  | --------------------------- |
|  | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania) | TAK |  | --------------------------- |
|  | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) (przy zerowym kącie bramki) Min.: +/- 6,0 m/s | TAK podać |  | --------------------------- |
|  | Regulacja bramki dopplerowskiej Min. 0,5 mm do 20 mm | TAK podać |  | --------------------------- |
|  | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej Min. +/- 30 stopni | TAK podać |  | --------------------------- |
|  | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej Min. +/- 80 stopni | TAK podać |  | --------------------------- |
|  | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie Min. +/- 80 stopni | TAK podać |  | --------------------------- |
|  | Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania spectrum przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich | TAK/NIE*) |  | --------------------------- |
|  | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) | TAK |  | --------------------------- |
|  | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” Min. 5 | TAK podać |  | --------------------------- |
|  | System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach | TAK |  | --------------------------- |
|  | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) | TAK |  | --------------------------- |
|  | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK |  | --------------------------- |
|  | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych | TAK |  | --------------------------- |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku | TAK |  | --------------------------- |
|  | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 30 map | TAK podać |  | --------------------------- |
|  | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  | --------------------------- |
| Wymagania w zakresie archiwizacji obrazów |
|  | Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje)z dyskiem twardym o pojemności min. 500 GB | TAK |  | --------------------------- |
|  | Zainstalowany moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM | TAK |  | --------------------------- |
|  | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie lub płyty CD/DVD | TAK |  | --------------------------- --------------------------- |
|  | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku | TAK |  | --------------------------- |
|  | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | TAK |  | --------------------------- |
|  | Videoprinter czarno-biały | TAK |  | --------------------------- |
|  | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive | TAK |  | --------------------------- |
|  | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | TAK |  | --------------------------- |
|  | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowych 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty) | TAK |  | --------------------------- |
| Wymagania w zakresie funkcji użytkowych |
|  | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym Min. x 8 | TAK podać |  | --------------------------- |
|  | Powiększenie obrazu po zamrożeniu Min. x 8 | TAK podać |  | --------------------------- |
|  | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie Min. 10 | TAK podać |  | --------------------------- |
|  | Przełączanie głowic z klawiatury. Możliwość przypisania głowic do poszczególnych presetów | TAK |  | --------------------------- |
|  | Podświetlany pulpit sterowniczy w min. 2 kolorach | TAK podać |  | --------------------------- |
|  | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  | --------------------------- |
|  | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | TAK |  | --------------------------- |
|  | Pełne oprogramowanie do badań: Brzusznych Ginekologiczno-położniczych Małych narządów Naczyniowych Śródoperacyjnych Mięśniowo-szkieletowych Ortopedycznych Kardiologicznych Pediatrycznych | TAK |  | --------------------------- |
| Głowice ultrasonograficzne- wymagania |
|  | Głowica Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. | TAK podać typ |  | --------------------------- |
|  | Zakres częstotliwości pracy Min. 1,0 – 5,0 MHz. | TAK podać |  | --------------------------- |
|  | Liczba elementów………… Min. 190 | TAK podać |  | --------------------------- |
|  | Kąt skanowania Min. 75 st. | TAK podać |  | --------------------------- |
|  | Obrazowanie harmoniczne min. 8 pasm częstotliwości | TAK podać |  | --------------------------- |
|  | Głowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. | TAK podać typ |  | --------------------------- |
|  | Zakres częstotliwości pracy. Min. 3,0 – 13,0 MHz | TAK podać |  | --------------------------- |
|  | Liczba elementów……….. Min. 190 | TAK podać |  | --------------------------- |
|  | Szerokość pola skanowania Max. 40 mm | TAK podać |  | --------------------------- |
|  | Obrazowanie harmoniczne Min. 6 pasm częstotliwości | TAK podać |  | --------------------------- |
|  | Obrazowanie trapezowe | TAK |  | --------------------------- |
| Wymagania w zakresie możliwości rozbudowy – opcje (dostępne w dniu składania oferty) |
|  | Możliwość rozbudowy o głowicę kardiologiczną Phased Array min. 1,0-5,0 MHz, kąt obrazowania min. 90 st., obrazowanie harmoniczne | TAK |  | --------------------------- |
| Inne wymagania |
|  | Gwarancja na cały system (aparat, głowice, printer, oprogramowanie) Minimum 24 msc. | TAK podać |  | 24 miesiące- 0 pkt ≥ 36 miesięcy-20 pkt |
|  | Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej | TAK |  | --------------------------- |
|  | Instalacja i uruchomienie aparatu USG w Pracowni USG | TAK |  | --------------------------- |
|  | Szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji oferowanego urządzenia. | TAK |  | --------------------------- |
|  | Dostarczenie przy odbiorze następujących dokumentów, w szczególności: -karty gwarancyjne aparatu USG, głowic videoplintera -paszporty techniczne -instrukcje obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej. | TAK |  | --------------------------- |
|  | Odbiór przedmiotu umowy protokołem zdawczo-odbiorczym dostawy, instalacji, uruchomienia aparatu USG, szkolenia pracowników i przekazania dokumentów, o których mowa w pkt. 77. | TAK |  | --------------------------- |
|  | Przeglądy aparatu USG w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta (podać ile). Ostatni przegląd bezpośrednio przed zakończeniem okresu gwarancji | TAK Podać ile |  | --------------------------- |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny . Wykonywanie serwisu urządzenia na terenie Polski | TAK |  | --------------------------- |
|  | Min. 10 - letni okres gwarantowania dostępności części zamiennych dla aparatu USG | TAK |  | --------------------------- |
|  | Czas reakcji serwisu od zgłoszenia do podjęcia naprawy (w dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy). Reakcja serwisu rozumiana także jako kontakt telefoniczny/zdalny | Max. 24 godziny |  | --------------------------- |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej liczony od zgłoszenia naprawy (dni robocze : od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy) | Max. 6 dni roboczych |  | --------------------------- |
|  | W okresie trwania gwarancji Wykonawca zapewnia standardowe wsparcie oraz aktualizację i poprawki dostarczonego oprogramowania informatycznego | TAK |  | --------------------------- |
|  | Każda naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 6 dni roboczych powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji | TAK |  | --------------------------- |
|  | W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 6 dni roboczych – Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenie zastępcze na czas naprawy (o parametrach określonych w niniejszym postępowaniu lub wyższych) | TAK |  | --------------------------- |

*)  Odpowiedź „TAK” lub „NIE” udzielona w poz 34 nie będzie oceniana. Odpowiedź ma charakter informacyjny. Zgodnie z rozdz. X ust. 3 SIWZ Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich wierszy i kolumn w Tabeli, zgodnie z zakresem określonym w tych kolumnach i wierszach.

……………………………………………..

Podpis Wykonawcy