TABELA NR 2   SYSTEM DO OZNACZEŃ SEROLOGICZNYCH MIKROMETODĄ

KOLUMNOWO- ŻELOWĄ- WYMAGANIA

| L.p | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wymagane jest wykonanie wszystkich badań wymienionych w Formularzu cenowym | TAK |  |
| 2. | Pojemność wirówki do mikrokart | parametr dodatkowo oceniany 6-10 kart-10 pkt 11-24 kart-0 pkt |  |
| 3. | Wymagane jest badanie grupy krwi ( anty-A, anty-B,anty-D,clt/A1-B) mikrometodą kolumnową. Mikrokarty wypełnione odczynnikami | podać nazwy klonów w każdej serii odczynników |  |
| 4. | Wymagane jest potwierdzenie grupy krwi dorosłych ABO RhD. Odczynniki anty-A,anty-B, anty-D z innych klonów niż wymienione w pkt 2. Mikrokarty wypełnione odczynnikami | podać nazwy klonów w każdej serii odczynników |  |
| 5. | Potwierdzenie grupy krwi dla biorców A-B-D(VI-)oraz dawców A-B-D(VI+).Inne klony niż w pkt2. Mikrokarty wypełnione odczynnikami | podać nazwy klonów w każdej serii odczynników |  |
| 6. | Badanie przeglądowe przeciwciał pośrednim testem antyglobulinowym na 3-4 krwinkach wzorcowych, włączając antygen Cw. Mikrokarty wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną | parametr dodatkowo oceniany: 3 krwinkach -10 pkt >3 krwinkach -0 pkt |  |
| 7. | Wymagana jest metodyka całkowicie eliminująca płukanie krwinek czerwonych- zawiesina krwinek czerwonych poniżej 1% | TAK |  |
| 8. | Wymagane jest , aby odczynniki były gotowe do użycia ( krwinki wzorcowe zawieszone w odczynniku o niskiej sile jonowej- poniżej 1% i pochodziły od jednego producenta ( tego samego co oferowany sprzęt),a karty wypełnione nieprzelewającym podłożem separującym. Surowice wzorcowe do oznaczeń antygenów grup krwi, do PTA i do BTA naniesione na kolumienki przez producenta | TAK |  |
| 9. | Wymagane są dostawy odczynników krwinkowych transportem monitorowanym pod względem temperatury w czasie transportu (2-8°C), a wydruk ze wskazaniami temperatury z wykonanych dostaw musi stanowić załącznik do oferty | TAK |  |
| 10. | temperatura przechowywania wszystkich mikrokart 18-25°C | TAK |  |
| 11. | Weryfikacja słabych odmian/ekspresji antygenu D mikrometodą | TAK |  |
| 12. | Zewnętrzna kontrola jakości potwierdzona certyfikatem w zakresie podstawowym -2x/rok | parametr dodatkowo oceniany: program międzynarodowy 10pkt program krajowy 0 pkt |  |
| 13. | Wykonawca zapewni prawidłowe działanie i serwisowanie oferowanego sprzętu. Czas naprawy od zgłoszenia do 48h. Serwis dostępny również w niedziele i święta | TAK |  |
| 14. | Wirówka do mikrokart musi mieć fabrycznie ustawioną stałą prędkość i czas wirowania. Nowa lub używana, monitorowana przez mikroprocesor, z wyjmowanym rotorem bez użycia narzędzi dla ułatwienia dezynfekcji | TAK |  |
| 15. | Nakłuwacze do bezpiecznego pobierania krwi z drenów z możliwością nasadzenia na probówkę oraz z kołnierzem zabezpieczającym przed chlapaniem | TAK |  |
| 16. | Dozownik do diluentu umożliwiający odmierzanie min. 2 objętości 0,5 i 1 ml. Nowy lub używany | TAK |  |
| 17. | Manualna pipeta multidozująca dedykowana do systemu . Nowa lub używana | TAK |  |
| 18. | Wymagana jest instalacja i przeprowadzenie szkolenia personelu w siedzibie zamawiającego potwierdzonego stosownym certyfikatem | TAK |  |
| 19. | Certyfikaty CE na oferowane elementy systemu | TAK załączyć |  |
| 20. | Oferowana metoda kolumno-żelowa posiada pozytywną opinię IHiT w Warszawie | parametr dodatkowo oceniany: TAK -10 pkt NIE-0 pkt |  |
| 21. | Polskojęzyczna instrukcja obsługi aparatury i techniki wykonywanych badań | TAK |  |
| 22. | Wymagane jest aby Wykonawca dostarczył wszelkie dzierżawione urządzenia zwalidowane oraz przeprowadzał na własny koszt walidację wszystkich dzierżawionych urządzeń nie rzadziej niż co 12 miesięcy zgodnie z wymaganiami dotyczącymi urządzeń wykorzystywanych w badaniach w serologii transfuzjologicznej | TAK |  |
| 23. | Okres gwarancji dzierżawionych urządzeń- 24 miesiące. Przeglądy zgodnie z wymaganiami producenta w okresie gwarancji na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
| 24. | W przypadku naprawy wirówki trwającej dłużej niż 48h Wykonawca zapewni na czas trwania naprawy urządzenie zastępcze wraz z odczynnikami i częściami zużywalnymi objętymi przedmiotową umową ( w przypadku gdy posiadane części zużywalne i odczynniki nie będą mogły być wykorzystane w dostarczonym urządzeniu) | TAK |  |