## Zadanie 1
ZADANIE 1
Dwunasto-odprowadzeniowy defibrylator z nieinwazyjnym pomiarem ciśnienia krwi, kapnografem, funkcją pomiaru stężenia: SpO2, SpCO, SpMET
Lp. | Parametry graniczne (wymagane) | Potwierdzenie spełnienia | Opis oferowanego parametru
TAK / NIE
-1- | -2- | -3- | -4-
Parametry techniczno-użytkowe oferowanego asortymentu i informacje dodatkowe
1 | Nazwa, numer katalogowy:
2 | Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji 2014
3 | Producent
4 | Kraj pochodzenia
5 | Okres gwarancji: minimum 24 miesiące
6 | Zasilanie akumulatorowe, w zestawie minimum trzy akumulatory litowo-jonowe bez efektu pamięci
7 | Ilość wyładowań (praca na akumulatorach) przy mocy 360 J i temperaturze otoczenia 20ºC - min. 360 wyładowań lub min. 330 minut ciągłego monitorowania EKG
8 | Zasilacz do defibrylatora zintegrowany lub oddzielny: zasilanie z sieci 220 V
9 | Masa całkowita defibrylatora gotowego do pracy nie większa niż 10 kg
10 | Aparat wyposażony w ekran kolorowy LCD o przekątnej min. 8,0 cali
11 | Wyświetlanie co najmniej 3 krzywych dynamicznych
12 | Monitorowanie EKG z 12 odprowadzeń z funkcją doradczą biorącą pod uwagę podczas analizy: wiek i płeć pacjenta
13 | Wzmocnienie sygnału EKG na minimum ośmiu poziomach: 0,25; 0,5; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0 cm/mV
14 | Prezentacja tętna w zakresie min.: od 20 do 300 uderzeń na minutę
15 | Rodzaj fali defibrylującej: dwufazowa – z kompensacją impedancji ciała pacjenta, poziom energii defibrylacji w zakresie: co najmniej od 2 J do 360 J
16 | Dostępne minimum 24 różne poziomy energii
17 | Kardiowersja
18 | Defibrylacja ręczna
19 | Defibrylacja półautomatyczna, możliwość programowania energii 1, 2 i 3 wyładowania min w przedziale od: 150 do 360 J
20 | Funkcja stymulacji zewnętrznej z możliwością wykonania stymulacji w trybach na „żądanie” i asynchronicznym
21 | Wyjściowe natężenie prądu, co najmniej w zakresie od 0 do 180 mA
22 | Częstość stymulacji minimum: od 50 do 150 impulsów na minutę.
23 | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego
24 | Zakres ciśnienia tętniczego:
25 | Skurczowe min.: od 30 do 240;
26 | Rozkurczowe min.: od 15 do 210;
27 | Średnie min.: od 20 do 220;
28 | Prezentacja tętna w zakresie min.: od 30 do 220 uderzeń na minutę
29 | Pomiar saturacji SpO2 w zakresie minimum od: 50% do 100%, pomiar SpCO oraz SpMET za pomocą czujnika nakładanego na palec
30 | Pulsoksymetr: zakres częstości tętna min.: od 25 do 240 uderzeń na minutę
31 | Krzywa SpO2 z automatyczną regulacją wzmocnienia
32 | Moduł pomiaru EtCO2 (kapnograf) w strumieniu bocznym
33 | Zakres pomiaru min.: od 0 do 99 mmHg
34 | Wyświetlanie: bieżący wykres CO2 oraz wynik liczbowy EtCO2
35 | Automatyczna poprawka na ciśnienie atmosferyczne (nie wymaga kalibracji)
36 | Technologia umożliwiająca: pomiar u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych, dorosłych, dzieci i niemowląt
37 | Trendy: funkcja pokazująca mierzone parametry na osi czasu
38 | Funkcja codziennego automatycznego testu, nie wymagająca od użytkownika włączenia urządzenia.
39 | Metronom reanimacji
40 | Wewnętrzna pamięć z możliwością archiwizacji odcinków krzywych EKG oraz przebiegu pracy: minimum 330 minut ciągłego EKG
41 | Alarmy monitorowanych funkcji
42 | Defibrylator gotowy do pracy bez dodatkowych nakładów (zawiera wszystkie kable, torbę transportową z dwoma kieszeniami, łączniki potrzebne do uruchomienia wszystkich jego funkcji, uchwyt do mocowania w karetce)
43 | Układ monitorujący zabezpieczony przed impulsem defibrylatora
44 | Wbudowany rejestrator termiczny, szerokość papieru min: 95 mm
45 | Wbudowany moduł Bluetooth, możliwość teletransmisji 12 odprowadzeniowego EKG do stacji odbiorczych Lifenet w pracowniach kardiologii inwazyjnej w: Olsztynie, Mrągowie, Elblągu i Ełku poprzez modem GPRS
46 | Temperatura pracy: min od 0 do +45ºC
47 | Temperatura pracy przy – 20oC przez jedną godzinę po przechowywaniu w warunkach temperatury pokojowej
48 | Wodoodporność/odporność na kurz: norma IP44
49 | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim (dotyczy również opisów na panelu sterowania, oraz wydawanych przez aparat komunikatów głosowych). Instrukcja obsługi w języku polskim.
50 | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE. Dostarczyć wraz z dostawa przedmiotu zamówienia kopie certyfikatu i deklaracji zgodności.
51 | Przeglądy, zgodnie z instrukcja obsługi, w okresie gwarancji w cenie dostawy przedmiotu zamówienia (minimum jeden przegląd po pierwszym roku użytkowania)
52 | Autoryzowany serwis. Podać nazwę i siedzibę serwisu
53 | Zagwarantowanie dostępność serwisu, oprogramowania i części zamiennych, przez co najmniej 8 lat od daty dostawy.

## Zadanie 2
ZADANIE 2
Kapnometr
Lp. | Parametry graniczne (wymagane) | Potwierdzenie spełnienia | Opis oferowanego parametru
TAK / NIE
-1- | -2- | -3- | -4-
Parametry techniczno-użytkowe oferowanego asortymentu i informacje dodatkowe
1 | Nazwa, numer katalogowy:
2 | Rok produkcji 2014
3 | Producent:
4 | Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy
5 | Zasilanie bateria (alkaliczne)
6 | Pomiar ETCO2 w strumieniu głównym
7 | Pomiar w kPa lub mmHg
8 | Możliwość podłączenia do rurki intubacyjnej, worka resuscytacyjnego, przewodu pacjenta
9 | Wyświetlacz numeryczny LED
10 | Złączka oddechowa dla dorosłych min. 25 szt.(opcja)
11 | Złączka oddechowa dla niemowląt min. 10 szt.(opcja)
12 | Etui ochronne
13 | Odporność na uderzenia
14 | Temperatura pracy: min od -5 do +40ºC
15 | Alarmy przekroczenia wysokiego i niskiego poziomu ETCO2
16 | Możliwość transportu w ambulansie - zgodność z normą EN-1789
17 | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE. Certyfikat zgodności z dyrektywą 93/43 EEC Dostarczyć wraz z dostawa przedmiotu zamówienia kopie certyfikatu i deklaracji zgodności.
18 | Przeglądy, zgodnie z instrukcja obsługi, w okresie gwarancji w cenie dostawy przedmiotu zamówienia
19 | Autoryzowany serwis. Podać nazwę i siedzibę serwisu

## Zadanie 3
Zadanie 3
Przenośny Detektor Czadu z atestem kalibracji
Lp. | Parametry graniczne (wymagane) | Potwierdzenie spełnienia | Opis oferowanego parametru
TAK / NIE
-1- | -2- | -3- | -4-
Parametry techniczno-użytkowe oferowanego asortymentu i informacje dodatkowe
1 | Nazwa, numer katalogowy:
2 | Rok produkcji 2014
3 | Producent:
4 | Okres gwarancji: minimum 12 miesięcy
5 | Zasilanie bateria (alkaliczne)
6 | Typ sensora: elektrochemiczny
7 | Akustyczno-optyczna sygnalizacja przekroczenia progów alarmowych.
8 | Podświetlany panel LCD
9 | Sygnalizacja rozładowania baterii
10 | Wbudowany zegar
11 | Automatyczne zerowanie i auto test podczas włączania.
12 | Automatyczne odcięcie zasilania po 15 min.
14 | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE. Dostarczyć wraz z dostawa przedmiotu zamówienia kopie certyfikatu i deklaracji zgodności
15 | Przeglądy, zgodnie z instrukcja obsługi, w okresie gwarancji w cenie dostawy przedmiotu zamówienia
16 | Autoryzowany serwis. Podać nazwę i siedzibę serwisu