Lidzbark Warmiński, dnia 30.03.2017 r.

 **P.T.**

 **Wykonawcy**

**oznaczenie sprawy: ZOZ.V-270-02/ZP/17**

**ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO**

**o udzielenie zamówienia na dostawę do apteki szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Lidzbarku Warmińskim materiałów opatrunkowych i nici chirurgicznych na część 2 Rękawice nitrylowe**

Zamawiający, zgodnie z zawiadomieniem z dn. 22.03.17 znak ZOZ.V-270-02/ZP/17, unieważnił czynność wyboru najkorzystniejszej oferty na część. 2: Rękawice nitrylowe i dokonał ponownie czynności badania i oceny ofert.

**Po przeprowadzeniu ponownej czynności badania i oceny ofert Zamawiający informuje o:**

1. **Wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia Firmy SKAMEX Sp. z o.o. Sp. k. ,
93-121 Łódź, ul. Częstochowska 38/52**  **na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12** ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn.zm.) (dalej: ustawa PZP).

Uzasadnienie faktyczne:

Wykonawca nie wykazał, że oferowane przez niego rękawice nitrylowe Aurelia, nr katalogowy 9288\* spełniają wymagania Zamawiającego określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ).

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia dot. rękawic nitrylowych (Załącznik nr 1 do SIWZ pn. formularz cenowy) postawił następujące wymagania: „*Rękawice diagnostyczne nitrylowe do badań, fioletowe lub niebieskie , cienkie, grubość na palcach 0,1 +/-0,01 mm, długość min. 240 mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, polimeryzowane wewnątrz, AQL min 1,0 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu), zgodność z normą EN 455 potwierdzona przez jednostkę notyfikowaną, oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN 374 - cz. 2 i 3 z poziomami ochrony, EN 420). Odporne na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 - 3 - min. 8 substancji z czasem ochrony na co najmniej 2 poziomie, informacja o barierowości dla min. 2 alkoholi stosowanych w dezynfekcji, badania na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 (fabryczne oznakowanie na opakowaniu)”.*

Na potwierdzenie spełniania powyższych wymagań Zamawiający wymagał złożenia m.in. katalogów producenta (SIWZ, Część VI, ust. 5 lit a). Ponieważ Wykonawca nie złożył ww. dokumentu, Zamawiający (pismem nr ZOZ.V-270-02/ZP/17 z dnia 22.03.2017 roku) wezwał Wykonawcę w trybie art. 26 ust. 3 ustawy PZP do uzupełnienia brakującego dokumentu (katalogu producenta) potwierdzającego spełnianie wymagań Zamawiającego zawartych w SIWZ.

Złożony, w odpowiedzi na ww. wezwanie, katalog producenta (wraz z tłumaczeniem na język polski) nie potwierdza, że oferowane przez Wykonawcę rękawice nitrylowe Aurelia, nr katalogowy 9288\* spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w SIWZ, tj. nie potwierdza, że ww. produkt *„jest odporny na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 min. 8 substancji z czasem ochrony na co najmniej 2 poziomie”*. W uzupełnionym dokumencie zawarta jest jedynie informacja: *„Odporność chemiczna. Badano wg EN 3743”*. Taki zapis nie stanowi potwierdzenia wymagań postawionych przez Zamawiającego.

**Biorąc powyższe pod uwagę Wykonawca nie potwierdził, spełniania przez oferowane dostawy, wymagań określonych przez Zamawiającego oraz w art. 25 ust. 1 pkt 2) ustawy PZP. W związku z powyższym Zamawiający wykluczył Wykonawcę SKAMEX Sp. z o.o.
Sp. k. , 93-121 Łódź, ul. Częstochowska 38/52 z ww. postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy PZP a złożoną przez Wykonawcę ofertę uznał za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy PZP.**

Uzasadnienie prawne

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy PZP: *„Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się: (…) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu (…)”.*

Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy PZP:  „4. *Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą”.*

1. **Odrzuceniu oferty złożonej przez Wykonawcę SKAMEX Sp. z o.o. Sp. k. , 93-121 Łódź,
ul. Częstochowska 38/52 z ww. postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP.**

Uzasadnienie faktyczne

Zamawiający wykluczył z postępowania Wykonawcę SKAMEX Sp. z o.o. Sp. k**.** zgodnie z opisem zawartym w Rozdziale I niniejszego pisma.

Uzasadnienie prawne

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 5 ustawy PZP: *„Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: (…) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (…)”.;*

1. **Unieważnieniu postępowania na Część nr 2. Rękawice nitrylowe.**

Zamawiający, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) w związku z art. 93 ust. 2 ustawy PZP, unieważnia postępowanie na część 2 Rękawice nitrylowe w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę do apteki szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim materiałów opatrunkowych i nici chirurgicznych.

Na realizację w/w części zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę 45 490,18 zł. brutto. Cena brutto oferty z najniższą ceną (Firmy ABOOK Sp. z o.o., 04-985 Warszawa, ul. Brzostowska 22) - 51 528, 96 zł brutto przekracza w/w kwotę. Wobec tego, że cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (w ramach Części nr 2) unieważnia się postępowanie na w/w część.

 KIEROWNIK ZAMAWIAJĄCEGO

 Agnieszka Lasowa