

Lidzbark Warmiński 14-04-2014 r.

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zaopatrywanie apteki szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim w sprzęt medyczny (jednorazowego i wielorazowego użytku).**

**Znak sprawy ZOZ.III-270-07/MP/14**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 Zamawiający, Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim, przekazuje treść zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.

**Pytanie 1 Dotyczy Zadania nr 25:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (Poz. 1 a-g) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie poz. 1 a-g zadania 25 i utworzenie odrębnego pakietu.

**Pytanie 2 Dotyczy Zadania nr 25:**

Czy Zamawiający w poz. 1g dopuści do oceny rękaw papierowo-foliowy o wymiarach 40cm x 200m?

**Wyjaśnienie**

Tak

**Pytanie 3 Dotyczy Zadania nr 25:**

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy foliowo-papierowe o wskaźnikach i z informacją o kierunku otwierania umieszczonych na papierze, pod folią w obrębie fabrycznego zgrzewu?

**Wyjaśnienie**

Tak

**Pytanie 4**

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 18 w pozycji 1 sterylne siatki przepuklinowe wykonane z 100% polipropylenu prasowanego termicznie , grubość siatki 0,39mm , gramatura 50g/m2 , w rozmiarze 10x15cm

**Wyjaśnienie**

Tak

**Pytanie 5**

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 18 w pozycji 2 sterylne siatki przepuklinowe wykonane z 100% polipropylenu monofilamentowego , grubość siatki 0,47mm , porowatość 50%, wielkość oczek 0,75mm, waga 85g/m2 , w rozmiarze 15x15cm

**Wyjaśnienie**

Zamawiający nie dopuści do oceny siatki o wymiarze 15 x15 cm.

**Pytanie 6 - dotyczy Zadania nr 16**

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie systemu jednorazowego o parametrach równoważnych lub lepszych jakie określił Zamawiający w Specyfikacji a mianowicie:

System taśmowy do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu zakładany przez otwory zasłonowe.

System całkowicie jednorazowy, sterylny, do implantacji drogą przez otwory zasłonowe metodą „out-in” , składający się z :

a/ dwóch jednorazowych igieł o średnicy 3 mm z uchwytami, o ostrzach wyprofilowanych helikalnie z atraumatycznym zakończeniem umożliwiającym połączenie ze złączami taśmy. Igły nie połączone z taśmą.

b/ taśmy polipropylenowej , monofilamentowej o długości 50 cm i szerokości 1,1 cm, zakończonej szybkozłączami. Taśma ma zawierać przeplecioną wzdłuż nić zapewniającą beznapięciowe założenie implantu. Taśma w koszulce foliowej.

**Wyjaśnienie**

Przedmiotem postępowania w zakresie zadania 16 jest: Taśma do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, a nie system taśmowy. W związku z powyższym Zamawiający uzna ofertę z systemem taśmowym, jako niezgodną z SIWZ.

**Pytanie 7 – dotyczy Zadania nr 16**

W związku z wdrożeniem dyrektywy 2010/32/UE dla placówek w rozporządzeniu dotyczącym ochrony przed zranieniami ostrymi narzędziami i koniecznością stosowania bezpiecznych wyrobów zwracamy się z zapytaniem **czy Zamawiający wprowadzi wymóg stosowania wyłącznie igieł jednorazowych, cieńkich, o średnicy do 3mm? Dodatkowo chroniących pacjentkę przed traumatyzacją tkanek.**

**Wyjaśnienie**

Zamawiający nie wprowadza wymogu stosowania wyłącznie igieł jednorazowych.

**Pytanie 8**

Czy Zamawiający zmodyfikuje Pakiet nr 32 i utworzy z niego dwa podpakiety:

nr 32A dla pozycji nr 1 oraz 32B dla pozycji nr 2 i 3 lub dopuści składanie ofert na poszczególne pozycje pakietu (wraz z odpowiednim podziałem wadium)?

**Wyjaśnienie**

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie poz. 1 zadania 32 i utworzenie odrębnego pakietu. Zamawiający nie wyraża zgody składanie ofert na poszczególne pozycje pakietu 32.

**Pytanie 9**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 32 w pozycji nr 2 dopuści zaoferowanie stentu samorozprężalnego do przełyku uwalnianego od końca dystalnego, wykonanego

w technologii plecionego drutu nitinolowego, w wersji całkowicie pokrywanej (silikonem, silikonem i e-PTFE w zależności od wersji – również w wersji z zastawką antyrefluksyjną), z dwoma kołnierzami antymigracyjnymi o budowie przeciwdziałającej migracji stentu, o długościach 9 do 17 cm i średnicach 16, 18 i 20 mm i odpowiednio dla kołnierzy antymigracyjnych : od 20 do 28 mm, aplikator o długości 70 cm i średnicy 18F, pozostałe parametry bez zmian?

**Wyjaśnienie**

Zamawiający nie dopuści do oceny stentu uwalnianego tylko od końca dystalnego. Zamawiający wymaga zaoferowania stentu uwalnianego od końca proksymalnego i dystalnego,

**Pytanie 10**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 32 w pozycji nr 3 dopuści zaoferowanie stentu

samorozprężalnego nitinolowego do dróg żółciowych o średnicach 8 i 10 mm i długościach 40, 60, 80,100 i 120 mm, w wersji pokrywanej i nie pokrywanej, wykonanego w technologii plecionego drutu nitinolowego, z introduktorem o średnicy 8Fr, ze złotymi markerami na obu stronach stentu i na środku, doskonale widocznymi w RTG, pozostałe parametry bez zmian?

**Wyjaśnienie**

Tak, przy zachowaniu pozostałych parametrów.

**Pytanie 11**

Czy Zamawiający, w zakresie zadania nr 24, dopuści złożenie oferty ze sterylnymi foliami operacyjnymi o wymiarach nieznacznie odbiegających od wymaganych w SIWZ tj. 16x30cm dla poz. 1, 30x27cm dla poz. 2, 40x30cm dla poz. 3 oraz 40x40cm dla poz. 4, szczegółowo scharakteryzowanymi w załączonych materiałach?

**Wyjaśnienie**

Zamawiający dopuszcza:

poz. 1: 16 x 30 (wyspecyfikowane 15x28)

poz. 2: 30x27 (wyspecyfikowane 30x28)

poz. 4: 40x40 (wyspecyfikowane 40x42)

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania w poz. 3 folii o wymiarach 40x30

**Pytanie 12 – dotyczy pakietu 25 poz. 2-10**

Uprzejmie prosimy o wydzielenie testów do kontroli procesu sterylizacji do oddzielnego pakietu. Podział umożliwi udział w postępowaniu większej liczbie oferentów i umożliwi Zamawiającemu uzyskanie najkorzystniejszej cenowo oferty.

**Wyjaśnienie**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie testów do osobnego pakietu.

**Pytanie 13 dotyczy pakietu 25, poz. 8-9**

Czy Zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 250 sztuk?. Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiedni przeliczona.

**Wyjaśnienie**

Zgodnie z zap[isami SIWZ (Cz. X, pkt 12):

*W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę wyrobów w opakowaniach o innej wielkości niż określona w załączniku nr 1 do SIWZ, na Wykonawcy ciąży obowiązek prawidłowej kalkulacji ilości opakowań. W sytuacji, gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości zapotrzebowanych wyrobów z uwagi na sposób ich konfekcjonowania u Wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację ich ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglania w górę, tj. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), którą Zamawiający będzie musiał zakupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu powstania pewnej nadwyżki.*

**Pytanie 14**

**Czy Zamawiający dopuści w Zadaniu nr 16:**

- 40 szt. taśm do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, polipropylenowych, monofilamentowych, z plastikową osłonką, jednorodnych, niewchłanialnych, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości średniej 1000 µm, porowatość max 1870 µm, grubości taśmy 0,33 mm, grubości nici 0,08 mm, gramaturze 48 g/m2, brzegi taśmy zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial ?

**Wyjaśnienie**

Zamawiający nie dopuści do oceny taśmy o porowatości średniej 1000 µm i porowatość max 1870 µm

**Pytanie 15 Dotyczy Zadania nr 16:**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o możliwość dostarczenia próbek niesterylnych.

**Wyjaśnienie**

Zamawiający informuje, że próbki w postępowaniu mogą być niesterylne.

**Pytanie 16 - Dotyczy: warunków projektu umowy - Paragraf 5 ust. 2.**

Prosimy o modyfikację zapisu na brzmiący:

W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Dostawcę, który rozpatrzy reklamację dotyczącą:

- braków ilościowych w ciągu 72 godzin

- wad jakościowych w ciągu 14 dni

Ewentualna wymiana nastąpi w ciągu 3 dni od uwzględnienia reklamacji.

**Wyjaśnienie**

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 17 - Dotyczy: warunków projektu umowy Paragraf 6 ust. 1 pkt.1.**

Prosimy o zmniejszenie podanych kar z 2% do 1%.

**Wyjaśnienie**

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 18 - Dotyczy: warunków projektu umowy Paragraf - 6 ust. 1 pkt 3.**

Prosimy o zmniejszenie podanych kar z 2% do 1%.

**Wyjaśnienie**

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 19 - Dotyczy: warunków projektu umowy -Prosimy o dodanie do umowy zapisu:**

„Zamówienie jest ważne jeżeli posiada numer klienta i kody produktów”

Prosimy o uwzględnienie w/w zapisu w treści umowy ponieważ nieczytelne zamówienia  znacznie opóźniają dostawę produktów ważnych dla zdrowia i życia.

**Wyjaśnienie**

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu.

**Pytanie 20**

Dotyczy zapisów umowy § 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do wstrzymania realizacji kolejnych zamówień w przypadku zwłoki   
w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 14 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze”.

**Wyjaśnienie**

Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie proponowanego zapisu.

**Pytanie 21**

Dotyczy zapisów umowy § 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie następującego zapisu:

„Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych w przypadku zwłoki w płatnościach (należności wymagalnych) powyżej 14 dni od terminu płatności (wymagalności) wskazanego na fakturze.”

**Wyjaśnienie**

Zgodnie z zapisami SIWZ: *W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Ustawy prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego*

**Pytanie 22**

*Dotyczy zapisów umowy § 5 ust. 2*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu zgodnie z poniższym:

*„Uzasadnione reklamacje dotyczące ilości i jakości zrealizowanego przedmiotu umowy, Wykonawca uwzględni w ciągu do 7 dni roboczych, licząc od dnia złożenia reklamacji.”*

**Wyjaśnienie**

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 23**

*Dotyczy zapisów umowy § 6 ust. 1*

* Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 2% do 1%   
  w przypadku zwłoki w wykonaniu dostawy oraz w przypadku opóźnienia w usunięciu wady ujawnionej w okresie gwarancji?
* Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 8% do 4%   
  w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy?

**Wyjaśnienie**

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 24**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja bądź nie przekształca się w spółkę prawa handlowego?

**Wyjaśnienie**

Zamawiający pozostawia pytanie bez odpowiedzi. Pytanie nie dotyczy treści SIWZ.

**Pytanie 25**

*Dotyczy zapisów umowy § 8*

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

„(…) Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.” ?

**Wyjaśnienie**

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Pytanie 26 - Zadanie 18, poz. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wyżej wymienionej pozycji do osobnego pakietu co pozwoli na złożenie większej ilości konkurencyjnych ofert?

**Wyjaśnienie**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 3 do osobnego pakietu.

**Pytanie 27 Pytanie dotyczące treści umowy:**

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

**Wyjaśnienie**

W razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie Wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie, po uzyskaniu zgody kierownika apteki Zamawiającego.

**Pytanie 28 Pytanie dotyczące treści umowy:**

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

**Wyjaśnienie**

Zamawiający nie wyraża zgody .

**Pytanie 29 Pytanie dotyczące treści umowy:**

Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

**Wyjaśnienie**

Tak

**Pytanie 30 Pytanie dotyczące treści umowy:**

Czy Zamawiający zgodzi się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

**Wyjaśnienie**

Zgodnie z zapisami SIWZ: Ceny jednostkowe mogą ulec zmianie, odpowiednio do zmian wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

**Pytanie 31** Pakiet nr 1, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek z lateksowym tłokiem z rozszerzeniem skali do:

a) 2,5ml; b) 5,5ml; c) 1,1ml; d) 22ml?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający dopuści do oceny strzykawki z lateksowym tłokiem z rozszerzeniem skali do:

a) 2,5ml; b) 5,5ml; c) **11ml**; d) 22ml?

**Pytanie 32** Pakiet nr 1, poz. 2

Czy w związku z wymogiem „łatwy i płynny przesuw tłoka” Zamawiający oczekuje strzykawek trzyczęściowych?

**Wyjaśnienie**

Nie.

**Pytanie 33** Pakiet nr 1, poz. 3-5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek z jednostronną skalą pomiarową bez rozszerzonego skalowania?

**Wyjaśnienie**

Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawek z dwustronną skalą pomiarową.

**Pytanie 34** Pakiet nr 6, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie koreczka do kaniul z trzpieniem powyżej krawędzi korka?

**Wyjaśnienie**

Zamawiający wymaga, aby trzpień zamykający światło kaniul był poniżej krawędzi korka

**Pytanie 35** Pakiet nr 6, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniul:

a) 22G 0,9 x 25mm, przepływ 33 ml/min.

b) 20G 1,1 x 25mm, przepływ 62 ml/min.

c) 18G 1,3 x 45mm, przepływ 95 ml/min.

d) 17G 1,5 x 45mm, przepływ 140 ml/min.

e) 14G 21 x 45mm, przepływ 300 ml/min.?

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w poz. 3 b kaniul 20G 1,1 x 25mm, przepływ 62 ml/min

Zamawiający wraża zgodę na zaoferowanie kaniul:

a) 22G 0,9 x 25mm, przepływ 33 ml/min.

c) 18G 1,3 x 45mm, przepływ 95 ml/min.

d) 17G 1,5 x 45mm, przepływ 140 ml/min.

e) 14G 21 x 45mm, przepływ 300 ml/min

**Pytanie 36** Pakiet nr 6, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli z filtrem hydrofobowym:

a) o przepływie 17 ml/min.

b) o przepływie 23 ml/min.

**Wyjaśnienie.**

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kaniuli z filtrem hydrofobowym:

a) o przepływie 17 ml/min.

b) o przepływie 23 ml/min.

pod warunkiem spełniania pozostałych wymagań.

**Pytanie 37** Pakiet nr 11, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szyny do palców 230x20mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Wyjaśnienie.**

Tak

**Pytanie 38** Pakiet nr 11, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie szyny do palców 460x20mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Wyjaśnienie.**

Tak

**Pytanie 39** Pakiet nr 10, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pojemnika do zużytych igieł o pojemności 1l, pozostałe parametry bez zmian?

**Wyjaśnienie.**

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w poz. 4 zadania 11 pojemnika o pojemności 1 l.

**Pytanie 40** Pakiet nr 22, poz. 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie sondy Sengstakena w rozmiarze CH20?

**Wyjaśnienie.**

Nie

**Pytanie 41** Pakiet nr 34, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły do znieczulenia podpajęczynówkowego typ Pencil-Point 25Gx90mm z igłą prowadzącą 20Gx34mm?

**Wyjaśnienie.**

Nie

**Pytanie 42** Pakiet nr 34, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły do znieczulenia podpajęczynówkowego z igłą prowadzącą 20Gx34mm?

**Wyjaśnienie.**

Nie

**Pytanie 43** Pakiet nr 34, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie igły do znieczulenia podpajęczynówkowego z igłą prowadzącą 22Gx34mm?

**Wyjaśnienie.**

Nie

**Pytanie 44** Pakiet nr 35, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie końcówki do odsysania pola operacyjnego o średnicy wewnętrznej 7,14mm, zewnętrznej 10,94mm?

**Wyjaśnienie.**

Nie

**Pytanie 45** Pakiet nr 35, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie końcówki do odsysania pola operacyjnego bez kontroli siły ssania z drenem CH24?

**Wyjaśnienie.**

Nie

**Pytanie 46** Zdanie 32

Czy Zamawiający dopuści złożenie osobnej oferty na pozycję 3 Zadania 32 i zaoferowanie protez do dróg żółciowych z aplikatorem dł. 175 cm, średnica F 7-9, pozostałe parametry jak w opisie.

**Wyjaśnienie.**

Nie

**Pytanie 47 zadanie 5 pozycja 2,3**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jakiej długości cewnika do podawania tlenu

oczekuje ?

**Wyjaśnienie.**

210 cm +/- 10 cm

**Pytanie 48 zadanie 5 pozycja 9**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie jakiej długości przedłużacza do podawania tlenu

oczekuje ?

**Wyjaśnienie.**

210 cm +/- 10 cm