Lidzbark Warmiński 15.07.2022 r.

**P.T.**

### Wykonawcy

### Znak sprawy: ZOZ.V.260-73/ZP/22

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na **dostawę sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku do apteki szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim**

Zgodnie z Rozdziałem XI. Zapytania ofertowego, Zamawiający przekazuje wyjaśnienia do zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego.

**Pytanie 1**

**dot. Część nr 11, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową bez ftalanów, ale bez oznaczenia odpowiednim znakiem na opakowaniu (nie jest to wymagane, wyłącznie w przypadku posiadania przez wyrób ftalanów należy umieścić taką informację na opakowaniu)? Czy Zamawiający dopuści, aby załączyć do oferty oświadczenie producenta o braku ftalanów w wyrobie?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części nr 11, pozycja 1 **dopuści** maskę krtaniową bez ftalanów, ale bez oznaczenia odpowiednim znakiem na opakowaniu . Zamawiający **dopuści**, aby załączyć do oferty oświadczenie producenta o braku ftalanów w wyrobie.

**Pytanie 2**

**dot. Część nr 11, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową w miękkim opakowaniu papier-folia?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części nr 11, pozycja 1 **dopuści** maskę krtaniową w miękkim opakowaniu papier-folia.

**Pytanie 3**

**dot. Część nr 11, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową bez linii rtg?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części nr 11, pozycja 1 **nie dopuści** maski krtaniowej bez linii rtg.

**Pytanie 4**

**Część nr 11, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową oznaczoną znakiem CE wyłącznie na opakowaniu jednostkowym?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części nr 11, pozycja 1 **dopuści** maskę krtaniową oznaczoną znakiem CE wyłącznie na opakowaniu jednostkowym.

**Pytanie 5**

**Część nr 11, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową bez nazwy producenta i nazwy handlowej występującej bezpośrednio na masce, gdyż takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Pełną identyfikację przyrządu zapewni Zamawiającemu opakowanie jednostkowe posiadające nazwę producenta oraz podstawowe dane techniczne.

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części nr 11, pozycja 1 **dopuści** maskę krtaniową bez nazwy producenta i nazwy handlowej występującej bezpośrednio na masce.

**Pytanie 6**

**Część nr 11, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści, aby wyłącznie zabezpieczenie zaworu było kodowane kolorystycznie?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części nr 11, pozycja 1 **nie dopuści**, aby wyłącznie zabezpieczenie zaworu było kodowane kolorystycznie.

**Pytanie 7**

**Część nr 11, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści układ resuscytacyjny z dołączoną osobno maską w rozmiarze 1?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części nr 11, pozycja 2 **dopuści** układ resuscytacyjny z dołączoną osobno maską w rozmiarze 1.

**Pytanie 8**

**Część nr 11, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści przedłużenie z ruchomym kominkiem?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części nr 11, pozycja 5 **dopuści** przedłużenie z ruchomym kominkiem.

**Pytanie 9**

**Część 1 poz. 2**

Czy Zamawiający wymaga strzykawek z tłokiem kontrastującym w innym kolorze niż biały lub mleczny?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 1 poz. 2 **wymaga** strzykawek z tłokiem kontrastującym .

**Pytanie 10**

**Część 1 poz. 9, 10**

Prosimy o wydzielenie wyżej wymienionych pozycji (przedłużacze do pomp) z pakietu.

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 1 poz. 9,10 **nie wydzieli** wyżej wymienionych pozycji (przedłużacze do pomp) z pakietu.

**Pytanie 11**

**Część 3 poz. 2**

Prosimy o dopuszczenie jałowych opatrunków o wymiarach 9 cm x 11 cm, z wzmocnionymi włókninowymi skrzydełkami z możliwością zapisu bezpośrednio na nich, bez ramki.

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 3 poz. 2 **nie dopuści** jałowych opatrunków o wymiarach 9 cm x 11 cm, z wzmocnionymi włókninowymi skrzydełkami z możliwością zapisu bezpośrednio na nich, bez ramki.

**Pytanie 12**

**Część 7 poz. 2**

Prosimy o dopuszczenie kraników trójdrożnych o wytrzymałości ciśnieniowej do 4 Ba.

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 7 poz.2 **nie dopuści** kraników trójdrożnych o wytrzymałości ciśnieniowej do 4 Ba.

**Pytanie 13**

**Część 7 poz. 2**

Czy Zamawiający wymaga kraników trójdrożnych przez który można podawać lipidy.

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 7 poz.2 **nie wymaga** kraników trójdrożnych przez który można podawać lipidy.

**Pytanie 14**

**Pakiet 14 Poz.14**

Czy Zamawiający dopuści kieliszki a`90 szt z odpowiednim przeliczeniem opakowań?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Pakiecie 14 Poz.14 **dopuści** kieliszki a`90 szt z odpowiednim przeliczeniem opakowań.

**Pytanie 15**

**Pakiet 32 Poz.7**

Czy Zamawiający dopuści szkiełka podstawowe z polem do opisu w rozm,76,2mmx 25,4 mm x 50 szt?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Pakiecie 32 Poz.7 **dopuści** szkiełka podstawowe z polem do opisu w rozm. 76,2mm x 25,4 mm x 50 szt.

**Pytanie 16**

**Pakiet 32 Poz.7**

Czy Zamawiający dopuści szkiełka podstawowe z polem do opisu w rozm.76 mmx 26 mm x 1 mm 50 szt?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Pakiecie 32 Poz.7 **dopuści** szkiełka podstawowe z polem do opisu w rozm.76 mmx 26 mm x 1 mm 50 szt.

**Pytanie 17**

**PAK.13Poz. 2**

Prosimy o dopuszczenie wysokości strzyżenia: 0,3mm, wartość ta mieści się we wskazanym przez Zamawiającego parametrze.

**Odpowiedź**

Zamawiający w Pakiecie 13 poz.2 **dopuszcza** wysokość strzyżenia: 0,3 mm.

**Pytanie 18**

**PAK.13Poz Poz. 2**

Prosimy o odstąpienie od wymogu: "na każdym jednostkowym opakowaniu ostrza była seria i data ważności" w przypadku gdy informacja ta znajduje się na etykiecie opakowania zbiorczego.

**Odpowiedź**

Zamawiający w Pakiecie 13 poz.2 **wymaga,** abyna każdym jednostkowym opakowaniu ostrza była seria i data ważności.

**Pytanie 19**

**PAK.13Poz Poz. 2**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje aby na etykiecie opakowania zbiorczego była wyraźnie oznakowana data produkcji i data ważności (wymóg dyrektywy MDR 2017/745) ?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Pakiecie 13 poz.2 oczekuje aby na opakowaniu zbiorczym była wyraźnie oznakowana seria i data ważności .

**Pytanie 20**

**Poz. 2**

Czy Zamawiający wymaga daty produkcji dla ostrzy i strzygarek nie wcześniej niż 2021 r ?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Pakiecie 13 poz.2 **nie stawia wymogu** określającego czas produkcji oferowanego wyrobu.

**Pytanie 21**

Czy Zamawiający w Części 32 w poz. 3 wymaga zaoferowania szczoteczek cytologicznych, których efektywność została klinicznie zweryfikowana?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 32 w poz. 3 **nie wymaga** zaoferowania szczoteczek cytologicznych, których efektywność została klinicznie zweryfikowana.

**Pytanie 22**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Części 32 poz. 3 do odrębnego pakietu ?

Wydzielenie w/w pozycji z pakietu umożliwi wzięcie udziału w przetargu większej liczby oferentów, a tym samym, pozytywnie wpłynie na możliwość wyłonienia przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 32 **nie wydzieli** poz.3

**Pytanie 23**

**dot. Część 33 poz. 1,3**

Czy wyraża Państwo zgodę na tańszy ekonomiczny podkład 1+1 , gramatura 23 gr papier + 10 gr folia????

**Odpowiedź:**

Zamawiający **nie wyraża zgody**.

Kierownik Zamawiającego

Agnieszka Lasowa