Lidzbark Warmiński 15-02-2013 r.

### Dotyczy: przetargu nieograniczonego Znak sprawy: ZOZ.III-270-04/MP/13

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 Zamawiający, Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim, przekazuje treść zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

poproszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania dotyczące sprzętu. Czy dopuszczą Państwo sprzęt o niżej wymienionych parametrach?:
IV. Rotor do kończyn dolnych
Kontrola prędkości i oporu dostosowana do poziomu użytkownika : czas 1-99 minut; prędkość: 4-60 obr/min.; opór 1-15Nm
Funkcja wskazania wyników ćwiczeń Czas trwania, dystans, liczba skurczy, wskaźnik aktywności ćwiczeń, ćwiczenia aktywne (dla prawej i lewej strony ciała)
Ćwiczenia możliwe w dwóch kierunkach obrotu pedałów itp.
Wskazania ekranu: prędkość, wytrzymałość, czas, kierunek obrotów
Kolorowy ekran dotykowy LCD / z możliwością kontroli jasności/
Możliwość dostosowania pozycji pedałów
Funkcja kontroli skurczu /liczba skurczy z możliwością bezpiecznego wyłączenia/
Funkcja kontroli procesów w organizmie /określona w procentach aktywność i siła lewej/prawej strony ciała/
Funkcja oglądania telewizji /w trybie aktywnym i pasywnym/
Funkcja sterowania głosem /rozpoczynanie, zakończenie oraz w przypadku wystąpienia anomalii)/
Ćwiczenia w trybie pasywnym
Tryby ustawienia programu
Ćwiczenia w trybie pasywnym i aktywnym
Terapia kończyn dolnych
Rozmiar (dł. X sz. x wys.) 59 x 71 x 108 cm
Waga 50kg
Zasilanie 230V, 50 Hz
Wyjaśnienie

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyspecyfikowanego w zapytaniu rotora. Oferowane urządzenie w znacznym stopniu odbiega od wyspecyfikowanych w załączniku 2 do SIWZ parametrów granicznych (m. in. brak programów terapeutycznych, programu rozluźniania spastyki , brak regulacji wysokości, brak funkcji terapii przy braku jednej kończyny).

VI Rotor do kończyn górnych
Kontrola prędkości i oporu dostosowana do poziomu użytkownika : czas 1-99 minut; prędkość: 4-60 obr/min.; opór 1-15Nm
Funkcja wskazania wyników ćwiczeń Czas trwania, dystans, liczba skurczy, wskaźnik aktywności ćwiczeń, ćwiczenia aktywne (dla prawej i lewej strony ciała)
Ćwiczenia możliwe w dwóch kierunkach obrotu uchwytów dłoni itp.
Wskazania ekranu: prędkość, wytrzymałość, czas, kierunek obrotów

Kolorowy ekran dotykowy LCD / z możliwością kontroli jasności/
Funkcja kontroli skurczu /liczba skurczy z możliwością bezpiecznego wyłączenia/
Funkcja kontroli procesów w organizmie /określona w procentach aktywność i siła lewej/prawej strony ciała/
Funkcja oglądania telewizji /w trybie aktywnym i pasywnym/
Funkcja sterowania głosem /rozpoczynanie, zakończenie oraz w przypadku wystąpienia anomalii)/
Ćwiczenia w trybie pasywnym
Tryby ustawienia programu
Ćwiczenia w trybie pasywnym i aktywnym
Terapia kończyn górnych
Rozmiar (dł. X sz. x wys.) 59 x 71 x 108 cm
Waga 50kg
Zasilanie 230V, 50 Hz
Wyjaśnienie

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania wyspecyfikowanego w zapytaniu rotora. Oferowane urządzenie w znacznym stopniu odbiega od wyspecyfikowanych w załączniku 2 do SIWZ parametrów granicznych (m. in. brak funkcji „biofeedback” dla pacjentów z niedowładem oraz „biofeedback”  aktywny do ćwiczeń koordynacji ruchowej, brak programów rozluźniania spastyki , brak regulacji wysokości, brak funkcji terapii przy braku jednej kończyny).

VII. Aparat/Zestaw do elektroterapii i ultradźwięków
Budowa modułowa aparatu, możliwość rozbudowy o kolejne moduły/kanały/ w dowolnym momencie: laseroterapia, elektroterapia, ultradźwięk, zwiększając jednocześnie liczbę pacjentów na których można przeprowadzać niezależne terapie w tym samym czasie
Aparat 3-kanałowy do niezależnej terapii pacjentów (2xelektroterapia, 1xultradźwięk)
Kolorowy ekran dotykowy ułatwiający sterowanie aparatem 5,7”
Dwa kanały elektroterapii

rodzaje podstawowych prądów:
prąd galwaniczny
prądy diadynamiczne: DF, LP, CP, MF, RS, CP-ISO
prądy Traberta, Ultra-Reiz 2-5
prądy TENS: asymetryczne, symetryczne, falujące
prądy Faradaya i neofaradyczne
prądy Kotza (rosyjska stymulacja)
Impulsy stymulacyjne
Impulsy prostokątne
Impulsy trójkątne
Impulsy ekspencjonalne
Impulsy ze wzrostem ekspencjonalnym
Impulsy łączone
Izopolarne pole wektorowe
Wektor 2-biegunowy
Impulsy przerywane
Prąd Leduca
Fale H
Mikroprądy
Fale o średniej częstotliwości
Tonoliza wg Hufschmidta
dwupolowa interferencja
4 – polowa interferencja
funkcja elektrodiagnostyki
bank programów terapeutycznych zapisanych w pamięci aparatu (gotowe diagnozy )
możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych 150
możliwość swobodnej modyfikacji parametrów prądów
możliwość wykonywania terapii skojarzonej (elektroterapia + ultradźwięk)
możliwość programowania sekwencji (zestawów prądów) i zapisywania w pamięci aparatu (minimum 40)
pełna współpraca z aparatem do terapii podciśnieniowej
kartoteka (baza danych) pacjentów w pamięci aparatu
możliwość przypisywania terapii do pacjenta i zapisywania w pamięci aparatu
tryby prądu stałego i stałego napięcia
autotest elektrod i kabli
możliwość zmiany polaryzacji elektrod
obsługa aparatu oraz instrukcja w języku polskim
głowica ultradźwiękowa wieloczęstotliwościowa o powierzchni 5cm2
głowica ultradźwiękowa wieloczęstotliwościowa o powierzchni 1cm2
częstotliwość fal ultradźwiękowych 1 MHz i 3 MHz
tryb pracy ultradźwięków ciągły i impulsowy 10-150 Hz
pełna kontrola kontaktu głowicy ze skórą pacjenta
wodoodporność głowic – możliwość stosowania terapii w wodzie
regulacja współczynnika wypełnienia (duty factor) co do 1%
regulacja mocy od 0,1 do 3W/cm2
możliwość jednoczesnego podłączenia 2 głowic ultradźwiękowych do aparatu
Wyjaśnienie

Zamawiający dopuści zaoferowane urządzenie pod warunkiem spełniania wymogów opisanych w punktach:  5, 12 13, 14 Części VII załącznika 2 do SIWZ.

VIII. Aparat do terapii ultradźwiękowej
Budowa modułowa aparatu, możliwość rozbudowy o kolejne moduły/kanały/w  dowolnym momencie: elektroterapii, laseroterapii, ultradźwięku, 
magnetoterapii, zwiększając jednocześnie liczbę pacjentów na których można przeprowadzać niezależne terapie w tym samym czasie
Aparat 1-kanałowy do niezależnej terapii pacjentów (1xultradźwięk)
Kolorowy ekran dotykowy ułatwiający sterowanie aparatem 5,7”
Budowa modułowa aparatu, możliwość rozbudowy o kolejne moduły
głowica ultradźwiękowa wieloczęstotliwościowa o powierzchni 5cm2
głowica ultradźwiękowa wieloczęstotliwościowa o powierzchni 1cm2
częstotliwość fal ultradźwiękowych 1 MHz i 3 MHz
tryb pracy ultradźwięków ciągły i impulsowy 10-150 Hz
pełna kontrola kontaktu głowicy ze skórą pacjenta
wodoodporność głowic – możliwość stosowania terapii w wodzie
regulacja współczynnika wypełnienia (duty factor) co do 1%
regulacja mocy od 0,1 do 3W/cm2
możliwość jednoczesnego podłączenia 2 głowic ultradźwiękowych do  aparatu

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści zaoferowane urządzenie pod warunkiem spełniania wymogów opisanych w punktach:  17, 18 i 19 Części VIII załącznika 2 do SIWZ.

IX. Zestaw do magnetoterapii
Budowa modułowa aparatu, możliwość rozbudowy o kolejne moduły/kanały/ w dowolnym momencie, elektroterapia, ultradźwięk, laseroterapia
Aparat 2-kanałowy do niezależnej terapii pacjentów (2xmagneto),  skoncentrowane pole magnetyczne FMF-technologia minimalizacji oddziaływania 
pola magnetycznego na terapeutę oraz maksymalizacji oddziaływania pola  magnetycznego na pacjenta
Kolorowy ekran dotykowy ułatwiający sterowanie aparatem 5,7”
Obsługa aparatu oraz instrukcja w języku polskim
Bank gotowy programów terapeutycznych dla różnych specjalizacji lekarskich takich jak: rehabilitacja, neurologia, dermatologia, ortopedia, medycyna sportowa, ginekologia, gastroenterologia, stomatologia, reumatologia, alergologia, immunologia, pulmonologia, laryngologia
Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych
Możliwość przypisywania terapii do pacjenta i zapisywania w pamięci aparatu
Możliwość swobodnej modyfikacji parametrów

Impulsowe pole magnetyczne - impulsy: prostokątne, trójkątne, sinusoidalne, ekspotencjalne i ciągłe
Możliwość modulacji impulsów: częstotliwość losowa, seria impulsów, fala sinusoidalna, fala trapezoidalna, fale symetryczne
Kombinacja impulsowego i statycznego pola magnetycznego z regulowanym współczynnikiem proporcji – dla terapii przeciwzapalnych i stanów ostrych
Aplikator solenoid 30
Aplikator solenoid 60
Stół do magnetoterapii z przesuwanym solenoidem 70cm
Automatyczne rozpoznawanie aplikatora przez aparat
Możliwość wykonania testu podłączonego aplikatora
Maksymalna indukcja impulsowa 25 mT ( 250 Gaussów)
Natężenie pola magnetycznego 1- 125 mT
Częstotliwość impulsowa 1-60 Hz

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuści zaoferowane urządzenie pod warunkiem spełniania wymogów opisanych w punktach:  16 17, 18 Części IX załącznika 2 do SIWZ.

X. Zestaw do laseroterapii z sondami punktowymi i skanerem
Aparat 1-kanałowy
Sonda laserowa prysznicowa IR+R 4x50mW/685nm,4x200mW/830nm, 13x16mw/470nm(światło niebieskie) Całkowita moc lasera 1000mW /na wysięgniku i stoliku zamiast skanera umożliwia pracę bez udziału terapeuty/
Sonda laserowa czerwona 30mW/685nm
Sonda laserowa podczerwona 400mW/830nm
tryb pracy lasera ciągły i impulsowy 0 -10000 Hz
częstotliwości Nogiera i EAV
autotest podłączonych sond laserowych
współczynnik wypełnienia 10 – 90 %
2 sztuki okularów ochronnych do laseroterapii
Możliwość podłączenia do aparatu sond laserowych czerwonych lub podczerwonych
Wbudowana encyklopedia terapii w języku polskim wraz z rysunkami anatomicznymi
Możliwość tworzenia i zapisywania własnych programów terapeutycznych (50)
kartoteka (baza danych) pacjentów w pamięci aparatu
możliwość przypisywania terapii do pacjenta i zapisywania w pamięci aparatu
Zasilanie sieciowe i akumulatorowe, wbudowany akumulator
Kolorowy ekran dotykowy ułatwiający sterowanie aparatem o rozmiarze min 4,3 cala
2 dodatkowe ekrany terapii typu LED pokazujące czas terapii i inne główne parametry (widoczne z dalszej odległości)
Klawiatura funkcyjna i alfanumeryczna
Waga do 3,2 kg
Menu w języku polskim
Hasło dostępu w aparacie
Wyłącznik czasowy aparatu i ekranu
Regulacja kontrastu ekranu
Sygnały dźwiękowe
Rozmiary aparatu nie większe niż 160 x 140 x 350 mm
Stolik pod aparat z uchwytem do sondy prysznicowej, z kuwetą na akcesoria
Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie zestawu do laseroterapii bez skanera.

W imieniu Zamawiającego- Agnieszka Lasowa Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim.