Lidzbark Warmiński 25.06.2019 r.

 **P.T.**

###  Wykonawcy

### Znak sprawy: ZOZ.V-270-35/ZP/19

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę aparatu USG do Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim

Zgodnie z art. 38 ust. 2 Ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje wyjaśnienia do zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego.

**Pytanie 1**

Dotyczy punktu 12

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta
o zakresie częstotliwości pracy 1.1 – 18 MHz.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający **dopuści** zaoferowanie aparatu USG o zakresie częstotliwości pracy 1.1 – 18 MHz.

**Pytanie 2**

Dotyczy punktu 16.

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta o pamięci dynamicznej 60s.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający **nie dopuści** zaoferowania aparatu USG o pamięci dynamicznej 60s

**Pytanie 3**

Dotyczy punktu 8.

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta o zakresie regulacji głębokości 1 – 30 cm.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający **nie dopuści** zaoferowania aparatu USG o zakresie regulacji głębokości 1 – 30 cm.

**Pytanie 4**

Dotyczy punktu 21.

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta o odświeżaniu obrazu FRAME RATE 499 obr/s.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający **dopuści** zaoferowanie aparatu USG o odświeżaniu obrazu FRAME RATE 499 obr/s.

**Pytanie 5**

Dotyczy punktu 22.

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta o odświeżaniu obrazu FRAME RATE dla B+CD 172 obr/s.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający **nie dopuści** zaoferowania aparatu USG o odświeżaniu obrazu FRAME RATE dla B+CD 172 obr/s.

**Pytanie 6**

Dotyczy punktu 25.

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta o zakresie prędkości dopplera kolorowego CD ± 2,5 m/s.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający **nie dopuści** zaoferowania aparatu USG o zakresie prędkości dopplera kolorowego CD ± 2,5 m/s.

**Pytanie 7**

Dotyczy punktu 55.

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta o ilości pomiarów możliwych na jednym obrazie 8.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający **dopuści** zaoferowanie aparatu USG o ilości pomiarów możliwych na jednym obrazie 8.

**Pytanie 8**

Dotyczy punktu 61.

 Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta wyposażonego w głowicę convex o ilości elementów 128, kącie skanowania 70° i 5 pasmach THI.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający **nie dopuści** zaoferowania aparatu USG wyposażonego w głowicę convex o ilości elementów 128, kącie skanowania 70° i 5 pasmach THI.

**Pytanie 9**

Dotyczy punktu 66.

 Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta wyposażonego w głowicę liniową o częstotliwości pracy 3,6 – 10 MHz, ilości elementów 128 i 3 pasmach THI.

**Wyjaśnienie:**

Zamawiający **nie dopuści** zaoferowania aparatu USG wyposażonego w głowicę liniową o częstotliwości pracy 3,6 – 10 MHz, ilości elementów 128 i 3 pasmach THI.

**Pytanie 10**

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia licencji na podłączenie dostarczanego urządzenia do systemu RIS/PACS Zamawiającego na koszt Wykonawcy?

**Wyjaśnienie:**

Opis przedmiotu zamówienia **nie obejmuje podłączenia** aparatu USG do systemu RIS/PACS.

**Pytanie 11**

Czy Zamawiający wymaga integracji i konfiguracji dostarczanego urządzenia z posiadanym systemem RIS/PACS na koszt Wykonawcy?

**Wyjaśnienie:**

Jak odpowiedź na pytanie 10.

**Pytanie 12**

W związku z tym, że na całość przedmiotu zamówienia składa się dostawa sprzętu oraz jego uruchomienie prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga, aby całość przedmiotu zamówienia w tym elementy zapewniające poprawną komunikację aparatu ultrasonograficznego z systemem RIS/PACS były objęte gwarancją na okres jak w SIWZ?

**Wyjaśnienie:**

Jak odpowiedź na pytanie 10.

 **w/z** **Kierownika Zamawiającego**

 **Piotr Szyman**