Lidzbark Warmiński 23-01-2014 r.

### Dotyczy: przetargu nieograniczonego Znak sprawy: ZOZ.III-270-01/AG/14

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 Zamawiający, Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim, przekazuje treść zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1:

Dotyczy poz.  5 w zadaniu nr 1 oraz 2.

Czy zamawiający dopuści plamę świetlną 15 – 30 cm.

Wyjaśnienie:

Tak. Zamawiający zmienia w tym zakresie zapisy załącznika 2 do SIWZ.

Pytanie 2

Dotyczy  Poz nr.9, zadanie nr 1.

Jakiego rodzaju zasilanie awaryjne posiada  szpital:  UPS, czy awaryjny agregat prądotwórczy /bateria akumulatorowa 24 V/.

Wyjaśnienie

Zasilanie awaryjne szpitala: agregat, dodatkowe zasilanie awaryjne Bloku Operacyjnego: UPS.

Pytanie nr 3

Proszę o informację jaka lampa była zainstalowana w miejscu montażu zamawianej, i na jakiej wysokości znajduje się strop, i kielich lampy.

Wyjaśnienie

Lampa: Famed Łódź, lampa pięcioogniskowa, halogenowa (24 V), podwójna, typ: BH 500, rok produkcji: około 1990.

Wysokość na jakiej znajduje się kielich lampy (od podłoża): 288 cm.

Wysokość kielicha do panelu sufitowego nawiewu laminarnego: 12 cm.

Pytanie nr 4

Czy zamawiający wydłuży termin dostawy lampy do 30 dni.

Wyjaśnienie

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu dostawy do 30 dni. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w wyjaśnieniach z dnia 22-01-2014 przedłużył termin dostawy lampy do 21 dni.

Pytanie nr 5

Czy w związku z krótkim terminem na przygotowanie dokumentacji przetargowej zamawiający przedłuży termin składania ofert do 03.02.2014.

Wyjaśnienie

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert.

Pytanie nr 6 Dotyczy Zadania 1

Czy zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną sufitową z regulowaną średnicą pola roboczego w zakresie 19,5-30 cm

Wyjaśnienie

Tak

Pytanie nr 7 Dotyczy Zadania 1

Czy zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną sufitową z temperaturą barwową równą 4350 K?

Wyjaśnienie

Zamawiający wymaga minimum dwustopniowej regulacji temperatury barwowej w zakresie 4000 – 5000 K.

Pytanie nr 8 Dotyczy Zadania 2

Czy zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną mobilną z regulowaną średnicą pola roboczego w zakresie 19,5-30 cm.

Wyjaśnienie

Tak

Pytanie nr 9 Dotyczy Zadania 2

Czy zamawiający dopuści do postępowania lampę operacyjną mobilną z temperaturą barwową równą 4350 K?

Wyjaśnienie

Zamawiający wymaga minimum dwustopniowej regulacji temperatury barwowej w zakresie 4000 – 5000 K.

Pytanie nr 10 Zadanie 1: Lampa operacyjna sufitowa

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie lampy, której regulacja średnicy pola roboczego wynosi 20-32 cm?

Wyjaśnienie

Tak

Pytanie nr 11 Zadanie 1: Lampa operacyjna sufitowa

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie lampy, której temperatura barwowa wynosi 4200 K?

Wyjaśnienie

Zamawiający wymaga minimum dwustopniowej regulacji temperatury barwowej w zakresie 4000 – 5000 K.

Pytanie nr 12 Zadanie 1: Lampa operacyjna sufitowa

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie lampy której kopuła wynosi 72 cm?

Wyjaśnienie

Tak. Zamawiający informuje, że dopuścił (w dniu 22-01-2014) min. 50 cm średnicę kopuły lampy.

Pytanie nr 13

Prosimy o wyrażenie zgody na zaproponowanie lampy z panelem sterującym umieszczonym na ramieniu lampy, bezpośrednio przy czaszy?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza zaoferowane lampy, w której panel sterujący umieszczony jest na ramieniu lampy, bezpośrednio przy czaszy.

Pytanie nr  14

Prosimy o wyrażenie zgody na wydłużenie czasu naprawy do min. 21 dni. Przy produktach nie produkowanych w Polsce czas naprawy 5 dni jest zdecydowanie zbyt krótki.

Wyjaśnienie

Zgodnie z zapisami SIWZ (załącznik 2): „Czas reakcji na zgłoszoną awarię  (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) w dni robocze max. 2 dni w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. do  5 dni roboczych.” „ Podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej lub u producenta”.

Zamawiający dopuszcza dłuższy niż 5 dniowy termin naprawy producenckiej lub serwisowej i wymaga  podstawienia urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej lub u producenta

Pytanie nr 15 Zadanie 1: Lampa operacyjna mobilna

Wyjaśnienie

Pytanie nr 16 Zadanie 1: Lampa operacyjna mobilna

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie lampy, której regulacja średnicy pola roboczego wynosi 18-28 cm?

Wyjaśnienie

Nie.

Pytanie nr 17 Zadanie 1: Lampa operacyjna mobilna

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowanie lampy, której temperatura barwowa wynosi 4200 K?

Wyjaśnienie

Zamawiający wymaga minimum dwustopniowej regulacji temperatury barwowej w zakresie 4000 – 5000 K.

Pytanie nr 18 Zadanie 1: Lampa operacyjna mobilna

Prosimy o wyrażenie zgody na zaproponowanie lampy z panelem sterującym umieszczonym na ramieniu lampy, bezpośrednio przy czaszy?

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza zaoferowane lampy, w której panel sterujący umieszczony jest na ramieniu lampy, bezpośrednio przy czaszy.

Pytanie nr 19 Zadanie 1: Lampa operacyjna mobilna

Prosimy o wyrażenie zgody na wydłużenie czasu naprawy do min. 21 dni. Przy produktach nie produkowanych w Polsce czas naprawy 5 dni jest zdecydowanie zbyt krótki.

Wyjaśnienie

Zgodnie z zapisami SIWZ (załącznik 2): „Czas reakcji na zgłoszoną awarię  (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) w dni robocze max. 2 dni w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. do  5 dni roboczych.” „ Podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej lub u producenta”.

Zamawiający dopuszcza dłuższy niż 5 dniowy termin naprawy producenckiej lub serwisowej i wymaga  podstawienia urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej lub u producenta