Lidzbark Warmiński 08-10-2012 r.

### Dotyczy: przetargu nieograniczonego Znak sprawy: ZOZ.III-270-16/AG/12

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 Zamawiający, Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim, przekazuje treść zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zadaniu nr  4   pasków do glukometrów, które nie wymagają kodowania, posiadają kapilarę do automatycznego zasysania próbki  otrzymanej z krwi włośniczkowej lub z krwi pełnej z żył. Proponowane paski do glukometrów zapewniają pomiar stężenia glukozy kalibrowanej do osocza w zakresie 10-600 mg/dl w czasie 5 s. Nowoczesna, biosensoryczna metoda pomiaru oparta na enzymie GDH-FAD zapewnia, że obecność w badanej próbce krwi galaktozy, maltozy lub fruktozy oraz 74 substancji endo i egzogennych nie ma wpływu na wyniki pomiarów dokonanych proponowanymi testami. Proponowane paski zapewniają prawidłowy pomiar stężenia glukozy we krwi w zakresie hematokrytu 0 -70% co pozwala stosować je u noworodków, jednocześnie współczynniki zmienności i powtarzalności testów wynoszą < 5%. Proponowane paski zostały przetestowane i spełniają wymagania normy ISO 15197.

W przypadku zgody prosimy o podanie ilości glukometrów niezbędnych do realizacji zadania,  które zobowiązujemy się dostarczyć Zamawiającemu bezpłatnie  w celu realizacji umowy.

Proponowane glukometry zasilane są ogólnie dostępnymi bateriami typu AAA, które zapewniają bezproblemową i tańszą eksploatację urządzenia. Automatyczny wyrzut paska po badaniu zapewnia brak bezpośredniego kontaktu personelu ze zużytym testem paskowym co eliminuje niebezpieczeństwo zakażenia chorobami przenoszonymi drogą krwi. Duży czytelny wyświetlacz LCD zapewnia komfort odczytu nawet przy niedostatecznym oświetleniu. Aparat zapewnia prawidłowy pomiar w temperaturach pomiędzy 10 a 40 °C z jednoczesnym ostrzeżeniem o przekroczeniu dopuszczalnego zakresu.

Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę, ze swojej strony zapewniamy wieczystą gwarancję na glukometry oraz przeszkolenie personelu

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotem postępowania są paski do posiadanych przez Zamawiającego glukometrów, a nie glukometry i paski do glukometrów.

Zamawiający nie wyraża zgody na dostawę pasków do innych niż posiadane przez Zamawiającego glukometry.

Pytanie 2 Zadanie nr 31, poz. 1 - 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nici o długości 75cm?

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie 3 Dotyczy pakietu nr 27

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści sterylny dwukomorowy zestaw do drenażu klatki piersiowej z wydzieloną komorą zastawki wodnej, komorą na wydzielinę o pojemności  3000 ml, komorę? Zestaw musi posiadać: specjalny, zabezpieczony port igłowy, umożliwiający pobieranie świeżo zdrenowanego płynu do badań, posiadający możliwość podłączenia i współpracy z przenośną próżnią. Budowa kompaktowa o wysokości maksimum 25 cm, o stabilnej podstawie nie wymagającej mocowania stojaka, z uchwytem umożliwiającym przenoszenie lub powieszenie. Dren łączący bezlateksowy zabezpieczony przed zagięciem metalową sprężyną z zatyczką. Wszystkie elementy w jednym sterylnym opakowaniu  razem z serwetą.

Wyjaśnienie:

Tak.

Pytanie 4

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej składający się z igły Veressa 14G/21cm ograniczającej ryzyko omyłkowego nakłucia płuca (poprzez sygnalizację za pomocą zielonego wskaźnika), cewnika wykonanego z poliuretanu, widocznego w rtg, zakończonego układem z zastawkami jednokierunkowymi (posiadający możliwość przełączenia w tryb drenażu z pominięciem zastawek), strzykawki luer lock 60ml, worka do drenażu 2000ml z kranikiem spustowym, skalpela do nacięcia skóry z zatrzaskowym zabezpieczeniem ostrza przed zakłuciem?

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie 5

Czy Zamawiający w pozycji 2 wymaga, aby zestaw umożliwiał pozostawienie drenu w ciele pacjenta i zastosowanie go do przedłużonego drenażu (nawet do 29 dni)?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wymaga aby zaoferowany zestaw umożliwiał pozostawanie drenu w ciele pacjenta do 29 dni.

Pytanie 6

Czy Zamawiający w celu zwiększenia atrakcyjności i konkurencyjności oferty wydzieli z pakietu pozycję nr 1 i 2?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wydziela z pakietu pozycji 1 i 2.

Pytanie 7 Dotyczy pakietu nr 28

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści rurkę intubacyjną z mankietem o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu, z otworem Murphy’ego, o wygładzonych wszystkich krawędziach wewnątrztchawiczych, z całkowicie wygładzonym połączeniem mankietu z rurką, balonik kontrolny wskazujący na stan wypełnienia mankietu (płaski przed wypełnieniem) z oznaczeniem nazwy producenta, średnicy rurki i mankietu oraz rodzaju mankietu, przewód łączący balonik kontrolny w innym kolorze niż korpus rurki, dodatkowe oznaczenie rozmiaru na korpusie rurki w miejscu widocznym po zaintubowaniu jak i na łączniku, linia Rtg na całej długości rurki, skala centymetrowa podana na korpusie rurki pomagająca określić głębokość intubacji wraz z oznaczeniem poziomu strun głosowych oraz w postaci linii przerywanej miejscem cięcia korpusu rurki dla rozgraniczenia intubacji ustnej lub nosowej, sterylna, jednorazowa. Rozmiary od 5,0 do 10,0 mm co 0,5 mm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie opisanego asortymentu.

Pytanie 8

Czy Zamawiający w pozycji 1 wymaga aby rurki posiadały mankiet  o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu?

Wyjaśnienie:

Tak. Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1 w tym zakresie.

Pytanie 9

Czy z uwagi na fakt, iż na rynku są zarejestrowane różne postaci leku, pod tą samą nazwą międzynarodową, Zamawiający wyrazi zgodę na zamianę w przedmiocie zamówienia występującej postaci leku np.: tabl. powl.-tabl.; tabl.-kaps. tabl.-drażetki; amp.-fiol.; fiol.-amp-strz). Dotyczy:

- pakiet 5 poz. 11 – wycena preparatu w postaci fiolek

- pakiet 8 poz. 4 – wycena preparatu w postaci tabl. powl.

- pakiet 8 poz. 20 – wycena preparatu w postaci tabl.

- pakiet 19  poz. 1 i 2 – wycena preparatów w postaci amp., gdyż tak są obecnie zarejestrowane

- pakiet 21 poz. 2 – wycena preparatu w postaci tabl. o zmodyfikowanym uwalnianiu

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie preparatów w postaci:

w pakiecie 5 poz. 11 – fiolka

w pakiecie 19 poz. 1 i 2 – ampułka

w pakiecie 21 poz. 2 – tabletki o zmodyfikowanym uwalnianiu.

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie preparatów w postaci:

w pakiecie 8 poz. 4 – tabletka powlekana

w pakiecie 8 poz. 20 – tabletka

Pytanie 10 Zadanie nr 1 poz. 6

Prosimy o doprecyzowanie jaki rozmiar kompresów niejałowych należy zaoferować 5 x 5 cm czy 7,5 x 7,5 cm?

Wyjaśnienie:

Kompresy z gazy 17-nitkowej 16-warstwowe 7,5 cm x 7,5 cm a` 100 szt. z nitką rtg, gęstość nie mniej niż 23 g/m2

Tak. Zamawiający modyfikuje załącznik nr 1 w tym zakresie.

W imieniu Zamawiającego – Agnieszka Lasowa – Dyrektor