Lidzbark Warmiński 24-01-2014 r.

### Dotyczy: przetargu nieograniczonego Znak sprawy: ZOZ.III-270-01/AG/14

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 Zamawiający, Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim, przekazuje treść zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1 Czy mając na uwadze konkurencyjność składanych ofert i co za tym idzie obniżenie cen zakupu wymaganego sprzętu,  Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie realizacji terminu realizacji zamówienia do 6 tygodni od daty podpisania umowy?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie realizacji terminu realizacji zamówienia do 6 tygodni od daty podpisania umowy

Pytanie 2 Dotyczy: Zadanie 1- Lampa operacyjna ledowa pojedyncza bezcieniowa mocowana do sufitu

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której średnica pola roboczego jest regulowana w zakresie 16-29 cm? Oferowany parametr jest wystarczający do wykonywania wszelkich zabiegów chirurgicznych.

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie 3 Dotyczy: Zadanie 1- Lampa operacyjna ledowa pojedyncza bezcieniowa mocowana do sufitu

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną z kopuła o średnicy 75 cm, który to parametr nieznacznie różni się od oczekiwanego?

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie 4 Dotyczy: Zadanie 1- Lampa operacyjna ledowa pojedyncza bezcieniowa mocowana do sufitu

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, której stopień ochrony obudowy to IP 53? Stopień IP 53 jest lepszy od wymaganego.

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie 5 Dotyczy: Zadanie 1- Lampa operacyjna ledowa pojedyncza bezcieniowa mocowana do sufitu

Czy Zamawiający może udostępnić zdjęcie istniejącego kielicha do bezcieniowej lampy operacyjnej ledowej- sufitowej, co jest niezbędne w celu oceny możliwości montażu?

Wyjaśnienie:

Tak. Zamawiający zamieszcza zdjęcie jako załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie 6 Dotyczy: Zadanie 1- Lampa operacyjna ledowa pojedyncza bezcieniowa mocowana do sufitu

Czy Zamawiający kierując się zachowaniem parametrów świetlnych, dopuści wymóg aby kopuła wyposażona była w szyby szklane, które minimalizują refleksy, nie dopuszczając używania w części związanej z emisją światła elementów plastikowych, które są bardziej wrażliwe na środki czyszczące co w dłuższej perspektywie znacznie pogarsza parametry świetlne?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy wyposażonej w szyby. Zamawiający nie wprowadza sugerowanej zmiany do załącznika 2 do SIWZ.

Pytanie 7 Dotyczy: Zadanie 1- Lampa operacyjna ledowa pojedyncza bezcieniowa mocowana do sufitu

Czy zamawiający oczekuje aby lampa posiadła maksymalnie 104 diody LED z zachowaniem wymaganych parametrów świetlnych rozwiązanie oraz zużyciem energii 95W? Proponowane rozwiązanie gwarantuje niskie zużycie energii.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie określa wymaganej maksymalnej ilości diod LED.

Pytanie 8 Dotyczy: Zadanie 2- Lampa operacyjna bezcieniowa ledowa mobilna.

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, w której średnica pola roboczego jest regulowana w zakresie 19-30 cm Oferowany parametr jest wystarczający do wykonywania wszelkich zabiegów chirurgicznych?

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie 10 Dotyczy: Zadanie 2- Lampa operacyjna bezcieniowa ledowa mobilna.

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną, której stopień ochrony obudowy to IP 53? Stopień IP 53 jest lepszy od wymaganego.

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie 11 Dotyczy: Zadanie 2- Lampa operacyjna bezcieniowa ledowa mobilna.

Czy Zamawiający kierując się zachowaniem parametrów świetlnych, dopuści wymóg aby kopuła wyposażona była w szyby szklane, które minimalizują refleksy, nie dopuszczając używania w części związanej z emisją światła elementów plastikowych, które są bardziej wrażliwe na środki czyszczące co w dłuższej perspektywie znacznie pogarsza parametry świetlne?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy wyposażonej w szyby. Zamawiający nie wprowadza sugerowanej zmiany do załącznika 2 do SIWZ.

Pytanie 12 Dotyczy: Zadanie 2- Lampa operacyjna bezcieniowa ledowa mobilna.

Czy Zamawiający oczekuje aby lampa posiadła maksymalnie 88 diody LED z zachowaniem wymaganych parametrów świetlnych rozwiązanie oraz zużyciem energii 85W? Proponowane rozwiązanie gwarantuje niskie zużycie energii.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie określa wymaganej maksymalnej ilości diod LED.

Pytanie 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o regulowanej średnicy pola roboczego [cm] w zakresie 24-34cm (dotyczy pkt. 5 zadanie 1 i 2)?

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o średnicy czaszy 75cm (dotyczy pkt. 11 zadanie nr 1 i 2)

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie lampy o stopniu ochrony obudowy IP54? (dotyczy pkt. 13 zadanie 1 i 2)?

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie 16 Dotyczy: Zadanie 1 – Lampa operacyjna ledowa pojedyncza bezcieniowa mocowana do sufitu

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy lampę operacyjną  z zakresem regulacji średnicy pola operacyjnego w zakresie 18 do 40cm?

Pragniemy zauważyć że jest to zakres szerszy niż pierwotnie wymagany

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie 17 Dotyczy: Zadanie 1 – Lampa operacyjna ledowa pojedyncza bezcieniowa mocowana do sufitu

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy lampę operacyjną  o średnicy samej kopuły 700mm natomiast średnica kopuły wraz z panelem w proponowanej lampie wynosi 887mm?

Pragniemy zauważyć że jest to parametr nieznacznie odbiegający od pierwotnego wymogu, nie powodujący pogorszenia walorów użytkowych lampy

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie 18 Dotyczy: Zadanie 1 – Lampa operacyjna ledowa pojedyncza bezcieniowa mocowana do sufitu

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy lampę operacyjną  posiadającą panel sterowania przy czaszy lampy?

Pragniemy zauważyć że jest to parametr nieznacznie odbiegający od pierwotnego wymogu, nie powodujący pogorszenia walorów użytkowych lampy

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy operacyjnej posiadającej panel sterowania bezpośrednio przy czaszy lampy.

Pytanie 19 Dotyczy: Zadanie 2 – Lampa operacyjna bezcieniowa ledowa mobilna

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy lampę operacyjną  z zakresem regulacji średnicy pola operacyjnego w zakresie 24 do 34cm?

Pragniemy zauważyć że jest to parametr nieznacznie odbiegający od pierwotnego wymogu, nie powodujący pogorszenia walorów użytkowych lampy

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie  20 Dotyczy: Zadanie 2 – Lampa operacyjna bezcieniowa ledowa mobilna

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy lampę operacyjną posiadającą stałą temperaturę barwową 4300oK?

Pragniemy zauważyć że jest to parametr nieznacznie odbiegający od pierwotnego wymogu, nie powodujący pogorszenia walorów użytkowych lampy

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga minimum dwustopniowej regulacji temperatury barwowej w zakresie 4000 – 5000 K.

Pytanie 21 Dotyczy: Zadanie 2 – Lampa operacyjna bezcieniowa ledowa mobilna

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy lampę operacyjną  o średnicy samej kopuły 375mm natomiast średnica kopuły wraz z panelem w proponowanej lampie wynosi 506mm?

Pragniemy zauważyć że jest to parametr nieznacznie odbiegający od pierwotnego wymogu, nie powodujący pogorszenia walorów użytkowych lampy

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania lampy o średnicy kopuły 375 mm.

Pytanie  22 Dotyczy: Zadanie 2 – Lampa operacyjna bezcieniowa ledowa mobilna

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy lampę operacyjną  posiadającą panel sterowania przy czaszy lampy?

Pragniemy zauważyć że jest to parametr nieznacznie odbiegający od pierwotnego wymogu, nie powodujący pogorszenia walorów użytkowych lampy

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie 23 Zadanie nr 1 – Lampa operacyjna ledowa pojedyncza bezcieniowa mocowana do sufitu

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną sufitową posiadającą natężenie oświetlenia w odległości 1 m wynoszące 120 [klux]?

Wyjaśnienie:

Zamawiający  nie dopuszcza zaoferowania lampy o natężeniu oświetlenia w odległości 1 m mniejszego niż 140 klux.

Pytanie 24 Zadanie nr 1 – Lampa operacyjna ledowa pojedyncza bezcieniowa mocowana do sufitu

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną sufitową z regulowaną średnicą pola roboczego w zakresie od 16 do 28 cm?

Wyjaśnienie:

Nie

Pytanie 25 Zadanie nr 1 – Lampa operacyjna ledowa pojedyncza bezcieniowa mocowana do sufitu

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną sufitową z regulowaną średnicą pola roboczego w zakresie od 18 do 32 cm?

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie 26 Zadanie nr 1 – Lampa operacyjna ledowa pojedyncza bezcieniowa mocowana do sufitu

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną sufitową ze stałą temperaturą barwową wynoszącą 4300 [K]?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga minimum dwustopniowej regulacji temperatury barwowej w zakresie 4000 – 5000 K.

Pytanie 27 Zadanie nr 1 – Lampa operacyjna ledowa pojedyncza bezcieniowa mocowana do sufitu

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania lampy operacyjnej sufitowej wraz z zasilaniem awaryjnym UPS, czy jedynie z systemem umożliwiającym automatyczne przełączanie na zasilanie awaryjne w trakcie braku zasilania głównego?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga zarówno zasilania awaryjnego jak i systemu umożliwiającego automatyczne przełączenie na zasilanie awaryjne.

Pytanie 28 Zadanie nr 1 – Lampa operacyjna ledowa pojedyncza bezcieniowa mocowana do sufitu

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną sufitową z kopułą o średnicy 64 cm?

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie 29 Zadanie nr 1 – Lampa operacyjna ledowa pojedyncza bezcieniowa mocowana do sufitu

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną sufitową z kopułą o średnicy 76 cm?

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie 30 Zadanie nr 1 – Lampa operacyjna ledowa pojedyncza bezcieniowa mocowana do sufitu

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną sufitową z obudową posiadającą stopień ochrony IP54?

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie 31 Zadanie nr 1 – Lampa operacyjna ledowa pojedyncza bezcieniowa mocowana do sufitu

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną sufitową z panelem sterującym umieszczonym na ramieniu przy czasy?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy operacyjnej posiadającej panel sterowania bezpośrednio przy czaszy lampy.

Pytanie 32 Zadanie nr 1 – Lampa operacyjna ledowa pojedyncza bezcieniowa mocowana do sufitu

Prosimy o określenie, czy Zamawiający posiada ekspertyzę budowlaną dotyczącą obciążalności stropu w miejscu montażu lamp operacyjnych, a jeżeli nie, to czy takową wykona na swój koszt aby potwierdzić możliwość bezpiecznego zamontowania lamp operacyjnych oraz czy ją udostępni Wykonawcy?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie posiada ekspertyzy i nie przewiduje jej wykonania.

Pytanie 33 Zadanie nr 1 – Lampa operacyjna ledowa pojedyncza bezcieniowa mocowana do sufitu

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, iż w przypadku negatywnego wyniku  ekspertyzy budowlanej, prace polegające na wzmocnieniu stropu Zamawiający wykona na własny koszt.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie planuje wykonania ekspertyzy i nie planuje wykonywania wzmocnienia stropu.

Pytanie 34 Zadanie nr 1 – Lampa operacyjna ledowa pojedyncza bezcieniowa mocowana do sufitu

Czy Zamawiający potwierdza możliwość mocowania lamp operacyjnych poprzez zamocowanie płyt stropowych montowanych śrubami przez otwory wykonane na wylot w suficie?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z zapisami SIWZ: Przedmiotem postępowania w zakresie Zadania 1 jest Dostawa i montaż (do istniejącego kielicha) bezcieniowej lampy operacyjnej ledowej – sufitowej. Istniejący kielich jest zamocowany za pomocą płyt stropowych montowanych śrubami na wylot w stropie.

Pytanie 35 Zadanie nr 1 – Lampa operacyjna ledowa pojedyncza bezcieniowa mocowana do sufitu

Prosimy o określenie, czy Zamawiający posiada zamontowaną już płytę stropową w suficie? Jeżeli tak, prosimy o podanie jej parametrów.

Wyjaśnienie:

Płyta stropowa metalowa. Z uwagi na brak dokumentacji i zabudowę, Zamawiający nie jest w stanie podać parametrów płyty.

Pytanie 36 Zadanie nr 1 – Lampa operacyjna ledowa pojedyncza bezcieniowa mocowana do sufitu

Prosimy o informacje, czy w miejscu montażu lamp jest zamontowany lub jest planowany sufit podwieszany?

Wyjaśnienie:

W miejscu montażu lamp nie jest zamontowany i nie jest planowany sufit podwieszany

Pytanie 37 Zadanie nr 1 – Lampa operacyjna ledowa pojedyncza bezcieniowa mocowana do sufitu

Prosimy o informacje, czy w miejscu montażu lamp jest zamontowany lub jest planowany nawiew laminarny?

Wyjaśnienie:

W miejscu montażu lampy jest zamontowany nawiew laminarny.

Pytanie 38 Zadanie nr 1 – Lampa operacyjna ledowa pojedyncza bezcieniowa mocowana do sufitu

Prosimy o podanie napięcia sieci podstawowej oraz awaryjnej wraz z przekrojem przewodów zasilających.

Wyjaśnienie:

Napięcie sieci podstawowej:  ~ 230

Przekrój przewodów zasilających: linka  2 x 4 mm 2

Napięcie sieci awaryjnej: ~ 230

Przekrój przewodów zasilających: linka  2 x 4 mm 2

Pytanie 39 Zadanie nr 1 – Lampa operacyjna ledowa pojedyncza bezcieniowa mocowana do sufitu

Prosimy o podanie wysokości pomieszczenia przeznaczonego do instalacji lamp operacyjnych.

Wyjaśnienie:

Wysokość na jakiej znajduje się kielich lampy (od podłoża): 288 cm.

Wysokość kielicha do panelu sufitowego nawiewu laminarnego: 12 cm.

Pytanie 40 Zadanie nr 2 – Lampa operacyjna bezcieniowa ledowa mobilna

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną mobilną z regulowaną średnicą pola roboczego w zakresie od 16 do 28 cm?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie  41 Zadanie nr 2 – Lampa operacyjna bezcieniowa ledowa mobilna

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną mobilną z regulowaną średnicą pola roboczego w zakresie od 18 do 32 cm?

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie 42 Zadanie nr 2 – Lampa operacyjna bezcieniowa ledowa mobilna

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną mobilną ze stałą temperaturą barwową wynoszącą 4300 [K]?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie 43 Zadanie nr 2 – Lampa operacyjna bezcieniowa ledowa mobilna

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną mobilną bez systemu zasilania awaryjnego?

Wyjaśnienie:

Nie.

Pytanie 44 Zadanie nr 2 – Lampa operacyjna bezcieniowa ledowa mobilna

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną mobilną z obudową posiadającą stopień ochrony IP54?

Wyjaśnienie:

Tak

Pytanie 45 Zadanie nr 2 – Lampa operacyjna bezcieniowa ledowa mobilna

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną mobilną z panelem sterującym umieszczonym na ramieniu przy czasy?

Wyjaśnienie:

Tak, pod warunkiem, że panel znajduje się bezpośrednio przy czaszy.

Pytanie 46

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia z 14 dni na 30 dni?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu z 21 dni  (dopuszczono w dniu 22-01-2014) do 30 dni.