### Lidzbark Warmiński, 11.06.2021r.

**P.T.**

### Wykonawcy

Znak sprawy: **ZOZ.V-260-36/ZP/21**

Dotyczy postępowania na dostawę sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku do apteki szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim

Zgodnie z art. 284 ust. 2 Ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje wyjaśnienia do części zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego oraz informuje   
o zmianie treści dokumentacji zamówienia.

**Pytanie 1**

Cześć 1 poz.1

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu aby igły pochodziły od jednego producenta.

**Odpowiedź**

Zamawiający **dopuszcza**, aby igły w pozycji 1 h i 1 i pochodziły od innego producenta,.

Powyższa odpowiedź powoduje zmianę treści Formularz cenowego w Części 1 poz.1.

**Pytanie 2**

Część 1 poz.2d

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 80szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.

**Odpowiedź**

Zgodnie z rozdziałem **XII. ust.5 SWZ. Opis sposobu przygotowania oferty:**

*W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę wyrobów w opakowaniach o innej wielkości niż określona w załączniku nr 1 do SWZ, na Wykonawcy ciąży obowiązek prawidłowej kalkulacji ilości opakowań. W sytuacji, gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości zapotrzebowanych wyrobów z uwagi na sposób ich konfekcjonowania u Wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację ich ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglania w górę, tj. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), którą Zamawiający będzie musiał zakupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu powstania pewnej nadwyżki*.

**Pytanie 3**

Część 1 poz. 2e

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek z rozszerzoną skalą: 5-6ml.

**Odpowiedź**

Zamawiający **dopuszcza** strzykawki z rozszerzoną skalą: 5-6ml pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów określonych w Formularzu cenowym.

**Pytanie 4**

Część 1 poz.6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w strzykawki z końcówką ściętą pod kątem 45 stopni.

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuszcza** w Części 1 poz.6 w/w strzykawki z końcówką ściętą pod kątem 45 stopni.

**Pytanie 5**

Część 7 poZ.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul o następujących parametrach:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kolor** | **Rozmiar kaniuli (GAUGE)** | **Rozmiar cewnika w mm** | **Przepływ ml/min** |
| Pomarańczowy | 14 G | 2,20 x 45 | 290 |
| Szary | 16 G | 1,70 x 45 | 180 |
| Biały | 17 G | 1,50 x 45 | 130 |
| Zielony | 18 G | 1,20 x 38 | 105 |
| Różowy | 20 G | 1,00 x 32 | 64 |
| Niebieski | 22 G | 0,80 x 25 | 38 |

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 7 poz 3 **dopuści** kaniulę niebieską różową i zieloną pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów określonych w Formularzu cenowym.

Zamawiający w Części 7 poz 3 **nie dopuści** kaniuli pomarańczowej i białej.

Kaniula szara nie jest przedmiotem zamówienia.

**Pytanie 6**

Część 47 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ubrań wykonanych z włókniny SMMS

**Odpowiedź**

Zamawiający **dopuszcza** w Części 47ubrania wykonane z włókniny SMMS pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów określonych w Formularzu cenowym.

**Pytanie 7**

Część nr 16 poz. 3

Prosimy o wyjaśnienie czy wycięcie w elektrodzie posiada kształt podłużnego otworu bez przecięcia boków elektrody?

**Odpowiedź**

Zamawiający **oczekuje** w Części 16 poz. 3 żebywycięcie w elektrodzie posiadało kształt podłużnego otworu bez przecięcia boków elektrody.

**Pytanie 8**

Pytanie 2 – Zadanie nr 39, poz. 3

Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o wydzielenie z zadania 39 poz. 3 i utworzenie z niej osobnego zadania.

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie wydzieli** z Zadania nr 39 poz.3.

**Pytanie 9**

Zadanie nr 39, poz. 3

Ponadto prosimy o dopuszczenie zestawu uniwersalnego o następujących parametrach:

- serweta z przylepcem 150 x 240

- serweta z przylepcem 175 x 175 cm

- serweta z przylepcem 75 x 90 cm – 2 szt.

- serweta na stół instrumentariuszki 140 x 190 cm

- ręczniki 30 x 40 cm – 2 szt.

- taśma lepna 10 x 50 cm

- serweta Mayo 79 x 145 cm

Zestaw spełnia pozostałe wymagania SIWZ.

**Odpowiedź**

Zamawiający w Zadaniu 39 poz.3 **dopuści** zestaw uniwersalny o składzie**:**

- serweta z przylepcem 150 x 240

- serweta z przylepcem 175 x 175 cm

- serweta z przylepcem 75 x 90 cm – 2 szt.

- serweta na stół instrumentariuszki 140 x 190 cm

- ręczniki 30 x 40 cm – 2 szt.

- taśma lepna 10 x 50 cm

- serweta Mayo 79 x 145 cm

Zestaw spełnia pozostałe wymagania SIWZ.

**Pytanie 10**

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 3 z pakietu 27 oraz utworzenie odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionej pozycji w dotychczasowym pakiecie silnie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie.

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie wydzieli** pozycji 3 z pakietu 27.

**Pytanie 11**

Czy Zamawiający dopuści w Części nr 18, poz. nr 1:

taśmę do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet TVT-O, polipropylenową, monofilamentową, z plastikową osłonką na taśmie, niewchłanialną, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, porowatość średnia 0,98 mm, max 2,31 mm, grubość taśmy 0,33 mm, grubość nici 0,08 mm, gramatura 48 g/m2, zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonaną w technologii quadriaxial, wytrzymałość 70 N/cm

**oraz**

komplet igieł spiralnych (prawa + lewa) wielorazowego użytku ze stali chirurgicznej do zakładania taśmy metodą przezzasłonową?

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuści** w Części nr 18, poz. nr 1:

taśmę do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet TVT-O, polipropylenową, monofilamentową, z plastikową osłonką na taśmie, niewchłanialną, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, porowatość średnia 0,98 mm, max 2,31 mm, grubość taśmy 0,33 mm, grubość nici 0,08 mm, gramatura 48 g/m2, zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonaną w technologii quadriaxial, wytrzymałość 70 N/cm

**oraz**

komplet igieł spiralnych (prawa + lewa) wielorazowego użytku ze stali chirurgicznej do zakładania taśmy metodą przezzasłonową?

**Pytanie12**

Czy Zamawiający dopuści w Części nr 18, poz. nr 2:

taśmę do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet TVT, polipropylenową, monofilamentową, z plastikową osłonką na taśmie, niewchłanialną, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, porowatość średnia 0,98 mm, max 2,31 mm, grubość taśmy 0,33 mm, grubość nici 0,08 mm, gramatura 48 g/m2, zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonaną w technologii quadriaxial, wytrzymałość 70 N/cm

**oraz**

1 szt. igły wielorazowego użytku ze stali chirurgicznej do zakładania taśmy metodą załonową?

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuści** w Części nr 18, poz. nr 2:

taśmę do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet TVT, polipropylenową, monofilamentową, z plastikową osłonką na taśmie, niewchłanialną, długość 45 cm, szerokość 1,1 cm, porowatość średnia 0,98 mm, max 2,31 mm, grubość taśmy 0,33 mm, grubość nici 0,08 mm, gramatura 48 g/m2, zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonaną w technologii quadriaxial, wytrzymałość 70 N/cm

**oraz**

1 szt. igły wielorazowego użytku ze stali chirurgicznej do zakładania taśmy metodą załonową?

**Pytanie 13**

W razie zgody tylko na jedną pozycję w Części nr 18 zwracamy się z prośbą o jej wydzielenie i utworzenie osobnej Części.

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie wydzieli** jednej pozycji z Części 18.

**Pytanie 14**

Część 30 poz. 5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów o gramaturze min. 23 g/m kw., rękaw zakończony ściągaczem dzianinowym?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 30 poz. 5 **nie wyrazi zgody** na zaoferowanie fartuchów o gramaturze min. 23 g/m kw., rękaw zakończony ściągaczem dzianinowym.

**Pytanie 15**

Pakiet nr 23 Czy Zamawiający dopuści elektrodę neutralną dzieloną, hydrożelową, o powierzchni 110 cm2 i wymiarach 107,5 x 128,5 mm, przeznaczoną dla dorosłych jak i dla dzieci?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Pakiecie nr 23 **nie dopuści** elektrody neutralnej dzielonej, hydrożelowej, o powierzchni 110 cm2 i wymiarach 107,5 x 128,5 mm, przeznaczonej dla dorosłych jak i dla dzieci.

**Pytanie 16**

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie: Część 34, poz. 1**:** Prowadnika pokrytego wyłącznie powłoką hydrofilną (pozostałe parametry zgodne z SWZ),

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuści** w Części 34, poz. 1: Prowadnika pokrytego wyłącznie powłoką hydrofilną (pozostałe parametry zgodne z SWZ),

**Pytanie 17**

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie:Część 35, poz. 1**:** Zestawów do szynowania moczowodów wyposażonych w cewnik o śr. 4, 4,7 oraz 6 Ch, ze skalowaniem co 5 cm (pozostałe parametry zgodne z SWZ),

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuści** w Części 35, poz. 1**:** Zestawów do szynowania moczowodów wyposażonych w cewnik o śr. 4, 4,7 oraz 6 Ch, ze skalowaniem co 5 cm (pozostałe parametry zgodne z SWZ),

**Pytanie 18**

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie:Część 35, poz. 2**:** Cewników pooperacyjnych 3-drożnych Dufoura w rozmiarach 18Ch/50ml,20Ch/60ml, 22Ch/70ml oraz 24Ch/80ml bez zatyczki (pozostałe parametry zgodne z SWZ),

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 35, poz. 2 **nie dopuści** Cewników pooperacyjnych 3-drożnych Dufoura w rozmiarach 18Ch/50ml,20Ch/60ml, 22Ch/70ml oraz 24Ch/80ml bez zatyczki (pozostałe parametry zgodne z SWZ),

**Pytanie19**

Pakiet 36, pozycja1 Czy Zamawiający dopuści myjki w rozmiarze 24 x 20 cm, ale za to o wyższej gramaturze tj. 150 g/m2 ?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Pakiecie 36, pozycja 1 **dopuści** myjki w rozmiarze 24 x 20 cm, ale za to o wyższej gramaturze tj. 150 g/m2 pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów określonych w Formularzu cenowym.

**Pytanie 20**

Pakiet 36, pozycja 1 Czy Zamawiający odstąpi od deklaracji zgodności i CE do tego pakietu, gdyż myjki są wyrobem kosmetycznym objętym stawką VAT 23% ?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Pakiecie 36 pozycja 1 odstępuje od wymogu złożenia wraz z ofertą deklaracji zgodności lub certyfikatu CE .

Pozostałe wymogi bez zmian.

Powyższa odpowiedź powoduje zmianę treści SWZ.

**Pytanie 21**

Część 1 poz. 1 h Czy Zamawiający dopuści igłę 0,4x19mm?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 1 poz. 1 h **dopuści** igłę 0,4x19mm.

**Pytanie 22**

Część 1 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści strzykawki posiadające biały kontrastujący tłok?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 1 poz. 2 **nie dopuści** strzykawki posiadającej biały kontrastujący tłok

**Pytanie 23**

Część 1 poz. 2a

Czy Zamawiający dopuści strzykawki posiadające skalę do 2,2ml?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 1 poz. 2a **nie dopuści** strzykawki posiadającej skalę do 2,2ml.

**Pytanie 24**

Część 1 poz. 2b Czy Zamawiający dopuści strzykawki posiadające skalę do 5,5ml?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 1 poz. 2b **nie dopuści** strzykawki posiadającej skalę do 5,5ml.

**Pytanie 25**

Część 1 poz. 2c Czy Zamawiający dopuści strzykawki posiadające skalę do 11ml?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 1 poz. 2c **nie dopuści** strzykawki posiadającej skalę do 11ml.

**Pytanie 26**

Część 1 poz. 2d Czy Zamawiający dopuści strzykawki posiadające skalę do 22ml?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 1 poz. 2d **nie dopuści** strzykawki posiadającej skalę do 22ml.

**Pytanie 27**

Część 1 poz. 2d Czy Zamawiający dopuści strzykawki w op.a’50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź**

Zgodnie z rozdziałem **XII. ust. 5 SWZ. Opis sposobu przygotowania oferty:**

*W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę wyrobów w opakowaniach o innej wielkości niż określona w załączniku nr 1 do SWZ, na Wykonawcy ciąży obowiązek prawidłowej kalkulacji ilości opakowań. W sytuacji, gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości zapotrzebowanych wyrobów z uwagi na sposób ich konfekcjonowania u Wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację ich ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglania w górę, tj. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), którą Zamawiający będzie musiał zakupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu powstania pewnej nadwyżki*.

**Pytanie 28**

Część 1 poz. 3-5Czy Zamawiający dopuści strzykawki z jednostronną skalą pomiarową?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 1 poz. 3-5 **nie dopuści** strzykawki z jednostronną skalą pomiarową.

**Pytanie 29**

Część 1 poz. 6 Czy Zamawiający dopuści strzykawki z końcówką stożka ściętą pod kątem 45º?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 1 poz. 6 **nie dopuści** strzykawki z końcówką stożka ściętą pod kątem 45º.

**Pytanie 30**

Część 1 poz. 7 Czy Zamawiający dopuści strzykawki z jednostronną skalą pomiarową?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 1 poz. 7 **nie dopuści** strzykawki z jednostronną skalą pomiarową

**Pytanie 31**

Część 2 poz. 1Czy Zamawiający dopuści przyrządy w opakowaniu foliowym?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 2 poz. 1 **dopuści** przyrządy w opakowaniu foliowym.

**Pytanie 32**

Część 4 poz. 1Czy Zmawiający dopuści cewniki Foleya pakowane podwójnie zew. Folia, wew. Folia-papier?

**Odpowiedź**

Zmawiający w Części 4 poz. 1 **dopuści** cewniki Foleya pakowane podwójnie zew. Folia, wew. Folia-papier.

**Pytanie 33**

Część 4 poz. 2Czy Zamawiający dopuści cewniki Nelatona o powierzchni gładkiej, konektor nieprzeźroczysty w kolorze oznaczającym rozmiar cewnika?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 4 poz. 2 **nie dopuści** cewników Nelatona o powierzchni gładkiej, konektor nieprzeźroczysty w kolorze oznaczającym rozmiar cewnika.

**Pytanie 34**

Część 4 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści cewniki Tiemana o powierzchni gładkiej?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 4 poz. 3 **nie dopuści** cewników Tiemana o powierzchni gładkiej.

**Pytanie 35**

Część 4 poz. 4Czy Zamawiający dopuści cewniki Pezzera pakowane podwójnie zew. Folia, wew. Folia-papier?

**Odpowiedź**

Zamawiający Część 4 poz. 4 **dopuści** cewniki Pezzera pakowane podwójnie zew. Folia, wew. Folia-papier.

**Pytanie 36**

Część 5 poz. 1Czy Zamawiający dopuści koc ogrzewający w rozmiarze 110x120cm wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2, wypełnienie poliestrowe 63g/m2?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 5 poz. 1 **nie dopuści** koca ogrzewającego w rozmiarze 110x120cm wykonanego z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2, wypełnieniem poliestrowem 63g/m2.

**Pytanie 37**

Część 5 poz. 1Czy Zamawiający dopuści koc ogrzewający w rozmiarze 110x210cm wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2, wypełnienie poliestrowe 80g/m2?

Odpowiedź

Zamawiający w Części 5 poz. 1 **nie dopuści** koca ogrzewającego w rozmiarze 110x210cm wykonanego z włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2, wypełnieniem poliestrowem 80g/m2.

**Pytanie 38**

Część 6 poz. 1Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania z konektorem nieprzeźroczystym w kolorze oznaczającym rozmiar cewnika, bez oringów uszczelniających?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 6 poz. 1 **nie dopuści** cewników do odsysania z konektorem nieprzeźroczystym w kolorze oznaczającym rozmiar cewnika, bez oringów uszczelniających.

**Pytanie 39**

Część 6 poz. 11 Czy Zamawiający dopuści rurki Guedela wykonane z PE (polietylenu)?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 6 poz. 11 **nie dopuści** rurki Guedela wykonane z PE (polietylenu).

**Pytanie 40**

Część 6 poz. 11a Czy Zamawiający dopuści rurki Guedela rozmiar nr 5/11cm?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 6 poz. 11a **nie dopuści** rurki Guedela rozmiar nr 5/11cm.

**Pytanie 41**

Część 6 poz. 11b Czy Zamawiający dopuści rurki Guedela rozmiar nr 4/10cm?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 6 poz. 11b **nie dopuści** rurki Guedela rozmiar nr 4/10cm.

**Pytanie 42**

Część 6 poz. 11c Czy Zamawiający dopuści rurki Guedela rozmiar nr 3/9cm?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 6 poz. 11c **nie dopuści** rurki Guedela rozmiar nr 3/9cm.

**Pytanie 43**

Część 6 poz. 11g Czy Zamawiający dopuści rurki Guedela tylko w rozmiarze 000/4cm?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 6 poz. 11g **nie dopuści** rurki Guedela tylko w rozmiarze 000/4cm.

**Pytanie 44**

Część 6 poz. 12 Czy Zamawiający dopuści maski resuscytacyjne w rozmiarze 0-5?

Zamawiający dopuści maski resuscytacyjne w rozmiarze 0-5

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 6 poz. 12 **nie dopuści** masek resuscytacyjnych w rozmiarze 0-5.

**Pytanie 45**

Część 7 poz. 1Czy Zamawiający dopuści koreczki do kaniul posiadające trzpień zamykający światło kaniuli powyżej krawędzi korka?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 7 poz. 1 **nie dopuści** koreczków do kaniul posiadających trzpień zamykający światło kaniuli powyżej krawędzi korka.

**Pytanie 46**

Część 7 poz. 3a,b,c,d,e Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylne o długościach i przepływach jak poniżej?



**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 7 poz. 3 **dopuści** kaniule białą o długości i przepływach podanych w tabeli pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów określonych w Formularzu cenowym.

Zamawiający w Części 7 poz. 3a,b,c,e **nie dopuści** kaniul dożylnych o długościach i przepływach podanych w tabeli.

**Pytanie 47**

Część 7 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści Kaniule wykonane z FEP, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części7 poz. 4 **nie dopuści** Kaniuli wykonanych z FEP, spełniających pozostałe wymagania SIWZ.

**Pytanie 48**

Część 7 poz. 4a Czy Zamawiający dopuści Kaniule o przepływie 17ml/min?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 7 poz. 4a **dopuści** Kaniule o przepływie 17ml/min pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów określonych w Formularzu cenowym.

**Pytanie 49**

Część 7 poz. 4b Czy Zamawiający dopuści Kaniule o przepływie 23ml/min?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 7 poz. 4b **dopuści** Kaniule o przepływie 23ml/min pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów określonych w Formularzu cenowym.

**Pytanie 50**

Część 14 poz. 7 Czy Zamawiający dopuści średnice dna 10,5cm?

**Odpowiedź**

Zamawiający **w Części 14 poz. 7 dopuści** średnice dna 10,5cm.

**Pytanie 51**

Część 14 poz. 14 Czy Zamawiający dopuści kieliszki w op.a’90szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź**

Zgodnie z rozdziałem **XII. ust. 5 SWZ. Opis sposobu przygotowania oferty:**

*W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę wyrobów w opakowaniach o innej wielkości niż określona w załączniku nr 1 do SWZ, na Wykonawcy ciąży obowiązek prawidłowej kalkulacji ilości opakowań. W sytuacji, gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości zapotrzebowanych wyrobów z uwagi na sposób ich konfekcjonowania u Wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację ich ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglania w górę, tj. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), którą Zamawiający będzie musiał zakupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu powstania pewnej nadwyżki*.

**Pytanie 52**

Część 20 poz. 16Czy Zamawiający dopuści sondy Sengstekena CH 20?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 20 poz. 16 **dopuści** sondy Sengstekena CH 20.

**Pytanie 53**

Część 27 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści aplikator z filtrem 0,1µm bez zastawki?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 27 poz. 1 **nie dopuści** aplikatora z filtrem 0,1µm bez zastawki.

**Pytanie 54**

Część 27 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści kraniki z indykatorem optycznym?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Część 27 poz. 2 **dopuści** kraniki z indykatorem optycznym.

**Pytanie 55**

Część 27 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści nakłuwacze w op.a’100szt. z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź**

Zgodnie z rozdziałem **XII. ust. 5 SWZ. Opis sposobu przygotowania oferty:**

*W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę wyrobów w opakowaniach o innej wielkości niż określona w załączniku nr 1 do SWZ, na Wykonawcy ciąży obowiązek prawidłowej kalkulacji ilości opakowań. W sytuacji, gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości zapotrzebowanych wyrobów z uwagi na sposób ich konfekcjonowania u Wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację ich ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglania w górę, tj. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), którą Zamawiający będzie musiał zakupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu powstania pewnej nadwyżki*.

**Pytanie 56**

Część 28 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści dren CH 24?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 28 poz. 1 **nie dopuści** drenu CH 24.

**Pytanie 57**

Część 28 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści dren CH 24 bez kontroli siły ssania?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 28 poz. 2 **nie dopuści** drenu CH 24 bez kontroli siły ssania.

**Pytanie 58**

Część 30 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii w rozmiarze uniwersalnym?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 30 poz. 2 **dopuści** spodenki do kolonoskopii w rozmiarze uniwersalnym wykonane z włókniny, nieprzeźroczyste, obwód w pasie min 135 cm.

**Pytanie 59**

Część 30 poz. 5Czy Zamawiający dopuści fartuch z mankietem poliestrowym?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 30 poz. 5 **dopuści** fartuch z mankietem poliestrowym.

**Pytanie 60**

Część 32 poz. 8 Czy Zamawiający dopuści szkiełka podstawowe z polem do opisu 76x26mm?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Część 32 poz. 8 **dopuści** szkiełka podstawowe z polem do opisu 76x26mm

**Pytanie 61**

Część 37 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści przewód do cystoskopu j.u. pojedynczy z miękką końcówka wykonaną z silikonu?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 37 poz. 1 **dopuści** przewód do cystoskopu j.u. pojedynczy z miękką końcówka wykonaną z silikonu pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów określonych w Formularzu cenowym.

**Pytanie 62**

Część 39, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii kolana o składzie:

* 1 x serweta z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm o wymiarach 230 cm x 320 cm , zintegrowana z torbą do przechwytywania płynów o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem samouszczelniającym
* 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm
* 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, składana teleskopowo
* 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm
* 1 x serweta wzmocniona o wymiarach 150 cm x 190 cm
* 4 x ręcznik do rąk
* 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

Serweta pacjenta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2.

**Odpowiedź**

Zamawiający Części 39, pozycja 1 **dopuści** zestaw do artroskopii kolana o składzie:

* 1 x serweta z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm o wymiarach 230 cm x 320 cm , zintegrowana z torbą do przechwytywania płynów o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem samouszczelniającym
* 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm
* 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, składana teleskopowo
* 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm
* 1 x serweta wzmocniona o wymiarach 150 cm x 190 cm
* 4 x ręcznik do rąk
* 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

Serweta pacjenta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2

**- pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów określonych w Formularzu cenowym.**

**Pytanie 63**

Część 39, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści obłożenie do operacji ginekologicznych o minimalnym składzie:

* 1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm
* 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm
* 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
* 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2.

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 39, pozycja 2 **nie dopuści** obłożenia do operacji ginekologicznych o minimalnym składzie:

* 1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm
* 1 x serweta bez przylepca o wymiarach 75cm x 90cm
* 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
* 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2.

**Pytanie 64**

Część 39, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny o składzie:

* 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
* 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm
* 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
* 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
* 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
* 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2.

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 39, pozycja 3 **nie** **dopuści** zestawu uniwersalnego o składzie:

* 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
* 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm
* 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
* 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
* 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
* 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2.

**Pytanie 65**

Część 39, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji żylaków o składzie:

* 1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm
* 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm
* 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
* 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 39, pozycja 4 **nie dopuści** zestawu do operacji żylaków o składzie:

* 1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm
* 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm
* 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
* 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2?

**Pytanie 66**

Część 39, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cystoskopii o składzie:

* 1 x serweta o wymiarach 75 cm x 200 cm z otworem w kształcie rombu o wymiarach 8 cm x 12 cm, z przylepcem wokół otworu
* 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
* 2 x osłona na kończynę o wymiarach 70 cm x 120 cm
* 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 100cm x 150cm

Serweta pacjenta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2.

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 39, pozycja 5 **nie dopuści** zestawu do cystoskopii o składzie:

* 1 x serweta o wymiarach 75 cm x 200 cm z otworem w kształcie rombu o wymiarach 8 cm x 12 cm, z przylepcem wokół otworu
* 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
* 2 x osłona na kończynę o wymiarach 70 cm x 120 cm
* 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 100cm x 150cm

Serweta pacjenta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2.

**Pytanie 67**

Część 40, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice teksturowane na końcach palców?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 40, pozycja 1 **nie dopuści** rękawic teksturowanych na końcach palców.

**Pytanie 68**

Część 41, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice o długości 294mm dla rozm 7 oraz 296 dla rozm. 8, o nieznacznej różnicy w grubości na palcu 0,20mm+/-0,02?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 41, pozycja 1 **dopuści** rękawice o długości 294mm dla rozm 7 oraz 296 dla rozm. 8, o nieznacznej różnicy w grubości na palcu 0,20mm+/-0,02 pod warunkiemspełnienia pozostałych parametrów określonych w Formularzu cenowym.

**Pytanie 69**

Część 41, pozycja 1 Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu rękawic przebadanych na przenikanie krwi synetycznej zgodnie z ASTM F1670 i dopuszczenie rękawic przebadanych na penetrację krwiopochodnymi patogenami (wirusy) przy użyciu Bakteriofaga Phi-X174 zgodnie z ASTM F1671 potwierdzonymi raportem z badań jednostki niezależnej. Test metodą ASTM F1671 jest bardziej rygorystycznym badaniem, ponieważ Bakteriofag Phi-X174 jest najmniejszym możliwym obiektem testowym i jeśli rękawica spełnia normę ASTM F1671 winna spełniać również normę ASTM F1670, gdyż badanie to jest przeprowadzane na większych cząstkach.

**Odpowiedź**

Zamawiający **dopuszcza** rękawice przebadane na penetrację krwiopochodnymi patogenami (wirusy) przy użyciu Bakteriofaga Phi-X174 zgodnie z ASTM F1671 potwierdzonymi raportem z badań jednostki niezależnej. Pozostałe wymagania zgodnie z dokumentacją zamówienia.

**Pytanie 70**

Część 42 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice od strony wewnętrznej pudrowane mączką kukurydzianą, bez warstwy polimerowej, o zawartości protein max 89 µg/g, o grubości na palcu 0,16mm+/-0,02?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 42 poz. 1 **nie dopuści** rękawic od strony wewnętrznej pudrowaneych mączką kukurydzianą, bez warstwy polimerowej, o zawartości protein max 89 µg/g, o grubości na palcu 0,16mm+/-0,02?

**Pytanie 71**

Część 42 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice od strony wewnętrznej lekko pudrowane, bez warstwy polimerowej, o zawartości protein max 94 µg/g, o grubości na palcu 0,23mm+/-0,02?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 42 poz. 1 **nie dopuści** rękawic od strony wewnętrznej lekko pudrowanych, bez warstwy polimerowej, o zawartości protein max 94 µg/g, o grubości na palcu 0,23mm+/-0,02.

**Pytanie 72**

Część 42 poz. 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice bezpudrowe od strony wewnętrznej polimerowane, o zawartości protein max 79 µg/g, o grubości na palcu 0,16mm+/-0,02?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 42 poz. 1 **nie dopuści** rękawice bezpudrowych od strony wewnętrznej polimerowanych, o zawartości protein max 79 µg/g, o grubości na palcu 0,16mm+/-0,02.

**Pytanie 73**

Część 42, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści siatkę podtrzymującą opatrunek o szerokości 4,0-6,5cm?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 42, pozycja 3 **nie dopuści** siatki podtrzymującej opatrunek o szerokości 4,0-6,5cm.

**Pytanie 74**

Część 42, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści siatkę podtrzymującą opatrunek o szerokości 2,5-4,5cm?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 42, pozycja 4 **nie dopuści** siatki podtrzymującej opatrunek o szerokości 2,5-4,5cm.

**Pytanie 75**

Część 42, pozycja 8Czy Zamawiający dopuści kompresy 12 warstwowe?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 42, pozycja 8 **nie dopuści** kompresów 12 warstwowych.

**Pytanie 76**

Część 42, pozycja 11 Czy Zamawiający dopuści maseczkę posiadającą poziom filtracji bakterii min. BFE 98,24%?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 42, pozycja 11 **nie dopuści** maseczki posiadającej poziom filtracji bakterii min. BFE 98,24%.

**Pytanie 77**

Część 42, pozycja 18-19 Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową o czasie wiązania ok 5-6 min?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 42, pozycja 18-19 **dopuści** opaskę gipsową o czasie wiązania ok 5-6 min pod warunkiemspełnienia pozostałych parametrów określonych w Formularzu cenowym.

**Pytanie 78**

Część 42, pozycja 18-19 Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową o czasie wiązania ok 3 min?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 42, pozycja 18-19 **nie dopuści** opaski gipsowej o czasie wiązania ok 3 min.

**Pytanie 79**

Część 42, pozycja 20 Czy Zamawiający dopuści podkład naturalny podgipsowy wykonany z wiskozy w rozmiarze 10cm x 3m z przeliczeniem na 7 szt.?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 42, pozycja 20 **nie dopuści** podkładu naturalnego podgipsowego wykonanego z wiskozy w rozmiarze 10cm x 3m z przeliczeniem na 7 szt.

**Pytanie 80**

Część 42, pozycja 21 Czy Zamawiający dopuści bandaż elastyczny posiadający w składzie 55% bawełny?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 42, pozycja 21 **nie dopuści** bandaża elastycznego posiadającego w składzie 55% bawełny.

**Pytanie 81**

Część 42, pozycja 24 Czy Zamawiający dopuści podkład higieniczny o chłonności minimum 1177ml?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 42, pozycja 24 **nie dopuści** podkładu higienicznego o chłonności minimum 1177ml.

**Pytanie 82**

Część 42, pozycja 35 Czy Zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, w rozmiarze 45x70cm?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 42, pozycja 35 **nie dopuści** serwety 4 warstwowej, w rozmiarze 45x70cm.

**Pytanie 83**

Część 42, pozycja 35 Czy Zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, w rozmiarze 75x90cm pakowaną a’1 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości??

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 42, pozycja 35 **nie dopuści** serwety 4 warstwowej, w rozmiarze 75x90cm pakowanej a’1 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości

**Pytanie 84**

Część 42, pozycja 36

Czy Zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, w rozmiarze 75x90cm?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 42, pozycja 36 **nie dopuści** serwety 4 warstwowej, w rozmiarze 75x90cm.

**Pytanie 85**

Część 42, pozycja 35, 36, 40-44Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu.

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 42, pozycja 35, 36, 40-44 **nie wydzieli** w/w pozycji do osobnego pakietu.

**Pytanie 86**

Część 42, pozycja 37, 38 Czy Zamawiający dopuści tupfery pakowane a’10 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 42, pozycja 37, 38 **nie dopuści** tupferów pakowanych a’10 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości.

**Pytanie 87**

Część 42, pozycja 45 Czy Zamawiający dopuści fartuch w rozmiarze XL o długości 138cm?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 42, pozycja 45 **dopuści** fartuch w rozmiarze XL o długości 138 cm pod warunkiemspełnienia pozostałych parametrów określonych w Formularzu cenowym.

**Pytanie 88**

Część 42, pozycja 46 Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 40g/m2?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 42, pozycja 46 **nie dopuści** serwetę wykonaną z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 40g/m2.

**Pytanie 89**

Część 42, pozycja 46Czy Zamawiający dopuści serwetę wykonaną z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 60g/m2?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 42, pozycja 46 **nie dopuści** serwety wykonanej z dwuwarstwowego laminatu o gramaturze 60g/m2.

**Pytanie 90**

Część 42, pozycja 46 Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50x75cm z otworem o średnicy 6x8cm lub 7cm?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 42, pozycja 46 **nie dopuści** serwety w rozmiarze 50x75cm z otworem o średnicy 6x8cm lub 7cm.

**Pytanie 91**

Część 42, pozycja 46 Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x75cm z otworem o średnicy 6x8cm?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 42, pozycja 46 **nie dopuści** serwety w rozmiarze 45x75cm z otworem o średnicy 6x8cm.

**Pytanie 92**

Pakiet 43 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwu o podtrzymaniu tkankowym 70% po 14 dniach, 50% po 21 dniach, 20% po 28 dniach?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Pakiecie 43 **nie dopuści** zaoferowanie szwu o podtrzymaniu tkankowym 70% po 14 dniach, 50% po 21 dniach, 20% po 28 dniach.

**Pytanie 93**

Pakiet 43, pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły 3/8 koła odwrotnie tnącej bez określenia „z precyzyjnym ostrzem typu micro-point” przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Pakiecie 43, pozycja 5 **nie dopuści** igły 3/8 koła odwrotnie tnącej bez określenia „z precyzyjnym ostrzem typu micro-point” przy zachowaniu pozostałych parametrów.

**Pytanie 94**

**Pakiet 43, pozycja 5** – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie standardowej igły 3/8 koła odwrotnie tnącej?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Pakiecie 43, pozycja 5 **nie dopuści** standardowej igły 3/8 koła odwrotnie tnącej.

**Pytanie 95**

Pakiet 43, pozycja 5 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie standardowej igły 3/8 koła odwrotnie tnącej z nitką o długości 75cm?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Pakiecie 43, pozycja 5 **nie dopuści** standardowej igły 3/8 koła odwrotnie tnącej z nitką o długości 75cm.

**Pytanie 96**

Pakiet 43, pozycja 11 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwu z igłą o grubości 2/0?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Pakiecie 43, pozycja 11 **nie dopuści** szwu z igłą o grubości 2/0.

**Pytanie 97**

Pakiet 43, pozycja 27 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szwu z nitką o długości 150cm pętla?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Pakiecie 43, pozycja 27 **nie dopuści** szwu z nitką o długości 150cm pętla.

**Pytanie 98**

Pakiet 44, pozycja 1, 3 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie standardowej igły 3/8 koła odwrotnie tnącej bez określenia „z precyzyjnym ostrzem typu micro-point” przy zachowaniu pozostałych parametrów?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Pakiecie 44, pozycja 1, 3 **nie dopuści** standardowej igły 3/8 koła odwrotnie tnącej bez określenia „z precyzyjnym ostrzem typu micro-point” przy zachowaniu pozostałych parametrów.

**Pytanie 99**

Pakiet 44, pozycja 11-13 – Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igły 3/8 koła odwrotnie tnącej z nitką o długości 75cm?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Pakiecie 44, pozycja 11-13 **nie dopuści** igły 3/8 koła odwrotnie tnącej z nitką o długości 75cm.

**Pytanie 100**

PYTANIE 1 DOTYCZY CZĘŚCI NR 23

Czy Zamawiający dopuści Elektrodę neutralna jednorazowa hydrożelową, dzielona, uniwersalną dla dorosłych i dzieci, o wymiarach 163,5x117mm, o powierzchni czynnej 103cm2, o powierzchni ogólnej 168 cm2, pakowaną pojedynczo w opakowaniu zbiorczym po 100sztuk ?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 23 **nie dopuści** Elektrody neutralnej jednorazowa hydrożelową, dzielonej, uniwersalnej dla dorosłych i dzieci, o wymiarach 163,5x117mm, o powierzchni czynnej 103cm2, o powierzchni ogólnej 168 cm2, pakowaną pojedynczo w opakowaniu zbiorczym po 100sztuk.

**Pytanie 101**

**Odnośnie Części nr 32 w Pozycji 3:** „Czy w związku ze zmianami w Dyrektywie 93/42/EEC, które „zwiększają bezpieczeństwo kliniczne i tworzą sprawiedliwy dostęp do rynku dla producentów” (Urząd Rejestracji Wyrobów Medycznych „Zestawienie informacji dla producentów wyrobów medycznych”), wprowadzającymi wymóg weryfikacji produktów m.in. pod kątem jakościowym (producent ma obowiązek prowadzić ocenę kliniczną produktu, sporządzać dokumentację techniczną oraz stosować ocenę zgodności), Zamawiający chcąc prowadzić badania cytologiczne zgodnie z wyznaczonymi standardami wymaga posiadania wykazu badań klinicznych dla zaoferowanych szczoteczek cytologicznych potwierdzających ich skuteczność w badaniach masowych? Zalecenia w tej sprawie wydane zostały również przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, a standardy opisane w Medical Device Regulation MDR 2017/745.”

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 32 w Pozycji 3 **dopuszcza, nie wymaga** od Wykonawcy posiadania wykazu badań klinicznych dla zaoferowanych szczoteczek cytologicznych potwierdzających ich skuteczność w badaniach masowych.

**Pytanie 102**

Część 4, Pozycja 1 a-b Czy Zamawiający dopuści dwudrożny cewniki Foleya wykonany z naturalnej gumy lateksowej pokrytej silikonem z dwoma naprzeciwległymi otworami z końcówkami kodowanymi kolorami o przekroju jak poniżej:

* cewnik 8Fr o długości 30cm i balon o pojemności: 3ml - 5ml
* cewnik 10Fr o długości 30cm i balon o pojemności: 3ml - 5ml
* cewnik 12Fr o długości 38cm i balon o pojemności: 3ml - 5ml
* cewnik 14Fr o długości 38cm i balon o pojemności: 15ml - 30ml
* cewnik 16Fr - 24Fr o długości 38cm i balon o pojemności: 30ml - 50ml

Cewniki sterylizowane tlenkiem etylenu. Produkt sterylny pakowany podwójnie w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia-papier, co umożliwia ich aseptyczne użytkowanie.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 a-b z Części 4 i stworzy osobny pakiet?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 4, Pozycja 1 a-b **nie dopuści** dwudrożny cewniki Foleya wykonany z naturalnej gumy lateksowej pokrytej silikonem z dwoma naprzeciwległymi otworami z końcówkami kodowanymi kolorami o przekroju jak poniżej:

* cewnik 8Fr o długości 30cm i balon o pojemności: 3ml - 5ml
* cewnik 10Fr o długości 30cm i balon o pojemności: 3ml - 5ml

Cewniki sterylizowane tlenkiem etylenu. Produkt sterylny pakowany podwójnie w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia-papier, co umożliwia ich aseptyczne użytkowanie.

Zamawiający **nie wydzieli** pozycji 1 a-b .

**Pytanie 103**

Część 15, Pozycja 5 Czy Zamawiający dopuści zestaw do cystostomii nadłonowej dostarczany z pojedynczym cewnikiem poliuretanowym typu ‘J’ o przekroju 12Fr i/lub 14Fr. Zestaw zawiera w szczególności podzielną kaniulę metalową wykonaną ze stali nierdzewnej o długości 120mm do nakłucia nadłonowego , cewnik z prostownikiem, skalpel #11, skrzydełka mocujące, zawór oraz worek na mocz.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 5 z Części 15 i stworzy osobny pakiet?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 15, Pozycja 5 **nie dopuści** zestawu do cystostomii nadłonowej dostarczanej z pojedynczym cewnikiem poliuretanowym typu ‘J’ o przekroju 12Fr i/lub 14Fr. Zestaw zawiera w szczególności podzielną kaniulę metalową wykonaną ze stali nierdzewnej o długości 120mm do nakłucia nadłonowego , cewnik z prostownikiem, skalpel #11, skrzydełka mocujące, zawór oraz worek na mocz.

Zamawiający **nie wydzieli** pozycji 5 z Części 15 .

**Pytanie 104**

Część 15, Pozycja 6a Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych jednoświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 7Fr o długości 20cm  w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm),  strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu ‘J’ o przekroju 0,032 i długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką , rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom cewnika oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 15, Pozycja 6a **nie dopuści** zestawu centralnych cewników żylnych jednoświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 7Fr o długości 20cm  w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm),  strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu ‘J’ o przekroju 0,032 i długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką , rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom cewnika oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

**Pytanie 105**

Część 15, Pozycja 6b Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych dwuświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 7Fr o długości 20cm  w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm),  strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu ‘J’ o przekroju 0,032 i długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką , rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom cewnika oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 15, Pozycja 6b **nie dopuści** zestawu centralnych cewników żylnych dwuświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 7Fr o długości 20cm  w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm),  strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu ‘J’ o przekroju 0,032 i długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką , rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom cewnika oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

**Pytanie 106**

Część 15, Pozycja 6c Czy Zamawiający dopuści zestaw centralnych cewników żylnych trójświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 7Fr o długości 20cm  w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm),  strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu ‘J’ o przekroju 0,032 i długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką , rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom cewnika oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 6a,6b,6c z Części 15 i stworzy osobny pakiet?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 15, Pozycja 6c **nie dopuści** zestawu centralnych cewników żylnych trójświatłowy wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu z gładką powierzchnią zewnętrzną. Zestaw posiada znaczoną długość z podaną objętością wypełnienia i szybkość przepływu wraz z miękką zakończoną końcówką. Linie przedłużające wytrzymują wielokrotne zaciskanie i zwalnianie zacisku. Zestaw o przekroju 7Fr o długości 20cm  w gotowych zestawach w skład których wchodzi w szczególności: igła wprowadzająca introduktora 18G x 7cm (1,25mm x 7cm),  strzykawka o pojemności 5ml, skalpel #11, prowadnica z Nitinolu typu ‘J’ o przekroju 0,032 i długości 50cm umieszczona w pochewce w kształcie koła z płaskim mechanizmem umożliwiającym wprowadzenie prowadnika jedną ręką , rozszerzacz naczyniowy 8Fr (2,1mm) x 12cm, korki zabezpieczające w ilościach odpowiadających kanałom cewnika oraz mocowanie cewnika typu „motylek”. Produkt sterylny z oznakowaniem przepływów na opakowaniu.

Zamawiający **nie wydzieli** pozycji 6a,6b,6c z Części 15 .

**Pytanie 107**

**Część 35, Pozycja 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 z Części 35 i stworzy osobny pakiet?

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie wydzieli** pozycji 1 z Części 35.

**Kierownik Zamawiającego**

**Agnieszka Lasowa**