Lidzbark Warmiński 28.07.2021 r.

**P.T.**

### Wykonawcy

### Znak sprawy: ZOZ.V-260-49/ZP/21

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na **dostawę sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku do Apteki Szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim.**

Zgodnie z Rozdziałem VII ust. 2 Zaproszenia do złożenia oferty, Zamawiający przekazuje wyjaśnienia do zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego oraz informuje o zmianie Zaproszenia do złożenia oferty i załączników do niego.

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający w Części 7 poz. 1 dopuści wycenę op. x 100szt z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź**

Zgodnie z Zaproszeniem do złożenia oferty:

***rozdz.V. Sposób przygotowania oferty:***

*„1.W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę produktów/wyrobów w opakowaniach   
o innej wielkości niż określona w załączniku nr 1 do Zaproszenia ofertowego, na Wykonawcy ciąży obowiązek prawidłowej kalkulacji ilości opakowań. W sytuacji, gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości zapotrzebowanych produktów/wyrobów z uwagi na sposób ich konfekcjonowania u Wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację ich ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglania w górę, tj. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), którą Zamawiający będzie musiał zakupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu powstania pewnej nadwyżki.”*

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający w Części 7 poz. 3 a-e dopuści wycenę kaniul wykonanych z FEP z portem, w rozmiarach i przepływie odpowiednio: 22G 0,9x25mm przepływ 36ml/min.; 20G 1,1x32mm przepływ 56ml/min.; 18G 1,3x45mm przepływ 90ml/min., 17G 1,5x45mm przepływ 142ml/min.; 14G 2,1x45mm przepływ 305ml/min.?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 7 poz. 3 a-c **nie dopuści** kaniul wykonanych z FEP z portem, w rozmiarach i przepływie odpowiednio: 22G 0,9x25mm przepływ 36ml/min.; 20G 1,1x32mm przepływ 56ml/min.; 18G 1,3x45mm przepływ 90ml/min.

Zamawiający w Części 7 poz. 3 d-e **dopuści** wycenę kaniul wykonanych z FEP z portem, 17G 1,5x45mm przepływ 142ml/min.; 14G 2,1x45mm przepływ 305ml/min pod warunkiem spełnienia pozostałych wymogów.

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający w Części 7 poz. 4 a-b dopuści wycenę kaniul wykonanych z FEP bez portu, w rozmiarach i przepływie:

26G 0,62x19mm przepływ 17ml/min., 24G 0,7x19mm przepływ 23ml/min.?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 7 poz. 4 a-b **nie dopuści** kaniul wykonanych z FEP bez portu, w rozmiarach i przepływie:

26G 0,62x19mm przepływ 17ml/min., 24G 0,7x19mm przepływ 23ml/min.

**Pytanie 4**

W związku z okresem urlopowym oraz wzmożoną ilością postepowań przetargowych zwracam się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 06.08.2021 lub późniejszy.

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert.

**Pytanie 5**

Część 7 poz.4 Czy Zamawiający wymaga kaniul ze zdejmowanym uchwytem?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 7 poz. 4 **nie wymaga** kaniul ze zdejmowanym uchwytem.

**Pytanie 6**

Część 7 poz.4 Czy Zamawiający wymaga aby w/w kaniule posiadały 4 paski radiocieniujące?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 7 poz.4 **nie wymaga** aby w/w kaniule posiadały 4 paski radiocieniujące.

**Pytanie 7**

Część nr 7Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści wycenę za op. a’ 100 sztuk?

**Odpowiedź**

Zgodnie z Zaproszeniem do złożenia oferty:

***Rozdz.V. Sposób przygotowania oferty:***

*„1.W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę produktów/wyrobów w opakowaniach   
o innej wielkości niż określona w załączniku nr 1 do Zaproszenia ofertowego, na Wykonawcy ciąży obowiązek prawidłowej kalkulacji ilości opakowań. W sytuacji, gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości zapotrzebowanych produktów/wyrobów z uwagi na sposób ich konfekcjonowania u Wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację ich ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglania w górę, tj. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), którą Zamawiający będzie musiał zakupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu powstania pewnej nadwyżki.”*

**Pytanie 8**

Część nr 7Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści koreczki z trzpieniem poniżej krawędzi korka?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 7 w poz. 1 **wymaga** koreczków z trzpieniem poniżej krawędzi korka.

**Pytanie 9**

Część nr 7Czy Zamawiający w poz. 3 dopuści kaniule w następującym rozmiarze:

1. 22G 0,9x25mm przepływ 36ml/min,
2. 20G 1,1x32mm przepływ 56ml/min,
3. 18G 1,3x45mm przepływ 90ml/min,
4. 17G 1,5x45mm przepływ 142ml/min,
5. 14G 2,1x45mm przepływ 305ml/min.

**Odpowiedź**

Zamawiający w Częsci 7 poz. 3 **dopuści** kaniule w następującym rozmiarze:

d)17G 1,5x45mm przepływ 142ml/min,

e)14G 2,1x45mm przepływ 305ml/min.

**Nie dopuści**

1. 22G 0,9x25mm przepływ 36ml/min,
2. 20G 1,1x32mm przepływ 56ml/min,
3. 18G 1,3x45mm przepływ 90ml/min

**Pytanie 10**

Część nr 7Czy Zamawiający w poz. 4 dopuści kaniule wykonana z FEP?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 7 poz. 4 **nie dopuści** kaniul wykonanych z FEP.

**Pytanie 11**

Część nr 7Czy Zamawiający w poz. 4 dopuści kaniule w następującym rozmiarze:

1. 26G 0,6x19mm przepływ 17ml/min,
2. 24G 0,7x19mm przepływ 23ml/min.

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 7poz. 4 **dopuści** kaniule w następującym rozmiarze:

1. 26G 0,6x19mm przepływ 17ml/min,
2. 24G 0,7x19mm przepływ 23ml/min.

pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów**.**

**Pytanie 12**

Część nr 11, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści maskę krtaniową pakowaną w miękkie opakowanie folia-papier z nadrukowanymi wszystkimi wymaganymi informacjami (na papierowej części), opakowanie ułatwiające szybki dostęp na całej szerokości opakowania?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części nr 11 poz.1 **nie dopuści** maski krtaniowej pakowanej w miękkie opakowanie folia-papier z nadrukowanymi wszystkimi wymaganymi informacjami (na papierowej części), opakowanie ułatwiające szybki dostęp na całej szerokości opakowania

**Pytanie 13**

Część nr 11, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści, aby znak CE, maksymalna objętość powietrza potrzebną do nadmuchania mankietu oraz maksymalne wygenerowane ciśnienie, nazwa producenta oraz nazwa handlowa wyrobu znajdowały się na opakowaniu jednostkowym rurki krtaniowej?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 11 pozycja 1 **nie dopuści**, aby znak CE, maksymalna objętość powietrza potrzebną do nadmuchania mankietu oraz maksymalne wygenerowane ciśnienie, nazwa producenta oraz nazwa handlowa wyrobu znajdowały się na opakowaniu jednostkowym rurki krtaniowej.

**Pytanie 14**

Część nr 11, pozycja 1Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „balonik z zaworem z kodem kolorowym odpowiadającym rozmiarowi maski krtaniowej”?

**Odpowiedź**

Zapisy Formularza cenowego bez zmian.

**Pytanie 15**

Część nr 11, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści maskę nr 1 (tego samego producenta) dołączoną osobno do układu resuscytacyjnego z maską nr 2 i zastawką ciśnieniową 40cm H2O?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 11 pozycja 3 **dopuści** maskę nr 1 (tego samego producenta) dołączoną osobno do układu resuscytacyjnego z maską nr 2 i zastawką ciśnieniową 40cm H2O.

**Pytanie 16**

Część nr 11, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści obrotowy kominek pacjenta dołączony osobno do zestawu resuscytacyjnego?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 11 pozycja 4 **nie dopuści** obrotowego kominka pacjenta dołączonego osobno do zestawu resuscytacyjnego.

**Pytanie 17**

Część nr 25, pozycja 1 a-f Czy Zamawiający dopuści maski twarzowe anestetyczne bez pierścienia mocującego, spełniające pozostałe parametry zgodnie z SWZ?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części nr 25, pozycja 1 a-f **nie dopuści** masek twarzowych anestetycznych bez pierścienia mocującego, spełniające pozostałe parametry zgodnie z Formularzem cenowym.

**Pytanie 18**

Część nr 25, pozycja 2, 3 Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy o długości dwóch rur 1,6m, spełniający pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części nr 25 pozycja 2,3 **dopuści** układ oddechowy o długości dwóch rur 1,6m, spełniający pozostałe parametry bez zmian.

**Pytanie 19**

Część 7, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści koreczki do kaniul z trzpieniem powyżej krawędzi co zapobiega dekontaminacji podczas wyjęcia z opakowania poprzez wizualne stwierdzenie ułożenia koreczka w opakowaniu?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 7 pozycja 1 **nie dopuści** koreczki do kaniul z trzpieniem powyżej krawędzi co zapobiega dekontaminacji podczas wyjęcia z opakowania poprzez wizualne stwierdzenie ułożenia koreczka w opakowaniu

**Pytanie 20**

Część 7, pozycja 3a Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 0,9x25 mm o przepływie 36 ml/min?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 7, pozycja 3a **nie dopuści** kaniuli w rozmiarze 0,9x25 mm o przepływie 36 ml/min.

**Pytanie 21**

Część 7, pozycja 3b Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 1,1x32 mm o przepływie 56 ml/min?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 7, pozycja 3b **nie dopuści** kaniuli w rozmiarze 1,1x32 mm o przepływie 56 ml/min.

**Pytanie 22**

Część 7, pozycja 3c Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 1,3x45 mm o przepływie 90 ml/min?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 7 pozycja 3 c **nie dopuści** kaniuli w rozmiarze 1,3x45 mm o przepływie 90 ml/min.

**Pytanie 23**

Część 7, pozycja 3d Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 1,5x45 mm o przepływie 142 ml/min?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 7 pozycja 3 d **dopuści** kaniulę w rozmiarze 1,5x45 mm o przepływie 142 ml/min, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów .

**Pytanie 24**

Część 7, pozycja 3 Czy Zamawiający dopuści kaniulę w rozmiarze 2,0x45 mm o przepływie 305 ml/min?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 7 pozycja **3 e** **dopuści** kaniulę w rozmiarze 2,0x45 mm o przepływie 305 ml/min.

**Pytanie 25**

Część 7, pozycja 4 Czy Zamawiający dopuści kaniulę wykonaną z teflonu?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 7 pozycja 4 **nie dopuści** kaniuli wykonanej z teflonu.

**Pytanie 26**

Część 7, pozycja 4 Czy w opisie nie nastąpiła oczywista pomyłka pisarska? W kaniulach bez portu bocznego nie występuje niskociśnieniowy zawór.

**Odpowiedź**

Zamawiający poprawia opis w Formularzu cenowym:

„Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych wykonana z biokompatybilnego poliuretanu PUR, bez portu bocznego ,wyposażona w zastawkę antyzwrotną. Kaniule widoczne w USG i w RTG.”

**Pytanie 27**

Część 7, pozycja 4a Czy Zamawiający dopuści kaniulę o przepływie 17 ml/min?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 7 pozycja 4 a **dopuści** kaniulę o przepływie 17 ml/min, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

**Pytanie 28**

Część 7, pozycja 4b Czy Zamawiający dopuści kaniulę o przepływie 23 ml/min?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 7 pozycja 4 b **dopuści** kaniulę o przepływie 23 ml/min, pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów.

**Pytanie 29**

Część 7, pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści końcówkę do odsysania o średnicy 3,9/6,9 mm

(wewnętrzna/zewnętrzna), długości 28 cm i rozmiarze 21?

**Odpowiedź**

Pytanie nie dotyczy Części 7 pozycji 1.

Zamawiający w Części 28 pozycja 1 **nie dopuści** końcówki do odsysania o średnicy 3,9/6,9 mm (wewnętrzna/zewnętrzna), długości 28 cm i rozmiarze 21.

**Pytanie 30**

Część 28, pozycja 2 Czy Zamawiający dopuści końcówkę bez kontroli siły ssania i z drenem CH 23 – 3,80 mm/7,59 mm?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 28 pozycja 2 **nie dopuści** końcówki bez kontroli siły ssania i z drenem CH 23 – 3,80 mm/7,59 mm.

**Pytanie 31**

część 7, poz. 1 Zamawiającegoo dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowaniehandlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź**

Zgodnie z Zaproszeniem do złożenia oferty:

***rozdz.V. Sposób przygotowania oferty:***

*„1.W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę produktów/wyrobów w opakowaniach   
o innej wielkości niż określona w załączniku nr 1 do Zaproszenia ofertowego, na Wykonawcy ciąży obowiązek prawidłowej kalkulacji ilości opakowań. W sytuacji, gdy nie jest możliwa dostawa dokładnej ilości zapotrzebowanych produktów/wyrobów z uwagi na sposób ich konfekcjonowania u Wykonawców, Zamawiający dopuszcza modyfikację ich ilości przy zastosowaniu zasady zaokrąglania w górę, tj. kalkulacji takiej ilości sztuk (opakowań), którą Zamawiający będzie musiał zakupić, aby zostało zrealizowane jego zapotrzebowanie, przy założeniu powstania pewnej nadwyżki.”*

**Pytanie 32**

Czy zamawiający wydzieli część 7 poz.1do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty?

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie wydzieli** z Części 7 poz.1 do osobnego pakietu.

**Pytanie 33**

część 7, poz. 1 Czy zamawiający dopuści koreczkiz trzpieniem powyżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, w kolorze białym, pakowane indywidualnie, zbiorczo po 100 szt. w opakowaniu w formie kartonika, opakowanie jednostkowe typu Tyvec?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 7 pozycji 1 **nie dopuści** koreczków z trzpieniem powyżej krawędzi, którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, w kolorze białym, pakowane indywidualnie, zbiorczo po 100 szt. w opakowaniu w formie kartonika, opakowanie jednostkowe typu Tyvec.

**Pytanie 34**

**Odnośnie Pakietu nr 32 poz. 3:**  Czy w związku ze zmianami w Dyrektywie 93/42/EEC, które„zwiększają bezpieczeństwo kliniczne i tworzą sprawiedliwy dostęp do rynku dla producentów” (Urząd Rejestracji Wyrobów Medycznych „Zestawienie informacji dla producentów wyrobów medycznych”), wprowadzającymi wymóg weryfikacji produktów m.in. pod kątem jakościowym (producent ma obowiązek prowadzić ocenę kliniczną produktu, sporządzać dokumentację techniczną oraz stosować ocenę zgodności), Zamawiający chcąc prowadzić badania cytologiczne zgodnie z wyznaczonymi standardami wymaga posiadania wykazu badań klinicznych dla zaoferowanych szczoteczek cytologicznych potwierdzających ich skuteczność w badaniach masowych? Zalecenia w tej sprawie wydane zostały również przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, a standardy opisane w Medical Device Regulation MDR 2017/745.

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie wymaga** dostarczenia i posiadania wykazu badań klinicznych dla zaoferowanych szczoteczek cytologicznych potwierdzających ich skuteczność w badaniach masowych? Zalecenia w tej sprawie wydane zostały również przez Polskie Towarzystwo Ginekologiczne, a standardy opisane w Medical Device Regulation MDR 2017/745.

**Pytanie 35**

Uprzejmie prosimy, ze względu na niejednorodny charakter asortymentu, o zgodę na wydzielenie **z** **Pakietu nr 32 pozycji nr 3** do odrębnego pakietu**.** Taki podział pakietu zwiększy konkurencyjnośćasortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert.

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie wydzieli** z Pakietu nr 32 pozycji nr 3do odrębnego pakietu**.**

**Kierownik Zamawiającego**

**Agnieszka Lasowa**