WYMAGANE WARUNKI TECHNICZNE I FUNKCJONALNE RESPIRATORA

Respirator stacjonarny do wentylacji pacjentów dorosłych i dzieci.

| Lp. | Opis wymaganych warunków technicznych i funkcjonalnych respiratora | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę (wpisać TAK/NIE, podać zakres, opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa, typ respiratora, producent, kraj pochodzenia | Podać |  |
| 2. | Urządzenie fabrycznie nowe, oznakowanie CE, rok produkcji 2016 | TAK (opisać) |  |
| 3. | Wpis do rejestru Wyrobów Medycznych, Certyfikat/deklaracja zgodności | TAK (załączyć) |  |
| 4. | Oświadczenie, że oferowany respirator spełnia wymagania określone w obowiązujących przepisach prawnych i jest dopuszczony do stosowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. | TAK (załączyć) |  |
| 5. | Podstawa jezdna do aparatu, z blokadą kół | TAK |  |
| 6. | Ekran dotykowy, kolorowy do obrazowania parametrów wentylacji oraz wyboru i nastawiania parametrów wentylacji o przekątnej min. 12” LCD TFT | TAK |  |
| 7. | Respirator stacjonarny do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia dla dorosłych i dzieci | TAK |  |
| 8. | Zasilanie podstawowe z sieci elektrycznej 230V, 50 Hz | TAK |  |
| 9. | Wyposażony w wbudowane w część główną respiratora źródło powietrza medycznego, niezależne od sieci centralnej, zapewniające pracę w całym zakresie trybów wentylacji i nastaw. | TAK |  |
| 10. | Zasilanie awaryjne respiratora na minimum 45 minut pracy wraz z wbudowanym źródłem powietrza medycznego. Możliwość rozbudowy zasilania awaryjnego do minimum 3 godzin niezależnej od sieci pracy aparatu | TAK |  |
| 11. | Zasilanie w sprężony tlen z instalacji centralnej pod ciśnieniem w zakresie nie mniejszym niż 2,8 - 5,5 bar | TAK |  |
| 12. | Respirator przystosowany do pracy z nawilżaczem aktywnym lub wymiennikiem wilgoci | TAK |  |
| 13. | Możliwość zasilania w tlen z koncentratora tlenu | TAK |  |
|  | Tryby wentylacji |  |  |
| 14. | Wentylacja objętościowo kontrolowana w trybach CMV, AC, SIMV, | TAK |  |
| 15. | Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana w trybie: BIPAP, BiLevel, DuoPAP | TAK |  |
| 16. | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV | TAK |  |
| 17. | Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe/ Ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych PEEP / CPAP | TAK |  |
| 18. | Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana z gwarantowaną objętością oddechu we wszystkich trybach, w których występuje oddech VC. | TAK |  |
| 19. | Wentylacja nieinwazyjna przez maskę NIV dostępna we wszystkich trybach wentylacji | TAK |  |
| 20. | Automatyczne westchnienia z regulacją parametrów westchnień, z regulacją poziomu PEEP | TAK |  |
| 21. | Wentylacja bezdechu z regulacją parametrów | TAK |  |
| 22. | Oddech ręczny, ręczne przedłużenie fazy wdechu | TAK |  |
| 23. | Możliwość rozbudowy respiratora o wentylację z obowiązkową objętością minutową typu MMV, ASV | TAK |  |
| 24. | Automatyczna funkcja pre i post oxygenacji do toalety oskrzeli | TAK |  |
|  | Rodzaj i zakres regulacji |  |  |
| 25. | Częstość oddechów w zakresie min. 3 - 80 l/min | TAK |  |
| 26. | Objętość pojedynczego oddechu w zakresie min 50 - 2000 ml | TAK |  |
| 27. | Ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowo kontrolowanych w zakresie min. 5 - 90 cm H20 | TAK |  |
| 28. | Ciśnienie wspomagania PSV w zakresie min. 0 - 30 cm H20 powyżej PEEP | TAK |  |
| 29. | Ciśnienie PEEP / CPAP w zakresie min. 0 - 35 cm H20 | TAK |  |
| 30. | Czas wdechu dla oddechów VCV regulowany w zakresie min. 0,2 - 8,0 sek. | TAK |  |
| 31. | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie min. 21-100% | TAK |  |
| 32. | Płynna regulacja czasu lub współczynnika przyspieszenia przepływu dla oddechów ciśnieniowo kontrolowanych i wspomaganych | TAK |  |
| 33. | Wyzwalanie oddechu, czułość przepływowa: minimalny zakres czułości triggera 1-10 l/min | TAK |  |
| 34. | Automatyczny dobór wartości przepływu w zależności od nastawionych parametrów wentylacji w zakresie powyżej 200 l/min | TAK |  |
| 35. | Regulowane procentowe kryterium zakończenia fazy wdechowej w trybie PSV minimalny zakres 10 – 50 [%] | TAK |  |
|  | Parametry monitorowane |  |  |
| 36. | Aktualnie stosowany tryb wentylacji | TAK |  |
| 37. | Rzeczywista całkowita częstość oddychania | TAK |  |
| 38. | Częstość oddechów spontanicznych | TAK |  |
| 39. | Objętość pojedynczego oddechu | TAK |  |
| 40. | Rzeczywista objętość wentylacji minutowej MV | TAK |  |
| 41. | Wentylacja minutowa spontaniczna | TAK |  |
| 42. | Wentylacja minutowa, udział procentowy lub objętość przecieku | TAK |  |
| 43. | Czas trwania fazy plateau wdechowego | TAK |  |
| 44. | Szczytowe ciśnienie wdechowe | TAK |  |
| 45. | Ciśnienie średnie | TAK |  |
| 46. | Ciśnienie fazy plateau | TAK |  |
| 47. | Podatność i oporność statyczna lub dynamiczna płuc | TAK |  |
| 48. | Integralny pomiar stężenia tlenu | TAK |  |
| 49. | Temperatura gazów oddechowych | TAK |  |
| 50. | Wbudowane alarmy dźwiękowe i wizualne monitorowanych parametrów pacjenta i pracy urządzenia | TAK |  |
| 51. | Test potwierdzenia gotowości (sprawności) urządzenia do pracy, wykonywany automatycznie lub na żądanie użytkownika | TAK (podać) |  |
| 52. | Prezentacja krzywych oddechowych, min. ciśnienie/czas; przepływ/czas; objętość/czas | TAK |  |
| 53. | Możliwość rozbudowy respiratora o zintegrowany pomiar CO2 z prezentacją parametrów na ekranie respiratora | TAK |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe |  |  |
| 54. | Nebulizator do wziewnego podawania leków | TAK |  |
| 55. | Minimum 10 zestawów składających się z jednorazowych układów pacjenta, filtra/HME oraz zastawki wydechowej | TAK |  |
| 56. | Możliwość wyboru stosowanego sposobu nawilżania w celu zwiększenia dokładności pomiarów | TAK |  |
| 57. | Płuco testowe | TAK |  |
| 58. | Regulowany uchwyt do drenów pacjenta | TAK |  |
|  | Pozostałe wymagania |  |  |
| 59. | Instalacja respiratora po dostawie (jeśli wymaga) | TAK |  |
| 60. | Instrukcja obsługi w języku polskim w wersji papierowej | TAK |  |
| 61. | Oprogramowanie i komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | TAK |  |
| 62. | Bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji, min. 1 przegląd rocznie | TAK |  |
| 63. | Bezpłatne naprawy w okresie gwarancji wynikające z warunków gwarancji | TAK |  |
| 64. | Gwarancja min. 24 miesiące, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | TAK, podać lokalizację, adresy, tel. |  |
| 65. | Możliwość zgłaszania usterek 24h/dobę | TAK, podać nr faks, e-mail |  |
| 66. | Czas reakcji serwisu | max 48 h od zgłoszenia |  |
| 67. | Trzy naprawy gwarancyjne tego samego modułu uprawniają do wymiany modułu na nowy | TAK |  |
| 68. | Czas naprawy do 5 dni roboczych, od dnia dostarczenia aparatu do serwisu | TAK |  |
| 69. | W przypadku napraw dłuższych niż 5 dni roboczych zapewniony aparat zastępczy (bezpłatnie) | TAK |  |
| 70. | W przypadku napraw dłuższych niż 5 dni roboczych – przedłużenie terminu gwarancji o liczbę dni przedłużenia naprawy pow. 5 dni | TAK |  |
| 71. | Przeszkolenie personelu potwierdzone protokolarnie w zakresie obsługi i eksploatacji respiratora | TAK |  |
| 72. | W cenie odbiór od Zamawiającego starego wyłączonego z użytkowania respiratora oraz utylizacja urządzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami | TAK |  |

(miejscowość, data)		(podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej do podpisu))