| ZOZ.V-260-68/ZP/20 | Lidzbark Warmiński, 02-11-2020 r. |
| --- | --- |

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zakup sprzętu medycznego w celu przeciwdziałania zagrożeniu epidemiologicznemu wywołanemu koronawirusem SARS-Cov-2

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuję, że w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie nr 1 – dotyczy części nr 10 – Macerator, pkt. 7

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach wys. 908mm x gł. 524mm x szer. 411mm i wadze ≤ 59kg, posiadające obudowę ze stali nierdzewnej (ściany) oraz wytrzymałego tworzywa sztucznego (panel przedni, górny) o właściwości biostatycznych (ograniczających wzrost mikroorganizmów)?

Odpowiedź:

Tak.

Pytanie nr 2 – dotyczy części nr 10 – Macerator, pkt. 12

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o mocy pompy wody 125W? Macerator posiadający pompę o takiej mocy gwarantuje mniejsze zużycie prądu.

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 3 – dotyczy części nr 10 – Macerator, pkt. 17, 18

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z autostartem, w którym otwierane i zamykane pokrywy następuje za pomocą wciśnięcia przycisku nożnego? Takie rozwiązanie gwarantuję swobodne użytkowanie podczas zajętych obu rąk.

Odpowiedź:

Tak

Pytanie nr 4 – dotyczy części nr 10 – Macerator

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które nie jest wyrobem medycznym, posiadające deklarację zgodności CE? Urządzenia typu macerator nie są wyrobami medycznymi i nie posiadają wpisu do rejestru wyrobów medycznych.

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia wymogu aby macerator był wyrobem medycznym.

Pytanie nr 5 – dotyczy części nr 10 – Macerator

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie wewnątrz komory posiadało otwory odpływowe o średnicy nie większej niż 5mm? Takie rozwiązanie zapobiega przedostawaniu się większych ścinków lub niepożądanych przedmiotów do kanalizacji, a tym samym umożliwia zachowanie drożności odpływu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie nr 6 – dotyczy części nr 10 – Macerator

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało uszczelkę zamontowaną na pokrywie? Oferowane rozwiązanie zapewnia szczelności komory podczas pracy i przede wszystkim zapewnia jej czystość oraz wydłuża żywotność.

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie nr 7 – dotyczy części nr 10 – Macerator

Czy Zamawiający wymaga, żeby urządzenie posiadało dodatkowe zabezpieczenie, które będzie informowało sygnałem świetlnym i dźwiękowym o próbie ręcznego zamknięcia pokrywy? Takie rozwiązanie zapobiega uszkodzeniu mechanizmu automatycznego podnoszenia pokrywy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie nr 8 – dotyczy części nr 10 – Macerator

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało zbiornik wodny fabrycznie zabudowany w urządzeniu, odporny na uszkodzenia mechaniczne? Zbiornik wodny z tworzywa sztucznego jako zewnętrzny element doczepiony do obudowy może łatwo ulec uszkodzeniu i rozszczelnieniu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

Pytanie nr 9 – dotyczy części nr 10 – Macerator

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało regulowane zużycie wody (17-23l), czasu cykl z panelu obsługi? Jest to parametr zwiększający ekonomiczność, umożliwiający dostosowanie zużycia wody/czasu (max, zużycie wody 23l) do ilości macerowanych naczyń.

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawia takiego wymogu.

W imieniu Zamawiającego