| ZOZ.V-260-68/ZP/20 | Lidzbark Warmiński, 31-10-2020 r. |
| --- | --- |

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zakup sprzętu medycznego w celu przeciwdziałania zagrożeniu epidemiologicznemu wywołanemu koronawirusem SARS-Cov-2

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuję, że w przedmiotowym postępowaniu do Zamawiającego wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

Pytanie 1 Dot. Część 3 –aparat EKG

Ad.9 Czy Zamawiający dopuści aparat EKG wyposażony w dużo szerszy zakres cyfrowych filtrów sygnały EKG programowanych przez użytkownika o wartościach – 0,05; 0,15; 0,25; 0,32; 0,5; 0,67 [Hz] oraz 150; 100; 75; 45; 35; 25 [Hz]? Jest to lepszy parametr niż aktualnie wymagany przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający, w załączniku 8 określił parametry minimalne. Parametry wyższe są z założenia dopuszczalne.

Pytanie 2 Dot. Część 3 –aparat EKG

Ad.12 Czy Zamawiający dopuści ekran LCD TFT kolorowy o przekątnej 7 cali i wysokiej rozdzielczości (800 x 480 pikseli)?

Odpowiedź:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 3 Dot. Część 3 –aparat EKG

Ad.14 Czy Zamawiający dopuści wybór 2 szerokości papieru: 210mm oraz 216mm w postaci składanki? Tym samym chcielibyśmy nadmienić, iż istnieje możliwość użycia papieru termicznego dowolnego producenta o ile spełnia on wymogi co do formatu i wymiarów (ze znacznikiem bądź bez znacznika) jak również papieru faksowego.

Odpowiedź:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 4 Dot. Część 3 –aparat EKG

Ad.18 Czy Zamawiający dopuści aparat posiadający porty komunikacji - Ethernet, 3xUSB, gniazdo portu karty SD, gniazdo wejścia/wyjścia do podłączenia zewnętrznych urządzeń?

Odpowiedź:

Zamawiający, w załączniku 8 określił parametry minimalne. Parametry wyższe są z założenia dopuszczalne.

Pytanie 5 Dot. Dot. Część 4 – kardiomonitor

Ad.6 Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakość ekran LCD TFT o przekątnej min. 15" (obraz o rozdzielczości 1024 × 768 pikseli), do prezentacji 13 krzywych jednocześnie?

Odpowiedź:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 6 Dot. Dot. Część 4 – kardiomonitor

Ad.13 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory z prędkością kreślenia co najmniej 6.25 mm/s, 12.5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s? Chcielibyśmy nadmienić, iż wymóg prędkości kreślenia 3mm/s nie ma żadnego uzasadnienia klinicznego i z naszych doświadczeń jest nie wykorzystywany przez personel na docelowych oddziałach.

Odpowiedź:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 7 Dot. Dot. Część 4 – kardiomonitor

Ad.15 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z zakresem pomiaru pulsu z NIBP co najmniej 40÷240 bpm? Jednocześnie chcielibyśmy nadmienić, iż szerszy zakres pomiaru pulsu możemy uzyskać z pomiaru SpO2, który jest dużo częściej używanym źródłem pomiaru pulsu.

Odpowiedź:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 8 Dot. Dot. Część 4 – kardiomonitor

Ad.15 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez funkcji stazy? Chcielibyśmy zwrócić uwagę, iż przy wykorzystaniu funkcji stazy uwzględniając szerokość mankietu wykonanie wkłucia np. w zgięciu łokciowym jest bardzo trudne lub też niemożliwe. Powoduje to, iż personel ma zmniejszone możliwości co do miejsca wykonania wkłucia. Ponadto zastosowanie standardowej opaski uciskowej jest dużo szybszą i prostszą metodą.

Odpowiedź:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 9 Dot. Dot. Część 4 – kardiomonitor

Ad.21 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z ręcznym i automatycznym ustawianiem granic alarmowych na podstawie typu pacjenta, na jednym wspólnym ekranie kardiomonitora?

Odpowiedź:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

Pytanie 10 Dot. Część 8 – kardiomonitory mobilne

Ad.13 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitory z prędkością kreślenia co najmniej 6.25 mm/s, 12.5 mm/s, 25 mm/s, 50 mm/s? Chcielibyśmy nadmienić, iż wymóg prędkości kreślenia 3mm/s nie ma żadnego uzasadnienia klinicznego i z naszych doświadczeń jest nie wykorzystywany przez personel na docelowych oddziałach.

Odpowiedź:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Parametr nie jest wymagany. Jest parametrem ocenianym.

Pytanie 11 Dot. Część 8 – kardiomonitory mobilne

Ad.15 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez funkcji stazy? Chcielibyśmy zwrócić uwagę, iż przy wykorzystaniu funkcji stazy uwzględniając szerokość mankietu wykonanie wkłucia np. w zgięciu łokciowym jest bardzo trudne lub też niemożliwe. Powoduje to, iż personel ma zmniejszone możliwości co do miejsca wykonania wkłucia. Ponadto zastosowanie standardowej opaski uciskowej jest dużo szybszą i prostszą metodą.

Odpowiedź:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

Pytanie 12 Dot. Część 9 – centrala monitorująca wraz z 4 kardiomonitorami

Ad.7 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w gniazda 2xUSB i interfejs sieciowy, gniazdo systemu przywołania pielęgniarki, złącze RS232, złącze sieciowe i slot na karty pamięci SD? Uwzględniając, iż kardiomonitory mają współpracować z centralą, wymóg 3 gniazd USB do podłączenia klawiatury, myszy komputerowej oraz skanera kodów paskowych czy dysku USB jest bezzasadny.

Odpowiedź:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

Pytanie 13 Dot. Część 9 – centrala monitorująca wraz z 4 kardiomonitorami

Ad.9 Czy Zamawiający dopuści możliwość skonfigurowania przez personel min. 3 różnych ustawień ekranów? Jednocześnie chcielibyśmy zwrócić uwagę, iż istnieje możliwość zaprogramowania minimum następujących konfiguracji: ekran dużych liczb (podzielony na cztery elementy), ekran podstawowych parametrów życiowych, ekran trendów obok krzywych, ekran OxyCRG oraz ekran 12 odprowadzeń EKG.

Odpowiedź:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

Pytanie 14 Dot. Część 9 – centrala monitorująca wraz z 4 kardiomonitorami

Ad.13 Czy Zamawiający dopuści  kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie nie większej niż 7 kg?  Uwzględniając wielkość ekranu, a także fakt, że Zamawiający wymaga dostarczenia statywu jezdnego, masa jest mało znaczącym parametrem, nie mającym wpływu na walory kliniczne i użytkowe podczas pracy stacjonarnej oraz w czasie ewentualnego transportu.

Odpowiedź:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Zamawiający dopuścił masę nie większą niż 5,5 kg.

Pytanie 15 Dot. Część 9 – centrala monitorująca wraz z 4 kardiomonitorami

Ad.14 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor pozwalający na prezentację 1 z 3 odprowadzeń rzeczywistych EKG przy rejestracji z 3 elektrod, kabel 5-elektrodowy w komplecie?

Prezentacja 6 odprowadzeń z 3 elektrod wskazuje, że są to odprowadzenia rekonstruowane przez algorytm i parametr nie ma żadnej wartości diagnostycznej. Z technologicznego punktu widzenia nie jest możliwe wyświetlenie 6 odprowadzeń rzeczywistych z kabla 3 elektrodowego w tym samym czasie. Powyższe rozwiązanie zapewni monitorowanie 7 krzywych z 5 odprowadzeń.

Odpowiedź:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 16 Dot. Część 9 – centrala monitorująca wraz z 4 kardiomonitorami

Ad.14 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w monitorowanie zmian częstości akcji serca z ostatnich 240h z prezentacją w postaci wartości liczbowych oraz wykresów liniowych zmian tej częstości akcji serca?

Odpowiedź:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Zamawiający wymaga aby zaoferowany kardiomonitor wyposażony był w analizę częstości akcji serca i podstawową analizę arytmii.

Pytanie 17 Dot. Część 9 – centrala monitorująca wraz z 4 kardiomonitorami

Ad.16 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez licznika bezdechów, z alarmem bezdechu w zakresie 10-40s? Biorąc pod uwagę zakres normalnych oddechów, czyli ok. 11-13/min., minimalny wymagany zakres 5s jest standardowym czasem pomiędzy oddechami.

Odpowiedź:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Zamawiający zmodyfikował załącznik 14 przy udzielaniu odpowiedzi w dniu 30-10-2020r.: Monitorowanie i alarmowanie bezdechu w zakresie min. 5-60s. dopuszczone: 10-60s. Licznik wykrytych bezdechu.

Pytanie 18 Dot. Część 9 – centrala monitorująca wraz z 4 kardiomonitorami

Ad.17 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z modułem saturacji z jednym źródłem sygnału pozwalający na monitorowanie SpO2 w technologii własnej producenta, zbieżnej w wynikach do technologii Nellcor czy Masimo, bez funkcji zmiany czułości świecenia diody w czujniku SpO2 oraz z własnym inteligentnym zarządzaniem fałszywymi alarmami?

Odpowiedź:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 19 Dot. Część 9 – centrala monitorująca wraz z 4 kardiomonitorami

Ad. 18 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w pamięć 1200 ostatnich pomiarów jak również w funkcję analizy NIBP z ostatnich 240h z prezentacją w postaci wartości liczbowych oraz wykresów liniowych zmian tegoż ciśnienia?

Odpowiedź:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 20 Dot. Część 9 – centrala monitorująca wraz z 4 kardiomonitorami

Ad.18 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor wyposażony w moduł pomiaru ciśnienia nieinwazyjnego NIBP z zakresem pomiaru rytmu serca od 40 do 240 uderzeń/min, który to zakres różni się nieznacznie od wymaganego oraz z raportowaniem pomiarów NIBP i ich statystyką dzienną? Jednocześnie chcielibyśmy nadmienić, iż szerszy zakres pomiaru pulsu i rytmu serca możemy uzyskać z pomiaru EKG i SpO2, który jest dużo częściej używanym źródłem pomiaru tegoż parametru.

Odpowiedź:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 21 Dot. Część 9 – centrala monitorująca wraz z 4 kardiomonitorami

Ad.20 Czy Zamawiający dopuści monitor z systemem oceniania stanu pacjenta MEWS, który to jest najbardziej popularnym i w większości stosowanym systemem?

Odpowiedź:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 22 Dot. Część 9 – centrala monitorująca wraz z 4 kardiomonitorami

Ad.23 Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor ze stałymi wzorcami dźwiękowymi sygnalizacji alarmowej, diametralnie różnymi dla poszczególnych priorytetów alarmowych tzw. niskich, średnich i wysokich?

Odpowiedź:

Tak, o ile wzorce dźwiękowe posiadają różną skalę głośności.

Pytanie 22 Dot. Część 9 – centrala monitorująca wraz z 4 kardiomonitorami

Ad.24 Czy Zamawiający dopuści do postępowania kardiomonitor wyposażony w trendy graficzne i tabelaryczne 240 godzinne (10 dni pobytu pacjenta na oddziale) z rozdzielczością 1 min i z ostatniej godziny z rozdzielczością 1 sekunda z ciągłym jednoczesnym zapisem w pamięci kardiomonitora wszystkich monitorowanych wartości liczbowych i wszystkich monitorowanych fal dynamicznych z okresu min. 48h? Jest to wartość dokładniejsza niż aktualnie wymagana przez Zamawiającego. Należy również nadmienić iż oferowana centrala w niniejszym postępowaniu posiada możliwość zachowania ponad 720 godzin trendów.

Odpowiedź:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 23 Dot. Część 9 – centrala monitorująca wraz z 4 kardiomonitorami

Ad.26 Czy Zamawiający dopuści możliwość rozbudowy o moduł wbudowanego rejestratora termicznego drukujący: min. 3 fale? Uwzględniając fakt, iż oferowane monitory mają współpracować z centralą posiadającą własną drukarkę, proponowane rozwiązanie nie ma wpływu na walory kliniczne i użytkowe monitora.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający zmodyfikował w tym zakresie załącznik 14 w dniu 30-10-2020.

Pytanie 24 Dot. Część 9 – centrala monitorująca wraz z 4 kardiomonitorami

Ad.27 Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne dedykowany stojak jezdny wykonany z profili aluminiowych wyposażony w koszyk na akcesoria, na stabilnej konstrukcji z pięcioramienną podstawą na 5 kołach z blokadą? Jednocześnie chcielibyśmy zwrócić uwagę, iż stojak posiada możliwość regulacji wysokości jak również kąta nachylenia kardiomonitora.

Odpowiedź:

Tak, Zamawiający zmodyfikował w tym zakresie załącznik 14 w dniu 30-10-2020.

Pytanie 25 Centrala monitorująca

Ad.7 Czy Zamawiający dopuści centralę monitorującą opartą o komputer niebędący wyrobem medycznym, a standardowym komputerem All-in-One o przekątnej co najmniej 24’’ o rozdzielczości FullHD i wyposażonym w dysk SSD oraz procesor z serii i5? Komputer na którym zainstalowane jest oprogramowanie centrali monitorującej (będące wyrobem medycznym) nie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie pacjenta i nie jest prawnie wymagane aby był urządzeniem medycznym, a powoduje znaczące podniesienie kosztu całej instalacji i jej późniejszego utrzymania. Ponadto nie pozwala na dowolność wyboru i wymiany podzespołów będących składnikami komputera na którym zainstalowane jest oprogramowanie centrali.

Odpowiedź:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 26 Centrala monitorująca

Ad.11 Czy Zamawiający dopuści do postępowania centralę monitorującą wyposażoną w trendy graficzne i tabelaryczne co najmniej 720 godzinne z rozdzielczością 1 min i z ostatniej godziny z rozdzielczością 1 sekunda? Jest to wartość pamięci dużo szersza i dokładniejsza niż aktualnie wymagana przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 27 Centrala monitorująca

Ad.16 Czy Zamawiający dopuści do postępowania centralę monitorującą wyposażoną w zasilanie z sieci 230VAC oraz w zewnętrzny akumulator podtrzymujący zasilanie w razie awarii sieci (UPS)?

Odpowiedź:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 27 Części nr 7 pulsoksymetry 5 szt.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pulsoksymetru pracujący w technologii Masimo SET, stanowiącej tzw. złoty standard pomiarów pulsoksymetrycznych , Amerykańskiej firmy MASIMO.

Pulsoksymetr o następujących parametrach:

| L.p. | Dane podstawowe |
| --- | --- |
|  | Wykonawca/Producent |
|  | Rok produkcji: 2020 |
|  | Kraj pochodzenia |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe |
|  | Nazwa, typ, model urządzenia |
|  | Urządzenie posiada dokumenty dopuszczające do użytkowania, zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych |
|  | Pulsoksymetr stacjonarno-przenośny |
|  | Zasilanie elektryczne: prąd zmienny 110/220 47-63 Hz |
|  | Aparat do monitorowania saturacji oraz pulsu pacjenta |
|  | Przedni panel z jednym przyciskiem funkcyjnym i wskaźnikami parametrów na przedniej płycie aparatu panel dotykowy |
|  | Uchwyt w obudowie do przenoszenia aparatu |
|  | Ustawienia granic alarmów wszystkich parametrów |
|  | Regulacja głośności alarmów |
|  | Wyświetlany procentowy pomiar saturacji |
|  | Wyświetlana częstotliwość pulsu |
|  | Alarm wizualny i dźwiękowy dla saturacji |
|  | Alarm wizualny i dźwiękowy dla częstości tętna |
|  | Alarm wizualny i dźwiękowy rozładowania wewnętrznego akumulatora |
|  | Sygnalizacja odłączenia czujnika |
|  | Wyciszenie alarmów w min zakresie. 30-120 sekund |
|  | Możliwość przerzucenia danych na komputer i wydrukowania za pomocą drukarki |
|  | Wyświetlane komunikaty w języku polskim |
|  | Możliwość ustawienia i zapamiętania granic alarmowych dla saturacji SpO2 oraz pulsu, zgodnie z wymaganiami/potrzebami użytkownika |
|  | Waga z akumulatorem: max 1,5 kg |
|  | Wymiary maksymalne (szerokość x głębokość x wysokość): 22,9 x 10,2 x 16,5 cm |
|  | Zasilanie awaryjne z wewnętrznego akumulatora do 7h |
|  | Czas ładowania akumulatora do pełnej mocy: maksymalnie 6 godzin |
|  | Aparaty z wyświetlaczem LCD . 5” z wyświetlaczem krzywej platyzmograficznej, przegląd trendów do 96 godzin |
|  | Regulacja jasności wyświetlacza w 4 poziomów oraz tryb automatyczny w zależności od światła panującego w miejscu pomiaru |
|  | Minimalny zakres pomiaru saturacji: 0-100% |
|  | Dokładność pomiaru saturacji w minimalnym zakresie: Od 70% do 100%: ±2 cyfry[%] Od 50% do 69%: ±3 cyfry[%] |
|  | Minimalny zakres pomiaru tętna: 25 do 240 ud/min. |
|  | Możliwość ściągnięcia danych o przebiegu monitorowania saturacji w formacie elektronicznym do komputera za pomocą kabla opcja |
|  | Wielorazowy czujnik SpO2 typu klips dla dorosłych - 1 szt. |

Pozostałe Parametry bez zmian

Odpowiedź:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. Zamawiający wymaga, m.inn.:

Zasilanie elektryczne: prąd zmienny 230V 50 Hz

Panel z przyciskami funkcyjnymi i wskaźnikami parametrów na przedniej płycie aparatu

Możliwość podłączenia drukarki

Aparaty z wyświetlaczem LCD lub LED min. 6” z wyświetlaczem krzywej platyzmograficznej, przegląd trendów  min 72 godzin

Wyprowadzenie danych o przebiegu monitorowania saturacji w formacie elektronicznym do opcjonalnego  oprogramowania dołączonego do urządzenia.

Pytanie 28 Części nr 7 pulsoksymetry 5 szt.

Czy Zamawiający wymaga technologii pomiar saturacji pomimo ruchu i przy niskiej perfuzji, bezbłędne pomiary dzięki eliminacji sygnału płynącego z krwi żylnej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawiał takiego wymagania.

Pytanie 29 Części nr 7 pulsoksymetry 5 szt.

Czy ze względu na najczęściej występujące problemy z pomiarem pacjentów z niską perfuzją, obrzękiem kończyn, zimnymi kończynami przede wszystkim pacjentem pobudzonym i w ruchu Zamawiający wymaga aby pulsoksymetr pracował w technologii przedstawiającej precyzyjny wynik pomiaru wysycenia krwi tętniczej podczas ruchu pacjenta, tzn. eliminuje wzbudzony ruchem puls żylny prowadzący do fałszywego zaniżania pomiaru?

Odpowiedź:

Zamawiający nie stawiał takiego wymagania

Pytanie 30 Części nr 7 pulsoksymetry 5 szt.

Czy Zamawiający oczekuje od pulsoksymetru możliwość rozbudowy o pomiar bezinwazyjny SpHb, SpMet, SpCO, SpOC, Ori, RRa, RRp, PVI-stanu nawodnienia pacjenta?

Odpowiedź:

Zamawiający określił swoje wymagania w załączniku 12 do SIWZ.

Pytanie 31 Części nr 7 pulsoksymetry 5 szt.

Czy Zamawiający wymaga aby pulsoksymetru:

-Pomiarem pacjentów z niską perfuzją, obrzękiem kończyn, zimnymi kończynami a przede wszystkim pacjentem pobudzonym i w ruchu

- zbiera sygnał Indeksu Perfuzji od co najmniej 0,02% (pacjenci z krytycznymi parametrami, z obrzękiem lub wychłodzeniem kończyn)

- pokazuje pomiar w czasie rzeczywistym – czas uśredniania pomiaru w przypadku pacjentów resuscytowanych co 2-4 sec a pacjentów stabilnych co 8 sec

- przedstawia precyzyjny wynik pomiaru wysycenia krwi tętniczej podczas ruchu pacjenta, tzn. eliminuje wzbudzony ruchem puls żylny prowadzący do fałszywego zaniżania pomiaru – największy problem pulsoksymetrów

- bezproblemowo radzi sobie z pomiarem pomimo lakieru na paznokciach?

Odpowiedź:

Zamawiający określił swoje wymagania w załączniku 12 do SIWZ.

Pytanie 31 Dotyczy SIWZ i wzoru umowy

Prosimy Zamawiającego o wykreślenie zapisu § 5 ust. 5. Zamawiający przewidział w umowie kary za nieusunięcie wady fizycznej lub niedostarczenie sprzętu wolnego od wad i niedostarczenie sprzętu zastępczego. Pozostawienie tego punktu bez zmian stanowiłoby pozostawienie możliwości Zamawiającemu nałożenia na Wykonawcę de facto podwójnej kary za to samo zawinienie Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje zapis § 5 ust. 6 wzoru umowy.

W przypadku zwłoki Wykonawcy w załatwieniu reklamacji i niezapewnienia sprzętu zastępczego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% ceny brutto reklamowanego sprzętu za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% ceny brutto reklamowanego sprzętu

W imieniu Zamawiającego