# Lidzbark Warmiński 13.05.2020 r.

**P.T.**

### Wykonawcy

### Znak sprawy: ZOZ.V-270-30/ZP/20

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na **dostawę sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku do apteki szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim**.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 Ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje wyjaśnienia do zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego. oraz informuje o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Pytanie 1**

Czy Zamawiający **w Pakiecie 8 w pozycji 1** dopuści dotychczas używane przez Zamawiającego rurki intubacyjne bez mankietu z otworem Murphy’ego o zwiększonych właściwościach termoplastycznych i poślizgowych, wykonane z mieszaniny silikonu i PCW - półprzezroczyste. Jednocześnie rurka nie jest zbyt miękka, aby umożliwiała zaintubowanie bez prowadnicy. Linia Rtg i centymetrowe oznaczenie głębokości intubacji na korpusie rurki. Nazwa producenta i średnica podane na korpusie rurki i łączniku 15 mm. Jednorazowa, sterylna. Rozmiary od 2,5 do 4,5 mm (co 0,5 mm).

**Odpowiedź:**

Zamawiający **w Pakiecie 8 w pozycji 1 wymaga**  rurek intubacyjnych bez mankietu z otworem Murphy’ego o zwiększonych właściwościach termoplastycznych i poślizgowych, wykonane z mieszaniny silikonu i PCW - półprzezroczyste. Jednocześnie rurka nie jest zbyt miękka, aby umożliwiała zaintubowanie bez prowadnicy. Linia Rtg i centymetrowe oznaczenie głębokości intubacji na korpusie rurki. Nazwa producenta i średnica podane na korpusie rurki i łączniku 15 mm. Jednorazowa, sterylna. Rozmiary od 2,5 do 4,5 mm (co 0,5 mm).

Odpowiedź na pytanie powoduje zmianę treści SIWZ **w** zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

**Pytanie 2**

Czy Zamawiający **w Pakiecie 8 w pozycji 2** dopuści dotychczas używane przez Zamawiającego rurki intubacyjne wykonane z termoplastycznego PCW, zapewniające dużą elastyczność, o gładkich ścianach dla ułatwienia intubacji i odsysania, z mankietem niskociśnieniowym o cienkich, delikatnych ściankach zapewniających szczelność i minimalizujących powstawanie odleżyn; otwór Marphy’ego o zaokrąglonych krawędziach; gładkie zakończenie rurki; linia RTG na całej długości rurki; znacznik głębokości; opakowanie utrzymujące anatomiczny kształt rurki. Rurki posiadają mankiet o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu.

**Odpowiedź:**

Zamawiający **w Pakiecie 8 w pozycji 2** **dopuści** rurki intubacyjne wykonane z termoplastycznego PCW, zapewniające dużą elastyczność, o gładkich ścianach dla ułatwienia intubacji i odsysania, z mankietem niskociśnieniowym o cienkich, delikatnych ściankach zapewniających szczelność i minimalizujących powstawanie odleżyn; otwór Marphy’ego o zaokrąglonych krawędziach; gładkie zakończenie rurki; linia RTG na całej długości rurki; znacznik głębokości; opakowanie utrzymujące anatomiczny kształt rurki. Rurki posiadające mankiet o potwierdzonej badaniami klinicznymi obniżonej przenikalności dla podtlenku azotu.

**Pytanie 3**

Czy Zamawiający **w Pakiecie 8 w pozycji 4** mógłby doprecyzować, czy oczekuje zestawów do odsysania dla rurek intubacyjnych oraz tracheostomijnych?

**Odpowiedź**

Zamawiający **w Pakiecie 8 w pozycji 4** **oczekuje** zestawów do odsysania dla rurek intubacyjnych .

**Pytanie 4**

Czy Zamawiający **w Pakiecie 8 w pozycji 8** mógłby doprecyzować, czy oczekuje zestawu w wersji z jednym, czy też wersji z dwoma odłączanymi drenami.

**Odpowiedź**

Zgodnie z opisem w Formularzu cenowym „Zestaw do drenażu opłucnej z wodną regulacją siły ssania (aktywnego lub grawitacyjnego) z zastawką wodną; komora kolekcyjna o pojemności 2100 ml (w wersji z dwoma drenami 1000 ml + 1100 ml)”

**Pytanie 5**

Czy Zamawiający **w Pakiecie 50 w pozycjach 1 i 2** dopuści zamknięty system do odsysania dróg oddechowych do rurek intubacyjnych o poniższej charakterystyce: system dla jednego pacjenta do wielokrotnego odsysania (o potwierdzonym przez producenta czasie użytkowania do 72 godzin), składający się z: cewnika do odsysania, cewnik termoplastyczny, miękki i jednocześnie wytrzymały, o sztywności zapewniającej efektywne odsysanie, jak i komfort pacjenta, cewnik zakończony atraumatycznie (zaokrąglona końcówka z otworem końcowym, gładko wykończone krawędzie) z dwoma otworami po przeciwległych stronach, z niebieskim znacznikiem na 5 cm pozwalającym na właściwe jego umiejscowienie podczas przepłukiwania; cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji skalowanymi co 2 cm; kanał irygacyjny do płukania umiejscowiony na przezroczystym łączniku „T” (komorze płuczącej); suwak zaworu sterującego ssaniem z obrotową blokadą przypadkowego użycia, pozwalający na precyzyjne odsysanie; wygodny uchwyt z oznaczeniem rozmiaru cewnika. W zestawie: łącznik obrotowy, martwa przestrzeń, zamykany port do podawania leków wziewnych w aerosolu (port MDI) nakładany bezpośrednio na łącznik „T” podłączany do rurki pacjenta; klin do rozłączania układu, przejściówka 15/22mm, zatyczka 15 mm, kolorowe naklejki informacyjne z dniami tygodnia w języku polskim. Rozmiary: 10, 12, 14, 16F.

**Odpowiedź**

Zamawiający **w Pakiecie 50 w pozycjach 1 i 2** **nie dopuści** zamkniętego systemu do odsysania dróg oddechowych do rurek intubacyjnych o powyższym opisie.

**Pytanie 6**

**Dotyczy: zadanie nr 35** **poz. 1)**

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie w **zadaniu nr 35**:

**Poz. 1)** Zestawu do wewnętrznego szynowania moczowodów w rozmiarach śr. 4, 4.7, 6 Fr

(pozostałe parametry zgodne z SIWZ).

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuści** w **zadaniu nr 35**: Zestawu do wewnętrznego szynowania moczowodów w rozmiarach śr. 4, 4.7, 6 Fr.

**Pytanie 7**

**Dotyczy: zadanie nr 35** **poz. 2**

Uprzejmie prosimy o dopuszczenie w **zadaniu nr 35**:

**Poz. 2)** Cewnika pooperacyjnego typu Dufour w rozmiarach: 18 Fr – balon 50 ml, 20 Fr –

balon 60 ml, 22 Fr – balon 70 ml oraz 24 Fr – balon 80 ml (pozostałe parametry zgodne

z SIWZ).

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuści** w **zadaniu nr 35** Cewnika pooperacyjnego typu Dufour w rozmiarach: 18 Fr – balon 50 ml, 20 Fr – balon 60 ml, 22 Fr – balon 70 ml oraz 24 Fr – balon 80 ml.

**Pytanie 8**

# W związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia epidemicznego firma… zwraca się z wnioskiem o dopuszczenie w postępowaniu formy komunikacji elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego tj. platformy zakupowej zamawiającego na mocy art. 10a ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843- j.t. ze zm.) w związku z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1320 ze zm.), tj. złożenia oferty i wszelkich innych wymaganych w postepowaniu oświadczeń i dokumentów w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuści** w postępowaniu formy komunikacji elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego tj. platformy zakupowej zamawiającego. **Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

**Pytanie 9**

**Czy Zamawiający dopuści w Części nr 17, poz. nr 1:**

Zestaw do korekcji cystocele - siatka jednorodna, niewchłanialna, o anatomicznym kształcie, trapezy z 4 ramionami, pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość max 1870 µm, podstawa górna 4,5 cm, dolna 6 cm, wysokość implantu 6 cm (odległość między ramionami), wykonana w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami

**oraz** 1 szt. igły wielorazowego użytku do zakładania siatki metodą przezzasłonową?

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuści** w Części nr 17, poz. nr 1:

zestawu do korekcji cystocele - siatki jednorodnej, niewchłanialnej, o anatomicznym kształcie, trapezy z 4 ramionami, pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m2, porowatość max 1870 µm, podstawa górna 4,5 cm, dolna 6 cm, wysokość implantu 6 cm (odległość między ramionami), wykonanej w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca), brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami oraz 1 szt. igły wielorazowego użytku do zakładania siatki metodą przezzasłonową.

**Pytanie 10**

**Czy Zamawiający dopuści w Części nr 18, poz. nr 1:**

taśmę do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, monofilamentową, polipropylenową, z plastikową osłonką na taśmie, jednorodną, niewchłanialną, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości max 1870 µm, grubości taśmy 0,33 mm, grubości nici 0,08 mm, gramaturze 48 g/m2, wytrzymałości na rozciąganie 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonaną w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca)

**oraz** 1 komplet igieł spiralnych wielorazowego użytku( prawa +lewa) do zakładania taśmy metodą przezzasłonową, bez dodatkowego prowadnika?

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuści** w Części nr 18, poz. nr 1:

taśmy do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, monofilamentowej, polipropylenowej, z plastikową osłonką na taśmie, jednorodną, niewchłanialną, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości max 1870 µm, grubości taśmy 0,33 mm, grubości nici 0,08 mm, gramaturze 48 g/m2, wytrzymałości na rozciąganie 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonaną w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca) oraz 1 komplet igieł spiralnych wielorazowego użytku( prawa +lewa) do zakładania taśmy metodą przezzasłonową, bez dodatkowego prowadnika.

**Pytanie 11**

**Czy Zamawiający dopuści w Części nr 17, poz. nr 2:**

taśmę do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet TVT, monofilamentową, polipropylenową, z plastikową osłonką na taśmie, jednorodną, niewchłanialną, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości max 1870 µm, grubości taśmy 0,33 mm, grubości nici 0,08 mm, gramaturze 48 g/m2, wytrzymałości na rozciąganie 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonaną w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca)

**oraz**

1 szt. igły wielorazowego użytku do zakładania taśmy metodą załonową?

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuści** w Części nr 17, poz. nr 2:

taśmy do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet TVT, monofilamentowej, polipropylenowej, z plastikową osłonką na taśmie, jednorodną, niewchłanialną, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości max 1870 µm, grubości taśmy 0,33 mm, grubości nici 0,08 mm, gramaturze 48 g/m2, wytrzymałości na rozciąganie 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonaną w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca) oraz 1 szt. igły wielorazowego użytku do zakładania taśmy metodą załonową.

**Pytanie 12**

**Dotyczy zapisów SIWZ:**

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, **który nie należy do żadnej grupy kapitłowej** przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

**Odpowiedź**

**Zgodnie z obowiązującymi przepisami.**

**Pytanie 13**

**Część nr 1 poz. 2d**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za opakowanie strzykawki a’80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części nr 1 poz. 2d **dopuści** podanie ceny za opakowanie strzykawki a’80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 14**

**Część nr 1 poz. 2abcd**

Czy Zamawiający wymaga strzykawek z tłokiem w kolorze kontrastującym inny niz biały/ mleczny?

**Odpowiedź**

Zamawiający **wymaga zgodnie z SIWZ** strzykawek z tłokiem w kolorze kontrastującym inny niz biały/ mleczny.

**Pytanie 15**

**Część nr 1 poz. 2e**

Czy Zamawiający dopuszcza strzykawki 5 ml ze skala rozszerzoną do 6 ml, tak jak obecnie dostarczane do Państwa Placówki. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części nr 1 poz. 2e **wymaga** strzykawki 5 ml ze skala rozszerzoną do 6 ml. **Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.**

**Pytanie 16**

**Część nr 1 poz. 9**

Czy Zamawiający wymaga przyrządu z zaczepem na dren przy zaciski rolkowym, w celu lepszej stabilizacji drenu podczas infuzji oraz z miejscem na igłę biorcza po użyciu?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części nr 1 poz. 9 **dopuszcza nie wymaga** przyrządu z zaczepem na dren przy zaciski rolkowym, w celu lepszej stabilizacji drenu podczas infuzji oraz z miejscem na igłę biorcza po użyciu.

**Pytanie 17**

**Część nr 1 poz. 11-13**

Czy Zamawiający wymaga przedłużaczy z średnica wewnętrzna 1,2 mm?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części nr 1 poz.11-13 **dopuszcza** przedłużacze z średnicą wewnętrzną 1,2 mm.

**Pytanie 18**

**Część nr 2 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu pakowanego w opakowanie typu folia?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części nr 2 poz. 1 **dopuści**  przyrząd pakowany w opakowanie typu folia

**Pytanie 19**

**Część nr 2 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu z ftalanami?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części nr 2 poz. 1 **nie dopuści** przyrządu z ftalanami.

**Pytanie 20**

**Część nr 2 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie przyrządu z komora kroplowa o długość 45mm?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części nr 2 poz. 1 **nie dopuści** przyrządu z komorą kroplową o długość 45mm.

**Pytanie 21**

**Część nr 3 poz. 2**

Proszę o dopuszczenie opatrunku przezroczystego w rozmiarze 9x11 cm ze skrzydełkami wzmocnionymi włóknina?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części nr 3 poz. 2 **nie dopuści** opatrunku przezroczystego w rozmiarze 9x11 cm ze skrzydełkami wzmocnionymi włókniną.

**Pytanie 22**

**Część nr 3 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie w formularzu cenowo asortymentowym opatrunków pakowanych po 100sztuk?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części nr 3 poz. 2 **wyraża zgodę** na przeliczenie w formularzu cenowo asortymentowym opatrunków pakowanych po 100 sztuk **zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 23**

**Część nr 7 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie w formularzu cenowo asortymentowym pakowanych po 100 sztuk?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części nr 7 poz. 1 **wyraża zgodę** na przeliczenie w formularzu cenowo asortymentowym pakowanych po 100sztuk **zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 24**

**Część nr 7 poz. 3**

Czy Zamawiający wymaga kaniuli wykonanej z FEP z 4 paskami widniejącymi w promieniach RTG?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 7 poz.3 **wymaga kaniuli** wykonanej z FEP **i nie wymaga ale dopuszcza kaniulę** z 4 paskami widniejącymi w promieniach RTG.

**Pytanie 25**

**Część nr 7 poz. 4ab**

Czy Zamawiający ma na myśli i wymaga w tych pozycjach kaniuli dziecięcej z dodatkowym, zdejmowalnym uchwytem? Pozostałe parametry zgodne z ZIWZ.



Dodatkowy zdejmowalny uchwyt

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części nr 7 poz. 4ab **nie wymaga ale dopuszcza kaniule** dziecięce z dodatkowym, zdejmowalnym uchwytem. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

**Pytanie 26**

**Dotyczy** Część 29

Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 25 mm.

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 29 pozycji 6 **nie dopuści pętli** o średnicy 25 mm.

**Pytanie 27**

**Dotyczy** Część 29

Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści zaoferowanie pętli średnicy 30 mm

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 29 pozycji 7 **nie dopuści pętli** średnicy 30 mm.

**Pytanie 28**

**Dotyczy** Część 29

Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści zaoferowanie pętli średnicy 45 mm

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 29 pozycji 7 **nie dopuści** pętli średnicy 45 mm.

**Pytanie 29**

**Dotyczy** Część 29

Czy Zamawiający w pozycji 9 dopuści zaoferowanie igieł o średnicy ostrza 0,6 mm, długość ostrza 6 mm

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 29 pozycji 9 **nie dopuści** igieł o średnicy ostrza 0,6 mm, długość ostrza 6 mm.

**Pytanie 30**

**Dotyczy** Część 29

Czy Zamawiający w pozycji 15 dopuści zaoferowanie pętli o długości 240 cm.

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 29 pozycji 15 **dopuści pętle** o długości 240 cm **pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ.**

**Pytanie 31**

Czy Zamawiający w części 34 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki ………: Prowadnik wykonany z nitinolu, o średnicy 0,035" i długości 150 cm, w kolorze czarnym, bardzo elastyczny i odporny na zapętlenie, pokryty powłoką hydrofilną oraz poliuretanem z prostą i elastyczną końcówką , widoczny w promieniach RTG. Dostępny ze standardowym lub sztywnym trzonem do sterowania w trudnych warunkach anatomicznych, rozprostowywania krętych moczowodów i ułatwiania wymiany lub umieszczania narzędzi. Drut zabezpieczony plastikową osłonką?

**Odpowiedź**

Zamawiający w części 34 w miejsce pierwotnych zapisów **nie dopuści oferty na produkt** najwyższej jakości marki ……..: Prowadnik wykonany z nitinolu, o średnicy 0,035" i długości 150 cm, w kolorze czarnym, bardzo elastyczny i odporny na zapętlenie, pokryty powłoką hydrofilną oraz poliuretanem z prostą i elastyczną końcówką , widoczny w promieniach RTG. Dostępny ze standardowym lub sztywnym trzonem do sterowania w trudnych warunkach anatomicznych, rozprostowywania krętych moczowodów i ułatwiania wymiany lub umieszczania narzędzi. Drut zabezpieczony plastikową osłonką.

**Pytanie 32**

Czy Zamawiający w części 35 poz 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki ………..: Zestaw do wewnętrznego szynowania moczowodów, do 12 m-cy, wykonany z poliuretanu. W skład zestawu wchodzi :- cewnik typu JJ skalowany co 1 cm; otwarty jednostronnie lub obustronnie; -popychacz, naklejki identyfikacyjne z nr katalogowym i serią szt 3, cewnik 4,8 ; 6 F /długość 26-28 cm popychacz długość 45 cm?

**Odpowiedź**

Zamawiający w części 35 poz 1 w miejsce pierwotnych zapisów **nie dopuści** oferty na produkt najwyższej jakości marki ……….: Zestaw do wewnętrznego szynowania moczowodów, do 12 m-cy, wykonany z poliuretanu. W skład zestawu wchodzi :- cewnik typu JJ skalowany co 1 cm; otwarty jednostronnie lub obustronnie; -popychacz, naklejki identyfikacyjne z nr katalogowym i serią szt 3, cewnik 4,8 ; 6 F /długość 26-28 cm popychacz długość 45 cm.

**Pytanie 33**

Czy Zamawiający w części 35 poz 2 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki …….: Cewnik pooperacyjny typu Dufour; 3-drożny, transparenty, końcówka widoczna w RTG ; 100% silikonowy. Kanał do irygacji wyposażony w łącznik LuerLock. Rozmiar 18 F balon 50 ml; 20 F balon 60 ml; 22F balon 70 ml; 24 F balon 80 ml?

**Odpowiedź**

Zamawiający w części 35 poz 2 w miejsce pierwotnych zapisów **nie dopuści** oferty na produkt najwyższej jakości marki……..: Cewnik pooperacyjny typu Dufour; 3-drożny, transparenty, końcówka widoczna w RTG ; 100% silikonowy. Kanał do irygacji wyposażony w łącznik LuerLock. Rozmiar 18 F balon 50 ml; 20 F balon 60 ml; 22F balon 70 ml; 24 F balon 80 ml.

**Pytanie 34**

W obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej również w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego **o wartości poniżej progów unijnych.**

Urząd Zamówień Publicznych zaleca, aby komunikacją elektroniczną objąć wszelką korespondencję występującą w postępowaniu, w tym składanie ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń, a także dokumentów. Przypominamy jednak, że oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a składane w postaci elektronicznej należy opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Pragniemy również zwrócić Państwa uwagę, że zastosowanie komunikacji elektronicznej możliwe jest nie tylko przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ale także w jego trakcie. Zamawiający bowiem uprawniony jest na gruncie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp w uzasadnionych przypadkach - do których niewątpliwie należy obecna sytuacja zagrożenia epidemicznego - przed upływem terminu składania ofert do zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w tym sposobu komunikacji w postępowaniu. Dokonaną zmianę treści specyfikacji zamawiający udostępnia na stronie internetowej, a także dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zmiana sposobu komunikacji w postępowaniu powoduje, iż zamawiający wydłuża odpowiednio termin składania ofert, zapewniając tym samym wykonawcom dodatkowy czas na dostosowanie się do nowej sytuacji.

Dlatego zwracamy się z prośbą o umożliwienie złożenia oferty w formie elektronicznej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający **nie wyraża zgody** na złożenie oferty w formie elektronicznej.

**Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

**Pytanie 35**

Część 1, poz. 3-5

Czy zamawiający dopuści jednostronną, czytelną skalę pomiarową, niezmywalną, w kontrastowym kolorze?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 1,poz.3-5 **nie dopuści** jednostronnej, czytelnej skali pomiarowej, niezmywalnej, w kontrastowym kolorze.

**Pytanie 36**

Część 1, poz.3-7

Czy zamawiający wydzieli poz.3-7 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie wydzieli**  z Części 1 poz.3-7 do osobnego pakietu.

**Pytanie 37**

Część 1, poz. 3-7, poz. 9-10

Czy zamawiający wydzieli poz.3-7,9-10 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie wydzieli** z Części 1 poz.3-7,poz.9-10 do osobnego pakietu.

**Pytanie 38**

Część 3, poz. 1,

Czy zamawiający wydzieli poz.1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie wydzieli** poz.1 do osobnego pakietu.

**Pytanie 39**

Część 7, poz.1

Czy zamawiający wydzieli poz.7 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie wydzieli** z Części 7, poz.1 do osobnego pakietu.

**Pytanie 40**

Część 7, poz.1

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części nr 7 poz. 1 **dopuszcza**  wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości **zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 41**

Część 7, poz.1

Czy zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi**,** którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, w kolorze białym, pakowane indywidualnie, zbiorczo po 100 szt. w opakowaniu w formie kartonika, opakowanie jednostkowe typu Tyvec?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 7 ,poz.1 **nie dopuści** koreczków z trzpieniem powyżej krawędzi**,** którego konstrukcja zapewnia szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, w kolorze białym, pakowane indywidualnie, zbiorczo po 100 szt. w opakowaniu w formie kartonika, opakowanie jednostkowe typu Tyvec.

**Pytanie 42**

Część 32, poz. 5-6

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części nr 32, poz. 5-6 **dopuszcza** wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości **zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 43**

Część 32, poz. 5-6

Czy zamawiający wymaga opakowania papier-folia?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części nr 32, poz. 5-6 **nie wymaga** opakowania papier-folia.

**Pytanie 44**

Część 32, poz.2

Czy zamawiający wymaga lub/i dopuszcza osłonki lekko pudrowane, niesterylne?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części nr 32, poz. 2 **wymaga Osłony** na głowicę USG EV **pudrowaną i nawilżaną** . Zamawiający przy każdym zamówieniu określi ,który rodzaj aktualnie zamawia.

Osłonki mają być czyste mikrobiologicznie.

**Pytanie 45**

Część 32, poz. 9

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części nr 32, poz. 9 **dopuszcza**  wycenę za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości **zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 46**

Część 33, poz.1

Czy zamawiający dopuści medyczny podkład ochronny, trzywarstwowy o wymiarach 50 cm x 40 m , z perforacją co 50 cm, wykonany z 2 x warstwa bibuły i 1 x warstwa folii, nieprzemakalny, o gramaturze 54 g/m2; wyrób medyczny klasy I; powierzchnia podkładu tłoczona; zakończenie brzegów – bez postrzępień; wyrób odporny na rozdzieranie, gramatura bibuły: 36 ± 0,10 g/m2 ; minimalna chłonność 160 g/m2 ; grubość folii 22 ± 2 μm , 80 listków?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 33, poz.1 **dopuści** medyczny podkład ochronny, trzywarstwowy o wymiarach 50 cm x 40 m , z perforacją co 50 cm, wykonany z 2 x warstwa bibuły i 1 x warstwa folii, nieprzemakalny, o gramaturze 54 g/m2; wyrób medyczny klasy I; powierzchnia podkładu tłoczona; zakończenie brzegów – bez postrzępień; wyrób odporny na rozdzieranie, gramatura bibuły: 36 ± 0,10 g/m2 ; minimalna chłonność 160 g/m2 ; grubość folii 22 ± 2 μm , 80 listków

**Pytanie 47**

Część 33, poz.2

Czy zamawiający dopuszcza aby podkład medyczny posiadał gramaturę nie mniejszą niż 17 gr/m2?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 33, poz.2 **nie dopuści** aby podkład medyczny posiadał gramaturę nie mniejszą niż 17 gr/m2.

**Pytanie 48**

Część 33, poz.2

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 33, poz.2 **nie dopuści** rolki 60 cm x 79,8 mt, perforacja co 38 cm.

**Pytanie 49**

Część 33, poz.2

Czy zamawiający dopuści rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 33, poz.2 **nie dopuści** rolki 60 cm x 65,36 mt, perforacja co 38 cm.

**Pytanie 50**

Część 33, poz.2

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 33, poz.2 **nie dopuści** podkładu o wymiarach 50 cm x 45,9 mt, perforacja co 34 cm.

**Pytanie 51**

Część 33, poz.2

Czy zamawiający dopuszcza podkłady medyczne higienicznie zapakowane, każda rolka w oddzielną folię bez etykiety indywidualnej, etykieta – na kartonie zbiorczym?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Część 33, poz.2 **nie dopuści** podkładów medycznych higienicznie zapakowane, każda rolka w oddzielną folię bez etykiety indywidualnej, etykieta – na kartonie zbiorczym

**Pytanie 52**

Część 42,poz. 3-6,14-17

Czy zamawiający wydzieli poz. 3-6,14-17 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Część 42,poz. 3-6,14-17 **nie wydzieli** poz. 3-6,14-17 do osobnego pakietu,.

**Pytanie 53**

Część 42, poz. 3-4

Czy zamawiający wymaga siatek o rozmiarach odpowiadającym poszczególnym częściom ciała, rozmiary przedstawione poniżej – szerokość w milimetrach w stanie swobodnym?

Rozmiar 1- palec – do 15 mm szer. w stanie spoczynku

Rozmiar 2- dłoń, palec – 10-25 mm j.w.

Rozmiar 3-dłoń, stopa – 15-35 mm j.w.

Rozmiar 4- podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć – 25-45 mm j.w.

Rozmiar 6-głowa, ramię, podudzie, kolano – 40-65 mm j.w.

Rozmiar 8 – udo, głowa, biodra – 50-95 mm, j.w.

Rozmiar 10 – biodra, brzuch – 65-135 mm. J.w.

Rozmiar 14 – klatka piersiowa , brzuch – 80-140 mm, j.w.

**Odpowiedź**

**Zamawiający w SIWZ określił wszystkie niezbędne parametry.**

**Pytanie 54**

Część 42, poz. 5

Czy zamawiający wymaga gazę 13 nitkową, niejałową?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 42, poz.5 **wymaga** gazę 17 nitkową, niejałową.

**Pytanie 55**

Część 42, poz. 5

Czy zamawiający dopuszcza wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 42, poz.5 **dopuszcza** wycenę za opakowanie 100 mb. z przeliczeniem ilości zgodnie z SIWZ **pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ.**

**Pytanie 56**

Część 42, poz. 5

Czy zamawiający dopuści wyroby z gazy sklasyfikowane w klasie I reg.4 ?

**Odpowiedź**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 57**

Część 42, poz. 5

Czy zamawiający dopuści gazę pakowaną w roli, co ułatwia jej przechowywanie, zmniejsza powierzchnię magazynowania oraz umożliwia w łatwy i higieniczny sposób pobranie potrzebnego odcinka?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 42,poz.5 **nie dopuści** gazy pakowanej w roli, co ułatwia jej przechowywanie, zmniejsza powierzchnię magazynowania oraz umożliwia w łatwy i higieniczny sposób pobranie potrzebnego odcinka.

**Pytanie 58**

Część 42, poz. 6

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie ‘a 2 szt. w blistrze x 25 szt. blistrów, z przeliczeniem ilości i zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 42, poz.6 **nie dopuści** opakowań ‘a 2 szt. w blistrze x 25 szt. Blistrów.

**Pytanie 59**

Czy Zamawiający w Części 1 poz. 1 h dopuści wycenę igieł w rozmiarze 0,4x20mm o ściance normalnej, standardowej?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 1 poz. 1 h **nie dopuści** wyceny igieł w rozmiarze 0,4x20mm o ściance normalnej, standardowej.

**Pytanie 60**

Czy Zamawiający w Części 1 poz. 2 a-e dopuści wycenę strzykawek z mlecznym tłokiem oraz czarną, kontrastującą skalą?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 1 poz. 2 a-e **nie dopuści** strzykawek z mlecznym tłokiem oraz czarną, kontrastującą skalą.

**Pytanie 61**

Czy Zamawiający w Części 1 poz. 2 a dopuści wycenę strzykawek 2 ml skalowanych do 2,5 ml?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 1 poz. 2 a **nie dopuści** strzykawek 2 ml skalowanych do 2,5 ml.

**Pytanie 62**

Czy Zamawiający w Części 1 poz. 2 a-e dopuści wycenę strzykawek bez zawartości ftalanów, potwierdzonej w karcie charakterystyki produktu, bez oznaczenia na opakowaniu jednostkowym?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 1 poz. 2 a-e **nie dopuści** strzykawek bez zawartości ftalanów, potwierdzonej w karcie charakterystyki produktu, bez oznaczenia na opakowaniu jednostkowym.

**Pytanie 63**

Czy Zamawiający w Części 1 poz. 2 e dopuści wycenę op. x 100szt z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 1 poz. 2 e **dopuści wycenę** op. x 100szt z przeliczeniem ilości **zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 64**

Czy Zamawiający w Części 1 poz. 5 dopuści wycenę strzykawek o opisie:

„Strzykawka j.u. cewnikowa 50 ml, skala dwustronna do 60 ml, z łącznikiem stożkowym do cewników osłoniętym dodatkową zatyczką; gumową uszczelką; cylindrem strzykawki; łącznikiem LUER do opcjonalnego użytku”

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 1 poz. 5 **nie dopuści** strzykawek o opisie:

„Strzykawka j.u. cewnikowa 50 ml, skala dwustronna do 60 ml, z łącznikiem stożkowym do cewników osłoniętym dodatkową zatyczką; gumową uszczelką; cylindrem strzykawki; łącznikiem LUER do opcjonalnego użytk”.

**Pytanie 65**

Czy Zamawiający w Części 2 dopuści wycenę przyrządu z komorą kroplową o długość 50mm; napisy na opakowaniu w kolorze fioletowym, opakowanie typu folia?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 2 **dopuści** wycenę przyrządu z komorą kroplową o długości min. 50 mm; napisy na opakowaniu w kolorze fioletowym, opakowanie typu folia **pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ.**

Powyższa odpowiedź powoduje zmianę opisu przedmiotu zamówienia w Części 2 Formularza cenowego.

**Pytanie 66**

Czy Zamawiający w Części 7 poz. 1 dopuści wycenę op. x 100szt z przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części nr 7 poz. 1 **dopuści** wycenę op. x 100szt z przeliczeniem ilości **zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 67**

Czy Zamawiający w Części 7 poz. 3 a-e dopuści wycenę kaniul wykonanych z FEP z portem, w rozmiarach i przepływie odpowiednio: 22G 0,9x25mm przepływ 36ml/min.; 20G 1,1x32mm przepływ 56ml/min.; 18G 1,3x45mm przepływ 90ml/min., 17G 1,5x45mm przepływ 142ml/min.; 14G 2,1x45mm przepływ 305ml/min.?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 7 **poz. 3 d dopuści kaniulę** wykonaną z FEP z portem, w rozmiarach i przepływie 17G 1,5x45mm przepływ 142ml/mini **i nie dopuści kaniul w Części 7 poz.a-c i e** wykonanych z FEP z portem, w rozmiarach i przepływie odpowiednio: 22G 0,9x25mm przepływ 36ml/min.; 20G 1,1x32mm przepływ 56ml/min.; 18G 1,3x45mm przepływ 90ml/min.; 14G 2,1x45mm przepływ 305ml/min.

**Pytanie 68**

Czy Zamawiający w Części 7 poz. 4 a-b dopuści wycenę kaniul wykonanych z FEP bez portu, w rozmiarach i przepływie:

26G 0,6x19mm przepływ 17ml/min., 24G 0,7x19mm przepływ 23ml/min.?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 7 poz. 4 a-b **nie dopuści** kaniul wykonanych z FEP bez portu, w rozmiarach i przepływie: 26G 0,6x19mm przepływ 17ml/min., 24G 0,7x19mm przepływ 23ml/min.

**Pytanie 69**

Czy Zamawiający w Części 7 poz. 4 a-b dopuści wycenę kaniul wykonanych z PUR z portem, w rozmiarach i przepływie:

26G 0,6x19mm przepływ 17ml/min., 24G 0,7x19mm przepływ 23ml/min.?

**Odpowiedź**

Zamawiający Części 7 poz. 4 a-b **dopuści wycenę kaniul** wykonanych z PUR z portem, w rozmiarach i przepływie: 26G 0,6x19mm przepływ 17ml/min., 24G 0,7x19mm przepływ 23ml/min, **pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ.**

**Pytanie 70**

Czy Zamawiający w Części 36 poz. 1 dopuści wycenę myjki w kształcie rękawicy, bez palców, wykonanej z włókniny o gramaturze 100 g/m2 , w rozmiarze 15x23cm, nasączonej łagodnym płynem kosmetycznym do mycia, o obojętnym pH, bez zawartości alkoholu, z aloesem i wit. E, pakowane x 8szt.?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 36 poz. 1 **nie dopuści myjki** w kształcie rękawicy, bez palców, wykonanej z włókniny o gramaturze 100 g/m2 , w rozmiarze 15x23cm, nasączonej łagodnym płynem kosmetycznym do mycia, o obojętnym pH, bez zawartości alkoholu, z aloesem i wit. E, pakowane x 8szt.

**Pytanie 71**

Część 40

W nawiązaniu do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. – /którego wymagania obowiązują od 21.04.2019 r./ - w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG, prosimy o potwierdzenie iż Zamawiający dopuści rękawice wg nowego rozporządzenia (UE) 2016/425 tj. zgodne z normami EN ISO 374-1:2016/Type B, EN ISO 374-2:2014, EN 16523-1:2015, EN 374-4:2013, EN 374-5:2016.

Rękawice zarejestrowane są jako wyrób medyczny – spełniające warunki normy EN 455 (1-4) oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III – spełniające normy wg nowego rozporządzenia.

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 40 dopuści rękawice wg nowego rozporządzenia (UE) 2016/425 tj. zgodne z normami EN ISO 374-1:2016/Type B, EN ISO 374-2:2014, EN 16523-1:2015, EN 374-4:2013, EN 374-5:2016, zarejestrowane jako wyrób medyczny – spełniające warunki normy EN 455 (1-4) oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III - **pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ.**

**Pytanie 73**

Część numer 18. Pozycja numer 1.

Czy zamawiający dopuści jednorazowy system taśmy metodą TOT dla kobiet, renomowanej firmy **……….**, o parametrach taśmy:

Jednorazowy system taśmy metodą TOT dla kobiet, parametry taśmy:

- Porowatość siatki w zakresie 1180-1200 μm

- Grubości siatki w zakresie 0,60 – 0,66 mm

- Materiał taśmy: 100% z polipropylen, monofilament

- Dwie konfiguracje igły(do wyboru przez Zamawiającego) pozwalają lekarzowi wybrać igłę stosownie do swoich preferencji

-Niebieska wypustka środkująca identyfikująca środek siatki, zapewniająca równomierny rozkład siatki po obu stronach cewki moczowej

- Krawędzie taśmy w części podcewkowej zgrzewane na gorąco, zapobiegające strzępieniu, wygładzone,

- Cała taśma pokryta osłonką

- Pętla na końcu plastikowych osłonek siatki ułatwia łączenie i usuwanie igły i zespołu siatki.

- Szerokość taśmy: 1,1 cm

**Odpowiedź**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 74**

Część numer 18. Pozycja numer 2.

Czy zamawiający dopuści jednorazowy system taśmy metodą TVT dla kobiet, renomowanej firmy ………., o parametrach taśmy:

-System z taśmą podcewkową do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, zakładany załonowo,

-Porowatość 1180-1200μm oraz grubość w zakresie 0,60 – 0,66 mm.

-Szerokość taśmy 1,1 cm, długość 44 cm

-Taśma wykonana w 100% z polipropylenu, monofilamentowa, posiadająca wygładzone krawędzie w części podcewkowej. Na pozostałej części taśmy brzegi niezgrzewane dla lepszego zakotwiczenia w tkance.

-Wypustka środkująca zapewniająca równy rozkład siatki po obu stronach cewki moczowej i pomagająca w jej prawidłowym naprężeniu.

-System aplikacji w postaci igły o średnicy maks. 2,7 mm, z ergonomiczną rękojeścią i ruchomym elementem wypychającym ułatwiającym implantację taśmy.

-System całkowicie jednorazowy.

**Odpowiedź**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 75**

Część 6 poz. 2-3, 5-10 i 12 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z części 6 pozycje nr: 2-3, 5-10 i 12 do osobnego pakietu? Wydzielenie w/w pozycji pozwoli na przygotowanie korzystniejszej oferty dla szpitala.

**Odpowiedź**

Zamawiający z części 6 **nie wydzieli** pozycji nr: 2-3, 5-10 i 12 do osobnego pakietu.

**Pytanie 76**

Część 6 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści jako równoważny cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych, czysty mikrobiologicznie.

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 6 poz.2 **nie dopuści** jako równoważny cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych, czysty mikrobiologicznie.

**Pytanie 77**

Część 6 poz. 2-3, 5-10 i 12 Czy Zamawiający wymaga produktów pozbawionej szkodliwych ftalanów oraz lateksu?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Część 6 poz. 2-3, 5-10 i 12 **nie wymaga** produktów pozbawionych szkodliwych ftalanów oraz lateksu.

**Pytanie 78**

Część 6 poz. 12 Czy Zamawiający wymaga maski resuscytacyjnej z kołnierzem uszczelniającym wielorazowej?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Część 6 poz.12 **wymaga** maski resuscytacyjnej z kołnierzem uszczelniającym jednorazowego użytku.

**Pytanie 79**

Część 6 poz. 12 Czy Zamawiający wymaga maski resuscytacyjnej z kołnierzem uszczelniającym z przezroczystą kopułą, z oparciem na kciuk umożliwiające docisk maski do twarzy, z możliwością zdjęcia mankietu w celu umycia?

**Odpowiedź**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 80**

Część 10 poz. 1Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr oddechowy elektrostatyczny, bakteryjno-wirusowy, z skuteczności filtracji bakteryjnej >99,9999% i wirusowej >99,999%, objętość oddechowa 150-1500ml, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 10 poz. 1 **dopuśc**i jako równoważny filtr oddechowy elektrostatyczny, bakteryjno-wirusowy, z skuteczności filtracji bakteryjnej >99,9999% i wirusowej >99,999%, objętość oddechowa 150-1500ml, **z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ.**

**Pytanie 81**

Część 10 poz. 3Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z części 10 pozycji nr 3 do osobnego pakietu? Wydzielenie w/w pozycji pozwoli na przygotowanie korzystniejszej oferty dla szpitala.

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 10 **nie wydzieli pozycji nr 3 do osobnego pakietu.**

**Pytanie 82**

Część 11 poz. 1Czy Zamawiający dopuści jako równoważną maskę krtaniową jednorazowego użytku, opakowanie twarde z tworzywa na całej długości mankietu, balonik z zaworem z bez kodu kolorowego, informacje dotyczące rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełniania mankietu umieszczone na baloniku kontrolnym, zawór bez zabezpieczenia, rozmiar 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 11 poz.1 **nie dopuści** jako równoważną maskę krtaniową jednorazowego użytku, opakowanie twarde z tworzywa na całej długości mankietu, balonik z zaworem z bez kodu kolorowego, informacje dotyczące rozmiaru, wagi pacjenta, objętości wypełniania mankietu umieszczone na baloniku kontrolnym, zawór bez zabezpieczenia, rozmiar 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ.

**Pytanie 83**

Część 11 poz. 2Czy Zamawiający dopuści jako równoważny układ resuscytacyjny jednorazowy dla dzieci z jedną maską rozmiar 1 (równoważną rozmiarowi 2)?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 11 poz.2 **nie dopuści** jako równoważny układ resuscytacyjny jednorazowy dla dzieci z jedną maską rozmiar 1 (równoważną rozmiarowi 2).

**Pytanie 84**

Część 11 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści jako równoważny zestaw resuscytacyjny jednorazowy dla dorosłych z zastawką ciśnieniową 40cm H2O, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ.

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 11 poz.3 **nie dopuści** jako równoważny zestaw resuscytacyjny jednorazowy dla dorosłych z zastawką ciśnieniową 40cm H2O, z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ.

**Pytanie 85**

Część 11 poz. 2-4 Czy Zamawiający wymaga produktów pozbawionych szkodliwych ftalanów?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 11 poz. 2-4 **nie wymaga** produktów pozbawionych szkodliwych ftalanów.

**Pytanie 86**

Dotyczy zapisów SIWZ**:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

**Odpowiedź**

Zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**Pytanie 87**

Dotyczy zapisów SIWZ**:** Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie wymaga**, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych.

**Pytanie 88**

Dotyczy części 21, pozycji 1:Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa z oznaczeniem kierunku otwierania od strony folii? Takie umiejscowienie pozwala na otwarcie pakietu w pozycji transportowej bez konieczności obracania go.

**Odpowiedź**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 89**

Dotyczy części 21, pozycji 1:Czy ze względu na wykluczenie wprowadzenia w błąd użytkownika Zamawiający zgodzi się, aby znak CE umieszczony był na opakowaniu zewnętrznym lub wewnątrz roli co jest zgodne z Ustawą o Wyrobach Medycznych Zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010?

Umieszczenie znaku CE na spawie rękawa papierowo – foliowego wprowadza w błąd sugerując, iż sam rękaw jest wyrobem gotowym, w rzeczywistości jest on półproduktem służącym do „wyprodukowania” przez Centralną sterylizatornię sterylnego wyrobu zapakowanego w rękaw. Niezależnie od tego czy proces sterylizacji przebiegł pomyślnie czy niepomyślnie wykorzystując rękawy z oznakowaniem CE na spawie rękawa Zamawiający otrzymuje wyrób gotowy, który jest oznakowany znakiem CE i w związku z tym spełnia wymagania dyrektywy, co jest niezgodne z stanem faktycznym dla wyrobów dla których proces sterylizacji przebiegł niepomyślnie.

**Odpowiedź**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 90**

Dotyczy części 21, pozycji 2:Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie papieru krepowanego o wytrzymałości na rozciąganie na mokro wynosi odpowiednio 0,53 oraz 0,4 kN/m jeśli wszystkie pozostałe parametry wytrzymałości proponowanego wyrobu są wyższe niż wymagane przez Zamawiającego?

**Odpowiedź**

**Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 91**

Dotyczy części 21, pozycji 3:Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taśmy samoklejącej do zabezpieczania pakietów bez wskaźnika w rozmiarze 19 mm x 50m?

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie ma możliwości odpowiedzenia na to pytanie** , gdyż w zadaniu 21 nie ma pozycji 3.

**Pytanie 92**

Dotyczy części 21, pozycji 3:Jeżeli powyższa odpowiedz będzie negatywna to czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taśmy samoklejącej do zabezpieczania pakietów bez wskaźnika w rozmiarze 25 mm x 50m?

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie ma możliwości odpowiedzenia na to pytanie** , gdyż w zadaniu 21 nie ma pozycji 3.

**Pytanie 93**

Dotyczy części 22, pozycji 5:Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przyrządu PCD wykonanego ze stali kwasoodpornej, pokrytego specjalną gumową powłoką zabezpieczającą przed oparzeniem ze stalową rurką o długości 1,5m? Przyrząd jest kompatybilny z testami typu 5,6 oraz testami biologicznymi.

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 22, poz.5 **nie dopuści** przyrządu PCD wykonanego ze stali kwasoodpornej, pokryty specjalną gumową powłoką zabezpieczającą przed oparzeniem ze stalową rurką o długości 1,5m.Przyrząd jest kompatybilny z testami typu 5,6 oraz testami biologicznymi.

**Pytanie 94**

Dotyczy części 22, pozycji 6:Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu typu 6 przebarwiającego się z barwy fioletowej na czarną?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 22 poz.6 **nie dopuści** testu typu 6 przebarwiającego się z barwy fioletowej na czarną.

**Pytanie 95**

Dotyczy części 22, pozycji 8:Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów pakowanych po 250 sztuk przy zachowaniu przeliczenia ilości i ceny?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 22 poz.8 **dopuści** zaoferowanie testów pakowanych po 250 sztuk przy zachowaniu przeliczenia ilości **zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 96**

Dotyczy części 22, pozycji 9**:**Czy Zamawiający dopuśc**i** testy pakowane po 100 sztuk przy zachowaniu odpowiedniego przeliczenia ilości i ceny?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 22 poz.9 **dopuści** zaoferowanie testów pakowanych po 100 sztuk przy zachowaniu przeliczenia ilości **zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 97**

Dotyczy części 22, pozycji 10**:**Czy Zamawiający dopuści testy mycia pakowane po 100 sztuk przy zachowaniu odpowiedniego przeliczenia ilości i ceny?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 22 poz.10 **dopuści** zaoferowanie testów pakowanych po 100 sztuk przy zachowaniu przeliczenia ilości **zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 98**

Dotyczy części 22, pozycji 11:Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na teście i na etykiecie były w języku polskim?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 22 pozycji 11 **nie wymaga**, aby informacje zawarte na teście i na etykiecie były w języku polskim.

**Pytanie 99**

Pakiet 39 Poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie:

**Sterylny zestaw do artroskopii.** Skład zestawu:

2 x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm

1 x osłona na stolik Mayo 80x142 cm

1 x osłona na kończynę 36,5x72 cm

2 x taśma przylepna 9x50 cm,

2 x ręcznik chłonny 30x20 cm, z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozrywaniem

1 x osłona na kamerę video 13x240 cm składana teleskopowo, z nacietą końcówka, z kartonikiem i z taśmą samoprzylepną ułatwiającym aplikację,

1 x serweta do artroskopii 221/290x322 cm w kształcie litery T, z obłożeniem ramion stołu, z podwójnym, samouszczelniającym się otworem Ø 5 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z portem do ssaka z zatyczką, z pionowymi i poziomymi kształtkami usztywniającymi umożliwiającymi uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z zabezpieczeniem na końcach usztywnień torby, 2 zintegrowane organizatory przewodów typu rzep.

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź**

Zamawiający w Pakiecie 39 poz.1 **dopuści:**

**Sterylny zestaw do artroskopii.** Skład zestawu:

2 x serweta na stolik narzędziowy 152x190 cm

1 x osłona na stolik Mayo 80x142 cm

1 x osłona na kończynę 36,5x72 cm

2 x taśma przylepna 9x50 cm,

2 x ręcznik chłonny 30x20 cm, z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozrywaniem

1 x osłona na kamerę video 13x240 cm składana teleskopowo, z nacietą końcówka, z kartonikiem i z taśmą samoprzylepną ułatwiającym aplikację,

1 x serweta do artroskopii 221/290x322 cm w kształcie litery T, z obłożeniem ramion stołu, z podwójnym, samouszczelniającym się otworem Ø 5 cm, ze zintegrowaną torbą na płyny z portem do ssaka z zatyczką, z pionowymi i poziomymi kształtkami usztywniającymi umożliwiającymi uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z zabezpieczeniem na końcach usztywnień torby, 2 zintegrowane organizatory przewodów typu rzep.

**Pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ.**

**Pytanie 100**

Pakiet 39 Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu:

**Sterylny zestaw do cięcia cesarskiego**. Skład zestawu:

-1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50µ ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu)

-1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm ze wzmocnieniem chłonnym

-1 x kocyk dla noworodka 100x105 cm

-2 x ręcznik chłonny 20x30 cm z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozerwaniem

-1 x serweta do cięcia cesarskiego 196x249x300 cm z obłożeniem ramion stołu, z otworem 30x36cm wypełniony folią chirurgiczną wokół brzegów otworu, ze zintegrowaną torbą na płyny 270⁰ z kształtką usztywniającą umożliwiającą uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z 2 portami do ssaka, wzmocnienie chłonne wokół otworu 50x65+/- 3cm, zintegrowane 4 podwójne organizatory przewodów oraz dodatkowe wzmocnienie chłonne na kończynach pacjentki 40x60 +/-3cm.

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź**

Zamawiający w Pakiecie 39 poz. 2 **dopuści:**

**Sterylny zestaw do cięcia cesarskiego**. Skład zestawu:

-1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50µ ze wzmocnieniem (owinięcie zestawu)

-1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm ze wzmocnieniem chłonnym

-1 x kocyk dla noworodka 100x105 cm

-2 x ręcznik chłonny 20x30 cm z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozerwaniem

-1 x serweta do cięcia cesarskiego 196x249x300 cm z obłożeniem ramion stołu, z otworem 30x36cm wypełniony folią chirurgiczną wokół brzegów otworu, ze zintegrowaną torbą na płyny 270⁰ z kształtką usztywniającą umożliwiającą uformowanie i utrzymanie kształtu worka oraz z 2 portami do ssaka, wzmocnienie chłonne wokół otworu 50x65+/- 3cm, zintegrowane 4 podwójne organizatory przewodów oraz dodatkowe wzmocnienie chłonne na kończynach pacjentki 40x60 +/-3cm.

**Pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ.**

**Pytanie 101**

Pakiet 39 Poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu uniwersalnego o poniższym składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50µ ze wzmocnieniem (owiniecie zestawu)

- 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm ze wzmocnieniem,składana rewersowo

- 2 x serwety boczne 75x90 cm, przylepna na dłuższeym boku

- 1 x serweta dolna 175x175 cm, przylepna

- 1 x serwetę górna 150x240 cm, przylepna ( taśma lepna dł. ok 80 cm)

- 1 x taśma lepna 9x50 cm

- 4 x ręcznik chłonny z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem 20x30 +/-2cm

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź**

Pakiet 39 Poz.3

Zamawiający w pakiecie 39 poz.3 **nie dopuści** zestawu uniwersalnego o poniższym składzie:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE 50µ ze wzmocnieniem (owiniecie zestawu)

- 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm ze wzmocnieniem,składana rewersowo

- 2 x serwety boczne 75x90 cm, przylepna na dłuższeym boku

- 1 x serweta dolna 175x175 cm, przylepna

- 1 x serwetę górna 150x240 cm, przylepna ( taśma lepna dł. ok 80 cm)

- 1 x taśma lepna 9x50 cm

- 4 x ręcznik chłonny z mikrosiecią zabezpieczająca przed rozrywaniem 20x30 +/-2cm .

**Pytanie 102**

Pakiet 39 Poz.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cystoskopii w składzie:

1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z teksturowanej folii PE 50 µ ze wzmocnieniem

2 x nogawice 75x120 cm z bilaminatu

1 x serweta pod pośladki 90x120 cm +/-1cm z dodatkowym wywinięciem z warstwą chłonną 20x90 cm +/-2cm dla komfortu pacjenta i łatwej aplikacji pod pośladki

1 x serweta 170x75 cm z decentralnym otworem w okolicy krocza 9x15 cm z przylepnym paskiem do fiksacji na spojeniu łonowym i z czterema fiksatorami do osłon kńczyń.

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź**

Zamawiający w Pakiecie 39 poz.4 **nie dopuści** zestawu do cystoskopii w składzie:

1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z teksturowanej folii PE 50 µ ze wzmocnieniem

2 x nogawice 75x120 cm z bilaminatu

1 x serweta pod pośladki 90x120 cm +/-1cm z dodatkowym wywinięciem z warstwą chłonną 20x90 cm +/-2cm dla komfortu pacjenta i łatwej aplikacji pod pośladki

1 x serweta 170x75 cm z decentralnym otworem w okolicy krocza 9x15 cm z przylepnym paskiem do fiksacji na spojeniu łonowym i z czterema fiksatorami do osłon kńczyń.

**Pytanie 103**

Pakiet 39 Poz.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do cystoskopii w składzie:

1x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE 40 µ ze wzmocnieniem

2 x nogawice 79x140 cm z włókniny SMMMS

2 x ręcznik chłonny 20x30 cm z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozrywaniem

1 x serweta 75x120 cm z przylepnym decentralnym otworem w kształcie rombu 8x18 cm

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź**

Pakiet 39 Poz.4

Zamawiający **nie dopuści** w Pakiecie 39 poz.4 zestawu do cystoskopii w składzie:

1x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm z folii PE 40 µ ze wzmocnieniem

2 x nogawice 79x140 cm z włókniny SMMMS

2 x ręcznik chłonny 20x30 cm z mikrosiecią zabezpieczającą przed rozrywaniem

1 x serweta 75x120 cm z przylepnym decentralnym otworem w kształcie rombu 8x18 cm.

**Pytanie 104**

Pakiet 41Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic neoprenowych, które posiadają synetyczną powłokę polimerową wewenętrznie oraz powierchnia zewnętrzna jest teksturowana co zapewnia pewny chwyt. Pozostałe paramtery zgodne z SWIZ.

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuści** rękawic neoprenowych, które posiadają synetyczną powłokę polimerową wewenętrznie oraz powierchnia zewnętrzna jest teksturowana co zapewnia pewny chwyt. Pozostałe paramtery zgodne z SWIZ.

**Pytanie 105**

Pakiet 41 Dnia 9 marca 2016 roku zostało wprowadzone rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej, zastępujące Dyrektywę Rady 89/686/EWG.  W wyniku zmiany rozporządzenia, po zakończeniu okresu przejściowego trwającego od 21.04. 2018 r. do 20.04 2019 r., od 21.04.2019 r. obowiązują wymagania zgodnie z nowym rozporządzeniem 2016/425.  Normę dotyczącą badania przenikania substancji chemicznych zmieniono  na normę równoważną EN 16523-1.  W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie powyższego zgodnie z nowym rozporządzeniem.

**Odpowiedź**

Zamawiający W Części 41 **dopuszcza** rękawice zgodne z nowymi obowiązującymi normami.

**Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 10**6

Pakiet 42 Poz. 1 Prosimy Zamawiającego wyłączenie poz. 1 i utworzenie odrębnego pakietu oraz dopuszczenie rękawic pakowanych po 70 par.

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie wyłączy** z Pakietu 42 pozycji 1 i nie utworzy odrębnego pakietu . Zamawiający **dopuszcza** rękawice pakowane po 70 par.

**Pytanie 107**

Pakiet 42 Poz. 1 Dnia 9 marca 2016 roku zostało wprowadzone rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 w sprawie środków ochrony indywidualnej, zastępujące Dyrektywę Rady 89/686/EWG.  W wyniku zmiany rozporządzenia, po zakończeniu okresu przejściowego trwającego od 21.04. 2018 r. do 20.04 2019 r., od 21.04.2019 r. obowiązują wymagania zgodnie z nowym rozporządzeniem 2016/425.  Normę dotyczącą badania przenikania substancji chemicznych zmieniono  na normę równoważną EN 16523-1.  W związku z powyższym prosimy o dopuszczenie powyższego zgodnie z nowym rozporządzeniem.

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 42 poz.1 **dopuszcza r**ękawice zgodne z nowymi obowiązującymi normami.

**Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 10**8

Pakiet 47 Poz. 1 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwety z otworem w rozmiarze 50x60 cm o gramaturze 58g/m2. Pozotałe parmatry zgodne z SIWZ.

**Odpowiedź**

Zamawiający w pakiecie 47 poz.1 **dopuszcza** serwety z otworem w rozmiarze 50x60 cm o gramaturze 58g/m2. **Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.**

**Pytanie 109**

Pakiet 47 Poz. 2 i 3

Prosimy Zamawiajacego o dopuszczenie wysokiej jakości jednorazowego kompletu chirurgicznego składający się z wygodnej bluzy i spodni. Nogawki spodni bez ściągaczy, spodnie ściągane w pasie trokami. Wycięcie pod szyją w kształcie V. Bluza o kroju „bell-shape” z trzema dużymi kieszeniami: jednej na wysokości klatki piersiowej, dwiema na dole bluzy. Komplet wykonany z bardzo miękkiej, mięsistej, nie przeźniernej włókniny SMS o gramaturze 35 g/m2, bez dodatku lateksu. Komplet chirurgiczny w kolorze ciemnozielonym lub niebieskim w rozmiarach: XS-3XL. Wytrzymałość na rozerwanie na sucho min. 130 kPa. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane. Możliwość zamówień oddzielnie spodni i bluzy.

**Odpowiedź**

Zamawiający w pakiecie 47 poz.2 i 3 **nie dopuszcza** wysokiej jakości jednorazowego kompletu chirurgicznego składającego się z wygodnej bluzy i spodni. Nogawki spodni bez ściągaczy, spodnie ściągane w pasie trokami. Wycięcie pod szyją w kształcie V. Bluza o kroju „bell-shape” z trzema dużymi kieszeniami: jednej na wysokości klatki piersiowej, dwiema na dole bluzy. Komplet wykonany z bardzo miękkiej, mięsistej, nie przeźniernej włókniny SMS o gramaturze 35 g/m2, bez dodatku lateksu. Komplet chirurgiczny w kolorze ciemnozielonym lub niebieskim w rozmiarach: XS-3XL. Wytrzymałość na rozerwanie na sucho min. 130 kPa. Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane. Możliwość zamówień oddzielnie spodni i bluzy.

**Pytanie 110**

Pakiet 47 Poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie:

Fartuch chirurgiczny jałowy z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze max. 35 g/m2, repelentnej dla alkoholi z widocznym kodem kolorystycznym na fartuchu i etykiecie wskazującym na barierowość fartucha. Dodatkowo wzmocniony bilaminatem: Folia polietylenowa + Spunbond w części przedniej i rękawach, gramatura w miejscu wzmocnienia min. 90 g/m2. Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Z tyłu zapinany na rzep o długości min. 15 cm. Pakowany podwójnie w opakowanie papier/folia i we włókninę, z co najmniej 2-ma ręcznikami, na opakowaniu zewnętrznym min. 3 samoprzylepne etykiety. Na wewnętrznej stronie fartucha oznaczenie rozmiaru i długości co najmniej w 2 miejscach. Parametry fartucha – obszar niekrytyczny: penetracja wody min. 46 cmH2O, odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B) – min. 2,8– obszar krytyczny: penetracja wody – min. 175 cmH2O, odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B) – 6,0. Dostępny w rozmiarach S/M- 2XLL. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań.Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane.

**Odpowiedź**

Zamawiający w pakiecie47 poz. 4 **nie dopuści:**

Fartucha chirurgicznego jałowego z włókniny polipropylenowej SMMMS o gramaturze max. 35 g/m2, repelentnej dla alkoholi z widocznym kodem kolorystycznym na fartuchu i etykiecie wskazującym na barierowość fartucha. Dodatkowo wzmocniony bilaminatem: Folia polietylenowa + Spunbond w części przedniej i rękawach, gramatura w miejscu wzmocnienia min. 90 g/m2. Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Z tyłu zapinany na rzep o długości min. 15 cm. Pakowany podwójnie w opakowanie papier/folia i we włókninę, z co najmniej 2-ma ręcznikami, na opakowaniu zewnętrznym min. 3 samoprzylepne etykiety. Na wewnętrznej stronie fartucha oznaczenie rozmiaru i długości co najmniej w 2 miejscach. Parametry fartucha – obszar niekrytyczny: penetracja wody min. 46 cmH2O, odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B) – min. 2,8– obszar krytyczny: penetracja wody – min. 175 cmH2O, odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B) – 6,0. Dostępny w rozmiarach S/M- 2XLL. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań.Certyfikaty jakościowe dla miejsca produkcji: ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001, wystawione przez jednostki notyfikowane.

**Pytanie 111**

Pakiet 49, poz.3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy fartucha izolacyjnego, niesterylnego, wykonanego z włókniny SPP o gramaturze min. 18 g/m2. Wiązany na troki w pasie i przy szyi; rękawy zakończone elastyczną nieuciskającą gumką. Dostępny w min. 3 wariantach kolorystycznych: żółtym, zielonym i niebieskim; rozmiary: L i XL. Zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy I.

**Odpowiedź**

Zamawiający w pakiecie 49 poz.3 **nie dopuści** jako alternatywy fartucha izolacyjnego, niesterylnego, wykonanego z włókniny SPP o gramaturze min. 18 g/m2. Wiązany na troki w pasie i przy szyi; rękawy zakończone elastyczną nieuciskającą gumką. Dostępny w min. 3 wariantach kolorystycznych: żółtym, zielonym i niebieskim; rozmiary: L i XL. Zarejestrowany jako wyrób medyczny klasy I.

**Pytanie 112**

Jesteśmy wyłącznym dystrybutorem produktu RURKA KRTANIOWA w Polsce pragniemy zawiadomić ,że w 12 części , zastosowano opis dotyczący poprzedniej wersji produktu już niedostępnej na rynku.

Obecnie dostępna na rynku jest rurka krtaniowa LTS-d, będąca nowszą wersją rurki LTD.

Opis poniższy proszę potraktować jako pomyłkę pisarską i dopuścić produkt równorzędny :rurka krtaniowa LTS-d.

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 12 **wymaga** rurki krtaniowej LTS-d. Zamawiający **zmienia** opis przedmiotu zamówienia w Części 12 w Formularzu cenowym.

**Pytanie 113**

Część 9:

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski krtaniowej jednorazowego użytku, sterylnej, rurka i mankiet wykonane z silikonu, z zabezpieczeniem w postaci użebrowania chroniącego przed możliwością wklinowania nagłośni oraz z luźnym niewbudowanym na całej długości rurki oddechowej drenem do napełniania mankietu, co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne oddalenie drenu od zębów pacjenta. Maska bez zawartości lateksu, DEHP oraz bisfenolu (BPA) z oznaczeniami na opakowaniu pojedynczym. Na rurce maski krtaniowej zaznaczone w cm oraz poziomą linią znaczniki głębokości położenia maski. Na opakowaniu pojedynczym graficzna instrukcja obsługi.

W rozmiarach i zakresach wagowych odpowiednio: dla roz 1 (<5kg); dla roz 1,5 (5-10kg); dla roz 2 (10- 20kg); dla roz 2,5 (20-30kg); dla roz 3 (30-50kg); dla roz 4 (50-70kg) i dla roz 5 (70-100kg). Rozmiar maski kodowany kolorem balonika kontrolnego oraz numerycznie na rurce, opakowaniu pojedynczym i baloniku kontrolnym.

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 9 **nie dopuści** maski krtaniowej jednorazowego użytku, sterylnej, rurka i mankiet wykonane z silikonu, z zabezpieczeniem w postaci użebrowania chroniącego przed możliwością wklinowania nagłośni oraz z luźnym niewbudowanym na całej długości rurki oddechowej drenem do napełniania mankietu, co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne oddalenie drenu od zębów pacjenta. Maska bez zawartości lateksu, DEHP oraz bisfenolu (BPA) z oznaczeniami na opakowaniu pojedynczym. Na rurce maski krtaniowej zaznaczone w cm oraz poziomą linią znaczniki głębokości położenia maski. Na opakowaniu pojedynczym graficzna instrukcja obsługi.

W rozmiarach i zakresach wagowych odpowiednio: dla roz 1 (<5kg); dla roz 1,5 (5-10kg); dla roz 2 (10- 20kg); dla roz 2,5 (20-30kg); dla roz 3 (30-50kg); dla roz 4 (50-70kg) i dla roz 5 (70-100kg). Rozmiar maski kodowany kolorem balonika kontrolnego oraz numerycznie na rurce, opakowaniu pojedynczym i baloniku kontrolnym.

**Pytanie 114**

Część 34:Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prowadnicy hydrofilnej: nitinolowy rdzeń , pokryty powłoką hydrofilną na całej długości prowadnicy. Miękki koniec dł. 3cm, długość prowadnicy 150cm, średnica 0,035”. Dostępny w wersji prostej lub zagiętej oraz klasycznej lub Extra sztywnej.

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 34 **nie dopuści** prowadnicy hydrofilnej: nitinolowy rdzeń , pokryty powłoką hydrofilną na całej długości prowadnicy. Miękki koniec dł. 3cm, długość prowadnicy 150cm, średnica 0,035”. Dostępny w wersji prostej lub zagiętej oraz klasycznej lub Extra sztywnej.

**Pytanie 115**

Część 34 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie prowadnicy Seldingera wykonanej z nitinolu, pokrytej PTFE, z zakończeniem pokrytym powłoką hydrofilną na długości 40cm. Opakowanie: 10 zestawów w kartonie.

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 34 **nie dopuści** prowadnicy Seldingera wykonanej z nitinolu, pokrytej PTFE, z zakończeniem pokrytym powłoką hydrofilną na długości 40cm. Opakowanie: 10 zestawów w kartonie.

**Pytanie 116**

Część 35 poz. 1: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do szynowania moczowodów do URS w rozmiarach: 4; 4,8; 6F, zawierające: cewnik wykonany z wysokiej klasy poliuretanu skalowany co 1 cm z linią pozycjonującą, popychacz sterowalny długość min 80cm, prowadnica Seldingera dł. 150cm z ruchomym rdzeniem. Cewnik połączony z popychaczem nawet po usunięciu prowadnicy. Zestaw pre-conected – cewnik fabrycznie połączony z popychaczem gotowy do użycia. Cewnik otwarty/zamknięty. Dostępne długości 26cm i 28cm.

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 35 poz.1 **nie dopuści** zestawu do szynowania moczowodów do URS w rozmiarach: 4; 4,8; 6F, zawierające: cewnik wykonany z wysokiej klasy poliuretanu skalowany co 1 cm z linią pozycjonującą, popychacz sterowalny długość min 80cm, prowadnica Seldingera dł. 150cm z ruchomym rdzeniem. Cewnik połączony z popychaczem nawet po usunięciu prowadnicy. Zestaw pre-conected – cewnik fabrycznie połączony z popychaczem gotowy do użycia. Cewnik otwarty/zamknięty. Dostępne długości 26cm i 28cm.

**Pytanie 117**

Część 35 poz. 2: Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika typu Dufour, trójdrożny, sterylne, długość 42 cm, silikonowy, rozmiar 18 F z balonem 50 ml, 20F z balonem 50 ml, 22F z balonem 50 lub 80 ml, 24F z balonem 80 ml, 26F z balonem 80 ml.

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 35 poz. 2 **nie dopuści** cewnika typu Dufour, trójdrożny, sterylne, długość 42 cm, silikonowy, rozmiar 18 F z balonem 50 ml, 20F z balonem 50 ml, 22F z balonem 50 lub 80 ml, 24F z balonem 80 ml, 26F z balonem 80 ml.

**Pytanie 118**

Część 36:Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie myjki w formie rękawicy do toalety pacjenta o naturalnym pH, hipoalergicznej, bezzapachowej, wstępnie nawilżonej o wymiarach 15,5 x 21 cm (+/- 0,5cm), 125 GSM (g/m2), w składzie: nie wymagający spłukiwania roztwór oczyszczający i nawilżający z zawartością aloesu, witaminy E, bez lateksu, parabenów, w całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu, możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 45 sekund przy mocy 750 W. W opakowaniu 8 rękawic. Instrukcja użycia w formie piktogramu oraz opis w języku polskim na opakowaniu jednostkowym. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny.

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 36 **nie dopuści** myjki w formie rękawicy do toalety pacjenta o naturalnym pH, hipoalergicznej, bezzapachowej, wstępnie nawilżonej o wymiarach 15,5 x 21 cm (+/- 0,5cm), 125 GSM (g/m2), w składzie: nie wymagający spłukiwania roztwór oczyszczający i nawilżający z zawartością aloesu, witaminy E, bez lateksu, parabenów, w całkowicie izolowanym, zamykanym opakowaniu, możliwość podgrzewania w kuchence mikrofalowej do 45 sekund przy mocy 750 W. W opakowaniu 8 rękawic. Instrukcja użycia w formie piktogramu oraz opis w języku polskim na opakowaniu jednostkowym. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny.

**Pytanie 119**

Część 36. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie myjki w formie rękawicy, do mycia ciała pacjenta - jednostronnie impregnowana mydłem o neutralnym pH 5,5, jednorazowego użytku - gotowa do użycia po aktywacji wodą, zgrzewana termicznie. Hipoalergiczna, wykonana z jednej strony z tkaniny bawełnianej (biało-niebieskie paski) dwustronnie drapanej, impregnowanej mydłem, podfoliowanej wewnętrznie, z drugiej strony z włókniny podfoliowanej wewnętrznie. Impregnacja mydłem w formie poziomych, równolegle ułożonych pasków umożliwia równomierne rozprowadzenie mydła. Wymiary 24,2 cm x 17,2 cm (+/- 1,0cm), waga pojedynczej myjki 6,3 g, grubość myjki 3 mm. 20 szt. w opakowaniu jednostkowym / 50 opakowań w kartonie zbiorczym.

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 36 **nie dopuści** myjki w formie rękawicy, do mycia ciała pacjenta - jednostronnie impregnowana mydłem o neutralnym pH 5,5, jednorazowego użytku - gotowa do użycia po aktywacji wodą, zgrzewana termicznie. Hipoalergiczna, wykonana z jednej strony z tkaniny bawełnianej (biało-niebieskie paski) dwustronnie drapanej, impregnowanej mydłem, podfoliowanej wewnętrznie, z drugiej strony z włókniny podfoliowanej wewnętrznie. Impregnacja mydłem w formie poziomych, równolegle ułożonych pasków umożliwia równomierne rozprowadzenie mydła. Wymiary 24,2 cm x 17,2 cm (+/- 1,0cm), waga pojedynczej myjki 6,3 g, grubość myjki 3 mm. 20 szt. w opakowaniu jednostkowym / 50 opakowań w kartonie zbiorczym.

**Pytanie 120**

Część 1 poz. 1 hCzy Zamawiający dopuści igłę 0,4x19mm?

**Odpowiedź**

Zamawiający **dopuśc**i igłę 0,4x19mm typu Microlance.

**Pytanie 121**

**Część 1 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści igłę innego producenta?

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie może odpowiedzieć na to pytanie** . Część 1 poz.2 to strzykawki j.u.

**Pytanie 122**

**Część 1 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki posiadające biały kontrastujący tłok?

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuści** strzykawki posiadające biały kontrastujący tłok.

**Pytanie 123**

**Część 1 poz. 2a**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki posiadające skalę do 2,2ml?

**Odpowiedź**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 124**

**Część 1 poz. 2b**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki posiadające skalę do 5,5ml?

**Odpowiedź**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 125**

**Część 1 poz. 2c**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki posiadające skalę do 11ml?

**Odpowiedź**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 126**

**Część 1 poz. 2d**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki posiadające skalę do 22ml?

**Odpowiedź**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 127**

**Część 1 poz. 2d**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki w op.a’50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź**

Zamawiający **dopuści** strzykawki w op.a’50szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości **zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 128**

**Część 1 poz. 3-5**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z jednostronną skalą pomiarową?

**Odpowiedź**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 129**

**Część 1 poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z końcówką stożka ściętą pod kątem 45º?

**Odpowiedź**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 130**

**Część 1 poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki z jednostronną skalą pomiarową?

**Odpowiedź**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 131**

**Część 4 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya pakowane podwójnie zew. Folia, wew. Folia-papier?

**Odpowiedź**

Zamawiający **dopuści** w Części 4 poz.1 cewniki Foleya pakowane podwójnie zew. Folia, wew. Folia-papier

**Pytanie 132**

**Część 4 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści cewniki Nelatona o powierzchni gładkiej, konektor nieprzeźroczysty w kolorze oznaczającym rozmiar cewnika?

**Odpowiedź**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 133**

**Część 4 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści cewniki Tiemana o powierzchni gładkiej?

**Odpowiedź**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 134**

**Część 4 poz. 4**

Czy Zamawiający **dopuści** cewniki Pezzera pakowane podwójnie zew. Folia, wew. Folia-papier?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 4 poz.4 **dopuści c**ewniki Pezzera pakowane podwójnie zew. Folia, wew. Folia-papier

**Pytanie 135**

**Część 6 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania z konektorem nieprzeźroczystym w kolorze oznaczającym rozmiar cewnika, bez oringów uszczelniających?

**Odpowiedź**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 136**

**Część 6 poz. 11**

Czy Zamawiający dopuści rurki Guedela wykonane z PE (polietylenu)?

**Odpowiedź**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 137**

**Część 6 poz. 11a**

Czy Zamawiający dopuści rurki Guedela rozmiar nr 5/11cm?

**Odpowiedź**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 138**

**Część 6 poz. 11b**

Czy Zamawiający dopuści rurki Guedela rozmiar nr 4/10cm?

**Odpowiedź**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 139**

**Część 6 poz. 11c**

Czy Zamawiający dopuści rurki Guedela rozmiar nr 3/9cm?

**Odpowiedź**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 140**

**Część 6 poz. 11g**

Czy Zamawiający dopuści rurki Guedela tylko w rozmiarze 000/4cm?

**Odpowiedź**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 141**

**Część 6 poz. 12**

Czy Zamawiający dopuści maski resuscytacyjne w rozmiarze 0-5?

**Odpowiedź**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 142**

**Część 7 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści koreczki do kaniul posiadające trzpień zamykający światło kaniuli powyżej krawędzi korka?


**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 7 poz.1 **nie dopuści** koreczków do kaniul posiadające trzpień zamykający światło kaniuli powyżej krawędzi korka

**Pytanie 143**

**Część 7 poz. 3a,b,c,d,e**

Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylne o długościach i przepływach jak poniżej?



**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 7 poz. 3a,b,c,d,e **nie dopuści** kaniul dożylnych o długościach i przepływach jak w pytaniu.

**Pytanie 144**

**Część 7 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści Kaniule wykonane z PTFE, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

**Odpowiedź**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 145**

**Część 20 poz. 15**

Czy Zamawiający **dopuści** sondy Sengstekena CH 20?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 20 poz.15 **dopuści** sondę Sengstekena CH 20.

**Pytanie 146**

**Część 30 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści podkład nieprzemakalny w rozmiarze 80x210cm?

**Odpowiedź**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 147**

**Część 30 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści spodenki do kolonoskopii w rozmiarze uniwersalnym?

**Odpowiedź**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 148**

**Część 30 poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści fartuch z mankietem poliestrowym?

**Odpowiedź**

Zamawiający **dopuści** fartuch z mankietem poliestrowym.

**Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 149**

**Część 32 poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści szkiełka podstawowe z polem do opisu 76x26mm?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 32 poz.8 **dopuści** szkiełka podstawowe z polem do opisu 76x26mm

**Pytanie 150**

**Część 37 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści przewód do cystoskopu j.u. pojedynczy z miękką końcówka wykonaną z silikonu?

**Odpowiedź**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 151**

**Część 39, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do artroskopii kolana o składzie:

* 1 x serweta z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm o wymiarach 230 cm x 320 cm , zintegrowana z torbą do przechwytywania płynów o wymiarach 60 cm x 100 cm z otworem samouszczelniającym
* 1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm
* 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, składana teleskopowo
* 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm
* 1 x serweta wzmocniona o wymiarach 150 cm x 190 cm
* 4 x ręcznik do rąk
* 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

Serweta pacjenta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m2.

**Odpowiedź**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 152**

**Część 39, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści obłożenie do operacji ginekologicznych o minimalnym składzie:

* 1 x serweta o wymiarach 160/240 cm x 180 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym w okolicy krocza o wymiarach 10 cm x 15 cm zintegrowana z torbą na płyny o wymiarach 35 x 50cm
* 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150cm x 190cm.

Serweta pacjenta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2.

**Odpowiedź**

**Zgodnie z SIWZ**.

**Pytanie 153**

**Część 39, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny o składzie:

* 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
* 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm
* 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
* 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm
* 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, składana teleskopowo
* 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 40 cm
* 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

Serwety pacjenta wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2.

**Odpowiedź**

**Zgodnie z SIWZ**.

**Pytanie 154**

**Część 39, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cystoskopii o składzie:

* 1 x serweta o wymiarach 75 cm x 200 cm z otworem w kształcie rombu o wymiarach 8 cm x 12 cm, z przylepcem wokół otworu
* 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
* 2 x osłona na kończynę o wymiarach 70 cm x 120 cm
* 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 100cm x 150cm

Serweta pacjenta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m2.

**Odpowiedź**

**Zgodnie z SIWZ**.

**Pytanie 155**

**Część 40 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści rękawice z teksturą na końcach palców?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 40 poz.1 **wymaga** rękawic diagnostycznych, do badań, … z dodatkową teksturą na palcach.

**Pytanie 156**

**Część 40 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści wycenę rękawic w opakowaniu a’200 z przeliczeniem na 2400 opakowań?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 40 poz.1 **dopuści** wycenę rękawic w opakowaniu a’200   
**z przeliczeniem zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 157**

**Część 41 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej różnicy w długości min. 294mm dla rozm.7 i 7,5?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 41 poz. 1 **dopuści** rękawice o nieznacznej różnicy w długości min. 294mm dla rozm.7 i 7,5 **pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ.**

**Pytanie 158**

**Część 41 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści rękawice o nieznacznej różnicy grubości na palcu 0,20mm+/-0,02?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 41 poz. 1 **dopuści** rękawice o nieznacznej różnicy grubości na palcu 0,20mm+/-0,02.

**Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 159**

**Część 41 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu rękawic przebadanych na przenikanie krwi synetycznej zgodnie z ASTM F1670 i dopuszczenie rękawic przebadanych na penetrację krwiopochodnymi patogenami (wirusy) przy użyciu Bakteriofaga Phi-X174 zgodnie z ASTM F1671 potwierdzonymi raportem z badań jednostki niezależnej. Test metodą ASTM F1671 jest bardziej rygorystycznym badaniem, ponieważ Bakteriofag Phi-X174 jest najmniejszym możliwym obiektem testowym i jeśli rękawica spełnia normę ASTM F1671 winna spełniać również normę ASTM F1670, gdyż badanie to jest przeprowadzane na większych cząstkach. Pragniemy nadmienić, że postawiony przez Zamawiającego wymóg spełnia tylko 1 firma, a standardowo jeśli nie nastąpiła żadna zmiana w procesie produkcji nie powtarza się badań na przenikanie wirusów.

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 41 poz.1 **dopuszcza r**ękawice przebadane na penetrację krwiopochodnymi patogenami (wirusy) przy użyciu Bakteriofaga Phi-X174 zgodnie z ASTM F1671 potwierdzonymi raportem z badań jednostki niezależnej.

**Pytanie 160**

**Część 42 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści rękawice od strony wewnętrznej pudrowane mączką kukurydzianą, bez warstwy polimerowej, o zawartości protein max 89 µg/g, o grubości na palcu 0,16mm+/-0,02?

**Odpowiedź**

**Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 161**

**Część 42 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści rękawice od strony wewnętrznej lekko pudrowane, bez warstwy polimerowej, o zawartości protein max 94 µg/g, o grubości na palcu 0,23mm+/-0,02?

**Odpowiedź**

**Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 162**

**Część 42 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści rękawice bezpudrowe od strony wewnętrznej polimerowane, o zawartości protein max 79 µg/g, o grubości na palcu 0,16mm+/-0,02?

**Odpowiedź**

**Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 163**

**Część 42, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową o szerokości 40-65mm w stanie swobodnym?

**Odpowiedź**

**Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 164**

**Część 42, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści siatkę opatrunkową o szerokości 25-45mm w stanie swobodnym?

**Odpowiedź**

**Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 165**

**Część 42, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści gazę o długości 100m z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 42 poz.5 **dopuści** gazę o długości 100m z przeliczeniem zamawianej ilości **zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 166**

**Część 42, pozycja 10-11**

Czy Zamawiający dopuści maseczki chirurgiczne o stopniu filtracji BFE 98,72%?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 42 poz.10-11 **dopuści** maseczki chirurgiczne o stopniu filtracji BFE 98,72% **pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ.**

**Pytanie 167**

**Część 42, pozycja 19-18**

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6minut?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części42, pozycja 18-19 **dopuści** opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6minut.

**Pytanie 168**

**Część 42, pozycja 18-19**

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe pakowane a’1szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 42, pozycja 18-19 **dopuści** opaski gipsowe pakowane a’1szt z przeliczeniem zamawianej ilości zgodnie z SIWZ.

**Pytanie 169**

**Część 42, pozycja 20**

Czy Zamawiający dopuści podkład podgipsowy wiskozowy o długości 3m, z przeliczeniem zamawianej ilości.

**Odpowiedź**

**Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 170**

**Część 42, pozycja 20-21**

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź**

**Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 171**

**Część 42, pozycja 23**

Czy Zamawiający dopuści podkład podgipsowy pakowany a’6szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź**

Zamawiający Części 42, pozycja 23 **dopuśc**i podkład podgipsowy pakowany a’6szt **z przeliczeniem zamawianej ilości zgodnie z SIWZ .**

**Pytanie 172**

**Część 42, pozycja 24**

Czy Zamawiający dopuści podkład chłonny pakowany a’25szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 42, pozycja 24 **dopuści** podkład chłonny pakowany a’25szt z przeliczeniem zamawianej ilości **zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 173**

**Część 42, pozycja 24**

Czy Zamawiający dopuści podkład o chłonności 1177ml?

**Odpowiedź**

**Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 174**

**Część 42, pozycja 25**

Czy Zamawiający dopuści plaster na tkaninie pakowany a’6szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 42, pozycji 25 **dopuści** plaster na tkaninie pakowany a’6szt z przeliczeniem zamawianej ilości **zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 175**

**Część 42, pozycja 29-30**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a’30szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 42, pozycji 29-30 **dopuści**  opatrunek pakowany a’30szt z przeliczeniem zamawianej ilości **zgodnie z SIWZ.**

**Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 176**

**Część 42, pozycja 31-32**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a’25szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 42, pozycji 31-32 **dopuści** opatrunek pakowany a’25szt z przeliczeniem zamawianej ilości **zgodnie z SIWZ.**

**Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 177**

**Część 42, pozycja 35**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75x90cm?

**Odpowiedź**

**Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 178**

**Część 42, pozycja 35**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x75cm?

**Odpowiedź**

**Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 179**

**Część 42, pozycja 35**

Czy Zamawiający dopuści serwetę pakowaną a’2szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 42, pozycja 35 **dopuści** serwetę pakowaną a’2szt z przeliczeniem zamawianej ilości **zgodnie z SIWZ.**

**Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 180**

**Część 42, pozycja 35-36**

Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a’20szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 42, pozycja 35-36 **dopuści** serwetę pakowane a’20szt z przeliczeniem zamawianej ilości **zgodnie z SIWZ**.

**Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 181**

**Część 42, pozycja 35-36**

Czy Zamawiający ma na myśli serwety jałowe?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 42 poz.35-36 **wymaga** serwety niejałowej.

**Pytanie 182**

**Część 42, pozycja 36**

Czy Zamawiający dopuści serwetę pakowaną a’2szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 42, pozycja 36 **dopuści** serwetę pakowaną a’2szt z przeliczeniem zamawianej ilości **zgodnie z SIWZ.**

**Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 183**

**Część 42, pozycja 36**

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x45cm?

**Odpowiedź**

**Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 184**

**Część 42, pozycja 39**

Czy Zamawiający dopuści tupfery sterylne pakowane a’5szt x 50 z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 42 poz.39 **dopuści** tupfery sterylne pakowane a’5szt x 50 z przeliczeniem zamawianej ilości **i spełnienia pozostałych wymogów SIWZ.**

**Pytanie 185**

**Część 42, pozycja 44**

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

**Odpowiedź**

**Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 186**

**Część 44**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby cały asortyment w pakiecie pochodził od jednego producenta?

**Odpowiedź**

**Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 187**

**Część 44, poz. 1, 3**

Czy Zamawiający dopuści standardową igłę odwrotnie tnącą?

**Odpowiedź**

**Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 188**

**Część 44, poz. 1, 3**

Czy Zamawiający dopuści igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną bez opisu katalogowego „z precyzyjnym ostrzem typu micro-point”?

**Odpowiedź**

**Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 189**

**Część 44, poz. 11-13**

Czy Zamawiający dopuści igłę ze szwem o dł. 75cm?

**Odpowiedź**

**Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 190**

**Część 49, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=50szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 49 poz 1 **dopuści p**odanie ceny za op=50szt z przeliczeniem zamawianej ilości **zgodnie z SIWZ.**

**Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 191**

**Część 49, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści fartuch z mankietem poliestrowym?

**Odpowiedź**

Zamawiający **dopuści** fartuch z mankietem poliestrowym, **pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 192**

**Część nr 5 Poz.1**

Czy Zamawiający dopuści dren Kehra sylikonowy, opakowanie wewnętrzne wykonane z folii, opakowanie zewnętrzne papierowo-foliowe, długość ramion 45x18 cm przy każdym rozmiarze?

**Odpowiedź**

**Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 193**

**Część nr 14 Poz. 14** Czy Zamawiający dopuści kieliszki pakowane po 90 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części Poz. 14 **dopuści** kieliszki pakowane po 90 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości **zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 194**

**Część nr 14 Poz. 14**

Czy Zamawiający dopuści kieliszki na leki o pojemności 30ml?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części Poz. 14 **dopuści** kieliszki na leki o pojemności 30ml.

**Pytanie 195**

**Część nr 14,Poz. 1** Czy Zamawiający dopuści szyny do palców 230x20mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części nr 14,poz. 1 **dopuści** szyny do palców 230x20mm, **pozostałe parametry bez zmian.**

**Pytanie 196**

**Część nr 14 Poz. 2** Czy Zamawiający dopuści szyny do palców 460x20mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części nr 14,Poz. 2 **dopuści** szyny do palców 460x20mm, **pozostałe parametry bez zmian**

**Pytanie 197**

**Część nr 14** Poz. 22 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie do osobnego pakietu poz. nr 14? Wyłączenie wyżej wymienionych pozycji umożliwi złożenie ważnej, konkurencyjnej oferty

**Odpowiedź**

**Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 198**

**Część 14 Poz. 7** Czy nie zaszła omyłka pisarska, podana jest średnica dna 13 mm, czy nie powinno być 13 cm?

**Odpowiedź**

W części 14 Poz. 7 właściwy opis to Pojemnik do zużytych igieł 2 l,średnica dna **13 cm.**

**Zamawiający poprawia opis przedmiotu zamówienia w Części 14 poz.7.**

**Pytanie 199**

**Część 14**

**Poz. 3-4** Czy Zamawiający odstąpi od wymogu „na ostrzu wygrawerowane numer ostrza i nazwa producenta”?

**Odpowiedź**

**Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 200**

**Część nr 10, pozycja nr 1 –** Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych mechaniczny bez wymiennika ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,9999, wirusowej 99,9999 waga 30 g, przestrzeń martwa 30 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny?

**Odpowiedź**

Zamawiający **dopuści** jako produkt równoważny filtr oddechowy dla dorosłych mechaniczny bez wymiennika ciepła i wilgoci, skuteczność filtracji bakteryjnej 99,9999, wirusowej 99,9999 waga 30 g, przestrzeń martwa 30 ml, objętość 150-1500 ml, oporność 1,0 przy 30 l/min, z portem do kapnografii, ze złączem 22M/15F-22F/15M, sterylny.

**Pytanie 201**

**Część nr 10, pozycja nr 1 –** Czy zamawiający dopuści filtr dopuszczony do stosowania u dorosłych i dużych dzieci?

**Odpowiedź**

Zamawiający **dopuści** filtr dopuszczony do stosowania u dorosłych i dużych dzieci.

**Pytanie 202**

**Część nr 10, pozycja nr 3 –** Czy zamawiający wyłączy z części nr 10 pozycję nr 3 i utworzy z niej osobną część lub umożliwi składanie ofert na pozycje w obrębie tej części?

**Odpowiedź**

**Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 203**

**Część nr 11, pozycja nr 1 –** Czy zamawiający dopuści maskę krtaniową w opakowaniu typu papier/folia, z nazwą wytwórcy i nazwą handlową na opakowaniu, ze znakiem CE na opakowaniu?

**Odpowiedź**

**Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 204**

**Część nr 11, pozycja nr 4 –** Czy zamawiający dopuści przedłużenie giętkie karbowane w środku?

**Odpowiedź**

**Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 205**

**Część nr 36, pozycja nr 1 –** Czy zamawiający dopuści myjki nasączone jednostronnie, o gramaturze 100g, spełniające wymienione normy:  
EN ISO 13485:2012  
EN ISO 14971:2012  
EN 980:2008  
EN 1041:2008  
EN ISO 15223-1: 2012  
EN ISO 10993-1: 2009  
EN ISO 10993-5: 2009  
EN ISO 10993-10: 2009  
EN 62366:2008  
93/42/EC  
2007/47/EC?

**Odpowiedź**

**Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 206**

**Część nr 36, pozycja nr –** Czy zamawiający odstąpi od zapisu „dokument potwierdzający przeprowadzenie badań czystości mikrobiologicznej, nie starszych niż z 2013 roku, na nieobecność Pseudomonas aeruginosa, Candida albicans oraz Escherichia coli”?

**Odpowiedź**

**Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 207**

**Część nr 50, pozycja nr 1 –** Czy zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania dróg oddechowych do rurek intubacyjnych z możliwością rozłączenia cewnika, z zaworem kontroli siły ssania z możliwości manualnego zablokowanie poprzez obrót o 90 lub 180 stopni, zamiast portu do podawania leków – port MDI do podawania leków z końcówką luer, z kolorystycznym oznaczeniem rozmiaru zgodnym ze standardem ISO, bez elastycznej przedłużki?

**Odpowiedź**

**Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 208**

**Część nr 50, pozycja nr 1 –** Czy zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania dróg oddechowych do rurek intubacyjnych z możliwością rozłączenia cewnika, z zaworem kontroli siły ssania z możliwości manualnego zablokowanie poprzez obrót o 90 lub 180 stopni, zamiast portu do podawania leków – port MDI do podawania leków z końcówką luer, z kolorystycznym oznaczeniem rozmiaru zgodnym ze standardem ISO, bez elastycznej przedłużki w rozmiarze od 10-16?

**Odpowiedź**

**Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 209**

Dotyczy Części nr 22 pozycja 12 : Czy zamawiający dopuści testy o odczycie po 10 s?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części nr 22 poz 12 **dopuści t**esty o odczycie po 10 s.

**Pytanie 210**

Dotyczy Części nr 22 pozycja 12 : Czy zamawiający dopuści testy w opakowaniu po 24 sztuki? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części nr 22 poz 12 **dopuści** testy w opakowaniu po 24 sztuki. Wielkość zapotrzebowania należy odpowiednio przeliczyć **zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 211**

**Pakiet 42, poz. 10-11**

Czy Zamawiający dopuści maseczki medyczne z mocowaniem z formie elastycznych uszu?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Pakiecie 42, poz. 10-11 **dopuści** maseczki medyczne z mocowaniem z formie elastycznych uszu pod **warunkiem spełnienia pozostałych parametrów SIWZ.**

**Pytanie 212**

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 1 pozycja 1h dopuści igłę typu Microlance o długości 0,5 x 19 mm?

**Odpowiedź**

**Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 213**

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 1 pozycja 2 ( podpunkty a,b,c,d) strzykawki dwuczęściowe z czytelną, nieścieralną nominalną skalą bez rozszerzenia?

**Odpowiedź**

**Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 214**

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 1 pozycja 2d dopuści produkt pakowany po 80 szt, z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Pakiecie 1 pozycja 2 d **dopuśc**i produkt pakowany po 80 szt, z odpowiednim przeliczeniem ilości **zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 215**

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 1 pozycja 3 strzykawke trzyczęściową do pompz pojedyńczą skalą i  zrozszerzeniem 50/60 ml?

**Odpowiedź**

**Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 216**

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 1 pozycja 4 strzykawke bursztynową, trzyczęściową do pompz pojedyńczą skalą i  zrozszerzeniem 50/60 ml?

**Odpowiedź**

**Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 217**

Czy zamawiający wydzieli z pakietu 1 pozycję 7, co umozliwii złożenie konkurencyjnych ofert?

**Odpowiedź**

**Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 218**

Czy zamawiający wydzieli z pakietu1  pozycję10, 11,12,13 umozliwi to złozenie konkurencyjnej oferty?

**Odpowiedź**

**Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 219**

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 2 pozycja 1 dopuści analogiczny przyrząd o paramatrach: komora kroplowa PCV bez DEHP, 20 kropli/ min z filtrem 15 µm, przezroczysta, odpowietrznik komory kroplowej Spike ABS, igla czterokanalowa/ stożek Kompatybilny z lipidami Zacisk rolkowy z miejscem do przypięcia drenu i zabezpieczenie kolca po użyciu (podwieszenie), PCV bez zawartości DEHP, lateksu, bisphenol A długość drenu 150cm, mleczny/ zmatowiony Objętość wypelnienia drenu 11 mlśrednica wewnętrzna drenu 3 mm, sterylny - EOZlącze luer lock stale Komora kroplowa o dlugości 57mm na opakowaniu jednostkowym oznaczenie o braku latexu i DEHP, data ważności – 4 lata od daty produkcji.

**Odpowiedź**

**Zamawiający nie dopuści w Części 2 poz.1 wyżej opisanego przyrządu.**

Zamawiający doprecyzowuje opis przedmiotu zamówienia w powyższej pozycji poprzez dodanie w Formularzu cenowym w Części 2 poz. 1 następujących wymagań **„elastyczna komora kroplowa o długości min. 50 mm, (…), dren przezroczysty o długości 1500 mm”.**

**Pytanie 220**

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 7 pozycja 1 koreczek do kaniuli z trzpieniem powyżej krawędzi korka?

**Odpowiedź**

Zamawiający w pakiecie 7 pozycja 1 **nie dopuści** koreczków do kaniuli z trzpieniem powyżej krawędzi korka.

**Pytanie 221**

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 7 pozycja 3 Kaniule wykonaną z biokampatybilnego poliuretanu (vialon) z załączonymi do oferty opublikowanymi badaniami klinicznym na biokompatybilność poliuretanu potwierdzającymi  wpływ rodzaju materiału  na ryzyko powstawania zakrzepowego zapalenia żył, z samodomykającym się korkiem portu bocznego, z zastawką antyzwrotną zapobiegająca zwrotnemu wypływowi krwi w momencie wkłucia, minimum pięć wtopionych na całej długości kaniuli pasków rtg?

**Odpowiedź**

**Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 222**

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 7 pozycja 3 następujące prędkosci przepływów kaniul:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3a | o przepływie: 42 ml/min | 0,9 x 25 mm |
| 3b | o przepływie: 67 ml/min | 1,1 x 32 mm |
| 3c | o przepływie: 103 ml/min | 1,3 x 32 mm |
| 3d | o przepływie: 103 ml/min | 1,3 x 45 mm |
| 3e | o przepływie: 270 ml/min | 2,0 x 45 mm |

**Odpowiedź**

Zamawiający w pakiecie 7 pozycja 3 **nie dopuści** kaniul z w/w prędkościami przepływów .

**Pytanie 223**

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 7 pozycja 4 Kaniula dożylna przeznaczona do małych, delikatnych żył   u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i osób starszych.

Posiadająca wyjmowany uchwyt w którym schowane są skrzydełka kaniuli,ułatwiające kaniulację naczynia. Bez dodatkowego portu górnego. Kaniula widoczna w promieniach RTG, 6 wtopionych pasków radiocieniujących. Wykonana z unikalnego poliuretanu, biokompatybilnego, o potwierdzonym klinicznie wpływie na zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakrzepowego zapalenia żył. Dodatkowy otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji (system 3-krotnego potwierdzenia wypływu krwi). Sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo, Pakowane po 50 sztuk w opakowaniu.

24 G – przepływ 19 ml

1. przepływ 14 ml

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuści** w pakiecie 7 pozycja 4 Kaniuli dożylnej przeznaczonej do małych, delikatnych żył   u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i osób starszych.

Posiadająca wyjmowany uchwyt w którym schowane są skrzydełka kaniuli,ułatwiające kaniulację naczynia. Bez dodatkowego portu górnego. Kaniula widoczna w promieniach RTG, 6 wtopionych pasków radiocieniujących. Wykonana z unikalnego poliuretanu, biokompatybilnego, o potwierdzonym klinicznie wpływie na zmniejszenie ryzyka wystąpienia zakrzepowego zapalenia żył. Dodatkowy otwór przy ostrzu igły umożliwiający natychmiastowe wzrokowe potwierdzenie wejścia do naczynia podczas kaniulacji (system 3-krotnego potwierdzenia wypływu krwi). Sterylna, jednorazowego użytku, pakowana pojedynczo, Pakowane po 50 sztuk w opakowaniu.

24 G – przepływ 19 ml

1. przepływ 14 ml

**Pytanie 224**

Czy z uwagi na szczególną sytuację sanitarno-epidemiologiczna w kraju i utrudnienia w dostarczeniu ofert przez kurierów, Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę formy komunikacji i zgodzi się na przesłanie oferty w wyznaczonym terminie podpisanej podpisem kwalifikowanym drogą elektroniczną mailem lub poprzez platformę.

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie wyraża** zgody na zmianę formy komunikacji i na przesłanie oferty w wyznaczonym terminie podpisanej podpisem kwalifikowanym drogą elektroniczną mailem lub poprzez platformę.

**Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

**Pytanie 225**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 miejsc po przecinku?

Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza   
się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet czterech miejsc po przecinku,   
dla wyrobów masowych, wówczas cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie wyraża zgody** na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 miejsc po przecinku.

**Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

**Pytanie 226**

**Część 10 Poz. 1** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie filtra mechanicznego, o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej >99,999% i minimalnej objętości oddechowej 200ml? Reszta parametrów zgodna z wymaganiami.

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie wyraża zgody** na zaoferowanie filtra mechanicznego, o skuteczności filtracji bakteryjnej i wirusowej >99,999% i minimalnej objętości oddechowej 200ml.

**Pytanie 227**

**Część 50**

**Poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zamkniętego systemu do odsysania dróg oddechowych do rurek intubacyjnych bez rozłączania układu oddechowego. Blokada dostępu do pacjenta w postaci mechanicznej zastawki, bezzwrotny port do płukania cewnika, przycisk do kontroli siły ssania z zabezpieczeniem przed przypadkowym użyciem, barwny kod rozmiaru cewnika oraz numeryczne oznaczenie rozmiaru na cewniku, mocny, przezroczysty rękaw zabezpieczający cewnik, łącznik kątowy podwójnie obrotowy, cewnik z atraumatycznym końcem, dobrze widoczny znacznik kontrolny całkowitego wycofania cewnika. Skład zestawu:

* zamknięty system do odsysania 24H
* klucz do rozłączania elastyczna przedłużka
* naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu
* Rozmiar 10-16

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 50 poz.1 **wyraża zgodę** na zaoferowanie zamkniętego systemu do odsysania dróg oddechowych do rurek intubacyjnych bez rozłączania układu oddechowego. Blokada dostępu do pacjenta w postaci mechanicznej zastawki, bezzwrotny port do płukania cewnika, przycisk do kontroli siły ssania z zabezpieczeniem przed przypadkowym użyciem, barwny kod rozmiaru cewnika oraz numeryczne oznaczenie rozmiaru na cewniku, mocny, przezroczysty rękaw zabezpieczający cewnik, łącznik kątowy podwójnie obrotowy, cewnik z atraumatycznym końcem, dobrze widoczny znacznik kontrolny całkowitego wycofania cewnika. Skład zestawu:

* zamknięty system do odsysania 24H
* klucz do rozłączania elastyczna przedłużka
* naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu
* **Rozmiar 10-16**

**Pytanie 228**

**Część 50 Poz. 2**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zamkniętego systemu do odsysania dróg oddechowych do rurek intubacyjnych bez rozłączania układu oddechowego. Blokada dostępu do pacjenta w postaci mechanicznej zastawki, bezzwrotny port do płukania cewnika, przycisk do kontroli siły ssania z zabezpieczeniem przed przypadkowym użyciem, barwny kod rozmiaru cewnika oraz numeryczne oznaczenie rozmiaru na cewniku mocny, przezroczysty rękaw zabezpieczający cewnik, łącznik kątowy podwójnie obrotowy, cewnik z atraumatycznym końcem dobrze widoczny znacznik kontrolny całkowitego wycofania cewnika. Skład zestawu:

* zamknięty system do odsysania 72H
* klucz do rozłączania elastyczna przedłużka
* naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu
* Rozmiar 10-16

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 50 poz.2.**nie wyraża zgody** na zaoferowanie zamkniętego systemu do odsysania dróg oddechowych do rurek intubacyjnych bez rozłączania układu oddechowego. Blokada dostępu do pacjenta w postaci mechanicznej zastawki, bezzwrotny port do płukania cewnika, przycisk do kontroli siły ssania z zabezpieczeniem przed przypadkowym użyciem, barwny kod rozmiaru cewnika oraz numeryczne oznaczenie rozmiaru na cewniku mocny, przezroczysty rękaw zabezpieczający cewnik, łącznik kątowy podwójnie obrotowy, cewnik z atraumatycznym końcem dobrze widoczny znacznik kontrolny całkowitego wycofania cewnika. Skład zestawu:

* zamknięty system do odsysania 72H
* klucz do rozłączania elastyczna przedłużka
* naklejki do oznaczenia daty wymiany zestawu
* Rozmiar 10-16

**Pytanie 230**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §6 ust. 1 tiret 1 na następujący: „ w wysokości 0,2% wadliwego towaru, w przypadku kiedy Wykonawca nie wymieni towaru na wolny od wad w ciągu 3 dni roboczych”?

**Odpowiedź**

**Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

**Pytanie 231**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych wynikających z §6 ust. 1 tiret 2 do 0,2%?

**Odpowiedź**

**Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

**Pytanie 232**

**Pytania dot. wzoru umowy:**

Czy Zamawiający zgadza się aby prawo do odstąpienia od umowy przysługiwało mu w razie co najmniej trzykrotnego uchybienia po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy?

**Odpowiedź**

**Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

**Pytanie 233**

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

**Odpowiedź**

**Tak. Zgodnie z zapisami w SIWZ.**

**Pytanie 234**

1. Jaki procent ilości wyrobów określonej w umowie zostanie przez Zamawiającego na pewno zamówiony?

**Odpowiedź**

Zgodnie z rozdziałem III ust.3 SIWZ Zamawiający określił szacunkowe zapotrzebowanie na okres obowiązywania umowy na podstawie zużycia zamawianego asortymentu.

**Pytanie 235**

1. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej ze zmiany obowiązującej stawki VAT, przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

**Odpowiedź**

Zamawiający **doprecyzowuje** zapis § 3 ust.4 projektu umowy w powyższym zakresie.

**Pytanie 236**

Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

**Odpowiedź**

**Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

**Pytanie 237**

**Pakiet 30, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści serwety w rozmiarze 200 x 150 cm?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Pakiecie 30, poz. 2 **dopuści** serwety w rozmiarze 200 x 150 cm.

**Pytanie 238**

**Pakiet 30, poz. 6**

Czy Zamawiający dopuści fartuchy wykonane z włókniny o gramaturze 20g/m2 i poliestrowych mankietach?

**Odpowiedź**

Zamawiający **dopuści** fartuchy wykonane z włókniny o gramaturze 20g/m2 i poliestrowych mankietach.

**Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 239**

**Pakiet 40, poz. 1**

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby rękawiczki spełniały normę 374-3?

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie odstąpi** od wymogu aby rękawice spełniały normę 374-3 **lub równorzędną.**

**Pytanie 240**

**Pakiet 40, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości 0,07 mm?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Pakiecie 40, poz. 1 **dopuści r**ękawice o grubości 0,07 mm.

**Pytanie 241**

**Pakiet 42, poz. 10-11**

Czy Zamawiający wyłączy wyżej wymienione pozycje i utworzy z nich odrębny pakiet?

**Odpowiedź**

**Zgodnie z SIWZ**

**Pytanie 242**

**Pakiet 42, poz. 46**

Czy Zamawiający dopuści watę bawełnianą?

**Odpowiedź**

Zamawiający w pakiecie 42 poz 46 **dopuści** watę bawełnianą.

**Pytanie 243**

**Pytania dot. siwz:**

Czy w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce i coraz większym ryzykiem związanym z brakiem możliwości dostarczenia dokumentów do postępowań przetargowych w formie papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu składania ofert na formę elektroniczną – dokumenty podpisane bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym? W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o wskazanie sposobu przekazania dokumentów w formie elektronicznej.

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie wyraża zgody** na zmianę sposobu składania ofert na formę elektroniczną – dokumenty podpisane bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

**Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

**Pytanie 244**

**Dotyczy Części 21:**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (Lp. 1a-g) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 21 poz. 1a-g **nie wyłączy** rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (Lp. 1a-g) **oraz nie utworzy odrębnego pakietu**

**Pytanie 245**

**Dotyczy Części 21:**Czy Zamawiający dopuści rękawy papierowo-foliowe oznakowane znakiem CE na rękawie, a dokładnie na etykiecie umieszczonej wewnątrz roli rękawa i na opakowaniu zbiorczym?

**Odpowiedź**

Zamawiający w Części 21 **nie dopuści** rękawów papierowo-foliowych oznakowanych znakiem CE na rękawie, a dokładnie na etykiecie umieszczonej wewnątrz roli rękawa i na opakowaniu zbiorczym.

**Dotyczy projektu umowy:**

**Pytanie 246**

Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 3 ust. 2 poprzez nadanie mu brzmienia:  
Ceny jednostkowe mogą ulec zmianie, odpowiednio do zmian wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz wzrostu kuru walut o więcej niż 5%.

**Odpowiedź**

**Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

**Pytanie 247**

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastąpienia w § 6 ust. 1 użytego określenia „opóźnienia” określeniem „zwłoki”?

**Odpowiedź**

**Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

**Pytanie 249**

Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 10 ust. 1 poprzez dodanie punktu e) o treści:  
„e) wzrostu średniego kursu walut (euro, dolar) o więcej niż 5%”, a co za tym idzie   
w § 10 ust. 2 i 5 dodanie po literze „d” litery „e”

**Odpowiedź**

**Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

**Pytanie 250**

Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 11 ust. 1 poprzez dodanie pkt. 4) o treści:  
„4) wzrostu średniego kursu walut (euro, dolar) o więcej niż 5%”

**Odpowiedź**

**Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

**Pytanie 251**

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę § 12 ust. 2 poprzez dodanie zdania drugiego o treści:  
„Przed wdaniem się w spór sądowy strony zobowiązują się do przeprowadzenia negocjacji w celu jego ugodowego załatwienia”.

**Odpowiedź**

Zamawiający **doprecyzowuje** zapis w § 12 projektu umowy.

**Pytanie 252**

1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust.1:

1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną:
2. - w wysokości **0,5 %** wartości **brutto** wadliwego towaru (ilość, jakość, itp.)
3. - w wysokości **0,5 %** wartości brutto niedostarczonego towaru w przypadku opóźnienia w wykonaniu dostawy, za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia, w którym zamówienie powinno być zrealizowane do dnia ostatecznego przyjęcia bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zamawianego towaru,
4. **jednak nie więcej niż 10% wartości brutto wadliwego lub niedostarczonego w terminie towaru.**
5. - w wysokości 8 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy, o której mowa w § 3 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy

**Odpowiedź**

**Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.**

**Pytanie 253**

**Pakiet 40**

W związku ze zmianą stanu prawnego dotyczącego ŚOI, wejściem w życie rozporządzenia unijnego PPER 2016/425/UE zastępującego dyrektywę 89/686/EWG oraz ustaleniem okresu przejściowego, prosimy o potwierdzenie możliwości zaoferowania rękawic spełniających normy EN 374 – 1 (z wył. pkt. 5.3.2), 2, 3 (zgodnie z dyrektywą) lub normy EN ISO 374-1, 2, 4, 5 i EN ISO 16523-1 (zgodnie z rozporządzeniem).

**Odpowiedź**

Zamawiający w Pakiecie 40 **wyraża zgodę** na zaoferowanie rękawic spełniających normy EN 374 – 1 (z wył. pkt. 5.3.2), 2, 3 (zgodnie z dyrektywą) lub normy EN ISO 374-1, 2, 4, 5 i EN ISO 16523-1 (zgodnie z rozporządzeniem).

**Pytanie 254**

Pytanie nr 1-Prosimy zamawiającego o dopuszczenie w części nr 36 myjek z następującym opisem:

Duża myjka o wymiarach nie mniejszych niż 24 cm x 20 cm, grubość co najmniej 0,5 cm

gramatura nie mniejsza niż 120 g/m2 wykonana z włókna poliestrowego.

Myjka nasączona hypoalergicznym żelem myjącym ph 5,5, aktywowanym pod wpływem wody,bardzo wydajna i praktyczna w użyciu ze względu na swoje wymiary i dużą zawartość żelu.Zarejestrowana jako kosmetyk, posiadająca Raport Bezpieczeństwa wyrobu kosmetycznego.Opakowanie handlowe 12 szt.

**Odpowiedź**

Zamawiający **nie dopuści** w Części nr 36 myjek z opisem jak wyżej.

**Pytanie 255**

Pytanie nr 2-Prosimy zamawiającego o możliwość wyceny w opakowaniach handlowych po 12 szt tj 667 op

**Odpowiedź**

Zamawiający **wyraża zgodę** na możliwość wyceny w opakowaniach handlowych po 12 szt zgodnie z SIWZ.

**Kierownik Zamawiającego**

**Agnieszka Lasowa**