Lidzbark Warmiński, 21.11.2018 r.

P.T.

### Wykonawcy

### Znak sprawy: ZOZ.V-270-22/ZP/18

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę do Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Lidzbarku Warmińskim tomografu komputerowego z adaptacją pomieszczeń na pracownię TK.

Zgodnie z art. 38 ust. 2, 4 Ustawy prawo zamówień publicznych, Zamawiający przekazuje wyjaśnienia do zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego.

Pytanie 1

Dotyczy zał. nr 1  do SIWZ , VI WSTRZYKIWACZ KONTRASTU, pkt 33:

Czy zamawiający zaakceptuje dwukanałowy wstrzykiwacz kontrastu MEDRAD Stellant CTD umożliwiający pracę na jednym zestawie wkładów o certyfikowanej sterylności przez 12h? Praca na zestawach dwunastogodzinnych wymaga od użytkownika wyłącznie zmiany drenów dla kolejnych pacjentów analogicznie do systemów bezwkładowych. Ponadto użytkownik zyskuje możliwość pracy w zakresie ciśnień do 325 PSI, generowanie dużych prędkości przepływu bez względu na lepkość 
i stężenie środka kontrastowego czy możliwość symultanicznego podania kontrastu i soli fizjologicznej z regulacją proporcji- funkcje nieosiągalne dla systemów bezwkładowych. Podstawowe parametry systemu Stellant:

·           funkcja automatycznego napełniania

·           funkcja testowania drożności naczyń poprzez zintegrowaną iniekcję soli fizjologicznej

·           limit ciśnienia szczytowego w zakresie 50 PSI - 325 PSI (325 kPa - 2241 kPa)

·           prędkość przepływu w zakresie ≥ 0,1-10ml/s, możliwość regulacji skokiem ≤ 0,1

·           możliwość zapisania i odtworzenia 250 protokołów badań pogrupowanych wg regionów anatomicznych

·           możliwość opóźnienia wlewu w zakresie ≥ 0-300 s

·           możliwość zastosowania wkładów sterylnych jedno i wielorazowych przeznaczonych do napełnienia środkiem kontrastowym dowolnego producenta.

·           Ogrzewacze kontrastu i soli fizjologicznej

·           Wstrzykiwacz z możliwością integracji z tomografem

Wyjaśnienie:

Zamawiający zmienia treść parametru określonego w poz. 33 zał. Nr 1 do SIWZ, w następujący sposób:

| 33 | Automatyczny, 2-kanałowy, wkładowy wstrzykiwacz kontrastu. Wskazać nazwę, typ producenta, rok produkcji 2018 | TAK opisać |  |
| --- | --- | --- | --- |

Pytanie 2

Dotyczy zał. nr 1  do SIWZ , VI WSTRZYKIWACZ KONTRASTU, pkt 33:

„Czy zamawiający będzie oczekiwał dostarczenia wstrzykiwacza z możliwością zdalnej diagnostyki serwisowej (analogicznie jak opisano w pkt109 dot. tomografu komputerowego) z możliwością oceny technicznej poszczególnych modułów? Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego, że objęcie zdalnym nadzorem wyłącznie Tomografu nie chroni szpitala przed przestojem w funkcjonowaniu pracowni wynikającym z awarii wstrzykiwacza.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza zdalną diagnostykę serwisową wstrzykiwacza z możliwością oceny technicznej poszczególnych modułów.

Pytanie 3

„Czy zamawiający oczekuje możliwości sterowania wstrzykiwaczem z konsoli Tomografu w zakresie redagowania i przywoływania protokołów badań (objętość kontrastu, prędkość przepływu etc.)? „

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści (nie wymaga) możliwość sterowania wstrzykiwaczem z konsoli Tomografu w zakresie redagowania i przywoływania protokołów badań (objętość kontrastu, prędkość przepływu etc.).

Pytanie 4

W związku dostawą tomografu komputerowego prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga dostarczenia licencji na podłączenie dostarczanego urządzenia do systemu RIS/PACS Zamawiającego na koszt Wykonawcy?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga dostarczenia licencji na podłączenie dostarczanego urządzenia do systemu RIS/PACS Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

Pytanie 5

Czy Zamawiający wymaga integracji i konfiguracji dostarczanego urządzenia z posiadanym systemem RIS/PACS na koszt Wykonawcy?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga integracji i konfiguracji dostarczanego urządzenia z posiadanym systemem RIS/PACS na koszt Wykonawcy.

Pytanie 6

W związku z tym, że na całość przedmiotu zamówienia składa się dostawa sprzętu oraz jego uruchomienie prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga, aby całość przedmiotu zamówienia w tym elementy zapewniające poprawną komunikację tomografu komputerowego z systemem RIS/PACS były objęte gwarancją na okres jak w SIWZ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga, aby całość przedmiotu zamówienia w tym elementy zapewniające poprawną komunikację tomografu komputerowego z systemem RIS/PACS były objęte gwarancją na okres jak w SIWZ.

Pytanie 7

Dotyczy zał. nr 1  do SIWZ , III. GENERATOR I LAMPA RTG, pkt 13

Zamawiający w punkcie 13 wymaga wartości maksymalnego napięcia anody min. 135 kV. Taki wymóg uniemożliwia nam złożenie oferty na jakikolwiek tomograf min. 16 warstwowy naszej firmy a w dobie ochrony radiologicznej i świadomości pacjentów o narażeniu na promieniowanie rentgenowskie jest wręcz szkodliwe, niekorzystne dla Zamawiającego. Z uwagi na powyższe, czy Zamawiający dopuści maksymalne napięcie anody min. 130 kV, co umożliwi nam złożenie ważnej oferty?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści maksymalnego napięcia anody min. 130 kV.

Pytanie 8

Dotyczy zał. nr 1  do SIWZ, V. SYSTEM SKANOWANIA, pkt 21

Zamawiający w punkcie 21 wymaga wartości maksymalnego zakresu badania przy ciągłym skanie spiralnym/helikalnym, bez przerwy na chłodzenie lampy (akwizycja z maksymalną liczbą warstw) min. 160 cm. Taki wymóg uniemożliwia nam złożenie oferty na jakikolwiek tomograf min. 16 warstwowy naszej firmy oraz stanowi sztuczne ograniczenie uczciwej konkurencji ze względu na niewielkie różnice w zakresie badania. Z uwagi na powyższe czy Zamawiający dopuści maksymalny zakres badania przy ciągłym skanie spiralnym/helikalnym, bez przerwy na chłodzenie lampy (akwizycja z maksymalną liczbą warstw) min. 153 cm, co umożliwi nam złożenie ważnej oferty?

Wyjaśnienie:

Zamawiający  nie dopuści maksymalnego zakresu badania przy ciągłym skanie spiralnym/helikalnym, bez przerwy na chłodzenie lampy (akwizycja z maksymalną liczbą warstw) min. 153 cm.

Pytanie 9

Dotyczy zał. nr 1  do SIWZ , V. SYSTEM SKANOWANIA, pkt 23

Zamawiający w punkcie 23 wymaga wartości maksymalnej długości topogramu min. 160 cm. Taki wymóg uniemożliwia nam złożenie oferty na jakikolwiek tomograf min. 16 warstwowy naszej firmy oraz stanowi sztuczne ograniczenie uczciwej konkurencji ze względu na niewielkie różnice w zakresie topogramu. Z uwagi na powyższe, czy Zamawiający dopuści maksymalną długość topogramu min. 150 cm, co umożliwi nam złożenie ważnej oferty?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści maksymalnej długości topogramu min. 150 cm.

Pytanie 10

Dotyczy zał. nr 1  do SIWZ , V. SYSTEM SKANOWANIA, pkt 24

Zamawiający w punkcie 24 wymaga wartości ilości akwizycyjnych pól skanowania min. 2. Taki wymóg uniemożliwia nam złożenie oferty na jakikolwiek tomograf min. 16 warstwowy naszej firmy oraz stanowi sztuczne ograniczenie uczciwej konkurencji ze względu na dostępne różne technologie ograniczania ekspozycji pacjenta, co więcej większa liczba pól skanowania może niekorzystnie wpłynąć na przebieg badania w sytuacji konieczności powtarzania badania ze względu na niedostosowania zawczasu obszaru skanowania do potencjalnych zmian lub znalezisk chorobowych u badanego pacjenta. Z uwagi na powyższe, czy Zamawiający dopuści ilość akwizycyjnych pól skanowania min. 1, co umożliwi nam złożenie ważnej oferty?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści min. 1 akwizycyjnego pola skanowania.

Pytanie 11

Dotyczy zał. nr 1  do SIWZ , V. SYSTEM SKANOWANIA, pkt 26

Zamawiający w punkcie 26 wymaga maksymalnego, rekonstruowanego pola obrazowania FOV [cm], bez określenia jego wielkości, co stanowi błąd formalny i może prowadzić od unieważnienia postępowania. Z uwagi na powyższe, czy Zamawiający wprowadzi wartość parametru wymaganego min 50 oraz punktację parametrów dodatkowo ocenianych w sposób następujący: < 70 cm – 0 pkt, ≥ 70 cm – 2 pkt?

| 26 | Maksymalne, rekonstruowane pole obrazowania FOV [cm] | ≥ 50 | < 70 cm – 0 pkt ≥ 70 cm – 2 pkt |
| --- | --- | --- | --- |

Wyjaśnienie:

Zamawiający określa maksymalne, rekonstruowane pole obrazowania FOV [cm] na ≥ 50.

Powyższa zmiana powoduje zmianę treści SIWZ.

Zamawiający nie wyraża zgody na punktację w/w parametru.

Pytanie 12

Dotyczy zał. nr 1  do SIWZ , VII. KONSOLA OPERATORSKA, pkt 55

Zamawiający określa parametr punktu 55, automatyczne ustawianie zakresu badania, dla danego pacjenta i protokołu badania, na podstawie znaczników anatomicznych, jako parametr dodatkowo oceniany, a nie uwzględnił jego punktacji, co stanowi błąd formalny i może prowadzić od unieważnienia postępowania. Z uwagi na powyższe, czy Zamawiający wprowadzi punktację parametrów dodatkowo ocenianych min. TAK – 1 pkt, NIE – 0 pkt?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wprowadzi punktacji w/w parametru. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zamawiający wprowadza pod Tabelą stanowiącą zał. Nr 1 do SIWZ- zapis doprecyzowujący status parametru określonego w pozycji 55, następującej treści:

„Odpowiedzi „TAK” lub „NIE” udzielone w poz. 55-57 nie będą oceniane. Mają charakter informacyjny. Natomiast zgodnie z rozdz. X ust. 3 SIWZ Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich wierszy i kolumn w Tabeli, zgodnie z zakresem określonym w  tych kolumnach i wierszach.”

Pytanie 13

Dotyczy zał. nr 1  do SIWZ , VII. KONSOLA OPERATORSKA, pkt 56

Zamawiający określa parametr punktu 56, automatyczny dobór napięcia anodowego w protokołach badań w zależności od badanej anatomii i rodzaju badania, jako parametr dodatkowo oceniany, a nie uwzględnił jego punktacji, co stanowi błąd formalny i może prowadzić od unieważnienia postępowania. Z uwagi na powyższe, czy Zamawiający wprowadzi punktację parametrów dodatkowo ocenianych min. TAK – 1 pkt, NIE – 0 pkt?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wprowadzi punktacji w/w parametru. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zamawiający wprowadza pod Tabelą stanowiącą zał. Nr 1 do SIWZ- zapis doprecyzowujący status parametru określonego w pozycji 56, następującej treści:

„Odpowiedzi „TAK” lub „NIE” udzielone w poz. 55-57 nie będą oceniane. Mają charakter informacyjny. Natomiast zgodnie z rozdz. X ust. 3 SIWZ Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich wierszy i kolumn w Tabeli, zgodnie z zakresem określonym w  tych kolumnach i wierszach.”

Pytanie 14

Dotyczy zał. nr 1  do SIWZ , VII. KONSOLA OPERATORSKA, pkt 57

Zamawiający określa parametr punktu 57, możliwość wyświetlenia bezpośrednio w interfejsie użytkownika krótkich prezentacji instruktażowych, pokazujących w jaki sposób zoptymalizować badanie i zużycie skanera, jako parametr dodatkowo oceniany, a nie uwzględnił jego punktacji, co stanowi błąd formalny i może prowadzić od unieważnienia postępowania. Z uwagi na powyższe, czy Zamawiający wprowadzi punktację parametrów dodatkowo ocenianych min. TAK – 1 pkt, NIE – 0 pkt?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wprowadzi punktacji w/w parametru. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zamawiający wprowadza pod Tabelą stanowiącą zał. Nr 1 do SIWZ- zapis doprecyzowujący status parametru określonego w pozycji 57, następującej treści:

„Odpowiedzi „TAK” lub „NIE” udzielone w poz. 55-57 nie będą oceniane. Mają charakter informacyjny. Natomiast zgodnie z rozdz. X ust. 3 SIWZ Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich wierszy i kolumn w Tabeli, zgodnie z zakresem określonym w  tych kolumnach i wierszach.”

Pytanie 15

Dotyczy zał. nr 1  do SIWZ , X. POZOSTAŁE WYMAGANIA, pkt 90 oraz 91

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie systemu UPS umożliwiającego podtrzymanie pracy konsoli operatorskiej i dostarczanych konsol lekarskich na czas potrzebny do prawidłowego zamknięcia systemu komputerowego min. 3 min?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 34 i 35.

Pytanie 16

Dotyczy zał. nr 1  do SIWZ, IV. DETEKTORY, pkt 19

Zamawiający w punkcie 19 wymaga grubości najcieńszej dostępnej warstwy w trybie min. 16  warstw poniżej lub równej 0,6 mm. Czołowi producenci tomografów komputerowych stosują różne szerokości warstwy od 0,5 poprzez 0,625 do 0,7 mm. Czy Zamawiający uściśli kryteria oceny oraz dokładność podania szerokości warstwy do dwóch miejsc po przecinku co pozwoli uniknąć rozbieżności oraz dwuznaczności w przyjętych kryteriach oceny,  w sposób następujący: ≤ 0,60 mm – 1 pkt, 0,60 mm   - 0 pkt. ?

| 19 | Grubość najcieńszej dostępnej warstwy w trybie min. 16 warstw [mm]. | ≤0,6 | ≤ 0,60 mm – 1 pkt. 0,60 mm - 0 pkt. |
| --- | --- | --- | --- |

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę parametru określonego w poz. 19 i kryteria jego oceny zaproponowane przez Wykonawcę.

Zamawiający zmienia wartość parametru określonego w punkcie 19 i kryteria jego oceny 
w następujący sposób:

| 19 | Grubość najcieńszej dostępnej warstwy w trybie min. 16 warstw [mm]. | ≤0,625 | < 0,625 mm – 1 pkt. 0,625 mm - 0 pkt. |
| --- | --- | --- | --- |

Pytanie 17

Dotyczy pkt I. 2 (Wymagania Ogólne)

Zamawiający wymaga odpowiednio:

| I.2. | Tomograf komputerowy umożliwiający uzyskanie 16 warstw submilimetrowych oraz 16 warstw ponad milimetrowych w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa-detektor | TAK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pragniemy wskazać, że tak sformułowany parametr uniemożliwia nam złożenie ważnej, nie podlegającej odrzuceniu i konkurencyjnej oferty.

Pragniemy wskazać, że wartość grubości warstwy akwizycyjnej zależy od konstrukcji detektora oferowanej przez danego producenta. Producenci w różny sposób konstruują układy detektorów i ich sposoby kolimacji (ilość stosowanych warstw i ich grubości). Grubości kolejnych warstw stanowią wielokrotność grubości najcieńszej warstwy akwizycyjnej oferowanej przez dany system np.

0,5 mm – 1,0 mm

0,6 mm – 1,2 mm

0,75 mm – 1,5 mm

System, który chcielibyśmy zaoferować, wyposażony jest w detektor o pokryciu anatomicznym 20 mm i umożliwia akwizycję jednocześnie w 16 nienakładających się warstwach z zastosowaniem najcieńszej na rynku (pośród tomografów oferowanych na przez innych producentów systemów tomografii komputerowej)  warstwy submilimetrowej o grubości 0,5mm oraz, w związku z tym, umożliwia akwizycję 16 nienakładających się warstw o grubości 1 mm.

Stosowanie jak najcieńszych warstw jest bardzo wskazane i bardziej (w relacji do warstw grubszych, np. 0,6 mm)  użyteczne diagnostycznie. Należy wyjaśnić, że im cieńsza warstwa tym wyższa jest jakość diagnostyczna uzyskiwanych obrazów oraz tym lepsza i dokładniejsza jest oparta na nich rekonstrukcja.

Ponadto, pragniemy wskazać, że w systemie który chcielibyśmy zaoferować w niniejszym postepowaniu możliwa jest akwizycja z wykorzystaniem warstwy ponadmilimetrowej (2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm) nie dotyczy to jednak trybu skanowania 16 warstwowego.

W związku z powyższym, czy Zamawiający:

- dopuści do postępowania tomograf komputerowy umożliwiający akwizycję min. 16 warstw submilimetrowych o grubości 0,5 mm oraz min. 16 warstw o grubości 1 mm  badanego obszaru oraz dokona modyfikacji SIWZ w zakresie pkt. I.2 Załącznika nr 2.3 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

| I.2. | Tomograf komputerowy umożliwiający uzyskanie 16 warstw submilimetrowych oraz 16 warstw o grubości min. 1 milimetra w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa-detektor | TAK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści do postępowania tomograf komputerowy umożliwiający uzyskanie 16 warstw submilimetrowych oraz 16 warstw o grubości min. 1 milimetra w czasie jednego pełnego obrotu układu lampa-detektor.

Pytanie 18

Dotyczy pkt II.11 (GANTRY I STÓŁ)

Zamawiający wymaga odpowiednio:

| II.11. | Wyposażenie stołu w: materac, podpórkę pod: głowę, ręce, nogi, pasy stabilizujące, podajnik papieru, wieszak na kroplówkę, tacka na instrumenty, mata ochronna | TAK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pragniemy wskazać, że tak sformułowany parametr uniemożliwia nam złożenie ważnej, nie podlegającej odrzuceniu i konkurencyjnej oferty

W pkt. II.11  Zamawiający wymaga zaoferowanie między innymi: wieszaka na kroplówkę, oraz tacki na instrumenty jako wyposażenie stołu tomografu komputerowego.

W stołach tomografii komputerowej mocowanie tych elementów może doprowadzić do wielu utrudnień dla pacjenta i obsługi podczas wykonywania badań. Dlatego też, w naszych instalacjach elementy te oferowane są jako samodzielne i niezależne rozwiązania: wieszak na kroplówkę oraz podajnik na papier występują w pomieszczeniu badań samodzielnie na kółkach z możliwością ich przemieszczania zaś rolę tacki na instrumenty pełni stolik zabiegowy.

Czy Zamawiający dopuści takie rozwiązanie jako równoważne i dokona modyfikacji Załącznika nr. 1 SIWZ w sposób następujący?

| II.11. | Wyposażenie stołu w: materac, podpórkę pod: głowę, ręce, nogi, pasy stabilizujące, podajnik papieru, wieszak na kroplówkę, tacka na instrumenty, mata ochronna. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie samodzielnych, jezdnych niemontowanych do stołu: wieszaka na kroplówki, podajnika papieru oraz tacki na instrumenty (w postaci wózka zabiegowego) | TAK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści zaoferowanie samodzielnych,  jezdnych niemontowanych do stołu: wieszaka na kroplówki, podajnika papieru oraz tacki na instrumenty (w postaci wózka zabiegowego).

Pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Pytanie 19

Dotyczy pkt V. 29 (SYSTEM SKANOWANIA)

Zamawiający wymaga odpowiednio:

| V. 29. | Rozdzielczość wysokokontrastowa (przestrzenna) w płaszczyźnie x,y, wyrazona w [pl/cm] | ≥ 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pragniemy wskazać, iż rozdzielczość wysokokontrastowa może posiadać różne wielkości w zależności  od wartości punktu na krzywej MTF (rozdzielczość ta będzie inna dla  punktu 0%, inna dla 2%, inna dla 50% krzywej MTF). Brak doprecyzowania w opisie przedmiotu zamówienia może doprowadzić do sytuacji, w której Zamawiający zakupi urządzenie niespełniające jego wymogów w zakresie rozdzielczości, która jest jednym z parametrów przekładających się na jakość obrazu.

Czy w związku z powyższym Zamawiający usunie oczywistą pomyłkę edytorską i dokona modyfikacji parametru V.29 poprzez doprecyzowanie wymagań dotyczących rozdzielczości wysokontrastowej w sposób jak poniżej, co pozwoli potencjalnym wykonawcom na złożenie oferty z jednoznacznym  opisem parametru?

| V. 29. | Rozdzielczość wysokokontrastowa w płaszczyźnie XY wyrażona w ( pl/cm) w punkcie 2% krzywej MTF | ≥ 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Wyjaśnienie:

Zamawiający poprawia omyłkę w opisie parametru określonego w pozycji 29 Tabeli, stanowiącej zał. Nr 1 do SIWZ w poniższy sposób:

| 29 | Rozdzielczość wysokokontrastowa w płaszczyźnie XY wyrażona w ( pl/cm) w punkcie 2% krzywej MTF | ≥ 15 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pytanie 20

Dotyczy pkt VII.38 (KONSOLA OPERATORSKA)

Zamawiający wymaga odpowiednio:

| VII.38. | Pojemność dysku twardego dla obrazów bez kompresji (512x512), wyrażona liczbą obrazów. | ≥ 500 000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pragniemy wskazać, że tak sformułowany parametr uniemożliwia nam złożenie ważnej, nie podlegającej odrzuceniu i konkurencyjnej oferty

Zamawiający wymaga w pkt. 38 pojemności bazy danych obrazowych konsoli operatorskiej min. 500 000 obrazów o rozdzielczości 512x512, co oznacza nieuzasadnione, nadmierne gromadzenie danych obrazowych, w miejscu do tego nie przeznaczonym, a więc obarczonym ryzykiem ich utraty.

Dane obrazowe po zakończeniu badania są przesyłane do i przechowywane w systemie PACS. Obecny wymóg jest nieuzasadniony i uniemożliwia nam złożenie oferty na nowoczesny tomograf komputerowy.

Czy w celu zapewnienia konkurencyjności postępowania przy zachowaniu tej samej funkcjonalności systemu Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności min 200 000 obrazów w konsoli operatorskiej i dokona modyfikacji treści punktu VII.38 w sposób jak poniżej?

| VII.38. | Pojemność dysku twardego dla obrazów bez kompresji (512x512), wyrażona liczbą obrazów. | ≥200 000 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Wyjaśnienie:

Zamawiający zmienia opis parametru określonego w poz. 38 zał. Nr 1 do SIWZ, w następujący sposób:

| 38. | Pojemność dysku twardego dla obrazów bez kompresji (512x512), wyrażona liczbą obrazów. | ≥200 000 podać |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pytanie 21

Dotyczy: Część I. Dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie tomografu komputerowego, SIWZ

Prosimy o potwierdzenie rozumienia wymogu, iż Zamawiający oczekuje potwierdzenia i oznaczenia w dokumentach typu katalog firmowy/dokumentacja techniczna jedynie parametrów technicznych określonych Załączniku nr 1 do siwz, a nie np. wymogów odnoszących się np. do usług (przykładowo: podłączenie urządzeń do systemu PACS/HIS/RIS), czy też wymogów dotyczących np. dokumentacji, gwarancji itd.?

Wyjaśnienie:

Zamawiający w rozdz. X ust. 4 SIWZ oczekuje potwierdzenia i oznaczenia w dokumentach typu karty katalogowe producenta, inne materiały informacyjne producenta, w szczególności parametrów technicznych, funkcjonalnych opisanych przez Zamawiającego liczbowo lub wymagających określenia liczbowego przez Wykonawcę, a także potwierdzenia parametrów  dodatkowo ocenianych, za wyjątkiem okresu gwarancji.

Pytanie 22

Dotyczy: Część I. Dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie tomografu komputerowego, 
punkt 2 tabeli załącznika Nr 1 do SIWZ

W związku z wymaganiem uzyskania 16 warstw submilimetrowych jak i 16 warstw ponad milimetrowych prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga systemu posiadającego detektor o szerokości w osi Z (pokryciu anatomicznym) min. 19 mm. Tylko detektor o takiej szerokości pozwala na uzyskanie zarówno 16 warstw submilimetrowych jak i 16 warstw ponad milimetrowych. Dodatkowo szerokość detektora w znaczącym stopniu determinuje szybkość skanowania. Węższe detektory w znacznym stopniu ograniczają możliwości kliniczne systemu.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 23

Dotyczy: Część I. Dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie tomografu komputerowego, 
punkt 12 tabeli załącznika Nr 1 do SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga w tym punkcie podania wartości mocy generatora możliwej do wykorzystania w protokole klinicznym, czyli iloczynu prądu i napięcia anodowego możliwego do ustawienia w tym samym protokole klinicznym. Takie  doprecyzowanie zapewni Zamawiającemu pozyskanie systemu o wymaganej mocy generatora, użytecznej klinicznie.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 24

Dotyczy: Część I. Dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie tomografu komputerowego, 
punkt 17 tabeli załącznika Nr 1 do SIWZ

Prosimy o wprowadzenie punktacji za zaoferowanie wyższego, od wymaganej wartości, prądu lampy w następującym kształcie:

|  | Maksymalny prąd lampy [mA] | ≥300 |  | 300 mA – 0 pkt > 300 mA – 1 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Prąd lampy jest podstawowym parametrem decydującym o możliwościach klinicznych systemu i jakości obrazowania. Wyższy prąd lampy umożliwia stosowanie krótszych czasów skanowania co zmniejsza artefakty ruchowe i poprawia jakość obrazowania. Dodatkowo wyższa wartość prądu lampy pozwala na badania otyłych pacjentów z wyższą jakością.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 25

Dotyczy: Część I. Dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie tomografu komputerowego, 
punkt 21 tabeli załącznika Nr 1 do SIWZ

Prosimy o dopuszczenie do postępowania systemu o grubości najcieńszej dostępnej warstwy w trybie min. 16  warstw równej 0,625mm. Powyższa wartość jest spowodowana zastosowanym przez producenta calowym system miar i odpowiada klinicznie wartości 0,6mm w metrycznym systemie miar. Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie ważnej oferty.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 16.

Pytanie 26

Dotyczy: Część I. Dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie tomografu komputerowego, 
punkt 21 tabeli załącznika Nr 1 do SIWZ

Prosimy o dopuszczenie do postępowania system o maksymalnym zakresie badania przy ciągłym skanie spiralnym/helikalnym, bez przerwy na chłodzenie lampy (akwizycja z maksymalną liczbą warstw) równym 145 cm. Taki długość skanu spiralnego  jest w zupełności wystarczająca do przeprowadzania badań tomografii komputerowej w wymaganym zakresie. Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 27

Dotyczy: Część I. Dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie tomografu komputerowego, 
punkt 23 tabeli załącznika Nr 1 do SIWZ

Prosimy o dopuszczenie do postępowania system o maksymalnej długości topogramu równej 146 cm. Taki długość skanu topograficznego  jest w zupełności wystarczająca do przeprowadzania badań tomografii komputerowej w wymaganym zakresie. Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie ważnej oferty.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 28

Dotyczy: Część I. Dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie tomografu komputerowego, 
punkt 35 tabeli załącznika Nr 1 do SIWZ

Ponieważ nie zawsze można fizycznie zintegrować/podłączyć bezwkładowy wstrzykiwacz z tomografem to czy w takim wypadku Zamawiający uzna za spełnienie tego warunku zaoferowanie oprogramowania do automatycznego uruchamiania skanowania po osiągnięciu określonego poziomu wysycenia tkanki kontrastem. W przypadku tego typu oprogramowania nie jest konieczne podłączenie wstrzykiwacza, gdyż start skanowania następuje automatycznie w wymaganym momencie, a czynnikiem integrującym jest monitorowanie wysycenia tkanki kontrastem. Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie ważnej oferty.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 29

Dotyczy: Część I. Dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie tomografu komputerowego, 
punkt 36 tabeli załącznika Nr 1 do SIWZ

Z uwagi na komfort pracy technika i lekarza proponujemy wprowadzenie punktacji za zaoferowanie dwumonitorowego stanowiska operatorskiego. Tego typu rozwiązanie pozwala na bardziej efektywną pracę technika oraz umożliwia lekarzowi podgląd poprzednich badań podczas akwizycji. Proponujemy wprowadzenie następującej punktacji:

|  | Stanowisko operatorskie | TAK, podać |  | Jednomonitorowe – 0 pkt Dwumonitorowe - 1 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 30

Dotyczy: Część I. Dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie tomografu komputerowego, 
punkt 38 tabeli załącznika Nr 1 do SIWZ

Prosimy o dopuszczenie systemu o pojemności dysku twardego dla obrazów bez kompresji (512x512) wyrażonej liczbą obrazów równej 250 000 obrazów. Tak ilość jest w zupełności wystarczająca do bieżącego przechowywania obrazów. Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie ważnej oferty.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 20.

Pytanie 31

Dotyczy: Część I. Dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie tomografu komputerowego, 
punkt 65 tabeli załącznika Nr 1 do SIWZ

Prosimy o odstąpienie od tego wymogu. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia opisywanie badań powinno odbywać się w odpowiednio oświetlanym pomieszczeniu oraz z użyciem monitorów medycznych. Ponieważ Zamawiający nie jest w stanie zapewnić zdalną pracę na odpowiednich monitorach medycznych oraz odpowiednie pomieszczenie opisowe to wymóg zdalnej pracy na stacji diagnostycznej nie ma większego znaczenia. Dodatkowo zdalna praca wiąże się z zapewnieniem bezpieczeństwa danych pacjentów co powoduje, że tego typu rozwiązania są stosowane wyłącznie przez specjalizowane jednostki świadczące usługi teleradiologiczne, a one stosują swoje własne stacje diagnostyczne. Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie ważnej oferty.

Wyjaśnienie:

Zamawiający usuwa opis parametru w pozycji 65 zał. Nr 1 do SIWZ.

Pytanie 32

Dotyczy: Część I. Dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie tomografu komputerowego, 
punkt 76 tabeli załącznika Nr 1 do SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, że nagrywanie obrazów CD/DVD w formacie DICOM może odbywać się na wymaganym w punkcie 79 robocie.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 33

Dotyczy: Część I. Dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie tomografu komputerowego, 
punkt 85 tabeli załącznika Nr 1 do SIWZ

Prosimy o dopuszczenie do postępowania systemu o mocy podłączeniowej 75kVA. Wyższa moc podłączeniowa oznacza generator o większej mocy co daje Zamawiającemu większe możliwości kliniczne. Z tego powodu wnosimy o rezygnację z punktowanie tego parametru, gdyż w obecnym kształcie system o większych możliwościach klinicznych otrzyma niższą ilość punktów. Pozytywna odpowiedź pozwoli nam na złożenie konkurencyjnej oferty.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 34

Dotyczy: Część I. Dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie tomografu komputerowego, 
punkt 90 tabeli załącznika Nr 1 do SIWZ

Wymóg 20 minut podtrzymania zasilania konsoli operatorskiej przez UPS nie ma żadnego uzasadnienia. Producenci wyposażają systemy w UPSy umożliwiające bezpieczne wyłączenie konsoli oraz zapis danych. Taka operacja z reguły nie przekracza 5 minut. Nie ma żadnego sensu podtrzymywanie konsoli operatorskiej przez dłuższy czas, gdyż wiąże się to z wyższymi kosztami nie dając żadnej korzyści użytkownikowi. W przypadku baku zasilania tomograf nie może skanować nawet jeśli konsola operatorska jest zasilana przez UPS. Proponujemy zmianę tego zapisu na:

| 90. | UPS umożliwiający zapis danych oraz bezpieczne wyłączenie konsoli operatorskiej w przypadku zaniku zasilania. | TAK, |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Wyjaśnienie:

Zamawiający zmienia opis parametru określonego w poz. 90 zał. Nr 1 do SIWZ, w następujący sposób:

| 90. | UPS umożliwiający podtrzymanie pracy konsoli operatorskiej na minimum 10 minut. | TAK, podać ile |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pytanie 35

Dotyczy: Część I. Dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie tomografu komputerowego, 
punkt 91 tabeli załącznika Nr 1 do SIWZ

Prosimy o rozważenie, czy wymóg 20 minut podtrzymania zasilania konsoli ogólnodiagnostycznej jest ekonomicznie uzasadniony. Koszt UPSa zależy od czasu podtrzymania. Naszym zdaniem 10 minut jest w zupełności wystarczające i nie niesie za sobą dużych kosztów.  Proponujemy następującą zmianę tego zapisu:

|  | UPS umożliwiający podtrzymanie pracy konsoli ogólnodiagnostycznej na minimum 10 minut | TAK Podać ile |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Wyjaśnienie:

Zamawiający zmienia opis parametru określonego w poz. 91 zał. Nr 1 do SIWZ, w następujący sposób:

| 91 | UPS umożliwiający podtrzymanie pracy konsoli ogólnodiagnostycznej na minimum 10 minut | TAK Podać ile |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pytanie 36

W trosce o dobro pacjenta i wygodę obsługi prosimy o rozważenie wprowadzenia punktacji za zaoferowanie systemu wyposażonego w system automatycznego pozycjonowania pacjenta do określonego punktu referencyjnego? Proponowany przez nas system umożliwia automatyczne pozycjonowanie pacjenta (bez użycia rąk) do określonego na monitorze gantry punktu referencyjnego. Jest to szczególnie ważne przy badaniach nagłych, gdzie liczy się każda sekunda i para rąk. Technik ma, podczas ustawiania pacjenta na punkt referencyjny, wolne ręce, które może użyć do przytrzymania trudnego pacjenta, lub jego przygotowania do badania. Proponujemy wprowadzenie następującej punktacji:

|  | Automatyczne pozycjonowanie pacjenta do określonego na wyświetlaczu gantry punktu referencyjnego (minimum trzy różne pozycje). | TAK/NIE |  | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Wyjaśnienie:

- Zamawiający nie wprowadza zmian do treści SIWZ.

Pytanie 37

Czy Zamawiający w trosce o dobro pacjenta i wygodę obsługi doceni zaoferowanie systemu wyposażonego w możliwość wyświetlania filmów instruktażowych dla pacjenta na wyświetlaczu gantry przed wykonaniem badania? Taka możliwość zmniejsza stres pacjenta przed badaniem i pozwala na szybkie poinstruowanie pacjenta o sposobie badania. Ma to szczególne znaczenie w przypadku badań dzieci i osób starszych. Proponujemy wprowadzenie następującej punktacji:

|  | Możliwość wyświetlania filmów instruktażowych dla pacjenta na wyświetlaczu gantry | TAK/NIE |  | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Wyjaśnienie:

- Zamawiający nie wprowadza zmian do treści SIWZ.

Pytanie 38

Czy Zamawiający dbając o ergonomię pracy techników wprowadzi punktację za możliwość sterowania ruchami gantry i stołu z wszystkich 4 stron gantry. Możliwość sterowania ruchami stołu i gantry z przodu i tyłu gantry ma nieocenione znaczenie w przypadku placówek o ograniczonej liczbie personelu oraz przypadku potrzeby szybkiego zaplanowania badania (badania w przypadkach nagłych). Proponujemy wprowadzenie następującej punktacji:

|  | Panele sterujące stołem i gantry z wszystkich czterech stron (po dwa z przodu lewa i prawa strona i z tyłu lewa i prawa strona) | TAK/NIE |  | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Wyjaśnienie:

- Zamawiający nie wprowadza zmian do treści SIWZ.

Pytanie 39

Prosimy o rozważenie wprowadzenia punktacji za zaoferowania unikalnej możliwości przeprowadzanie badania wyłącznie z panelu dotykowego na gantry bez konieczności podchodzenia do konsoli operatorskiej. W przypadkach badań nagłych oraz trudnych pacjentów wymagających stałej opieki istotnym elementem jest czas pozostawienia bez opieki takiego pacjenta. Oferowany przez nas system posiada opcjonalną możliwość wyboru pacjenta, protokołu badania oraz uruchomienia badania za pomocą panelu na gantry. Dla bezpieczeństwa personelu czas pomiędzy uruchomieniem badania i rozpoczęciem emisji promieniowania jest programowany przez użytkownika. Tym sposobem pacjent pozostaje bez opieki tylko przez kilka sekund nawet w przypadku ograniczonego do minimum personelu (np. podczas nocnego dyżuru).  Proponujemy wprowadzenie punktacji za zaoferowanie powyższej funkcjonalności:

|  | Tryb badań nagłych polegający na wyborze pacjenta z listy pacjentów, wyborze protokołu badania oraz uruchomieniu badania bezpośrednio z gantry bez konieczności podchodzenia do konsoli operatorskiej tomografu. | TAK/NIE |  | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Wyjaśnienie:

- Zamawiający nie wprowadza zmian do treści SIWZ.

Pytanie 40

- Dotyczy: Część I. Dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie tomografu komputerowego, 
punkt 106 tabeli załącznika Nr 1 do SIWZ oraz wzór umowy par. 10, ust. 2

- Praktyka rynkowa dowodzi, że sporadycznie dla wykonania naprawy konieczny jest import części zamiennych spoza UE i dokonania ich odprawy celnej, co może czasami wydłużyć czas importu do 5 dni roboczych. Przy założeniu, że wykonanie diagnostyki nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego w takich przypadkach niemożliwe jest ukończenie naprawy w czasie 5 dni roboczych. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści czas naprawy do 5 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z obszaru UE i 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza obszaru UE?

Wyjaśnienie:

- Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w pozycji 106 zał. Nr 1 do SIWZ oraz § 9 ust. 3 wzoru umowy, stanowiącego zał. Nr 8 do SIWZ w następujący sposób:

| 106 | Czas naprawy gwarancyjnej [dni robocze : od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy] | Max. 7 dni |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- i

- § 9 ust. 3 wzoru umowy:

- „Czas naprawy gwarancyjnej w zakresie dostawy tomografu komputerowego - maksymalnie 7 dni roboczych od zgłoszenia (reklamacji) e-mailem.”

Pytanie 41

- Dotyczy: Część I. Dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie tomografu komputerowego, 
punkt 109 tabeli załącznika Nr 1 do SIWZ

Czy Zamawiający, w celu umożliwienia zdalnej diagnostyki zapewni łącze internetowe o przepustowości minimum 2Mbps (Upload/Download), ze stałym adresem IP, wraz z urządzeniem sieciowym Zamawiającego umożliwiającym zestawienie tunelu VPN typu IPsec?

Czy w przypadku braku odpowiedniego łącza Zamawiający zgodzi się na uruchomienie zdalnej diagnostyki z wykorzystaniem urządzenia sieciowego Wykonawcy z modułem 3G opłacanym przez Wykonawcę?

Wyjaśnienie:

Zamawiający w celu umożliwienia zdalnej diagnostyki zapewni łącze internetowe o przepustowości minimum 2Mbps (Upload/Download), ze stałym adresem IP, wraz z urządzeniem sieciowym Zamawiającego umożliwiającym zestawienie tunelu VPN typu IPsec.

Pytanie 42

Dotyczy: Część I. Dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie tomografu komputerowego,

Wzór umowy, Załącznik nr 8, Par.  5 ust 1.

Czy Zamawiający usunie treść § 5 ust. 1 wzoru umowy?

Wykonawca podnosi, że wskazane postanowienie umowne jest zbędne wobec treści § 7 ust. 8 wzoru umowy, w którym Zamawiający zastrzegł możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. Pozostawienie § 5 ust. 1 w obecnym brzmieniu sugeruje, że Zamawiający będzie mógł obciążyć Wykonawcę za to samo zdarzenie niejako podwójnie, tj. zarówno poprzez naliczenie kar umownych jak i żądanie naprawienia szkody. Podkreślenia wymaga, iż kara umowna ma charakter odszkodowawczy, nie pełni roli wyłącznie represyjnej. Wskazuje na to wprost literalnie brzmienie art. 483 § 1 k.c., w którym ustawodawca wskazuje, że stanowi ona formę „naprawienia szkody”. Również zgodnie z poglądami judykatury kara umowna stanowi surogat odszkodowania (tak m.in. SA w Katowicach w wyroku z 20.03.2013 r. I ACa 132/13 LEX 1307425 i w wyroku z 28.05.2003 r. I ACa 1376/02 LEX nr 175577, oraz Sąd Najwyższy w  wyroku z 17.06.2003 r. III CKN 122/01 LEX 141400).

W świetle powyższego zbędnym wydaje się być zastrzeżenie poczynione w § 5 ust. 1 wzoru umowy, tym bardziej, że Zamawiający zabezpieczył swój interes poprzez konstrukcję zastosowaną w § 7 ust. 8 wzoru umowy.

Wyjaśnienie:

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 43

Dotyczy: Część I. Dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie tomografu komputerowego,

Wzór umowy, Załącznik nr 8, Par.  2 ust 7.

Prosimy o doprecyzowanie wysokości opłaconej polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w § 2 ust. 7 wzoru umowy. W warunkach udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga potwierdzenia przez Wykonawcę składającego ofertę na Część 1 (której dotyczy przedmiotowa umowa), posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną 1.000.000,00 zł, natomiast w ww. postanowieniu umownym, kwota na jaką powinien być ubezpieczony wykonawca wynosi 1 400 000,00 zł.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że funkcje i cele ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej różnią się
w zależności od etapu zamówienia publicznego. Zamawiający może wymagać złożenia polisy w ramach potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności ekonomicznej lub finansowej (Rozdział V SIWZ).

W tym przypadku, dokument ubezpieczenia potwierdza wiarygodność ekonomiczną wykonawcy i na tym etapie Zamawiający uznał, że wystarczająca będzie suma ubezpieczenia w wysokości nie mniejszej niż 1.000.000 zł.

Polisa OC przedkładana w ramach wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu nie służy do zabezpieczenia realizacji zamówienia. Nie jest to bowiem ubezpieczenie danej inwestycji czy przedsięwzięcia gospodarczego, które jest przedmiotem zamówienia (wyrok KIO z 24.02.2009 r., KIO/UZP 161/09).

Zamawiający ma również prawo wymagać posiadania ubezpieczenia OC w związku z realizacją przedmiotu umowy od Wykonawcy, któremu udziela zamówienia. Na tym etapie, żądanie ubezpieczenia OC ma na celu uzyskanie ochrony przed ryzykiem wynikającym ze szkody wyrządzonej przez wykonawcę (ubezpieczonego) podczas realizacji zamówienia publicznego. W razie wyrządzenia Zamawiającemu szkody na skutek niewykonania albo nienależytego wykonania zamówienia, Zamawiającemu będzie przysługiwało bezpośrednie roszczenie względem ubezpieczyciela wykonawcy odpowiedzialnego za szkodę. Wysokość tej polisy OC Zamawiający określił na sumę nie niższą niż 1.400.000 zł.

Pytanie 44

Dotyczy prac adaptacyjnych:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż wyposażenie pracowni TK w meble, leży w gestii Zamawiającego?

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza, iż wyposażenie pracowni TK w meble, leży w gestii Zamawiającego.

Pytanie 45

Dotyczy prac adaptacyjnych:

W przypadku zapewniania wyposażenia pracowni TK w meble przez Oferenta prosimy o dokładną specyfikację tego wyposażenia.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 44.

Pytanie 46

Dotyczy prac adaptacyjnych:

Zwracamy się z prośbą o udostępnienie szczegółowych planów pomieszczeń (wraz ze wskazanymi szczegółowymi wymiarami pomieszczeń) w których Zamawiający planuje instalację TK.

Wyjaśnienie:

Szczegółowe plany pomieszczeń (wraz ze wskazanymi szczegółowymi wymiarami pomieszczeń) zostały udostępnione w zaktualizowanym  Rzucie pomieszczeń na pracownię TK z dnia 21.11.2018r 
( zał. nr 12 do SIWZ).

Pytanie 47

Dotyczy prac adaptacyjnych:

Prosimy o informację, w którym miejscu i w jakiej odległości od pracowni TK znajduje się rozdzielnia elektryczna z której system będzie zasilany?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że rozdzielnia elektryczna znajduje się na tej samej kondygnacji  
w odległości ok. 40 m od pracowni TK.

Pytanie 48

Dotyczy prac adaptacyjnych:

Czy Zamawiający posiada zapas mocy

Wyjaśnienie:

Zamawiający posiada zapas mocy.

Pytanie 49

Dotyczy prac adaptacyjnych:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż zgłoszenie wniosków o odbiór pracowni TK do niezbędnych służb (np. Sanepid) leży w gestii Zamawiającego.

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza, iż zgłoszenie wniosków o odbiór pracowni TK do niezbędnych służb (np. Sanepid) leży w gestii Zamawiającego. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie pomieszczeń 
(w rozumieniu zapisów Prawa Budowlanego), leży w gestii Wykonawcy prac adaptacyjnych.

Pytanie 50

Dotyczy prac adaptacyjnych:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż czas, który jest niezbędny na uzyskanie zezwolenia na uruchomienie pracowni TK (od momentu złożenia wniosku do momentu uzyskania zezwolenia) nie będzie liczony w ramach terminu przewidzianego na realizację zadania. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, iż ani Zamawiający ani Wykonawca nie ma wpływu na czas wydania decyzji administracyjnych.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wydłuża termin realizacji Części I zamówienia o 60 dni.

Powyższa zmiana powoduje zmianę treści SIWZ, umowy, której wzór stanowi zał. Nr 8 do SIWZ oraz Formularza ofertowego stanowiącego zał. Nr 7 do SIWZ.

Pytanie 51

Dotyczy prac adaptacyjnych:

W ramach realizacji zadania Zamawiający oczekuje instalację, uruchomienie, kalibrację tomografu komputerowego oraz szkolenia. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, iż wykonanie szkoleń jest możliwe wyłącznie po formalnych odbiorach pomieszczeń przez uprawnione instytucje. Równocześnie należy zaznaczyć, że termin odbioru pomieszczeń przez instytucje urzędowe jest całkowicie niezależny od Dostawcy urządzeń. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający w ramach określonego terminu realizacji zadania wyrazi zgodę na wykonanie wyłącznie szkolenia z bezpiecznej obsługi urządzenia przy deklaracji Wykonawcy, że szkolenia aplikacyjne zostaną wykonane w terminie i wymiarze uzgodnionym wspólnie z Zamawiającym.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 52

Dotyczy prac adaptacyjnych:

Zwracamy się z prośbą o podanie informacji jaka jest wysokość kondygnacji, na której będzie zainstalowany tomograf komputerowy?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, że wysokość kondygnacji, na której będzie zainstalowany tomograf komputerowy wynosi 270 cm.

Pytanie 53

Dotyczy prac adaptacyjnych:

Czy Zamawiający wskaże jedną osobę odpowiedzialną do kontaktu z Oferentem w zakresie realizacji zamówienia?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z § 11 ust. 1 projektu umowy na adaptację pomieszczeń na pracownię tomografii komputerowej, stanowiącym zał. Nr 9 do SIWZ.

Pytanie 54

Dotyczy prac adaptacyjnych:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż adaptacja pomieszczeń TK oraz przystosowanie i uruchomienie infrastruktury technicznej (wraz z uwzględnieniem wszystkich wytycznych instalacyjnych Oferenta) leży w gestii Zamawiającego (za pośrednictwem Wykonawcy części II Zamówienia)? W ramach przygotowań pomieszczeń znajdują się m.in. takie prace jak: przygotowanie wszystkich niezbędnych projektów wraz z wymaganymi opiniami rzeczoznawców oraz pozwoleniami administracyjnymi, przygotowanie pomieszczeń pod względem budowlanym i konstrukcyjnym (nośność stropów), wykonanie głównej linii zasilającej, wykonanie, uruchomienie i przetestowanie układów klimatyzacji oraz wentylacji, przygotowanie infrastruktury elektrycznej i teletechnicznej, wykonanie instalacji elementów peryferyjnych, modernizacje układów p.poż, itp.

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza, iż adaptacja pomieszczeń TK oraz przystosowanie i uruchomienie infrastruktury technicznej (wraz z uwzględnieniem wszystkich wytycznych instalacyjnych Oferenta) leży w gestii Zamawiającego (za pośrednictwem Wykonawcy części II Zamówienia).

Pytanie 55

Dotyczy prac adaptacyjnych:

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy przygotowanie projektu osłon radiologicznych (wraz z uwzględnieniem wszystkich wytycznych Oferenta) w pomieszczeniu pracowni TK leży w gestii Zamawiającego czy Oferenta?

Wyjaśnienie:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z ust. 9 pkt 2 i ust. 10 Części I Programu funkcjonalno-użytkowego adaptacji pomieszczeń na pracownię TK- przygotowanie projektu osłon radiologicznych (wraz z uwzględnieniem wszystkich wytycznych Oferenta) w pomieszczeniu pracowni TK leży w gestii Oferenta, wykonującego prace adaptacyjne.

Pytanie 56

Dotyczy prac adaptacyjnych:

Zwracamy się z prośbą o określenie, iż w przypadku, gdy Zamawiający zapewnia wykonanie prac adaptacyjnych (za pośrednictwem Wykonawcy części II Zamówienia), jak będzie liczony czas realizacji w sytuacji, gdy na 4 tygodnie (czas niezbędny na instalację oraz kalibrację aparatu) przed upłynięciem terminu realizacji zadania pomieszczenia pracowni TK i cała infrastruktura nie będą spełniały parametrów określonych przez dostawcę tomografu komputerowego i tym samym nie będą gotowe do dostawy i instalacji aparatu? Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku wystąpienia takiej sytuacji, czas realizacji zostanie oficjalnie wstrzymany i nie będzie liczony aż do momentu protokolarnego odbioru przez Oferenta w pełni przygotowanych pomieszczeń pracowni TK (przygotowanych zgodnie ze wszelkimi wytycznymi Dostawcy tomografu komputerowego).

Wyjaśnienie:

Zgodnie z § 12 ust. 1 lub 2 projektu umowy, stanowiącym zał. Nr 8 do SIWZ.

Pytanie 57

Dotyczy prac adaptacyjnych:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający wydłuży czas realizacji, jeśli w trakcie instalacji i kalibracji tomografu komputerowego nastąpią jakiekolwiek awarie takich instalacji jak: wentylacja, klimatyzacja, linia zasilająca, oświetlenie, sieć IT, itp. – czyli tych instalacji które mają bezpośredni wpływ na prawidłowe działanie tomografu komputerowego, w sytuacji, gdy prace adaptacyjne będą zapewnione przez Zamawiającego (za pośrednictwem Wykonawcy części II Zamówienia). Czas realizacji zostanie wstrzymany i nie będzie liczony do momentu usunięcia usterek przez Zamawiającego.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 56.

Pytanie 58

Dotyczy prac adaptacyjnych:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający zapewni odpowiednie warunki magazynowe do przechowywania tomografu komputerowego na wypadek, gdy pomieszczenia pracowni TK i/lub infrastruktura techniczna nie będą gotowe na 4 tygodnie przed upłynięciem terminu realizacji – w sytuacji, gdy prace adaptacyjne będą zapewnione przez Zamawiającego (za pośrednictwem Wykonawcy części II Zamówienia).

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie zapewni magazynu do przechowywania tomografu komputerowego. 
Zgodnie z § 2 ust. 3 projektu umowy, stanowiącej Zał. Nr 8 do SIWZ.

Pytanie 59

Dotyczy prac adaptacyjnych:

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający udostępni parking przy budynku w miejscu wprowadzenia tomografu komputerowego do pomieszczeń Zamawiającego na czas niezbędny do rozładunku, wprowadzenia i instalacji aparatu.

Wyjaśnienie:

Zamawiający udostępni parking przy budynku w miejscu wprowadzenia tomografu komputerowego do pomieszczeń Zamawiającego na czas niezbędny do rozładunku, wprowadzenia i instalacji aparatu.

Pytanie 60

Dotyczy punktu 105 OPZ

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie czasu reakcji serwisu do 48h roboczych.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 61

Dotyczy punktu 105 OPZ

Czy Zamawiający uzna kontakt telefoniczny/zdalny jako reakcję serwisu?

Wyjaśnienie:

Zamawiający uzna kontakt telefoniczny/zdalny jako reakcję serwisu.

Zamawiający zmienia opis parametru określonego w pozycji 105 zał. Nr 1 do SIWZ w sposób następujący:

| 105 | Czas reakcji serwisu od zgłoszenia do podjęcia naprawy [godziny w dni robocze :od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy]. Reakcja serwisu rozumiana także jako kontakt telefoniczny/ zdalny. | Max. 24 godzin |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pytanie 62

Dotyczy punktu 106 OPZ

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu naprawy do 5 dni roboczych (bez wymiany części) i 10 dni roboczych (w przypadku wymiany sprowadzanych części zamiennych z zagranicy), liczony od zdiagnozowania usterki.

Wyjaśniamy, że czas naprawy zależny jest od rodzaju uszkodzenia. W przypadku drobnych uszkodzeń, taka naprawa może potrwać kilka godzin. Natomiast w przypadku skomplikowanego uszkodzenia nieco dłużej, jak również w przypadku takiego, które np. wymaga wymiany podzespołu na nowy. Wtedy czas takiej naprawy wydłuża się o termin sprowadzenia danej części z zagranicy 
( w tym przypadku spoza UE), a więc o czas transportu.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 40.

Pytanie 63

Zwracamy się z prośbą aby kary naliczane były w dniach roboczych od pn-pt. z wykluczeniem dni wolnych od pracy. Zamawiający w treści SIWZ określił sposób naliczania kar umownych nie precyzując sytuacji, w których kary umowne nie powinny być naliczane, z uwagi na niezawinione przez Wykonawcę sytuacje (brak możliwości reakcji w sobotę). Wnosimy wobec tego 
o potwierdzenie, że kary umowne będą dotyczyły dni roboczych od pn-pt. ( z wyłączeniem dni wolnych od pracy)

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 64

Dotyczy punktu 111 OPZ

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu przekazania kluczy sprzętowych, oprogramowania serwisowego oraz kodów zabezpieczających oprogramowanie.

Wyjaśniamy, że kody serwisowe są wydawane imiennie autoryzowanym serwisantom, którzy muszą odbyć cykl szkoleń serwisowych u producenta i są wydawane na określony czas.

Zamawiający musi działać zgodnie z obowiązującymi przepisami art.90 ust.4 i 5 Ustawy 
o Wyrobach Medycznych z dnia 20.05.2010r., która reguluje jakie podmioty mogą wykonywać czynności serwisowe.

Producent sprzętu medycznego  gwarantuje, że jeżeli sprzęt jest użytkowany, serwisowany  zgodnie z jego wytycznymi to zapewnia, ze wszelkie wydane certyfikaty są utrzymywane 
w mocy.

Rejestrując wyrób jako wyrób medyczny potwierdza się jednocześnie, że dane urządzenie posiada odpowiednie certyfikaty oraz przedkłada się instrukcje obsługi, która itp. zawiera informacje na temat zasad eksploatacji urządzenia. Naruszenie wytycznych producenta może skutkować utratą wszelkich certyfikatów dla danego urządzenia.

Jednocześnie informujemy, ze w momencie przekazania kodów serwisowych Zamawiającemu byłoby rażącym naruszeniem wytycznych producenta i tym samym Zamawiający byłby zobowiązany do przejęcia na siebie  wszelkiej  odpowiedzialności prawnej za skutki użytkowania aparatu. W momencie, kiedy osoba trzecia zostanie poszkodowana podczas pracy aparatu to szpital poniesie wszystkie konsekwencje tego zdarzenia (ewentualne odszkodowanie itp.), a nie producent sprzętu. Powyższe wynika z tego, że z chwilą przeniesienia na kupującego kodów serwisowych producent nie ma faktycznych ani prawnych możliwości zagwarantowania sprawności pracy aparatu. Wszelkie czynności związane zatem z serwisem i naprawą sprzętu zobowiązany jest dokonywać na własne ryzyko kupujący. Ponosi on tym samym wszelką odpowiedzialnością opartą nie tylko na zasadzie winy, lecz także na zasadzie ryzyka za szkody wyrządzone w związku z użytkowaniem takiego urządzenia. Dlatego też tak istotnym elementem użytkowania sprzętu medycznego, bezpośrednio związanego z zagrożeniem dla życia i zdrowia pacjenta, jest właściwe jego serwisowanie i przestrzeganie wytycznych producenta.

Dodatkowo informujemy, ze  zgodnie z Instrukcją obsługi „aparat może być obsługiwany jedynie przez wykwalifikowany personel. Otwieranie aparatu i dostęp do wewnętrznych elementów jest dozwolone jedynie dla autoryzowanego serwisu. Autoryzowanie do wykonywania napraw dokonać może jedynie producent aparatu”

W związku z powyższym wnosimy o rezygnację przez Zamawiającego z powyższego wymogu.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 65

Dotyczy parametru 19 OPZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tomografu komputerowego o grubości najcieńszej warstwy 0,625 mm?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 16, 25.

Pytanie 66

Dotyczy parametru 24 OPZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tomografu komputerowego o jednym akwizycyjnym polu skanowania?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyrazi zgody na zaoferowanie tomografu komputerowego o jednym akwizycyjnym polu skanowania.

Pytanie 67

Dotyczy parametru 35 OPZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tomografu komputerowego, który obecnie nie posiada integracji ze wstrzykiwaczem?

Uzasadnienie: Oferowany przez nas tomograf umożliwia obecnie wykonywanie badań 
z użyciem środka cieniującego, a integracja ze wstrzykiwaczem będzie możliwa po otrzymaniu bezpłatnej aktualizacji oprogramowania aparatu.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 68

Dotyczy parametru 85 OPZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie tomografu komputerowego o mocy przyłączeniowej 80 kVA?

Wyjaśnienie:

Zamawiający  nie wyrazi zgody na zaoferowanie tomografu komputerowego o mocy przyłączeniowej 80 kVA.

Pytanie 69

Zwracamy się z prośbą o skrócenie okresu oczekiwania na płatność za dostawę do 30 dni od dnia daty otrzymania faktury VAT.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 70

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku posiadania zdolności technicznej/zawodowej, wykonanie w ostatnich trzech latach  co najmniej 2 dostaw o wartości 1 000 000,00 zł brutto każda, polegających na dostawie i montażu aparatury rentgenodiagnostycznej jak np. mammograf czy aparat RTG?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie uzna za spełnienie warunku posiadania zdolności technicznej/zawodowej, wykonanie w ostatnich trzech latach  co najmniej 2 dostaw o wartości 1 000 000,00 zł brutto każda, polegających na dostawie i montażu aparatury rentgenodiagnostycznej jak np. mammograf czy aparat RTG.

Pytanie 71

Dotyczy pkt V. 24 (SYSTEM SKANOWANIA)

Zamawiający wymaga odpowiednio:

| 24. | Ilość akwizycyjnych pól skanowania | ≥ 2 rozmiar |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pole skanowania jest jednym z narzędzi służącym obniżeniu dawki, ale również poprawia jakość wykonywanych poprzez podwyższenie rozdzielczości liniowej stosując mniejsze pola. Im większa dostępna ilość rozmiarów pól skanowania, tym większe możliwości doboru jego rozmiaru do rozmiaru obszaru skanowanego, co wpływa na ograniczanie dawki, którą otrzymuje pacjent w trakcie badania. W chwili obecnej tomografy oferujące 2 lub 3 pola skanowania to standard.

Czy w związku z powyższym Zamawiający wprowadzi ocenę parametru i dokona modyfikacji treści SIWZ  Załącznika nr 1 pkt 24 o następującym brzmieniu?

| 24. | Ilość akwizycyjnych pól skanowania | ≥ 2 rozmiary |  | 2 i 3 – 0 pkt >3 – 1 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Wyjaśnienie:

Zamawiający wprowadza ocenę parametru określonego w pozycji 24 zał. Nr 1 do SIWZ i dokonuje zmiany treści SIWZ w następujący sposób:

| 24. | Ilość akwizycyjnych pól skanowania | ≥ 2 rozmiary |  | 2 – 0 pkt 3 – 1 pkt >3 – 2 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pytanie 72

Dotyczy pkt V. 32 (SYSTEM SKANOWANIA)

Zamawiający wymaga odpowiednio:

| V.32 | Algorytm rekonstrukcji iteracyjnej, poprawiający jakość obrazu i rozdzielczość niskokontrastową oraz pozwalający na redukcję dawki promieniowania bez pogorszenia jakości obrazu (zgodnie z nomenklaturą producenta) | TAK podać nazwę |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pragniemy wskazać, że opisie parametru zawartym w pkt V. 32 brak jest wymogu, że zaoferowany algorytm rekonstrukcji iteracyjnej powinien działać w obszarze danych surowych - automatycznie przetwarzać wielokrotnie te same surowe dane (RAW) w cyklach iteracyjnych. Brak takiego doprecyzowania może doprowadzić do sytuacji w której Zamawiający zakupi tomograf przestarzały technologicznie, wyposażony w algorytm iteracyjny działający głównie w obszarze danych obrazowych. Działanie takiego algorytmu można porównać, do programu typu „Photoshop”, co znacznie ogranicza możliwości jego stosowania w pracy. Algorytmu iteracyjne działające w obszarze danych obrazowych powodują efekt plastykowego, sztucznego obrazu, którego przydatność diagnostyczna jest bardzo niska.

Czy wobec powyższego, Zamawiający: • potwierdza, że w pkt V. 32 wymaga zaoferowania algorytmu rekonstrukcji iteracyjnej automatycznie przetwarzający wielokrotnie te same surowe dane (RAW) w cyklach iteracyjnych, który automatycznie (bez udziału operatora) dostosowuje dawkę do założonej jakości obrazu i który będzie zintegrowany z system automatycznej kontroli ekspozycji (AEC) i dokona modyfikacji brzmienia parametru w sposób następujący?

| V.32 | Algorytm rekonstrukcji iteracyjnej, automatycznie przetwarzający wielokrotnie te same surowe dane (RAW) w cyklach iteracyjnych, poprawiający jakość obrazu i rozdzielczość niskokontrastową oraz pozwalający na redukcję dawki promieniowania bez pogorszenia jakości obrazu Iteracyjny algorytm rekonstrukcji automatycznie (bez udziału operatora) dostosowuje dawkę do założonej jakości obrazu. Algorytm iteracyjny zintegrowany z system automatycznej kontroli ekspozycji (AEC)zgodnie z nomenklaturą producenta) | TAK podać nazwę |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Lub

- Dokona modyfikacji brzmienia parametru w sposób następujący?:

| V.32 | Algorytm rekonstrukcji iteracyjnej, poprawiający jakość obrazu i rozdzielczość niskokontrastową oraz pozwalający na redukcję dawki promieniowania bez pogorszenia jakości obrazu (zgodnie z nomenklaturą producenta) | TAK podać nazwę |  | Algorytm rekonstrukcji iteracyjnej, automatycznie przetwarzający wielokrotnie te same surowe dane (RAW) w cyklach iteracyjnych, Iteracyjny algorytm rekonstrukcji automatycznie (bez udziału operatora) dostosowuje dawkę do założonej jakości obrazu. Algorytm iteracyjny zintegrowany z system automatycznej kontroli ekspozycji (AEC) – 1 pkt Wartość graniczna – 0 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Wyjaśnienie:

Zamawiający modyfikuje opis parametru w pozycji 32 zał. Nr 1 do SIWZ w następujący sposób:

| 32 | Algorytm rekonstrukcji iteracyjnej, automatycznie przetwarzający wielokrotnie te same surowe dane (RAW) w cyklach iteracyjnych, poprawiający jakość obrazu i rozdzielczość niskokontrastową oraz pozwalający na redukcję dawki promieniowania bez pogorszenia jakości obrazu Iteracyjny algorytm rekonstrukcji automatycznie (bez udziału operatora) dostosowuje dawkę do założonej jakości obrazu. Algorytm iteracyjny zintegrowany z system automatycznej kontroli ekspozycji (AEC)zgodnie z nomenklaturą producenta) | TAK podać nazwę |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pytanie 73

Dotyczy pkt VIII. 78 (KONSOLA DIAGNOSTYCZNA)

Zamawiający wymaga odpowiednio:

| 78. | Oprogramowanie medyczne umożliwiające wykonanie , w szczególności: - badania klatki piersiowej, kręgosłupa, jamy brzusznej i miednicy wraz z wielofazowymi i dynamicznymi badaniami narządów tych obszarów anatomicznych, - badania naczyń domózgowych, wewnątrzczaszkowych, dużych naczyń oraz naczyń obwodowych, - akwizycję submilimetrową niewielkich struktur anatomicznych - badania wielonarządowe w zakresie min. 150 cm | TAK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Opisy parametrów w pkt VIII.78. dotyczą konsoli diagnostycznej, tj stacji postprosesingowej, której oprogramowanie z definicji nie steruje funkcjami tomografii komputerowej. W związku z powyższym oprogramowanie nie może umożliwiać wykonania badań lecz dokonywać analizy już wykonanych badań.

Czy w związku powyższym Zamawiający usunie oczywistą pomyłkę i zmieni opis parametru w załączniku nr 1 SIWZ pkt VIII. 78 nadając mu brzmienie:

| 78. | Oprogramowanie medyczne umożliwiające analizę , w szczególności: - badania klatki piersiowej, kręgosłupa, jamy brzusznej i miednicy wraz z wielofazowymi i dynamicznymi badaniami narządów tych obszarów anatomicznych, - badania naczyń domózgowych, wewnątrzczaszkowych, dużych naczyń oraz naczyń obwodowych, - akwizycję submilimetrową niewielkich struktur anatomicznych - badania wielonarządowe w zakresie min. 150 cm | TAK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Wyjaśnienie:

Zamawiający zmienia opis parametru określonego w pozycji 78 zał. Nr 1 do SIWZ w następujący sposób:

| 78. | Oprogramowanie medyczne umożliwiające analizę , w szczególności: - badania klatki piersiowej, kręgosłupa, jamy brzusznej i miednicy wraz z wielofazowymi i dynamicznymi badaniami narządów tych obszarów anatomicznych, - badania naczyń domózgowych, wewnątrzczaszkowych, dużych naczyń oraz naczyń obwodowych, - akwizycję submilimetrową niewielkich struktur anatomicznych - badania wielonarządowe w zakresie min. 150 cm | TAK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pytanie 74

Dotyczy pkt VIII. 77 (KONSOLA DIAGNOSTYCZNA) i pkt X. 91 (POZOSTAŁE WYMAGANIA)

Zamawiający wymaga odpowiednio:

| VIII.77. | System awaryjnego zasilania umożliwiający zapis oraz bezpieczne wyłączenie konsoli w momencie braku zasilania | TAK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

oraz

| X.91. | UPS umożliwiający podtrzymanie pracy konsoli ogólnodiagnostycznej na minimum 20 minut | TAK Podać ile |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tak sformułowane opisy dotyczą zabezpieczenia, w przypadku awarii zasilania, tego samego urządzenia, natomiast stawiane są inne wymagania. Najczęstszym zabezpieczeniem konsoli diagnostycznej przed utratą danych i przed uszkodzeniem w przypadku zaniku zasilania jest UPS z tak dobranym czasem podtrzymania napięcia, który umożliwi zapis aktualnej wykonywanej analizy badania i bezpieczne zamknięcie programów i wyłączenie konsoli. Niejednokrotnie jest to czas o wiele krótszy niż 20 minut. Taki zapis jest sztucznym wymogiem, nie dający Zamawiającemu żadnych korzyści. UPS-y z dłuższym czasem podtrzymania wymagają zainstalowania akumulatorów o większej pojemności, co przekłada się na wyższy koszt zakupu i eksploatacji(okresowa wymiana akumulatorów).

Czy Zamawiający ujednolici wymogi dotyczące UPS i dokona modyfikacji załącznika nr 1 SIWZ poprzez wykreślenie pkt X. 91. ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wykreśla pozycji 91 zał. Nr 1 do SIWZ. Zamawiający zmodyfikował opis parametru określonego w pozycji 91 w odpowiedzi na pytanie 35.

Zamawiający usuwa parametr określony w pozycji 77 zał. Nr 1 do SIWZ.

Pytanie 75

Dotyczy pkt X. 90 (POZOSTAŁE WYMAGANIA)

Zamawiający wymaga odpowiednio:

| 90. | UPS umożliwiający podtrzymanie pracy konsoli operatorskiej na minimum 20 minut | TAK, podać ile |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Najczęstszym zabezpieczeniem konsoli operatorskiej przed utratą danych i przed uszkodzeniem w przypadku zaniku zasilania jest UPS z tak dobranym czasem podtrzymania napięcia, który umożliwi zapis danych aktualnego badania, bezpieczne zamknięcie programu i wyłączenie konsoli operatorskiej. Niejednokrotnie jest to czas o wiele krótszy niż 20 minut. Taki zapis jest sztucznym wymogiem, nie dający Zamawiającemu żadnych korzyści. UPS-y z dłuższym czasem podtrzymania wymagają zainstalowania akumulatorów o większej pojemności, co przekłada się na wyższy koszt zakupu i eksploatacji(okresowa wymiana akumulatorów).

Czy Zamawiający dokona modyfikacji załącznika nr 1 SIWZ pkt. 90 i nada mu brzmienie ?

| 90. | UPS umożliwiający zapis danych aktualnego badania, bezpieczne zamknięcie programu i wyłączenie konsoli operatorskiej. | TAK, |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację opisu parametru określonego w poz. 90 zał. Nr 1 do SIWZ zaproponowanej przez Wykonawcę. Zamawiający zmodyfikował opis parametru określonego 
w pozycji 90 w odpowiedzi na pytanie 34.

Pytanie 76

Dotyczy pkt X. 96 (POZOSTAŁE WYMAGANIA)

Zamawiający wymaga odpowiednio:

| 96. | Integracja systemów operacyjnych (oprogramowań) tomografu komputerowego oraz pozostałych elementów składowych przedmiotu zamówienia z aktualnie używanym przez szpital oprogramowaniem w zakresie uzyskania pełnej funkcjonalności i wykorzystania oprogramowani | TAK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pragniemy wskazać, że tak sformułowany parametr uniemożliwia nam złożenie ważnej, nie podlegającej odrzuceniu i konkurencyjnej oferty

W pkt X. 96  Zamawiający wymaga integracji systemów operacyjnych(oprogramowania) tomografu komputerowego oraz pozostałych elementów składowych przedmiotu zamówienia,(np. konsoli diagnostycznej, wstrzykiwacza) z aktualnie używanym przez szpital oprogramowaniem w zakresie pełnej funkcjonalności i wykorzystywania oprogramowań.

Tak opisane wymagania są nieścisłe i zbyt ogólnikowe. Można je interpretować dowolnie i pozwalają Zamawiającemu  oczekiwać od dostawcy funkcjonalności systemu, których nie jest wstanie spełnić.

W pkt. X. 93. Zamawiający precyzyjnie określił wymagania dotyczące integracji sytemu tomografii komputerowej z systemem informacyjnym szpitala.

Czy w związku powyższym Zamawiający usunie oczywistą pomyłkę i wykreśli pkt X. 96 z załącznika nr. 1 SIWZ.?

Wyjaśnienie:

Zamawiający usuwa parametr określony w pozycji 96 zał. Nr 1 do SIWZ.

Zamawiający dokonuje modyfikacji opisu parametru określonego w poz. 93 zał. Nr 1 do SIWZ, 
w następujący sposób:

| 93. | Montaż, instalacja i uruchomienie w Pracowni TK- tomografu komputerowego, wstrzykiwacza środka kontrastowego, konsoli operatorskiej, konsoli ogólnodiagnostycznej, nagrywarko- drukarki płyt CD, UPS oraz innych elementów składowych zamówienia w tym integracja i konsolidacja oferowanego oprogramowania z oprogramowaniem działalności medycznej używanym przez Zamawiającego, tj. CGM Clininet oraz systemem RIS/PACS. | TAK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pytanie 77

Dotyczy pkt II. 6 (GANTRY i STÓŁ)

Pragniemy zauważyć, że średnica gantry jest parametrem mającym istotne znaczenie z punktu widzenia użytkownika i pacjenta. Zamawiający nie poddaje jej jednak ocenie.

Większa średnica otworu gantry to większy komfort pacjentów, łatwiejszy dostęp do pacjentów, lepsze możliwości pozycjonowania pacjenta w gantry, wygodniejsze skanowanie pacjentów o większych gabarytach, w tym pacjentów otyłych, wygodniejsze skanowanie i pozycjonowanie pacjentów podłączonych do aparatury medycznej, pacjentów z urazami. W związku z powyższym, czy Zamawiający nie wprowadziłby oceny parametru wymaganego zapisami pkt. II. 6 w sposób następujący:

|  | Średnica otworu gantry [cm] | ≥ 70 |  | 70-0 pkt > 70 – 1 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 78

Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ

Pragniemy zauważyć, w opisie przedmiotu zamówienia brak jest jednego z najistotniejszych parametrów świadczących o klasie i bezpieczeństwie systemu jakim jest wartość dawki związanej z uzyskaniem określonej rozdzielczości niskokontrastowej Należy podkreślić, że pomimo stosowania przez różnych producentów tomografów rozmaitych sposobów redukcji dawek, ich wartości ostateczne są wysokie, co przekłada się to na zdrowie pacjenta i koszty użytkowania tomografu (stopień zużycia lampy i konieczność jej wymiany). Rozdzielczość nisko kontrastowa to zdolność do „odwzorowania” bardzo małych różnic gęstości kontrastu na obrazie tomograficznym. Z punktu widzenia diagnostyki tomografii komputerowej istotne jest odwzorowywanie zarówno obiektów dużych (5 mm) jak i średnich (3 mm) oraz małych (2 mm). Różne tomografy komputerowe oferowane przez różnych producentów potrafią odwzorować zarówno duże jak i małe obiekty. To co je odróżnia to dawka generowana przez tomograf w związku z możliwością wizualizacji tych zmian. Ważne jest oczywiście, aby zgodnie z zasada ALARA, dawka ta była jak najniższa.

Czy w związku z powyższym Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ poprzez wprowadzenie tego parametru do opisu przedmiotu zamówienia w sposób następujący?

|  | Dawka dla rozdzielczości niskokontrastowej 5 mm (określanej statystycznie, nie wizualnie) mierzonej w maksymalnym polu akwizycyjnym min 50 cm dla fantomu CATPHAN 20 cm przy warstwie ≤ 10 mm i różnicy gęstości 3HU i napięciu min. 110kV, w płaszczyźnie xy z użyciem algorytmu iteracyjnego zaoferowanego w pkt. V.32 lub bez (Parametr potwierdzony w oficjalnych materiałach producenta) | ≤11 mGy Podać wielkość dawki |  | 11,0 – 0 pkt < 6 - 1 pkt < 4 – 2 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Wyjaśnienie:

Zamawiający wprowadza poniższy parametr od opisu przedmiotu zamówienia i dodaje pozycję 32A 
w zał. Nr 1 do SIWZ następującej treści:

| 32A | Dawka dla rozdzielczości niskokontrastowej 5 mm (określanej statystycznie, nie wizualnie) mierzonej w maksymalnym polu akwizycyjnym min 50 cm dla fantomu CATPHAN 20 cm przy warstwie ≤ 10 mm i różnicy gęstości 3HU i napięciu min. 110kV, w płaszczyźnie xy z użyciem algorytmu iteracyjnego zaoferowanego w pkt. V.32 lub bez (Parametr potwierdzony w oficjalnych materiałach producenta) | ≤11 mGy Podać wielkość dawki |  | 11,0 – 0 pkt < 6 - 1 pkt < 4 – 2 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pytanie 79

Dotyczy Sekcji II. 6 (Gantry i stół) Załącznika nr 1 do SIWZ

W sekcji II opisującej wymagane funkcjonalności stołu i gantry Zamawiający pominął istotny parametr użytkowy, którym jest możliwość regulacji wysokości stołu i ustawienia go  na możliwie niskiej pozycji. Pragniemy zwrócić uwagę, ze brak tego parametru w opisie przedmiotu zamówienia może skutkować, zakupem tomografu ze stołem w wysokością ustawioną na :sztywno” , bez możliwości regulacji góra /dół co znacznie utrudni i obniży funkcjonalność kupowanego tomografu.

Dzięki tej funkcjonalności Zamawiający zyskuje wygodę wykonywania badań zarówno dla techników jak i pacjentów. Wśród pacjentów takich jak dzieci, czy osoby niepełnosprawne np. osoby na wózkach które mają często pojawia się problem z wchodzeniem na stopnie czy wspinaniem się na wysoko umieszczony stół. Funkcjonalność obniżenia stołu do możliwie niskiej pozycji umożliwia tym osobom samodzielne usadowienie się na stole, co wpływa na poprawę przepływu pracy (nie jest potrzebna pomoc osób trzecich, np. techników), a pacjentom gwarantuje komfort.

Czy w związku z powyższym Zamawiający dokona modyfikacji SIWZ poprzez wprowadzenie do jej treści parametru ocenianego o następującej treści:

|  | Najniższe położenie stołu do badań (poza gantry) mierzone od podłoża | < 65 cm |  | 65 – 0 pkt < 65 – 1 pkt < 35 – 2 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Wyjaśnienie:

Zamawiający wprowadza poniższy parametr do opisu przedmiotu zamówienia i dodaje pozycję 11A 
w zał. Nr 1 do SIWZ następującej treści:

| 11A | Najniższe położenie stołu do badań (poza gantry) mierzone od podłoża | < 50 cm (podać) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pytanie 80

Dotyczy załącznika nr 7 do SIWZ, pkt. XII SIWZ oraz wzoru umowy paragraf 4

Zamawiający wymaga podania ceny osobno dla poszczególnych części tomografu komputerowego. Ze względu na to, że poszczególne części aparatu tomograficznego  są wyceniane przez producenta jako całość, zwracamy się z prośbą o zmianę pkt. 1. Część I w następujący sposób:

| PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | nazwa, model, typ, producent, rok produkcji | Cena netto | Stawka VAT…..% Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| tomograf komputerowy, jednomonitorowe stanowisko operatorskie, w tym monitor, dwumonitorowe stanowisko ogólnodiagnostyczne, w tym monitory; UPSy konsola operatorska i ogólnodiagnostyczna |  |  |  |  |
| wstrzykiwacz środka kontrastowego |  |  |  |  |
| nagrywarko-drukarka płyt CD/DVD |  |  |  |  |
| montaż, instalacja i uruchomienie tomografu komputerowego, wstrzykiwacza, UPS i innych elementów składowych , integracja oprogramowania w oferowanych urządzeniach z oprogramowaniem Zamawiającego, szkolenie personelu |  |  |  |  |
| Ogółem cena (wartość) oferty |  |  |  |  |

Wyjaśnienie:

Zamawiający modyfikuje treść Formularza Oferta, stanowiącego zał. Nr 7 do SIWZ, w następujący sposób: pkt 1, Część I Dostawa, montaż, instalacja i uruchomienie tomografu komputerowego otrzymuje brzmienie:

| Lp. | PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | nazwa, model, typ, producent, rok produkcji | Cena netto | Stawka VAT…..% Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tomograf komputerowy |  |  |  |  |
|  | jednomonitorowe stanowisko operatorskie, w tym monitor 1 szt. | monitor:………………… (opisać zgodnie z zakresem w nagłówku kolumny) |  |  |  |
|  | dwumonitorowe stanowisko ogólnodiagnostyczne, w tym monitory- 2 szt. | monitory:………………… (opisać zgodnie z zakresem w nagłówku kolumny) |  |  |  |
|  | UPS-y do konsoli operatorskiej i ogólnodiagnostycznej- szt. 2 |  |  |  |  |
|  | środki ochrony radiologicznej | wymienić:…………………… (rodzaj, ilości) |  |  |  |
| 2. | wstrzykiwacz środka kontrastowego |  |  |  |  |
| 3. | nagrywarko-drukarka płyt CD/DVD |  |  |  |  |
| 4. | montaż, instalacja i uruchomienie tomografu komputerowego, wstrzykiwacza, UPS i innych elementów składowych , integracja oprogramowania w oferowanych urządzeniach z oprogramowaniem Zamawiającego, szkolenie personelu |  |  |  |  |
|  | Ogółem cena (wartość) oferty |  |  |  |  |

Powyższa zmiana powoduje modyfikację treści umowy, której wzór stanowi zał. Nr 8 oraz modyfikację zapisów SIWZ.

Pytanie 81

Zamawiający wymaga dostarczenia środków ochrony radiologicznej. Ze względu na tak szczegółowy formularz cenowy, prosimy o informację, w której pozycji formularza wykonawcy mają podać ich wartość? Sugerujemy dodanie kolejnego wiersza zawierającego tę pozycję.

Wyjaśnienie:

Wartość środków ochrony radiologicznej pacjenta określone w pozycji 82 zał. Nr 1 do SIWZ winny być uwzględnione w cenie w poz. 1 Cz. I Formularza ofertowego.

Zamawiający dokonuje w powyższym zakresie modyfikacji Formularza ofertowego oraz zapisów treści  SIWZ.

Pytanie 82

Zamawiający wymaga dostarczenia przed podpisaniem umowy dokumentacji techniczno rozruchowej (pkt. 97 zał. nr 1 do SIWZ). Prosimy o zmianę terminu na dostarczenie tej dokumentacji na 5 dni roboczych od daty podpisania umowy.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 83

Dotyczy wzoru umowy paragraf 1 pkt. 3.

Zamawiający wymienia w tym punkcie „oprogramowania informatyczne”. Prosimy o wyjaśnienie, jakie oprogramowania informatyczne ma na myśli Zamawiający?

Przyjmując argumentację z pytania nr 1 wnosimy o zmianę zapisów tego punktu na następujący:

„Umowa obejmuje:

dostawę tomografu komputerowego (nazwa, typ, producent, rok produkcji)  wraz z konsolą operatorską i ogólnodianostyczną …………………….. , wstrzykiwacza kontrastu (nazwa, typ, producent, rok produkcji)…………………………, nagrywarko- drukarki płyt CD/DVD (nazwa, typ, producent, rok produkcji)………………., i innych elementów składowych przedmiotu zamówienia, (…)”

Wyjaśnienie:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 80.

Pytanie 84

Dotyczy VIII. KONSOLA OGÓLNODIAGNOSTYCZNA

Czy Zamawiający przyzna dodatkowe punkty ( 2 pkt) za oprogramowanie umożliwiające:

| Automatyczne numerowanie kręgów kręgosłupa w badaniach odcinkowych jak i całego kręgosłupa z obrazów CT i MR, automatyczne numerowanie żeber w badaniach CT | TAK/NIE | TAK- 2 pkt NIE- 0 pkt |
| --- | --- | --- |

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wprowadza zmian w treści SIWZ.

Pytanie 85

Dotyczy  VIII. KONSOLA OGÓLNODIAGNOSTYCZNA

Czy Zamawiający przyzna dodatkowe punkty ( 1 pkt) za oprogramowanie umożliwiające:

| Automatyczny/ręczny import badań poprzednich danego pacjenta z archiwum PACS na potrzeby porównania z badaniem bieżącym bez udziału użytkownika konsoli |  | Automatyczny: 1 pkt Ręczny: 0 pkt |
| --- | --- | --- |

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wprowadza zmian w treści SIWZ.

Pytanie 86

Dotyczy XII. GWARANCJA I SERWIS GWARANCYJNY, punkt 104

| Min. 10 - letni okres gwarantowania dostępności części zamiennych dla TK oraz min. 5 – letni dla pozostałych urządzeń zaoferowanych w zestawie | TAK |
| --- | --- |

Czy Zamawiający potwierdza, że 5 letnia dostępność części zamiennych dotyczy również oprogramowania i sprzętu komputerowego?

Przedmiotowa prośba ma na celu doprecyzowanie obowiązków Wykonawcy. Zwracamy uwagę, że żadne przepisy prawa ani krajowego (ustawa z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych) ani unijnego (dyrektywa Rady 93/42/EEC z 14.06.1993 roku dotycząca wyrobów medycznych) nie regulują kwestii dostępności części zamiennych i nie wskazują wprost jakiegokolwiek okresu ich gwarantowanej dostępności. Z uwagi na postęp technologiczny wyroby IT tj. komputery i oprogramowanie do nich, podlegają ciągłym zmianom i standardem jest ich wymiana na nowsze modele wcześniej, niż po 10 latach. Istotnym jest również fakt, że producenci komputerów i oprogramowania m.in. z uwagi na tak szybki postęp technologiczny, zazwyczaj nie utrzymują ich

na stanie magazynowym w tak długim okresie. Z uwagi na powyższe, zobowiązanie do zapewnienia 10 letniej dostępności komputerów, części zamiennych do nich oraz oprogramowania w wersjach tożsamych z dostarczonymi przez Wykonawcę w wykonaniu niniejszej umowy, jest zobowiązaniem praktycznie niemożliwym do wykonania.

Mając powyższe na uwadze uprzejmie prosimy o zmianę zapisu umownego zgodnie z powyższą propozycją."

Wyjaśnienie:

Zamawiający zmienia opis parametru określonego w poz. 104 zał. Nr 1 do SIWZ w sposób następujący:

| 104. | Min. 10 - letni okres gwarantowania dostępności części zamiennych dla TK oraz min. 5 – letni dla pozostałych urządzeń zaoferowanych w zestawie (dotyczy również oprogramowania i sprzętu komputerowego) | TAK |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Pytanie 87

Dotyczy  XII. GWARANCJA I SERWIS GWARANCYJNY, punkt 105

| Czas reakcji serwisu od zgłoszenia do podjęcia naprawy [godziny w dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy] | Max. 24 godzin |
| --- | --- |

Czy Zamawiający zaakceptuje czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych rozumiane jako kontakt telefoniczny i rozpoczęcie interwencji zdalnej w przeciągu 24 godzin od zgłoszenia w godzinach 8-21 codziennie z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

Wyjaśnienie:

Zamawiający zaakceptuje czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych rozumiane jako kontakt telefoniczny i rozpoczęcie interwencji zdalnej w przeciągu 24 godzin od zgłoszenia w godzinach 8-21 codziennie z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Pytanie 88

Dotyczy XII. GWARANCJA I SERWIS GWARANCYJNY punkt 106

| Czas naprawy gwarancyjnej [dni robocze: od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych pracy] | Max. 5 dni |
| --- | --- |

Czy Zamawiający zaakceptuje czas naprawy. 7 dni roboczych?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 40.

Pytanie 89

Dotyczy XII. GWARANCJA I SERWIS GWARANCYJNY punkt 108

W okresie trwania gwarancji Wykonawca zapewnia standardowe wsparcie oraz aktualizację i poprawki dostarczonego oprogramowania

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma tu na myśli aktualizacje przeprowadzane w ramach dostarczonej konfiguracji/platformy sprzętowej danego systemu

Wyjaśnienie:

Zamawiający potwierdza, że ma na myśli aktualizacje przeprowadzane w ramach dostarczonej konfiguracji/platformy sprzętowej danego systemu.

Pytanie 90

Dotyczy XII. GWARANCJA I SERWIS GWARANCYJNY, punkt 109

Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji

Prosimy o doprecyzowanie że zapis ten dotyczy naprawy, która wynika z uszkodzenia podzespołu Tomografu Komputerowego bez którego jego funkcjonowanie jest niemożliwe i nie ma nic wspólnego z planowanym przeglądem okresowym, aktualizacją/poprawką oprogramowania bądź czynnikiem zewnętrznym, np. brak zasilania w placówce

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 91

Dotyczy XII. GWARANCJA I SERWIS GWARANCYJNY, punkt 111

Przekazanie pełnego dostępu do tomografu komputerowego, oprogramowań i pozostałych elementów składowych przedmiotu zamówienia po okresie gwarancji ( zdjęcie kodów i blokad dostępu do serwisu, modyfikacji, przekazanie kluczy serwisowych) w celu umożliwienia dalszych przeglądów i serwisowania przez podmiot trzeci

W związku z tym "Prosimy o potwierdzenie że intencją Zamawiającego jest uzyskanie kodów/haseł/kluczy serwisowych lub innych zabezpieczeń sprzętowych (m.in. dongli), których uzyskanie, po podpisaniu stosownego protokołu przekazania, umożliwi Zamawiającemu dostęp wyłącznie do oprogramowania serwisowego niezbędnego z technicznego punktu widzenia w celu wykonywania montażu, instalacji, regulacji, testowania oraz serwisu/ utrzymania przedmiotowego urządzenia

Dodatkowo prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający będzie wymagał od potencjalnych podmiotów świadczących pogwarancyjne usługi serwisowe podpisania z Wykonawcą stosownej umowy licencji, która przeniesie wszelkie ryzyka i odpowiedzialności wynikające ze stosowania oprogramowania serwisowego na podmiot świadczący usługi serwisowe

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 92

Prosimy o wyjaśnienie przez Zamawiającego, czy wymieniony w SIWZ par. XV. pkt. 8 e) wymóg zawarcia klauzuli dotyczy również nieodwołalnej, bezwarunkowej, płatnej na pierwsze żądanej gwarancji bankowej o charakterze abstrakcyjnym, wystawionej zgodnie z art. 81 Prawa bankowego?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z zapisami zawartymi w rozdziale XV ust. 7 SIWZ wymagania zawarte w w/w Rozdziale dotyczą zarówno gwarancji ubezpieczeniowej jak i bankowej.

Pytanie 93

Prosimy o wyjaśnienie czy podanie nr KRS oraz siedziby i pełnej nazwy gwaranta wraz z załączeniem pełnomocnictw spełnia wymóg określony w SIWZ par. XV. pkt. 9, zdanie pierwsze?

Wyjaśnienie:

Podanie nr KRS, siedziby i pełnej nazwy gwaranta oraz złożenie pełnomocnictw wystawionych przez osoby uprawnione pozwoli na identyfikację gwaranta. Prawidłowość dostarczonych dokumentów Zamawiający będzie mógł ocenić po ich przedłożeniu przez Wykonawcę. Zgodnie z ust. 7 rozdz. XV SIWZ, treść gwarancji podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Na tym etapie Zamawiający przekaże  Wykonawcy ewentualne uwagi związane z przedstawionym projektem gwarancji.

Pytanie 94

Dotyczy Załącznika Nr 8 do SIWZ (Wzór Umowy):

Czy Zamawiający rozważy zmianę § 5 ust. 1 wzoru umowy w ten sposób, aby odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy na podstawie i w związku z umową była ograniczona, poprzez dodanie kolejnego zdania w następującym brzmieniu:?

„Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z niniejszej umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości umowy netto.”

UZASADNIENIE:

Dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w oparciu o skomplikowane rozwiązania technologiczne kluczowa jest możliwość oszacowania ryzyka związana z daną transakcją. Przy braku ograniczenia odpowiedzialności nie jest możliwa rozsądna ocena potencjalnych ryzyk związanych z zawarciem umowy. W oparciu o zasady kodeksu cywilnego, wysokość potencjalnego odszkodowania jest teoretycznie nieograniczona i może, przy niesprzyjającym splocie okoliczności, osiągnąć

poziom wielokrotnie wyższy niż wartość danej transakcji.

Ograniczanie odpowiedzialności stron umowy w relacjach między przedsiębiorcami jest od dawna standardem rynkowym.

Przy zastosowaniu reżimu kodeksowego łączącego się z nieograniczoną odpowiedzialnością za szkodę, niewykluczona jest znaczna dysproporcja pomiędzy wartością transakcji a szkodą.

Z uwagi na ryzyka technologiczne nie można wykluczyć takiej wady technologicznej, która wbrew dotychczasowym doświadczeniom z produktami, mogłaby skutkować szkodą. Szkoda może również powstać (i głównie tak do niej dochodzi) w efekcie ludzkiego błędu. Pomimo stałych wysiłków usprawniających zarządzanie jakością, błędu wynikającego z ludzkiego zaniedbania nie da się w 100% wykluczyć.

Biorąc powyższe pod uwagę, uprzejmie prosimy o przychylenie się do naszej propozycji wprowadzenia klauzuli ograniczającej odpowiedzialność Wykonawcy.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 95

Dotyczy Załącznika Nr 11 do SIWZ (Wzór Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych):

Czy Zamawiający rozważy uzupełnienie § 3 Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych o dodatkowe poniższe postanowienia celem umożliwienia Wykonawcom zapewnienia najwyższego poziomu serwisu urządzenia?

6. Podmiot przetwarzający może zlecić podprzetwarzającym realizację określonych czynności w zakresie przetwarzania danych w imieniu Administratora. Podprzetwarzający mogą przetwarzać dane osobowe wyłącznie w celu realizacji czynności, w odniesieniu do których dane osobowe zostały przekazane Podmiotowi przetwarzającemu=, i nie mogą przetwarzać danych osobowych w żadnych innych celach. W przypadku zlecenia czynności podprzetwarzającym przez Podmiot przetwarzający, podprzetwarzający będą podlegać pisemnym zobowiązaniom w zakresie ochrony danych, zapewniających co najmniej taki sam poziom ochrony, jaki określono w niniejszej umowie.

7. Wykaz podprzetwarzających, którym Podmiot przetwarzający obecnie zleca czynności, jest dostępna pod adresem ……………….

8. Administrator niniejszym upoważnia Podmiot przetwarzający do zlecania czynności podmiotom ujętym w wykazie jako podprzetwarzającym.

9. Zlecenie czynności lub zastąpienie podprzetwarzającego dodatkowym podmiotem uznaje się za zatwierdzone, jeżeli Podmiot przetwarzający poinformuje Administratora Danych o takim fakcie z wyprzedzeniem, a Administrator Danych nie zgłosi zastrzeżeń do Podmiotu przetwarzającego w formie pisemnej, w tym w formie elektronicznej, w terminie 3 miesięcy od otrzymania takich informacji.

10. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń przez Administratora, przedstawi on Podmiotowi przetwarzającemu szczegółowe informacje o przyczynach zastrzeżeń.

11. Po zgłoszeniu zastrzeżeń Podmiot przetwarzający może według własnego uznania:

a) zaproponować innego podprzetwarzającego w miejsce odrzuconego podprzetwarzającego; lub

b) podjąć działania w celu rozwiązania problemów zgłoszonych przez Administratora, które wyeliminują jego zastrzeżenia .

12. W przypadku zlecenia przez Podmiot przetwarzający czynności podprzetwarzającemu z państwa trzeciego (spoza UE/EOG), Podmiot przetwarzający stosuje mechanizmy przesyłania danych zgodne z art. 44 i nast. RODO. W szczególności, Podmiot przetwarzający w wystarczający sposób zabezpiecza wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w taki sposób, aby przetwarzanie danych spełniało wymagania RODO, zapewnia ochronę praw zainteresowanych osób, których dane dotyczą, prowadzi rejestr transferów danych i dokumentację stosownych zabezpieczeń.

13. W przypadku, gdy Podmiot przetwarzający zapewnia wystarczające zabezpieczenia np. na mocy standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej Nr 2010/87/UE lub standardowych klauzul ochrony danych zgodnie z art. 46 („standardowe klauzule ochrony danych”), Administrator niniejszym udziela Podmiotowi przetwarzającemu pełnomocnictwa do zawarcia takich standardowych klauzul ochrony danych w imieniu i na rzecz Administratora. Ponadto, Administrator udziela Podmiotowi przetwarzającemu wyraźnej zgody na reprezentowanie odpowiedniego podprzetwarzającego przy zawieraniu takich standardowych klauzul ochrony danych.

UZASADNIENIE:

Mając na uwadze oczekiwany przez Zamawiającego standard usług serwisowych, w tym krótkie czasy reakcji i naprawy, globalne koncerny wykorzystują do świadczenia tych usług spółki ze swoich grup kapitałowych, w szczególności spółki będące producentami urządzeń – z ich unikalną wiedzą o danym produkcie/urządzeniu. Ewentualny dostęp do danych na urządzeniach zawsze odbywa się z poszanowaniem zasad wynikających z RODO. Mając powyższe na uwadze uprzejmie

prosimy uzupełnienie umowy przetwarzania danych osobowych powyższymi zapisami, które oddają faktyczny model oczekiwanych przez Państwa usług serwisowych.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 96

Czy Zamawiający dopuści dwukanałowy wstrzykiwacz o poniższych parametrach?:

| 1 | Automatyczny, specjalizowany do badań CT dwutłokowy wstrzykiwacz kontrastu |
| --- | --- |
| 2 | Głowica wstrzykiwacza dostosowana do stosowania wkładów wymiennych o pojemności 50, 100, 125 ml wypełnionych fabrycznie środkiem cieniującym |
| 3 | Głowica wstrzykiwacza dostosowana do stosowania wkładów wymiennych o pojemności 200 ml |
| 4 | Głowica wstrzykiwacza w: - urządzenie pokazujące prędkość przepływu i ilość środka cieniującego, - przycisk samonapełniania- przycisk zabezpieczający prawidłowe sprawdzenie zaprogramowania i podania środka cieniującego (enable) - pamięć protokołów, - możliwość automatycznego włączenia strzykawki automatycznej poprzez dotyk monitora, - możliwość szybkiej zmiany orientacji wyświetlanych danych na monitorze głowicy, |
| 5 | Symultaniczne podawanie środka kontrastowego i roztworu soli fizjologicznej z obu wkładów jednocześnie, z opcją zaprogramowania procentowej wartości tak wstrzykiwanego roztworu |
| 6 | Regulowana prędkość przepływu w zakresie 0,1- 10,0 ml/sekundę |
| 7 | Możliwość wprowadzenia min. 35 protokołów |
| 8 | Fazy: 6 |
| 9 | Możliwość wprowadzenia haseł do programowania |
| 10 | Opóźnienie skanowania |
| 11 | Całkowity czas stosowany w opóźnieniu skanowania od 0 do min. 400 sekund |
| 12 | Monitor na głowicy strzykawki oraz w sterowni reagujący na dotyk |
| 13 | Opcja powolnego (kropelkowego) podawania soli fizjologicznej przy parametrach: - prędkość przepływu 0,1-10 ml/sekundę - ilość 1-200 ml |
| 14 | Automatyczne wykrywanie przez strzykawkę jakiej wielkości wkład wymienny został zastosowany |
| 15 | Zapewnienie dodatkowego poziomu bezpieczeństwa poprzez detektor alarmujący w razie ominięcia któregoś z etapów prawidłowego przygotowania strzykawki do podania środka cieniującego |
| 16 | Możliwość zmiany prędkości przepływu podczas podawania środka cieniującego |
| 17 | Maksymalne ciśnienie 50-325 psi regulacja ze skokiem 5 psi |

Wyjaśnienie:

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1.

Pytanie 97

Z uwagi na ilość pomieszczeń (9 szt),  przeznaczonych pod adaptację pomieszczeń prosimy o wyznaczenie   większej ilości powierzchni do zagospodarowania? Obecne 80m2 jest nie wystarczające do wykonania funkcjonalnej pracowni tomograficznej.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyznacza dodatkowe pomieszczenia.

Zaktualizowany Rzut pomieszczeń do adaptacji na pracownię TK (zał. Nr 12 do SIWZ) ze wskazaniem dodatkowych pomieszczeń stanowi załącznik do odpowiedzi na pytanie.

Pytanie 98

Zwracam się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga dostarczenia tomografu wraz z pełnym oprogramowaniem oraz wszelkimi kodami źródłowymi oraz danymi umożliwiającymi pełne i swobodne serwisowanie urządzeń.

Wykonawca wskazuje, że tylko takie zapisy SIWZ zagwarantują Zamawiającemu nabycie pełnoprawnego urządzenia, którym będzie mógł swobodnie dysponować.

Powyższa okoliczność będzie miała szczególne znaczenie po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego. Wówczas, Zamawiający będzie zobowiązany wszcząć postępowanie na obsługę serwisową sprzętu w kolejnych latach. W celu należytego świadczenia tej usługi, wybrany wykonawca będzie musiał uzyskać pełny dostęp do urządzenia. W przypadku więc gdy Zamawiający nie będzie dysponentem niezbędnego oprogramowania oraz kodów serwisowych, na zdecydowanie uprzywilejowanej pozycji znajdzie się dostawca sprzętu wyłoniony w przedmiotowym Postępowaniu. Tylko on bowiem będzie posiadał wszelkie niezbędne oprogramowanie, kody i dostępy serwisowe.

W ocenie Wykonawcy, taką sytuację należałoby uznać za niedopuszczalne uzależnienie się Zamawiającego od podmiotu prywatnego, który dostarczy tomograf w przedmiotowym Postępowaniu. Należy przy tym wskazać, że problem ten, zwany vendor lock-in, nie jest obcy rynkowi zamówień publicznych w Polsce. Wręcz przeciwnie, jego powszechność na rynku usług informatycznych spowodowała wydanie przez Urząd Zamówień Publicznych Rekomendacji dla Zamawiających[1], w której czytamy, że „przyczyną opisanego tu zjawiska jest powstanie „uzależnienia” zamawiającego od pierwotnego wykonawcy systemu lub producenta sprzętu lub oprogramowania gotowego uniemożliwiające nabycie niezbędnych usług lub dostaw w trybach konkurencyjnych. Uzależnienie to jest w dużej mierze konsekwencją niewłaściwego przygotowania postępowania i udzielenia zamówienia publicznego”.

Jako receptę na rozwiązanie tego problemu, UZP rekomenduje m.in. zobowiązanie wykonawców w umowie do wydania kodów źródłowych oraz pełnej dokumentacji technicznej systemu (urządzenia), jak również wyczerpujące uregulowanie kwestii ewentualnego przeniesienia na zamawiającego autorskich praw majątkowych do dostarczanego systemu lub praw do licencji (sublicencji) oprogramowania niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania systemu (urządzenia).

Jednocześnie, Wykonawca zwraca uwagę, że choć na pierwszy rzut oka może wydawać się, że pozyskanie wraz z tomografem pełnego oprogramowania oraz wszelkich kodów źródłowych i dostępów serwisowych może rodzić dodatkowe, znaczące koszty po stronie Zamawiającego, to byłoby to nieuprawnione uproszczenie tej kwestii.

Należy bowiem zwrócić uwagę, że w sytuacji, w której Zamawiający nie będzie dysponował niezbędnym oprogramowaniem w chwili wygaśnięcia gwarancji, to wszyscy wykonawcy zainteresowani świadczeniem usługi serwisowej tomografu, będą zmuszeni nabyć je od producenta we własnym zakresie. Wydatki te znajdą oczywiście odbicie w cenach zaoferowanych przez wykonawców w postępowaniu na świadczenie usług serwisowych, których koszt znacząco wzrośnie.

Innymi słowy, wydatki Zamawiającego związane z utrzymaniem tomografu w całym cyklu życia urządzenia będą dużo wyższe.

W tym kontekście, należy zaś zwrócić uwagę, że Zamawiający, jako dysponent środków publicznych, podlega ustawie o finansach publicznych[2]. Zgodnie z art. 44 ust. 3 ustawy, wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, przy zachowaniu zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów oraz optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

W ocenie Wykonawcy, jedynie nabycie przez Zamawiającego urządzenia wraz z pełnym oprogramowaniem oraz wszelkimi kodami i dostępami serwisowymi można uznać za wyraz zastosowania wskazanej reguły w praktyce.

Uzyskanie informacji w powyższym zakresie ma dla Wykonawcy szczególnie istotne znaczenie – umożliwi mu bowiem złożenie oferty lepiej dostosowanej do potrzeb i wymagań Zamawiającego.

Podsumowując, Zamawiający może wymagać aby aparat oraz wszystkie oferowane urządzenia pozbawione były haseł, kodów, blokad serwisowych, itp., które po upływie gwarancji utrudniałyby właścicielowi dostęp do opcji serwisowych lub naprawę aparatu i urządzeń przez inny niż Wykonawca umowy podmiot, w przypadku nie korzystania przez zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy lub udostępnienie haseł, kodów serwisowych, itp., załączonych najpóźniej w ostatnim dniu gwarancji – dotyczy kompletnego przedmiotu zamówienia.

Wyjaśnienie:

Zgodnie z SIWZ.

Kierownik Zamawiającego

Agnieszka Lasowa