# Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego, znak sprawy ZOZ.V.270-26/Z|P/17

| Wymagania techniczne i funkcjonalne elementów zestawu laparoskopowego XION |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Kamera laparoskopowa full HD 1080p |  |  |  |
| A. Procesor Video – 1szt. |  |  |  |
| LP. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany, TAK opisać |
| 1 | Kamera fabrycznie nowa, rok produkcji 2017, nazwa, model, producent | TAK, podać |  |
| 2. | Systemy obrazowania HD – 1080p, 1080i, 1080i MPEG-4 AVC, 576i oraz SD – PAL 1280*1024, 576i | TAK |  |
| 3. | Możliwość ustawienia parametrów pracy kamery dla różnych specjalności/użytkowników | TAK |  |
| 4. | Wyjścia analogowe minimum BNC, Y/C (S-Video) | TAK |  |
| 5. | Wyjścia cyfrowe minimum SDI, DVI, IEEE 1394 FireWire | TAK |  |
| 6. | Wejścia analogowe minimum BNC, Y/C (S-Video) | TAK |  |
| 7. | Wejścia cyfrowe minimum DVI | TAK |  |
| 8 | Współpraca z głowicami kamer HD 3CCD, HD 1CCD oraz SD | TAK |  |
| 9. | Współpraca z wideoendoskopami, z kamerą wbudowaną w końcówkę endoskopu | TAK |  |
| 10 | Funkcja doboru optymalnego oświetlenia w zależności od wielkości endoskopu/ramki ekranu, aktywowana z panelu procesora lub głowicy kamery lub wideoendoskopu | TAK |  |
| 11. | Funkcja zamrożenia obrazu aktywowana z panelu procesora lub głowicy kamery lub wideoendoskopu | TAK |  |
| 12. | Funkcja elektronicznego rozjaśnienia obrazu aktywowana z panelu procesora lub głowicy kamery lub wideoendoskopu | TAK |  |
| 13 | Funkcja zmiany kontrastu obrazu aktywowana z panelu procesora lub głowicy kamery lub wideoendoskopu | TAK |  |
| 14. | Możliwość przypisania różnych funkcji do przycisku sterującego na głowicy kamery lub wideoendoskopu | TAK |  |
| 15. | Możliwość podłączenia włącznika nożnego bezprzewodowego wyzwalającego funkcje kamery w strefie czystej | TAK |  |
| 16. | Możliwość przesyłania danych (zdjęć oraz obrazów wideo) na jednostkę zewnętrzną (komputer PC) | TAK |  |
| 17 | Zoom cyfrowy minimum 3 stopniowy, z możliwością wyzwalania z programowalnego przycisku w głowicy kamery | TAK |  |
| 18. | Gniazdo mikrofonowe z możliwością podłączenia mikrofonu do nagrywania głosu i komentarzy podczas zabiegu/badania | TAK |  |
| CENA | Netto……………. | VAT%........ | Brutto…….. |
| B. Światłowody – 2szt. |  |  |  |
| 19. | Kompatybilne ze źródłem światła XION R180 | TAK |  |
| 20. | Wysokiej jasności, odporne na działanie temperatury wytwarzanej przez żarówkę ksenonową | TAK |  |
| 21. | Średnica 4,8mm | TAK |  |
| 22. | Długość 3m | TAK |  |
| 23. | Światłowody fabrycznie nowe, rok produkcji 2017, model, producent | TAK podać |  |
| CENA | Netto………. | VAT%...... | Brutto………., Wartość brutto za 2 szt…………….. |
| C. Głowica full HD 1080p – 1szt. |  |  |  |
| 25. | Ze zintegrowanym adapterem do połączenia z okularem optyki, CMOS pracująca w systemie full HD, z minimum dwoma programowalnymi przyciskami funkcyjnymi na głowicy | TAK |  |
| 26. | Zoom optyczny płynnie sterowany za pomocą pokrętła | TAK |  |
| 27. | Płynne ustawianie ostrości za pomocą pokrętła | TAK |  |
| 28 | Przewód głowicy prowadzony pod kątem 45° | TAK |  |
| 29. | Mały ciężar < 115 g | TAK |  |
| 30 | Głowica fabrycznie nowa, rok produkcji 2017, model, producent | TAK podać |  |
| CENA | Netto……………….. | VAT%........ | Brutto…….. |
| II. Monitor medyczny LCD 42” z wbudowanym komputerem |  |  |  |
| LP. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany | Parametr oferowany, TAK, opisać |
| 31 | Urządzenie nie rekondycjonowane, z roku produkcji nie wcześniej niż 2016, model, typ, producent | TAK podać |  |
| 32. | Monitor LCD z matrycą IPS min 10 bit, 1,07 biliona kolorów. | TAK |  |
| 33. | 12 bitowa skala szarości zgodna z tablicą LUT, DICOM part 3.14 (GSDF) | TAK |  |
| 34. | Rozmiar ekranu –min. 42” | TAK |  |
| 35. | Rozdzielczość ekranu LCD IPS – 1920x1080 Full HD | TAK |  |
| 36. | Czas reakcji min. 5ms | TAK |  |
| 37. | Kontrast min. 1300:1 | TAK |  |
| 38. | Jasność min. 500 (cd/m2) | TAK |  |
| 39 | Kąt widzenia min. 178H/178V | TAK |  |
| 40. | Zmiana wielkości obrazu min.: Auto, 16:9, 4:3, ZOOM, FILL ALL, ASPECT | TAK |  |
| 41. | Wejścia wideo: DVI, HDMI, SDI, RGB, S-Video, BNC | TAK |  |
| 42. | Kalibracja: Temperatura barwowa: 6500, 9500, DICOM 3,14, DICOM BLUE, Użytkownika, Gamma od 1,8 do 2,8 | TAK |  |
| 43. | Tryb pracy: PIP PbP | TAK |  |
| 44. | Przycisk szybkiego wyboru trybu pracy dla kalibracji DICOM, TEMPERATURY BARWOWEJ, Korekcji Gamma | TAK |  |
| 45. | Hermetyczny frontowy panel sterowania łącznie z ekranem LCD. Możliwość dezynfekcji ekranu. | TAK |  |
| 46. | Ekran dotykowy Multi touch (min 2 punktowy) na podczerwień umożliwiający sterowanie dotykiem w rękawiczce. Listwy podczerwieni umieszczone na krawędziach ekranu. Matryca monitora i obudowa, dostosowana do czyszczenia w warunkach bloku operacyjnego. Szyba antyrefleksyjna min. 8 krotna redukcja. | TAK |  |
| 47. | Wbudowany komputer: minimum Intel i5, 4 GB ram, dysk twardy 500 GB, karta sieciowa10/100/100, porty USB, RJ45, RS232, karta graficzna dostosowana do parametrów ekranu i wyświetlania obrazów medycznych w DICOM Windows 7, klawiatura dotykowa wyświetlana na ekranie monitora. | TAK |  |
| 48. | Możliwość mocowanie na ścianie Sali operacyjnej | TAK |  |
| 49. | Możliwość współpracy z oprogramowanie do integracji sali operacyjnej | TAK |  |
| 50. | Możliwość mocowania na statywie jezdnym | TAK |  |
| CENA | Netto……….. | VAT%....... | Brutto…….. |
| III Optyka laparoskopowa |  |  |  |
| 51 | Optyka laparoskopowa, autoklawowalna, w następujących parametrach: 134 stopnie C, 2,3 Bara | TAK |  |
| 52 | Średnica 10 mm, kąt patrzenia 30 stopni, długość robocza 310 mm | TAK |  |
| 53 | Kompatybilna z kamerą typu C-MOUNT, szafirowe szkło zamykające | TAK |  |
| 54 | Optyka fabrycznie nowa, rok produkcji 2017r., model, typ, producent | TAK, podać |  |
| CENA | Netto………. | VAT%.... | Brutto…….. |
| IV. Inne wymagania |  |  |  |
| 56 | Okres gwarancji na procesor, światłowody, głowicę , optykę laparoskopową - minimum 24 miesiące; Okres gwarancji na monitor medyczny minimum -36 miesięcy. | TAK Podać | TAK Okres gwarancji na procesor, światłowody, głowicę, optykę laparoskopową - ……..miesięcy Okres gwarancji na monitor - ……….miesięcy |
| 57 | Przeglądy techniczne i naprawy w okresie gwarancji (wynikające z warunków gwarancji) bezpłatne | TAK |  |
| 58 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie - do 24h | TAK |  |
| 59 | Czas naprawy liczony od momentu zgłoszenia do wykonania naprawy max. 4 dni robocze | TAK |  |
| 60 | W przypadku naprawy przedłużającej się poza czas określony w poz. 59 – dostawa aparatu zastępczego. Okres gwarancji wydłuża się o czas naprawy powyżej czasu określonego w poz. 59. | TAK |  |
| 61 | Instalacja zaoferowanych urządzeń do zestawu laparoskopowego XION i uruchomienie | TAK |  |
| 62 | Szkolenie personelu z obsługi i eksploatacji urządzeń | TAK |  |
| 63 | Instrukcje obsługi oferowanych urządzeń w języku polskim w wersji papierowej/ elektronicznej | TAK |  |