Lidzbark Warmiński 22-04-2016 r.

P.T.

### Wykonawcy

### Znak sprawy: ZOZ.V-270-08/ZP/16

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę sprzętu jednorazowego i wielorazowego użytku do apteki szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim.

Zgodnie z art. 38 ust. 2, 4  Ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający przekazuje wyjaśnienia do zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego oraz informuje o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 23

Pakiet 26, poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści tolerancję w szerokości taśmy +/- 1 mm?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści tolerancję w szerokości taśmy +/- 1 mm.

Pytanie 24

Pakiet 26, poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści wskaźniki zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, w opakowaniach po 480 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści wskaźniki zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, w opakowaniach po 480 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie 25

Pakiet 26, poz. 6:

Czy Zamawiający wymaga, aby potwierdzenie klasy wskaźnika było wydane przez niezależną jednostkę notyfikowaną, podobnie jak dla opakowań w pakiecie 25?

Test Bowie&Dick to podstawowy i jednocześnie najważniejszy test stosowany                             w sterylizacji. Tak postawiony wymóg gwarantuje wysoką jakość zaoferowanych produktów, zabezpieczając tym samym interesy Zamawiającego na wypadek ewentualnych roszczeń pacjentów. Jest on również zgodny z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (§6.1.2).

Wyjaśnienie:

Testy muszą spełniać normy EN ISO 11140-4 i EN 867-4, klasa 2. Zamawiający wprowadza odpowiedni zapis do SIWZ. Zamawiający nie wymaga, aby potwierdzenie klasy wskaźnika było wydane przez niezależną jednostkę notyfikowaną.

Pytanie 26

Pakiet 26, poz. 7:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wskaźników emulacyjnych klasy 6, których zgodność z normą ISO 11 140 jest potwierdzona certyfikatem wydanym przez niezależną jednostkę notyfikowaną?

Zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 11140-1, zastosowanie testów klasy 5 i 6 do sterylizacji parowej jest takie samo (kontrola wszystkich parametrów procesu). Testy klasy 6 są natomiast dedykowane do konkretnych ustawień czasu i temperatury sterylizacji i mają mniejszą tolerancję na różnicę tych parametrów, są tym samym dokładniejsze.

Jeżeli odpowiedź jest pozytywna, prosimy o podanie parametrów procesu sterylizacji parowej, a także o zgodę na wycenę opakowań konfekcjonowanych a’ 200 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści zaoferowania wskaźników emulacyjnych klasy 6, których zgodność z normą ISO 11 140 jest potwierdzona certyfikatem wydanym przez niezależną jednostkę notyfikowaną.

Pytanie 27

Pakiet 26, poz. 10:

Czy Zamawiający dopuści etykiety zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, w rolce a' 500 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości, niekompatybilne ze wskazaną metkownicą, jeżeli oferent dostarczy bezpłatnie metkownicę kompatybilną z zaoferowanymi etykietami?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuści etykiet zgodne z opisem przedmiotu zamówienia, w rolce a' 500 szt., z odpowiednim przeliczeniem ilości, niekompatybilnych ze wskazaną metkownicą.

Pytanie 28

Prosimy o informację, czy w przypadku zgody Zamawiającego na zaoferowanie asortymentu w opakowaniach o innej wielkości, ilość oferowanych opakowań należy zaokrąglić w górę do pełnego

opakowania, czy zgodnie z zasadami matematyki?

Wyjaśnienie:

Zgodnie z rozdziałem XII ust. 19 SIWZ.

Pytanie 29

Zadanie 25poz.g

Czy Zamawiający dopuści rozmiar 40cm/200m co nieznacznie odbiega od wymaganego rozmiaru?

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuści rozmiar 40cm/200m.

Pytanie 30

Zadanie 25

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu przedstawienia potwierdzenia zgodności z normą wydanego przez niezależną organizację notyfikowaną i wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkty, dla których zgodność z norma potwierdzona jest certyfikatem producenta?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Pytanie 31

Zadanie 25

Czy zamawiający wymaga aby wskaźniki sterylizacji na rękawach były określone jak mają wyglądać przed procesem sterylizacji i po procesie sterylizacji, eliminuje to omyłkę interpretacyjną ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga aby wskaźniki sterylizacji na rękawach były określone jak mają wyglądać przed procesem sterylizacji i po procesie sterylizacji.

Powyższa zmiana powoduje zmianę SIWZ.

Pytanie 32

Zadanie 25

Czy zamawiający wymaga aby na rękawie był umieszczony piktogram informujący o fakcie że opakowanie jest jednorazowego użytku?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga aby na rękawie był umieszczony piktogram informujący o fakcie że opakowanie jest jednorazowego użytku.

Pytanie 33

Zadanie 25

Czy zamawiający wymaga aby znak CE umieszczony był na opakowaniu zewnętrznym lub wewnątrz rolki co jest zgodne z Ustawą o Wyrobach Medycznych Zgodnie z art. 11 ust. 8. ustawy o wyrobach medycznych dnia 20 maja 2010 ?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga aby znak CE umieszczony był na opakowaniach zgodne z Ustawą o wyrobach medycznych, zgodnie z art. 11 ust. 6. ustawy o wyrobach medycznych dnia 20 maja 2010 (t.j. Dz.U. 2015 poz. 876, z późn.zm.).

Kierownik Zamawiającego – Dyrektor Agnieszka Lasowa