Lidzbark Warmiński 08-10-2015 r.

Dotyczy postępowania: ZOZ.III-270-11/AS/15

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 Zamawiający, Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim, przekazuje treść zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy:  Załącznik Nr 2 do SIWZ, Parametry techniczne.

- Pytanie 1 dotyczy: Zadanie 1 Sprzęt urologiczny, Cystoskop, URS, Resektoskop, uretrotom, laser urologiczny, tor wizyjny.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania Punktu F - Tor wizyjny i stworzy oddzielny pakiet w celu zwiększenia konkurencyjności ofert?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie Toru wizyjnego do oddzielnego zadania. Wydzielenie toru wizyjnego może spowodować brak pełnej kompatybilności systemu.

Pytanie 2 dotyczy: Zadanie 1 Sprzęt urologiczny, Cystoskop, URS, Resektoskop, uretrotom, laser urologiczny, tor wizyjny, P/punkt F Tor wizyjny

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne, kamerę endoskopową o poniższej specyfikacji technicznej:

Kamera endoskopowa wysokiej rozdzielczości FULL HD:

o 3 przetworniki 1/3” wysokiej rozdzielczości typu CMOS,

o Rozdzielczość 1920x1080,

o Skanowanie progresywne  obrazu,

o Zintegrowany zoom cyfrowy  z zakresem powiększenia 1.8x,

o 4 programowalne przyciski na głowicy umożliwiające przypisanie 2 funkcji każdemu przyciskowi (łącznie 8 funkcji),

o Menu urządzenia w języku polskim wyświetlane na monitorze LCD i panelu sterującym urządzenia,

o Możliwość automatycznych ustawień parametrów dla zaawansowanych technik wideochirurgicznych w zakresie różnych specjalizacji zabiegowych typu laparoskopia, histeroskopia, cystoskopia, endoskopy giętkie,

o Możliwość płynnej regulacji nasycenia i temperatury barwowej koloru czerwonego i  niebieskiego,

o Możliwość wykonania balansu bieli zarówno z konsoli jak i  na głowicy kamery,

o Konsola kamery wyposażona w 2 wyjścia cyfrowe (rozdzielczość 1920x1080p),

o Przewód głowicy kamery: izolowany o długości 3,05 m ,

o Waga: konsola kamery - 6,0 kg, obiektyw - 0,226 kg, głowica kamery - 0,680 kg ,

o sterylizacja głowicy: Steris System 1 / System 1E, Steris/Amsco V-PRO, tlenek etylenu, Sterrad 100S / NX / 100NX

o Migawka automatyczna: 1/60 (1/50)–1/50 000 sekundy

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie kamery o poniższej specyfikacji technicznej:

Kamera endoskopowa wysokiej rozdzielczości FULL HD:

o 3 przetworniki 1/3” wysokiej rozdzielczości typu CMOS,

o Rozdzielczość 1920x1080,

o Skanowanie progresywne  obrazu,

o Zintegrowany zoom cyfrowy  z zakresem powiększenia 1.8x,

o 4 programowalne przyciski na głowicy umożliwiające przypisanie 2 funkcji każdemu przyciskowi (łącznie 8 funkcji),

o Menu urządzenia w języku polskim wyświetlane na monitorze LCD i panelu sterującym urządzenia,

o Automatyczne ustawienia parametrów dla zaawansowanych technik wideochirurgicznych w zakresie różnych specjalizacji zabiegowych typu laparoskopia, histeroskopia, cystoskopia, endoskopy giętkie,

o Płynna regulacja nasycenia i temperatury barwowej koloru czerwonego i  niebieskiego,

o Wykonanie balansu bieli zarówno z konsoli jak i  na głowicy kamery,

o Konsola kamery wyposażona w 2 wyjścia cyfrowe (rozdzielczość 1920x1080p),

o Przewód głowicy kamery: izolowany o długości 3,05 m ,

o Waga: konsola kamery - 6,0 kg, obiektyw - 0,226 kg, głowica kamery - 0,680 kg ,

o sterylizacja głowicy: Steris System 1 / System 1E, Steris/Amsco V-PRO, tlenek etylenu, Sterrad 100S / NX / 100NX

o Migawka automatyczna: 1/60 (1/50)–1/50 000 sekundy

Pytanie 3 dotyczy: Zadanie 1 Sprzęt urologiczny, Cystoskop, URS, resektoskop, uretrotom, laser urologiczny, tor wizyjny, P/punkt F Tor wizyjny

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne, monitor o poniższej specyfikacji technicznej:

o Wyświetlacz LCD: IPS-Alpha (podświetlanie LED)

o przekątna: 26” (661 mm)

o rozmiar plamki: 0,300 (poziom) × 0,300 (pion) mm

o czas reakcji: typowo < 8 ms

o kąt widzenia: prawo/lewo/góra/dół — 89 stopni

o głębia koloru: 10 bitów (>1 miliarda kolorów)

o rozdzielczość natywna: 1920 (poziom) × 1080 (pion)

o jasność: 500 cd/m2

o kontrast: 1400:1

o maksymalna częstotliwość zegara pikselowego: 165 MHz

o synchronizacja: 2,5–5,0 Vpp, oddzielny sygnał synchronizacji poziomej i pionowej

o dwustronna powłoka antyrefleksyjna

o twardość zintegrowanej z wyświetlaczem warstwy ochronnej: 3H

o prekonfigurowane ustawienia dla różnych specjalności (laryngologia laparoskopia, artroskopia, standard, ginekologia)

o możliwość zatrzymania obrazu (Freeze frame)

o Interfejsy wejściowe: DVI, 3G/HD/SD-SDI, VGA, S-Video, C-Video/SOG,          Component/ RGBs  (R/Pr, G/Y, B/Pb, HS, VS), RS232

o Zużycie energii: 35-65W

Wyjaśnienie

Tak

Pytanie 4 dotyczy: Zadanie 1 Sprzęt urologiczny, Cystoskop, URS, Resektoskop, uretrotom, laser urologiczny, tor wizyjny, P/punkt F Tor wizyjny

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne, źródło światła o poniższej specyfikacji technicznej:

Źródło światła:

o Moc źródła: 240W

o Żywotność modułu LED: 60000 godzin

o Tryb gotowości standby

o Panel sterujący urządzenia – kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD

o Uniwersalne przyłącze światłowodów różnych producentów bez stosowania dodatkowych adapterów

o Możliwość sterowania pracą źródła z głowicy kamery

o Wyświetlacz LCD - wskazuje tryb pracy, natężenie światła w zakresie 0-100%, kody błędów.

Wyjaśnienie

Zamawiający nie dopuści zaoferowania ksenonowego źródła światła, na które wskazuje podana w zapytaniu moc źródła 240W.

Zamawiający wymaga zaoferowani światłowodów o średnicy min. 3,5 mm i długości min. 300 cm.

Zamawiający wymaga manualnej regulacji natężenia światła w podanym w załączniku 2 zakresie

Pytanie 5 dotyczy: Zadanie 1 Sprzęt urologiczny, Cystoskop, URS, Resektoskop, uretrotom, laser urologiczny, tor wizyjny, P/punkt F Tor wizyjny

Czy Zamawiający dopuści jako rozwiązanie równoważne, wózek aparaturowy o poniższej specyfikacji technicznej:

o listwa zasilająca 8 gniazdowa z kablem 5m,

o cztery koła Ø 100 mm z hamulcami,

o 4 półki, szuflada, uchwyt do głowicy kamery

o ruchoma podstawa do mocowania monitora LCD,

o Regulowany wysięgnik do płynów

Wyjaśnienie

Tak.

W imieniu Zamawiającego – Dyrektor Agnieszka Lasowa