- Sprzęt urologiczny

- Cystoskop.; URS; Resektoskop; Uretrotom – 2 szt.; Laser urologiczny; Tor wizyjny

- Zestawienie parametrów i warunków wymaganych

| L.p. | Parametry techniczne i funkcjonalne | Wymagania graniczne | Wartość oferowana (numer katalogowy jeśli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Wymogi ogólne |  |  |
| 1 | Producent/kraj pochodzenia | Podać |  |
| 2 | Typ urządzenia | Podać |  |
| 3 | Urządzenia oraz wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, rok produkcji 2015 | TAK |  |
| II | Wymogi podstawowe |  |  |
| A. | CYSTOSKOP |  |  |
| 1 | Urethro-cystoskop giętki 15 Charr., kanał spłukująco-roboczy 7,5 Charr., kąt widzenia 120 stopni, dł. 400 mm – 1 szt. | TAK |  |
| 2 | Kleszczyki giętkie, biopsyjne, 5 Charr – 1 szt | TAK |  |
| 3 | Kleszczyki do ciał obcych, 5 Charr, giętkie – 1 szt | TAK |  |
| 4 | Kleszczyki chwytające, giętkie, ząb mysi, 5 Charr., dł. robocza 550 mm – 1 szt. | TAK |  |
| 5 | Światłowód ,długość 2,3m , średnica wiązki 2,5 mm – 1 szt | TAK |  |
| 6 | Pojemnik do transportu, przechowywania i sterylizacji endoskopów giętkich – 1 szt | TAK |  |
| 7 | Płaszcz cysto-uretroskopowy o średnicy 21 Fr. wraz z obturatorem | TAK |  |
| 8 | Nasadka do uretroskopii lub do cystoskopii diagnostycznej z 2. kanałami prowadzącymi do instrumentów (lewy 10 Charr., prawy 12 Charr.). | TAK |  |
| 9 | Wkładka cystoskopowa z dźwignią Albarrana z dwoma wejściami na instrumenty | TAK |  |
| 10 | Pojemnik do transportu, przechowywania i sterylizacji instrumentów i optyk o wymiarach wew.: dł. 400 mm x szer. 200 mm x wysokość 60 mm | TAK |  |
| 11 | Kleszczyki biopsyjne z końcówką łyżeczkową, tnące do tyłu (współpracujące z płaszczami od 19,5 Charr.) | TAK |  |
| 12 | Kleszczyki do ciał obcych współpracujące z płaszczami cystoskopowymi od 19,5 Charr | TAK |  |
| 13 | Kleszczyki chwytające, optyczne, obie bransze ruchome, współpracujące z płaszczami od 19,5 Charr | TAK |  |
| B | RESEKTOSKOP | TAK |  |
| 1 | Optyka 4 mm, kąt patrzenia 30 stopni, długości 307 mm – 1 szt. | TAK |  |
| 2 | Napęd monopolarny elektrod aktywny z tzw. uchwytem zamkniętym – 1 szt. | TAK |  |
| 3 | Płaszcz 26 Charr z dziurkami irygacyjnymi oraz bruzdami podłużnymi tzw. „ryflowaniem”, końcówka ścięta/ukośna – 1 szt. | TAK |  |
| 4 | Płaszcz wewnętrzny resektora 24 Charr z systemem zatrzaskowego zapięcia oraz portem odływ.dopływ w medium z wymiennym/wyjmowanym kranikiem regulacji przepływu – 1 szt. | TAK |  |
| 5 | Obturator – 1 szt. | TAK |  |
| 6 | Strzykawka urologiczna 150 ml – 1 szt. | TAK |  |
| 7 | Adapter giętki do strzykawki – 1 szt. | TAK |  |
| 8 | Elektroda tnąca wielorazowa – 5 szt. | TAK |  |
| 9 | Elektroda koagulująca wałeczkowa, wielorazowa – 5 szt. | TAK |  |
| 10 | Kabel monopolarny resektor/diatermia – 1 szt. | TAK |  |
| 11 | Pojemnik do transportu, przechowywania i sterylizacji instrumentów i optyk o wymiarach wew.: dł. 400 mm x szer. 200 mm x wysokość 60 mm –1 szt. | TAK |  |
| C | URETERORENOSKOP | TAK |  |
| 1 | Ureterorenoskop typ kompaktowy, optyka zintegrowana, wymiar maksymalny części roboczej 9,8 Charr, początkowy/dystalny mniejszy o min 1,5 Charr, co najmniej jeden kanał roboczy na wprost dla instrumentów 5 Charr., wymiar wewnętrzny kanału 5,2x6,2 Charr. Kąt patrzenia optyki 12°stopni, długość robocza 430 mm – 1 szt. | TAK |  |
| 2 | Kleszczyki chwytające 5 Fr dług. robocza 550 mm. Kleszczyki rozkładane, dwuczęściowe, możliwość zakupu samej części roboczej i samodzielnego złożenie z rękojeścią. Połączenie wkładu roboczego z rękojeścią typu „click”. Kleszczyki z blokadą antyprzeciążeniową, 360 st. obrotowe - 1 szt. | TAK |  |
| 3 | Wkład do kleszczyków biopsyjnych 5 Fr dług. robocza 550 mm.. Połączenie wkładu roboczego z rękojeścią typu „click”. Kleszczyki z blokadą antyprzeciążeniową, 360 st. obrotowe - 1 szt. | TAK |  |
| 4 | Nożyczki skośne 5 Fr - 1 szt. | TAK |  |
| 5 | Pojemnik z przykrywką do transportu, przechowywania i sterylizacji optyk i instrumentów. Wymiary wewnętrzne 700x120x75mm (długość; szerokość; głębokość). Pojemnik z wkładami typu „jeż” do wyłożenia spodu jak i mocowanymi do pokrywy pojemnika. Możliwość oznaczania zawartości – 1 szt. | TAK |  |
| 1 | Ureterorenoskop typ kompaktowy, optyka zintegrowana, wymiar maksymalny części roboczej 7,5 Charr, początkowy/dystalny mniejszy o 1,5 Charr, co najmniej jeden kanał roboczy na wprost dla instrumentów 4 Charr., Kąt patrzenia optyki 5°stopni, długość robocza 430 mm – 1 szt. | TAK |  |
| 2 | Kleszczyki chwytające 4 Fr dług. robocza 550 mm. Kleszczyki rozkładane, dwuczęściowe, możliwość zakupu samej części roboczej i samodzielnego złożenie z rękojeścią. Połączenie wkładu roboczego z rękojeścią typu „click”. Kleszczyki z blokadą antyprzeciążeniową, 360 st. obrotowe - 1 szt. | TAK |  |
| 3 | Wkład do kleszczyków biopsyjnych 5 Fr dług. robocza 550 mm.. Połączenie wkładu roboczego z rękojeścią typu „click”. Kleszczyki z blokadą antyprzeciążeniową, 360 st. obrotowe - 1 szt. | TAK |  |
| 4 | Pojemnik z przykrywką do transportu, przechowywania i sterylizacji optyk i instrumentów. Wymiary wewnętrzne 700x120x75mm (długość; szerokość; głębokość). Pojemnik z wkładami typu „jeż” do wyłożenia spodu jak i mocowanymi do pokrywy pojemnika. Możliwość oznaczania zawartości – 1 szt | TAK |  |
| D | URETROTOM | TAK |  |
| 1 | OPTYKA 4mm, 0 stopni, ze stałym okularem – 1 szt. | TAK |  |
| 2 | Część napędowa pasywna do optyk o średnicy 4 mm, 0, 12 stopni – 1 szt. | TAK |  |
| 3 | Płaszcz 20,5 Charr. z kranikiem do- i odpływowym, ściętą końcówką, automatycznym zamknięciem, dla optyk o średnicy 4 mm, kącie patrzenia 0, 12 stopni – 1 szt. | TAK |  |
| 4 | Obturator z centralnym otworem – 1 szt. | TAK |  |
| 5 | Płaszcz zewnętrzny z otworem bocznym – 1 szt. | TAK |  |
| 6 | Skalpele do uretrotomu do zwężeń: bez centralnego otworu (rurki), z okrągłym szlifem; hakowy; sierpowaty po 1 szt. | TAK |  |
| 7 | Pojemnik do transportu, przechowywania i sterylizacji instrumentów i optyk o wymiarach wew.: dł. 400 mm x szer. 200 mm x wysokość 60 mm – 1 szt. | TAK |  |
| 8 | Uretrotom 15-45 Charr., dł. robocza 200 mm, z wymiennymi końcówkami (prosta, wygięta i w kształcie kuli) i z dwoma nożami – 1 szt. | TAK |  |
| 9 | Nóż wymienny do uretrotomu – 1 szt. | TAK |  |
| E | LASER HOLMOWY | TAK |  |
| 1 | System laserowy przeznaczony do: - leczenie kamicy układu moczowego niezależnie od składu chemicznego kamieni - nacinanie zwężeń dróg moczowych - ablacja powierzchniowych nowotworów dróg moczowych | TAK |  |
| 2 | Zasilanie 230 V +/- 10 %, 50 Hz, pobór prądu max 16 A | TAK |  |
| 3 | Urządzenie przystosowane do pracy w temperaturach co najmniej 18-25 st. C | TAK |  |
| 4 | Obudowa na podstawie jezdnej w obudowie stojącej, koła wyposażone w hamulce | TAK |  |
| 5 | Zintegrowany system chłodzenia | TAK |  |
| 6 | Źródło promieniowania | HoYag |  |
| 7 | Długość fali promieniowania | 2100 (+/- 20%) nm |  |
| 8 | Moc lasera | min 30 W |  |
| 9 | 6 aplikacji zaprogramowanych dla lasera fabrycznie: standard, Single Pulse, Dusting, Fragmenting Mode, Advanced Mode, Soft Tissue Mode | TAK Podać |  |
| 10 | Energia impulsów 500 – 3500 mJ | TAK – podać |  |
| 11 | Częstość impulsów 4-20 Hz | TAK - Podać |  |
| 12 | Regulacja impulsu 150-500 µs | TAK - Podać |  |
| 13 | Wejście na światłowody typu SMA 905 | TAK |  |
| 14 | Prezentacja parametrów pracy dla danego zabiegu | TAK – podać |  |
| 15 | Regulacja intensywności plamki | TAK |  |
| 16 | Automatyczna detekcja obecności włókna | TAK |  |
| 17 | Automatyczna detekcja światłowodów jedno i wielorazowych | TAK |  |
| 18 | Automatyczne ustawienie mocy i częstotliwości pracy | TAK |  |
| 19 | Brak ograniczenia ilości użyć na włóknie laserowym wielorazowym | TAK |  |
| 20 | Posiadanie w stałej ofercie włókien światłowodowych wielokrotnego użytku | TAK |  |
| 21 | Wszystkie włókna producenta lasera w tym włókno najcieńsze 200 – 272 µm o mocy końcowej co najmniej 30 W | TAK |  |
| 22 | Włókna światłowodowe przystosowane do sterylizacji plazmowej lub w autoklawie | TAK |  |
| 23 | Sterowanie laserem za pomocą pedała nożnego bezprzewodowego – wyzwolenie pracy, regulacja energii i częstotliwości | TAK |  |
| 24 | Kolorowy ekran dotykowy min 7” | TAK |  |
| 25 | Wyświetlanie parametrów pracy lasera na torze wizyjnym | TAK |  |
| 26 | Wiązka laserowa naprowadzająca, zielona o mocy do 400 µW | TAK Podać |  |
| 27 | Co najmniej 4 różne grubości światłowodów | TAK Podać typ |  |
| 28 | Wielorazowe włókno producenta tego co laser - 365 µm o mocy min 30 W – 3 szt. | Podać typ |  |
| 29 | Okulary ochronne zgodne z promieniowaniem lasera – 5 szt. | TAK Podać typ |  |
| 30 | Stripper światłowodów – 1 szt. | TAK |  |
| 31 | Cutter światłowodów - 1 szt. | TAK |  |
| F | TOR WIZYJNY | TAK |  |
| 1 | Kamera medyczna HD endoskopowa 1 CCD – 1 szt. - Rozdzielczość: 1920x1080i, 1280x720p, 720x576p - Format obrazowania min.: 5:4 - Cyfrowe procesowanie obrazu - Port USB na sterowniku kamery umożliwiający bezpośrednią archiwizację w postaci zdjęć i sekwencji video na nośnikach zewnętrznych - Balans bieli z funkcją pamięci - Dwa przyciski funkcyjne na główce kamery - Czułość głowicy kamery nie gorsza niż 2 Lux - Obiektyw z połączeniem typu C, autoklawowalny o ogniskowej 24 mm - Sterownik kamery wyposażony w wyjścia: 1x HDMI, 1x SDI, 1x YPbPr, 1x S-Video, 1x Composite | TAK |  |
| 2 | Monitor medyczny min 21 cala wraz z podstawą – 1 szt. | TAK |  |
| 3 | Źródło światła LED medyczne – 1 szt. - Funkcja włączania i wyłączania światła z przycisku główki kamery - Uniwersalne przyłącze światłowodowe - możliwość podłączenia światłowodów różnych producentów w tym firm Olympus, Storz, Wolf - bez konieczności zastosowania przejściówek lub/i adapterów - Żywotność diody LED min. 30.000 godzin - Manualna regulacja natężenia światła w zakresie 2-100% widoczna w formie słupkowej na panelu głównym - Identyfikacja podłączenia światłowodu – funkcja stand-by - automatyczne wyłączenie światła po wyjęciu światłowodu - Światłowód o średnicy min 3,5 mm i długości min 300 cm | TAK |  |
| 4 | Wózek endoskopowy medyczny – 1 szt. - Min 3 półki - Uchwyt na głowicę kamery, uchwyt na światłowód, wysięgnik infucyzjny - 4 koła w tym 2 z blokadą - Moduł zasilający z min 4 gniazdami oraz oddzielnym włącznikiem - Wymiary 1200x670x690 mm | TAK |  |
| III | Wymagania dodatkowe |  |  |
| 1 | Instrukcje obsługi przy dostawie w języku polskim | TAK – 2 szt. |  |
| 2 | Oryginalne prospekty producenta potwierdzające parametry techniczne | TAK – załączyć |  |
| 3 | Formularz rekomendowanych okresowych czynności konserwacyjnych (przeglądy, wymiany itp.) – dostarczyć przy dostawie | TAK |  |
| IV | Szkolenia |  |  |
| 1 | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi oraz użytkowania sprzętu medycznego w ośrodku referencyjnym lub na miejscu |  |  |