

Lidzbark Warmiński 03-06-2015 r.


Dotyczy: przetargu nieograniczonego


Znak sprawy: **ZOZ.III-270-08/KG/15**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 Zamawiający, Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim, przekazuje treść zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:









**Odpowiedź na pytanie 1:**

Zapisy w SIWZ pozostają bez zmian. Stosowanie 2 różnych klonów zwiększa bezpieczeństwo i wiarygodność wyników.

**Odpowiedź na pytanie 2:**

Tak.

**Odpowiedź na pytanie 3:**

Zamawiający wymaga, aby system był zwalidowany jako całość. Zamawiający nie ma uprawnień do zwalidowania metody, w której produkty pochodzą od różnych producentów.

**Odpowiedź na pytanie 4:**

Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 5 wirówkę na 12 mikrokart pod warunkiem, że zaoferowana wirówka ma obudowę o takich samych (lub bardzo zbliżonych) wymiarach, jak wirówki na 6 mikrokart. Zamawiający wymaga pełnej kompatybilności całego systemu.

**Odpowiedź na pytanie 5:**

Wielkość opakowania odczynnika LISS wynosi 500ml.

**Odpowiedź na pytanie 6:**

Wielkość opakowania wymaganego zestawu krwinek wzorcowych wynosi: 3x10ml lub 4x10ml.

**Odpowiedź na pytanie 7:**

Zapisy w SIWZ pozostają bez zmian.

**Odpowiedź na pytanie 8:**

Zapisy w SIWZ pozostają bez zmian.

W imieniu Zamawiającego – Agnieszka Lasowa Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim.