Zadanie 1

Lampa operacyjna ledowa pojedyncza bezcieniowa mocowana do sufitu

| l.p. | Wyszczególnienie | Parametr graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji 2013/2014 |  | Podać |
|  | Źródło światła | Białe diody LED |  |
|  | Żywotność modułów LED | min. 30 000 godz. |  |
|  | Natężenie oświetlenia w odległości 1m [klux] | Min. 140 |  |
|  | Regulowana średnica pola roboczego [cm] | Min.15÷35 |  |
|  | Współczynnik odwzorowania barw [Ra] | 94-96 |  |
|  | Minimum dwustopniowa regulacja temperatury barwowe [K] | 4000, 5000 |  |
|  | Zasilanie podstawowe | ~230V/24 V |  |
|  | System zasilania awaryjnego | Zintegrowany z zasilaczem |  |
|  | Zakres regulacji natężenia oświetlenia | Min. 30 – 100% |  |
|  | Średnica kopuły[cm] | Min. 80 | Dopuszczono zmianę 50 cm pytania z dnia 22.01.2014 |
|  | Wymienne nakładki na uchwyty do sterowania kopuła (do sterylizacji) | 3 kpl. |  |
|  | Stopień ochrony obudowy | IP 20 |  |
|  | Panel sterujący (włącznik, regulacja parametrów światła) na czaszy |  |  |
| Gwarancja i serwis |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące z wykonaniem przeglądów okresowych (jeden na rok lub częściej wg zaleceń producenta) w czasie jej trwania. |  |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) w dni robocze max. 2 dni w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. do 5 dni roboczych. |  |  |
|  | Podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej lub u producenta |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. |  |  |
|  | Dostępność części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 5 lat. |  |  |
|  | Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem |  |  |
|  | Oświadczenie, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów. |  |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi |  |  |
|  | Przeszkolenie personelu technicznego |  |  |
|  | Założenie paszportu technicznego |  |  |

Zadanie 2

Lampa operacyjna bezcieniowa ledowa mobilna

| l.p. | Wyszczególnienie | Parametr graniczny | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe. Rok produkcji 2013/2014 |  | Podać |
|  | Źródło światła | Białe diody LED |  |
|  | Żywotność modułów LED | min. 30 000 godz |  |
|  | Natężenie oświetlenia w odległości 1m [klux] | Min. 110 |  |
|  | Regulowana średnica pola roboczego [cm] | Min.15÷35 |  |
|  | Współczynnik odwzorowania barw [Ra] | 94-96 |  |
|  | Minimum dwustopniowa regulacja temperatury barwowe [K] | 4000, 5000 |  |
|  | Zasilanie podstawowe | ~230V/24 V |  |
|  | System przełączania na zasilanie awaryjne | Zintegrowany z zasilaczem |  |
|  | Zakres regulacji natężenia oświetlenia | Min. 40 – 100% |  |
|  | Średnica kopuły[cm] | Min. 50 |  |
|  | Wymienne nakładki na uchwyty do sterowania kopuła (do sterylizacji) | 3 kpl. |  |
|  | Stopień ochrony obudowy | IP 20 |  |
|  | Panel sterujący (włącznik, regulacja parametrów światła) na czaszy |  |  |
| Gwarancja i serwis |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące z wykonaniem przeglądów okresowych (jeden na rok lub częściej wg zaleceń producenta) w czasie jej trwania. |  |  |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) w dni robocze max. 2 dni w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, usunięcie usterki w terminie max. do 5 dni roboczych. |  |  |
|  | Podstawienie urządzenia zastępczego na czas naprawy warsztatowej lub u producenta |  |  |
|  | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie kraju. |  |  |
|  | Dostępność części zamiennych bez konieczności zakupu usługi ich wymiany przez okres co najmniej 5 lat. |  |  |
|  | Instrukcja obsługi oraz dokumentacja techniczna w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem |  |  |
|  | Oświadczenie, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów. |  |  |
|  | Szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi |  |  |
|  | Przeszkolenie personelu technicznego |  |  |
|  | Założenie paszportu technicznego |  |  |