Lidzbark Warmiński 22-01-2014 r.

### Dotyczy: przetargu nieograniczonego Znak sprawy: ZOZ.III-270-01/AG/14

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 Zamawiający, Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim, przekazuje treść zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia objętego postępowaniem do 21 dni od daty podpisania umowy? Przedmiotem zamówienia jest sprzęt medyczny, który konfigurowany jest zgodnie z wymogami Zamawiającego, a proces jego produkcji może zatem zostać rozpoczęty dopiero po podpisaniu umowy z Zamawiającym.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 21 dni.

Zamawiający zmienia w tym zakresie zapisy SIWZ oraz zapisy załącznika nr 5 do SIWZ.

Pytanie 2:

Dotyczy Zadania 1 – lampa operacyjna ledowa pojedyncza bezcieniowa mocowana do sufitu

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości bezcieniową lampę operacyjną brytyjskiego producenta o średnicy kopuły wynoszącej 50cm? Oferowane rozwiązanie nie wpływa na parametry światła oferowanej lampy, które spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego, poza tym dzięki mniejszej średnicy kopuły personelowi łatwiej jest ustawić wymagane położenie lampy.

Wyjaśnienie:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie lampy o średnicy kopuły 50 cm pod warunkiem spełniania pozostałych parametrów.

Pytanie 3:

Dotyczy Zadania 1 – lampa operacyjna ledowa pojedyncza bezcieniowa mocowana do sufitu

Czy Zamawiający wymaga do zaoferowania lampy wyposażonej w system umożliwiający jej przełączenie na zasilanie awaryjne szpitala czy też wyposażonej w wewnętrzny zasilacz UPS umożliwiający pracę lampy w przypadku zaniku zasilania sieciowego?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga aby lampa była wyposażona w system zabezpieczający nieprzerwaną pracę lampy w czasie zaniku zasilania sieciowego, tzn. podający zasilanie na czas od zaniku zasilania sieciowego do uruchomienia zasilania awaryjnego szpitala.

Pytanie 4:

Dotyczy Zadania 2 – lampa operacyjna bezcieniowa ledowa mobilna

Czy Zamawiający wymaga do zaoferowania lampy wyposażonej w system umożliwiający jej przełączenie na zasilanie awaryjne szpitala czy też wyposażonej w wewnętrzny zasilacz UPS umożliwiający pracę lampy w przypadku zaniku zasilania sieciowego?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga aby lampa była wyposażona w system zabezpieczający nieprzerwaną pracę lampy w czasie zaniku zasilania sieciowego, tzn. podający zasilanie na czas od zaniku zasilania sieciowego do uruchomienia zasilania awaryjnego szpitala.