Lidzbark Warmiński 10-07-2013 r.

Znak sprawy: ZOZ. III – 270 – 10/AG/13

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nazwa postępowania: Sukcesywne dostawy odczynników (w tym do badań serologicznych mikrometodą kolumnowo - żelową wraz z dzierżawą systemu do oznaczeń) testów oraz materiałów zużywalnych do laboratorium szpitala powiatowego w Lidzbarku Warmińskim.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 Zamawiający, Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim, przekazuje treść zapytań, jakie wpłynęły do Zamawiającego wraz 
z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

„Prosimy o informację, czy Zamawiający w zadaniu nr 5 dopuści wirówkę na 24 mikrokarty?

Z posiadanej przez nas wiedzy wynika, iż tylko jedna z firm dysponuje wirówką  o takich parametrach. Prosimy o zmianę zapisu na „wirówka do mikrokart posiadająca 24 miejsc na karty”. Zapis taki jest nawet korzystniejszy dla Zamawiającego, gdyż zapewni sprzęt o większej wydajności.

Wirówki o pojemności na 24 karty mają bowiem obudowę o takich samych wymiarach jak wirówki o pojemności na 6-kart. Ponadto wirówka na 24 karty spełnia wszelkie wymagania Zamawiającego zarówno co do jakości, funkcjonalności, czy też wymaganych parametrów technicznych jak stałość wirowania, natomiast w publikacjach z zakresu transfuzjologii brak jakichkolwiek wskazań, że wirówka żądana przez Zamawiającego jest pod jakimś względem lepsza od wirówki o pojemności na 24 karty.  Tym bardziej, iż posiadając wirówkę o pojemności na 24 mikrokarty można również wykonać badania tylko na 2 kartach. Brak w tym zakresie jakichkolwiek ograniczeń do ilości 24. Należy podkreślić, iż w obrocie na rynku europejskim  wirówkę o pojemności 24 mikrokarty posiadają co najmniej 3 firmy.

Ponadto jedynym kryterium oceny ofert jest cena 100%, zatem dopuszczenie proponowanego rozwiązania będzie korzystne dla Zamawiającego.

Wnosimy jak na wstępie.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w zadaniu nr 5 wirówkę na 24 mikrokarty pod warunkiem, że  zaoferowana wirówka  ma obudowę o takich samych(lub bardzo zbliżonych) wymiarach jak wirówki o pojemności na 6-kart. Zamawiający wymaga pełnej kompatybilności całego systemu.

W imieniu Zamawiającego: Agnieszka Lasowa - Dyrektor