ZESPÓŁ     OPIEKI     ZDROWOTNEJ

11-100 LIDZBARK WARMIŃSKI                ul. Bartoszycka 3

- Telefony: centrala (089) 767 22 71 do 76;  	                          sekretariat: (089)7672561                            fax: (089) 767 29 66				                           http://zozlw.pl

- Regon: 000308459 	e-mail: zamowienia.publiczne@zozlw.pll;  NIP: 743-16-41-641

Lidzbark Warmiński 18-06-2012 r.

### Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup aparatu do znieczulania

Znak sprawy: ZOZ.III-270-09/MP/12

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 Zamawiający, Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim, przekazuje treść zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1 dotyczy: I.  Fabrycznie nowy aparat do znieczulenia Pkt 6

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulania z 3 gniazdami elektrycznymi 230V wbudowanymi fabrycznie w aparat?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga minimum czterech gniazd elektrycznych

Pytanie 2 dotyczy: I.  Fabrycznie nowy aparat do znieczulenia Pkt 12

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulania ogólnego z podświetlanymi przepływomierzami rotametrycznymi podwójnymi dla O2, N2O i powietrza bez możliwości eksportu danych dotyczących przepływów gazów w trakcie znieczulenia do komputera osobistego lub systemu monitorującego? Pragniemy zauważyć, że opisane rozwiązanie jest znacznie tańsze w eksploatacji.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga zaoferowania aparatu wyposażonego w elektroniczne przepływomierze.

Pytanie 3 dotyczy: I.  Fabrycznie nowy aparat do znieczulenia Pkt 15

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulania ogólnego z niezależnym przepływomierzem tlenu do tlenoterapii biernej zintegrowany z aparatem?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga by przepływomierz tlenu do tlenoterapii biernej był wbudowany w aparat.

Pytanie 4 dotyczy: I.  Fabrycznie nowy aparat do znieczulenia Pkt 24

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulania ogólnego z respiratorem anestetycznym z ekranem zintegrowanym z aparatem?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga by ekran respiratora anestetycznego  był wbudowany w aparat.

Pytanie 5 dotyczy: I.  Fabrycznie nowy aparat do znieczulenia Pkt 25

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulania ogólnego z respiratorem pneumatycznym sterowanym elektronicznie?

Wyjaśnienie:

Nie

Pytanie 6 dotyczy: II.   Tryby wentylacji Pkt 4 Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulania ogólnego z respiratorem bez możliwości prowadzenia wentylacji mechanicznej w przypadku zaniku dopływu świeżych gazów do respiratora (z centralnej instalacji gazów medycznych oraz butli)?

Wyjaśnienie:

Nie

Pytanie 7, dotyczy: III. Regulacje Pkt 1

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulania ogólnego z respiratorem z zakresem PEEP od 4 do 20 cm H2O?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga by dolna granica zakresu PEEP nie przekraczała 2.

Pytanie 8, dotyczy: IV.    Prezentacja na ekranie w postaci liczbowej wyniku pomiaru, pkt  5

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulania ogólnego z prezentacją ciśnienia Plateau na ekranie na czytelnym, automatycznie skalowanym wykresie?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga, by parametry wymienione w części V Załącznika 2 były prezentowane w postaci liczbowej.

Pytanie 8, dotyczy: IV.    Prezentacja na ekranie w postaci liczbowej wyniku pomiaru, pkt  8

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat do znieczulania ogólnego z prezentacją ciśnienia PEEP na ekranie na czytelnym, automatycznie skalowanym wykresie?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wymaga, by parametry wymienione w części V Załącznika 2 były prezentowane w postaci liczbowej.

Pytanie 9

Czy Zamawiający będzie oczekiwał prezentacji graficznej prężności dwutlenku węgla CO2 w strumieniu wdechowym i wydechowym oraz pomiaru i prezentacji stężenia środków anestetycznych dla mieszaniny wdechowej i wydechowej, dla podtlenku azotu, izofluranu, sevofluranu, halotanu, desfluran? Pomiary realizowane w aparacie do znieczulania bądź w niezależnym monitorze.

Wyjaśnienie:

Tak.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wprowadza zmiany do Załącznika 2 do SIWZ.