Załącznik Nr 2do SIWZ

| Lp. | Parametry graniczne (wymagane) | Potwierdzenie spełnienia | Opis oferowanego parametru |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | TAK / NIE |  |
| -1- | -2- | -3- | -4- |
| - Fabrycznie nowy Aparat do znieczulania |  |  |  |
|  | Rok produkcji aparatu 2012 |  |  |
|  | Podstaw jezdna z blokadą przednich kół |  |  |
|  | Zasilanie elektryczne dostosowane do 230V 50Hz |  |  |
|  | Aparat wyposażony w blat do pisania i min. 2 szuflady na akcesoria |  |  |
|  | Uchwyt do zapasowej butli tlenowej i uchwyt butli podtlenku azotu na tylnej ścianie aparatu |  |  |
|  | Minimum 4 gniazda elektryczne 230V do podłączenia dodatkowego sprzętu medycznego zamontowane w aparacie |  |  |
|  | Zasilanie gazowe (N2O, O2, powietrze) z sieci centralnej |  |  |
|  | Możliwość awaryjnego zasilania w gazy z butli (N2O, O2) |  |  |
|  | Awaryjne zasilanie elektryczne na minimum 30 minut w warunkach standardowych |  |  |
|  | Reduktory do butli O2 i N2O ze złączami gwintowanymi zgodnymi z PN, wyposażone w manometr i przyłącze do aparatu |  |  |
|  | Ssak iniektorowy z regulacją siły ssania i zbiornikiem na wydzieliny oraz minimum jednym zapasowym wymiennym zbiornikiem |  |  |
|  | Precyzyjne elektroniczne przepływomierze dla O2, N2O, AIR |  |  |
|  | System automatycznego utrzymywania stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej na poziomie 23% ± 2% |  |  |
|  | Kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulania z niskimi i minimalnymi przepływami; przepływ świeżych gazów ≤ 300 ml/min. Regulacja przepływu gazów (N2O, AIR, O2) ze skokiem max 30 ml w przedziale min (300 ml/min do 3l/min) |  |  |
|  | Niezależny przepływomierz tlenu do tlenoterapii biernej wbudowany fabrycznie w aparat |  |  |
|  | Kompaktowy układ oddechowy okrężny do wentylacji dorosłych i dzieci |  |  |
|  | Możliwość demontażu płatków zastawek bez użycia jakichkolwiek narzędzi w celu sterylizacji |  |  |
|  | Układ oddechowy o prostej budowie, łatwy do wymiany i sterylizacji, pozbawiony lateksu |  |  |
|  | Układ oddechowy przystosowany do prowadzenia znieczulenia w systemach półotwartym i półzamkniętym |  |  |
|  | Obejście tlenowe o dużej wydajności |  |  |
|  | Pochłaniacz dwutlenku węgla o obudowie przeziernej i pojemności min 1,4 litra |  |  |
|  | Eliminacja gazów poanestetycznych poza salą operacyjną |  |  |
|  | Automatyczna kompensacja podatności układu oddechowego |  |  |
|  | Respirator anestetyczny z ekranem wbudowanym w aparat– podać przekątną ekranu |  |  |
|  | Respirator nie zużywający gazów do napędu miecha, tłoka |  |  |
|  | Parownik sevofluranu typu QF |  |  |
|  | Komunikacja z aparatem w języku polskim |  |  |
|  | Dwa komplety drenów oddechowych dla dorosłych |  |  |
| - Tryby wentylacji: |  |  |  |
|  | możliwość prowadzenia wentylacji ręcznej |  |  |
|  | tryb wentylacji ciśnieniowo zmienny PCV |  |  |
|  | tryb wentylacji objętościowo zmienny VCV |  |  |
|  | Możliwość prowadzenia wentylacji mechanicznej w przypadku zaniku dopływu świeżych gazów do respiratora (z centralnej instalacji gazów medycznych oraz butli) |  |  |
|  | Obrazowanie na ekranie minimum krzywej ciśnienia w drogach oddechowych |  |  |
| - Regulacje: |  |  |  |
|  | Minimalny zakres PEEP od 2 do 15 cm H2O – podać zakres |  |  |
|  | Regulacja stosunku wdechu do wydechu minimum 4:1 do 1:3 – podać zakres |  |  |
|  | Regulacja częstości oddechu minimum od 4 do 60 / min |  |  |
|  | Zakres regulacji objętości oddechowej od min 20 do 1400 ml – w trybie wentylacji objętościowej |  |  |
|  | Regulacja ciśnienia wdechu przy PCV minimum od 10 do 50 cm H2O – podać zakres |  |  |
|  | Regulowana płynnie lub skokowo pauza oddechowa w zakresie minimum od 5 do 50% |  |  |
| - Alarmy: |  |  |  |
|  | niskiej minutowej objętości oddechowej |  |  |
|  | minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego |  |  |
|  | bezdechu |  |  |
|  | braku zasilania w energię elektryczną |  |  |
|  | braku zasilania w gazy |  |  |
| - Prezentacja na ekranie w postaci liczbowej wyniku pomiaru min: |  |  |  |
|  | stężenia tlenu w gazach wdechowych |  |  |
|  | objętości oddechowej TV |  |  |
|  | pojemności minutowej MV |  |  |
|  | częstotliwości oddechowej f |  |  |
|  | ciśnienia szczytowego |  |  |
|  | ciśnienia Plateau |  |  |
|  | ciśnienia średniego |  |  |
|  | ciśnienia PEEP |  |  |