TABELA NR 3 LAMPA OPERACYJNA– WYMAGANIA
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Lp	Opis przedmiotu zamówienia	Parametr wymagany	Parametr oferowany / wpisać TAK dla parametrów wymaganych
LAMPA OPERACYJNA WISZĄCA (1 szt.)
	Przedmiot fabrycznie nowy, nazwa, typ, model, producent, wyprodukowany w roku minimum 2022:	Tak
	Lampa jednoczaszowa bezcieniowa z diodowym źródłem światła.	Tak
	Lampa - wyposażona w rozwiązanie umożliwiające obniżenie natężenia światła (tzw. Oświetlenie endoskopowe) do wielkości max. 5 % natężenia świecące w kierunku pola zabiegowego	Tak
	Czasza lampy posiadająca funkcję pozwalającą na uruchomienie diod umieszczonych od góry czaszy emitujących światło wyłącznie w kierunku sufitu w celu oświetlenia jedynie sali a nie pola zabiegowego.	Tak
	Lampa wykorzystująca wyłącznie diody białe	Tak
	Mechanizm podwieszenia lampy umożliwiający wygodne pozycjonowanie oraz obrót ramion o 360° wokół osi mocowania	Tak
	Ramiona obrotowe czaszy zawieszone na jednej, wspólnej osi głównej	Tak
	Czasza lampy wyposażona w panel sterowania umieszczony na przegubie przy czaszy.	Tak
	Czasza mocowana na dwuczęściowej obejmie zapewniające wysoką mobilność tzn. możliwość obrotu wokół osi pionowej o kąt 360 stopni	Tak
	Czasza lampy o zwartej, jednolitej, okrąglej konstrukcji.	Tak
	Czasza o konstrukcji umożliwiającej współpracę z nawiewem laminarnym	Tak
	Natężenie światła czaszy w odległości 1m od czoła lampy min.159 000 lux	Tak
	Czasza lampy zawierająca max 100 diod o łącznym poborze mocy max 50 W	Tak
	Czasza lampy z funkcją stałego zogniskowania plamy świetlnej w przedziale roboczym wynoszącym min 100 cm	Tak
	Możliwość ustawienia jednej z minimum 7 ustawień temperatury barwowej (przełączanych na panelu sterowania) przy zachowaniu natężenia oświetlenia na poziomie min. 159 klx. Możliwość ustawienia temperatury barwowej ≥ 5000 K	Tak
	Parametry czaszy takie jak włącz/wyłącz, natężenie światła i temperatura barwowa ustawiane poprzez dotykowy panel sterowania umieszczony na przegubie czaszy.	Tak
	Wskaźnik odwzorowania barw ( CRI) min. 96 Ra	Tak
	Wskaźnik odwzorowania barwy czerwonej ( R9) min. 96	Tak
	Regulacja wielkości plamy świetlnej. / Wielkość plamy świetlnej min 35 cm	Tak
	Gwarantowana żywotność źródła światła min. 60 000 h	Tak
	Głębokość oświetlenia (L1+L2 ) min 100 cm	Tak
	Regulacja natężenia oświetlenia w przedziale minimum 25-100 %, realizowana na dotykowym panelu sterowania oraz poprzez centralny uchwyt sterylny umieszczony w osi geometrycznej czaszy.	Tak
	Niezmienna temperatura barwowa i współczynnik odwzorowania barw podczas regulacji natężenia światła.	Tak
	Czasza lampy wyposażone w sterylizowalny , wymienny uchwyt służący pozycjonowania lampy, umieszczony centralnie w osi geometrycznej czaszy lampy.	Tak
	Czasza lampy wyposażona w tak zwany uchwyt brudny na obwodzie czaszy.	Tak
	Czasza lampy wyposażona w zabezpieczenie na obwodzie lampy w postaci odbojnika na obwodzie czaszy.
	Autoryzacja producenta oferowanego urządzenia na świadczenie usług serwisowych gwarancyjnych i pogwarancyjnych przez Oferenta – dołączyć do oferty.	Tak
	Deklaracja zgodności UE/WE oferowanego produktu. Oznakowanie oferowanego produktu znakiem CE.	Tak
	Zgłoszenie oferowanego produktu do rejestru wyrobów medycznych	Tak
	Gwarancja – minimum 24 miesiące	Tak
	Czas realizacji serwisu gwarancyjnego max. 14 dni robocze. / Przez czas realizacji serwisu gwarancyjnego należy rozumieć czas od dnia zgłoszenia usterki/awarii do dnia zrealizowania naprawy	Tak
	Każda naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 14 dni roboczych powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji	Tak
	W przypadku naprawy trwającej dłużej niż 14 dni robocze – Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć urządzenie zastępcze na czas naprawy (o parametrach określonych w niniejszym postępowaniu lub wyższych)	Tak
	Dostarczenie przy odbiorze następujących dokumentów: / -karta gwarancyjna / -paszport techniczny / - instrukcje obsługi / w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej	Tak

*) W przypadku gdy Zamawiający dopuścił możliwość zaoferowania przez Wykonawców innych parametrów niż wymagane w niniejszym dokumencie – Wykonawca jest zobowiązany w kolumnie „Parametry oferowane” zaznaczyć, że oferuje parametr dopuszczony przez Zamawiającego
i opisać oferowany parametr.

Informacja dla Wykonawcy:
Wypełniona Tabela nr 3 pn. „LAMPA OPERACYJNA– WYMAGANIA” jest częścią oferty i powinna być podpisana zgodnie z zasadami określonymi przez Zamawiającego w Zapytaniu ofertowym w Rozdziale 7 pkt.1.