Lidzbark Warmiński 28.03.2023 r.

**P.T.**

### Wykonawcy

### Znak sprawy: ZOZ.V.260-51/ZP/23

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia **na dostawę wyposażenia do poradni specjalistycznych Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim**

Zgodnie z Rozdziałem 11 Zapytania ofertowego, Zamawiający przekazuje wyjaśnienia   
do zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego.

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania profesjonalny stół zabiegowy 2-częściowy   
z regulacją segmentu oparcia pleców / głowy w zakresie 0-900 ?

Dodatkowo stół wyposażony jest w elektrycznie wspomaganie przechyłów

Trendelenburga/Anty-Trendelenburga w zakresie +/- 15°

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuści profesjonalny stół zabiegowy 2-częściowy z regulacją segmentu oparcia pleców / głowy w zakresie 0-900 ?

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania profesjonalny stół zabiegowy 2-częściowy wyposażony w 4 koła z systemem indywidualnej blokady wbudowane w podstawę stołu na stałe ?

Zaoferowane rozwiązanie jest z korzyścią dla Zamawiającego , gdyż przemieszczenie stołu wraz z pacjentem nie wymaga użycia siły w celu opuszczenia systemu jezdnego. Ma to szczególne znaczenie w przypadku pacjentów otyłych.

**Odpowiedź**

Tak, Zamawiający dopuści stół zabiegowy 2-częściowy wyposażony w 4 koła z systemem indywidualnej blokady wbudowane w podstawę stołu na stałe.

**Pytanie nr 3**Czy Zamawiający dopuści oświetlenie endoskopowe regulowane w zakresie 5-10% wartości całkowitego natężenia?

**Odpowiedź**

Zapisy OPZ pozostają bez zmian

**Pytanie nr 4**

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu by lampa posiadała diody umieszczone od góry czaszy, emitujące światło wyłącznie w kierunku sufitu w celu oświetlenia jedynie sal?

**Odpowiedź**

Zapisy OPZ pozostają bez zmian

**Pytanie nr 5**

Czy Zamawiający dopuści regulację temperatury barwowej w 5 krokach?

**Odpowiedź**

Zapisy OPZ pozostają bez zmian

**Pytanie nr 6**

Czy Zamawiający dopuści panel sterowania typu membranowego?

**Odpowiedź**

Zapisy OPZ pozostają bez zmian

**Pytanie nr 7**

Czy Zamawiający dopuści czaszę z dwoma uchwytami brudnymi i bez odbojnika?

**Odpowiedź**

Zapisy OPZ pozostają bez zmian

**Pytanie nr 8**

Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji do 6 tygodni od podpisania umowy?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia.

**Pytanie nr 9**

Dot. Pkt 4. Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację wysokości stołu w zakresie od 46cm do 94cm?

**Odpowiedź**Tak, Zamawiający dopuści elektryczną regulację wysokości stołu w zakresie od 46cm   
do 94cm

**Pytanie nr 10**Dot. Pkt.8: Czy Zamawiający dopuści 4 koła z system blokady centralnej?

**Odpowiedź**Tak, Zamawiający dopuści 4 koła z system blokady centralnej

**Pytanie nr 11**Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu realizacji lampy operacyjnej do 85 dni?

**Odpowiedź**Zamawiający nie wyraża zgody na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 85 dni

**Pytanie nr 12**Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną o poborze mocy 75W. Jest to parametr nieznacznie różniący się od wymaganego, nie mający wpływu na jakość oświetlenia w polu operacyjnym.

**Odpowiedź**

Zapisy OPZ pozostają bez zmian

**Pytanie nr 13**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową w której natężenie światła wynosi 105 000 lux przy 50cm? Jest to parametr lepszy od wymaganego.

**Odpowiedź**

Zapisy OPZ pozostają bez zmian

**Pytanie nr 14**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową w której mamy do wybory dwie temperatury barwowe 4000k i 4500K. Pozwala nam to na dobór oświetlenia w szerszym zakresie zabiegów.

**Odpowiedź**

Zapisy OPZ pozostają bez zmian

**Pytanie nr 15**

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę zabiegową w której średnica pola operacyjnego wynosi 150mm. Jest to parametr lepszy od wymaganego.

**Odpowiedź**

Zapisy OPZ pozostają bez zmian

Kierownik Zamawiającego

Agnieszka Lasowa