ANALIZATOR DO KOGULOLOGII- WYMAGANIA

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Parametr wymagany/ parametr dodatkowo oceniany | Parametr oferowany wpisać TAK dla parametrów wymaganych. Wpisać TAK/NIE lub parametr oferowany dla parametrów dodatkowo ocenianych. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automatyczny analizator koagulologiczny fabrycznie nowy lub używany po generalnym przeglądzie (rok produkcji max. 2023) | TAK wpisać nazwę analizatora, model, typ, nazwę producenta, rok produkcji |  |
| 2. | Metoda pomiaru: krzepnięciowa (pomiar optyczny), chromogenna, immunologiczna | TAK |  |
| 3. | Gotowość aparatu do pracy: maksymalnie 5 minut od włączenia | TAK |  |
| 4. | Metoda pomiaru: automatyczna w trybie „pacjent po pacjencie” lub „test po teście” | TAK |  |
| 5. | Możliwość wykonania badań: PT, APTT, TT, Fibrynogen met. Claussa, D-Dimer, AT III | TAK |  |
| 6. | Odczynniki, wszystkie materiały zużywalne oraz analizator pochodzą od jednego producenta. | TAK |  |
| 7. | Możliwość umieszczenia minimum 32 prób badanych na pokładzie. | TAK |  |
| 8. | Identyfikacja standardowych prób badanych umieszczonych na statywach przez automatyczne ich skanowanie wbudowanym czytnikiem kodów kreskowych | TAK |  |
| 9. | Możliwość dokładania prób badanych w trakcie pracy analizatora bez przerywania jego pracy | TAK |  |
| 10. | Możliwość zmiany statusu badania ze standardowego na CITO | TAK |  |
| 11. | Możliwość podglądu przebiegu reakcji oraz jej odtworzenia w formie wykresu | TAK |  |
| 12. | Minimum 7 pozycji odczynnikowych z funkcją chłodzenia | TAK |  |
| 13. | Możliwość dokładania odczynników oraz kuwet bez konieczności przerywania pomiarów | TAK |  |
| 14. | Możliwość automatycznego rozcieńczania próby badanej /powtarzania / zlecenia kolejnych pomiarów w przypadku wystąpienia wyników poza ustalonym zakresem | TAK |  |
| 15. | Możliwość pracy na próbach badanych pierwotnych lub wtórnych | TAK |  |
| 16. | Możliwość jednorazowego załadowania min. 100 kuwet bez konieczności ręcznego układania kuwet na statywie / talerzu | TAK |  |
| 17. | Kuwety jednorazowe, pojedyncze, automatycznie przenoszone oraz utylizowane, nie łączone w segmenty | TAK |  |
| 18. | Pipetor z funkcją podgrzewania osocza / odczynnika w igle | TAK |  |
| 19. | Płyny eksploatacyjne używane do rutynowej pracy w oryginalnych opakowaniach | TAK |  |
| 20. | Oprogramowanie dla wewnętrznej kontroli jakości badań, wykresy Levy-Jennings’a | TAK |  |
| 21. | Możliwość wprowadzenia danych kalibracyjnych i parametrów odczynników przy pomocy kodów kreskowych dla PT, APTT, Fibrynogen, D-dimer | TAK |  |
| 22. | Oprogramowanie umożliwiające monitorowanie odczynników na pokładzie analizatora (ilość testów, trwałość, nr serii) | TAK |  |
| 23. | Obsługa analizatora przez ekran dotykowy | TAK |  |
| 24. | Oprogramowanie w języku polskim, działające w środowisku Windows, możliwość aktualizacji oprogramowanie przez Internet | TAK |  |
| 25. | Analizator zaopatrzony w UPS o odpowiedniej mocy, co w przypadku zaniku zasilania gwarantuje możliwość dokończenia rozpoczętych analiz | TAK |  |
| 26. | Analizator zastępczy: półatomatyczny, 4 kanałowy, dotykowy wyświetlacz, wprowadzanie danych odczynników za pomocą kodów kreskowych, odczynniki i kuwety identyczne jak w analizatorze głównym | TAK |  |
| 27. | Integracja analizatora z system informatycznym zamawiającego ATD Software | TAK |  |
| 28. | Bezpłatne przeglądy techniczne w okresie gwarancji min. raz w roku. | TAK |  |
| 29. | Wsparcie techniczne dostępne 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę | TAK |  |