Lidzbark Warmiński 22.07.2024 r.

P.T.

Wykonawcy

Znak sprawy: ZOZ.V.260-83/ZP/24

Dotyczy: dostawa sprzętu medycznego jednorazowego i wielorazowego użytku do apteki szpitalnej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim

Zgodnie z Rozdziałem XI Zapytania ofertowego, Zamawiający przekazuje wyjaśnienia 
do zapytań jakie wpłynęły do Zamawiającego.

Pytanie 1

- Część nr 10, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zaoferowania w ramach pozycji 1 dwóch filtrów (dla dorosłych i dla dzieci) o parametrach:

| DLA DOROSŁYCH | DLA DZIECI |
| --- | --- |
| - Rodzaj filtracji: mechaniczna - Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,9999% - Skuteczność filtracji wirusowej: 99,9999% - Wymiennik ciepła i wilgoci: gąbkowy - Przestrzeń martwa: 70ml - Waga: 36g - Objętość oddechowa: 150-1500ml - Skuteczność nawilżania: 30mg przy 500VT - Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min - Złącza: 22M/15F-22F/15M - Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką - Opakowanie: papier/folia - Jałowy: tak | - Rodzaj filtracji: elektrostatyczna (elektrostatyczno-mechaniczna) - Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,999% - Skuteczność filtracji wirusowej: 99,999% - Wymiennik ciepła i wilgoci: Tak, celulozowy - Przestrzeń martwa: 12ml - Waga: 15g - Objętość oddechowa: 150-300ml - Skuteczność nawilżania: 24mg przy Vt500 - Oporność: 1,2hPa przy 30 l/min - Złącza: 22M/15F-22F/15M - Port do kapnografu: tak, zabezpieczony zatyczką - Opakowanie: papier/folia - Jałowy: tak |

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów Formularza cenowego.

Pytanie 2

Część nr 10, pozycja 3

Czy Zamawiający ma na myśli dren tlenowy kompatybilny z pozycją nr 2?

Odpowiedź:

Zamawiający w Części 10 w pozycji 3 ma na myśli dren tlenowy kompatybilny z pozycją nr 2

Pytanie 3

Część nr 10, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści linię do kapnografu o średnicy wew. / zew.: 1,8mm / 3,0mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści linii do kapnografu o średnicy wew. / zew.: 1,8mm / 3,0mm

Pytanie 4

Część nr 11, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści równoważną maskę krtaniową jednorazowego użytku wykonaną z PCV, bezlateksową, sterylizowaną EO, ukształtowaną zgodnie z budową anatomiczną gardła, posiadającą łukowaty kształt; rurka oraz mankiet stanowiące dwa osobne elementy połączone trwale ze sobą, bez wzmocnionego koniuszka, poślizgowa powierzchnia ułatwiająca zakładanie, wzmocnienie rurki przed przegryzieniem; informacja dotycząca wagi pacjenta oraz objętości wypełniającej mankiet umieszczone na korpusie maski, natomiast informacje dotyczące rozmiaru oraz numeru serii na baloniku kontrolnym oraz korpusie rurki; opakowanie folia-papier z ułatwiającym szybki dostęp do produktu na środku bocznego zgrzewu, na opakowaniu jednostkowym graficzna i opisowa instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim, na opakowaniu zbiorczym instrukcja obsługi w języku angielskim,  dren wbudowany w mankiet, na baloniku: rozmiar i LOT; rozmiary: 1; 1 ½; 2; 2 ½; 3; 4; 5?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści w Części 11 pozycja 1.

Pytanie 5
Część nr 11, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści układ resuscytacyjny z dołączoną osobno maską w rozmiarze 1?

Odpowiedź:

Zamawiający w Części 11 pozycja 3 dopuści układ resuscytacyjny z dołączoną osobno maską w rozmiarze 1 pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów Formularza cenowego.

Pytanie 6

# Część nr 11, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści rurki nosowo-gardłowe wykonane z miękkiego tworzywa, nie zawierającego lateksu, Krzywizna rurki nosowo gardłowej odpowiadająca naturalnej krzywiźnie jamy nosowo gardłowej. Rurka z zabezpieczeniem przed całkowitym wsunięciem do nosogardzieli. Końcówka rurki zaokrąglona i ścięta pod kątem, co powoduje, że jest łatwa do założenia i bezpieczna dla pacjenta. Rozmiary od nr 3,0 – 9,0 co 0,5mm. Jałowa, jednorazowego użytku?

Odpowiedź:

Zamawiający w Części 11 pozycja 5 nie dopuści opisanych rurek nosowo-gardłowych.

Pytanie 7
Część nr 11, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści przedłużenie z ruchomym kominkiem?

Odpowiedź:

Zamawiający w Części nr 11 pozycja 6 dopuści przedłużenie z ruchomym kominkiem

Pytanie 8

Część 13 Strzygarka chirurgiczna i ostrza

Pozycja 2- Prosimy o odstąpienie od wymogu numeru LOT na każdym ostrzu, w przypadku gdy informacja ta znajduje się na etykiecie opakowania zbiorczego.

Odpowiedź:

Zamawiający w Części 13 pozycji 2 wymaga numeru LOT na Każdym ostrzu.

Pytanie 9

Część 13 Strzygarka chirurgiczna i ostrz

Pozycja 2- Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje aby na etykiecie opakowania zbiorczego była wyraźnie oznakowana data produkcji i data ważności (wymóg dyrektywy MDR

2017/745) ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga na opakowaniu zbiorczym serii i daty ważności

Pytanie 10

Dotyczy Część nr 22, pozycja nr  10

Czy Zamawiający dopuści testy o odczycie po 10s?

Odpowiedź:

Zamawiający w Części nr 22 poz.7 dopuści testy o odczycie po 10 s.

Pytanie 11

Dotyczy Część nr 22

Asortyment ujęty w Części 22 nie jest wyrobem medycznym w  rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022r.. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści stosowne oświadczenie.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza załączenie stosownego oświadczenia na Część 22.

Pytanie 12

Część nr 28, poz. 2

Zestaw do szynowania moczowodów typu Double-J:

• cewnik o śr. 4 Ch;4.7 Ch,6Ch dł. 26-28, otwarty-zamknięty, otwarty-otwarty

• popychacz dla cewnika 4 i 4,8 CH o dł. 75 cm,

• prowadnica o dł. 125 cm i śr. 0.028” dla cewnika 4Ch , 0,035” dla cewnika 4,8Ch i 0,038” dla cewnika 6Ch

• średnica pętli pęcherzowej i nerkowej 2 cm,• otwory drenujące rozmieszczone na trzonie i pętlach cewnika,

• znakowany co 1 cm dla dokładnego umiejscowienia,

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści.

Pytanie 13

Część nr 28, poz. 3: Cewnik pooperacyjny typu Dufour 3-drożny w rozmiarach 18Ch i balonem o poj. 50 ml; 20Ch i balonem o poj. 60 ml; 22Ch i balonem o poj. 70 ml; 24Ch i balonem o poj. 80 ml. Pozostałe parametry zgodne SWZ.

co umożliwi naszej firmie złożenie konkurencyjnej oferty w rozumieniu Pzp.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie cewnika  pooperacyjnego typu Dufour 3-drożny w rozmiarach 18Ch i balonem o poj. 50 ml; 20Ch i balonem o poj. 60 ml; 22Ch i balonem o poj. 70 ml; 24Ch i balonem o poj. 80 ml. Pozostałe parametry zgodne SWZ.

Pytanie 14

Część 35, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przewód do cystoskopu z drenem z PVC 4,8x6,8mm zakończony łącznikiem stożkowym z fabrycznie nałożoną silikonową przedłużką o dł. 10cm, Przedłużka wyposażona w demontowalny męski łączniki Luer-Lock? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie przewodu do cystoskopu z drenem z PVC 4,8x6,8mm zakończonego łącznikiem stożkowym z fabrycznie nałożoną silikonową przedłużką o dł. 10cm, Przedłużka wyposażona w demontowalny męski łączniki Luer-Lock. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Pytanie 15

Część 35, pozycja 2

Czy Zamawiający zgodzi się wydzielić do osobnej części pozycję 2 części 35 - Elektrody typu EDGE SystemQUICK-COMBO stymulacja/defibrylacja/EKG ze złączem REDI-PAK kompatybilne z defibrylatorem Life pack 12 i 15?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wydzieli pozycji nr 2 z Części 35.

Pytanie 16

Część 39, pozycja 1

Prosimy Zamawiającego o określenie ilości wymaganych próbek.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostarczenia próbki w ilości 1 szt. tylko do Części 28.

Pytanie 17

Część 39, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne, bezlateksowe, syntetyczne wykonane z polichloroprenu, bezpudrowe, sterylne, kolor brązowy, kształt anatomiczny zapewniający prawidłowe przyleganie rękawicy, rolowany mankiet, obustronnie polimerowane. Długość rękawicy min 280mm, grubość rękawicy na palcu: 0,20±0,02, dłoni 0,18±0,02mm, mankiecie 0,16±0,02mm. Mediana siły zrywu: min 13N potwierdzona badaniami wg EN 455 z jednostki niezależnej. Zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy IIa reguła 7 oraz środek ochrony indywidualnej kategorii III – potwierdzone dokumentem świadczącym o zgodności wyrobu z Rozporządzeniem (EU)2017/745. Zgodne z wymaganiami EN 455 i ASTM D3577. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 oraz EN ISO 374-5. Odporne na przenikanie: min 6 substancji chemicznych zgodnie z EN ISO 374-1 w tym min. 4 substancje na poziomie 6, odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z normą EN 374-3 (min 5 cytostatyków na min 3 poziomie). Zgodne z EN 374-1,2,3. Pozbawione DPT, ZMBT, MBT- potwierdzone raportem z badań jednostki niezależnej. Rękawice pakowane podwójnie – opakowanie wewnętrzne papierowe z oznaczeniem rozmiaru rękawicy oraz rozróżnieniem lewej i prawej dłoni, opakowanie zewnętrzne foliowe. Termin ważności 5 lat, sterylizowane radiacyjnie promieniami Gamma. Rozmiar 6.0-9.0?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuści rękawic.

Pytanie 18

Pytanie do wszystkich części

Prosimy Zamawiającego o określenie ilości wymaganych próbek.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostarczenia próbki w ilości 1 szt. tylko do Części 28.

Kierownik Zamawiającego

Agnieszka Lasowa