Załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego 


ANALIZATOR DO OZNACZEŃ IMMUNOCHEMICZNYCH - WYMAGANIA
	Lp
	Opis przedmiotu zamówienia
	Parametr wymagany/ parametr dodatkowo oceniany
	Parametr oferowany 

wpisać TAK dla parametrów wymaganych.

Wpisać TAK/NIE dla parametrów dodatkowo ocenianych.

	1.
	Analizator do oznaczeń immunochemicznych, rok produkcji nie wcześniej  niż 2017 
	TAK

wpisać nazwę, model, typ aparatu, nazwę  producenta, rok produkcji, aparat nowy/ aparat używany
	

	2.
	Deklaracja zgodności CE oferowanego analizatora
	TAK 
	

	3.
	Analizator automatyczny, wieloparametrowy, możliwość wykonywania wszystkich parametrów wskazanych  w formularzu cenowym
	TAK
	

	4.
	Metoda badań: chemiluminescencja
	TAK
	

	5.
	Analizator pracujący w systemie „Random Access”.
	TAK
	

	6.
	Minimalna wydajność aparatu min. 80 oznaczeń/ godzinę dla reakcji jedno- i dwustopniowych
	TAK
	

	7.
	Dwukierunkowy LIS
	TAK
	

	8.
	Pobieranie próbek bezpośrednio z probówek pierwotnych po odwirowaniu.
	TAK
	

	9.
	Szybkość otrzymania wyników do 30 minut.
	TAK
	

	10.
	Kalibracja i rekalibracja przy użyciu nie więcej niż 2 kalibratorów.
	TAK
	

	11.
	Automatyczne otwieranie i zamykanie odczynników na pokładzie analizatora.
	TAK
	

	12.
	Integracja z programem laboratoryjnym ProfLab po stronie Wykonawcy
	TAK
	

	13.
	Możliwość oznaczania próbek pediatrycznych – objętość próbki do jednego oznaczenia ≤ 50µl
	TAK
	

	14.
	Program kontroli zewnatrzlaboratoryjnej na koszt Wykonawcy
	TAK
	

	15.
	Możliwość oznaczania w tym samym czasie kilku parametrów, minimum 10
	TAK
	

	16.
	Oprogramowanie analizatora w języku polskim
	TAK
	

	17.
	Dostawa, instalacja, podłączenie  do programu laboratoryjnego po stronie Wykonawcy
	TAK
	

	18.
	Aktualizacja oprogramowania na koszt Wykonawcy
	TAK
	

	19.
	Zapewnienie odpowiedniej temperatury pracy analizatora 

( klimatyzator) i przechowywanie odczynników ( witryna chłodnicza) na koszt Wykonawcy
	TAK
	

	20.
	Szkolenie z obsługi z analizatora pracowników laboratorium
	TAK
	

	21.
	Instrukcja obsługi analizatora w języku polskim
	TAK
	

	22.
	Gwarancja na analizator na  okres obowiązywania umowy
	TAK


	

	23.
	Przeglądy analizatora ( zgodnie z zaleceniami producenta), wymiana części zużywalnych podczas przeglądów, naprawy w ramach gwarancji, koszty dojazdów - na koszt Wykonawcy
	TAK
	

	24.
	Czas naprawy w ciągu 48 godzin (2 dni roboczych od zgłoszenia)
	TAK
	

	25.
	Detekcja skrzepów i mikroskrzepów w materiale badanym.
	TAK
	

	26.
	Automatyczne rozcieńczenie próbek przez analizator.
	TAK
	

	27.
	Analizator kompaktowy o niewielkich wymiarach (nie większych niż 1,2 x 0,8 m), umożliwiający instalację i pracę na stole laboratoryjnym.
	TAK
	

	28.
	Eliminacja kontaminacji – jednorazowe końcówki do pipetowania materiału badanego i odczynników.
	TAK
	

	29.
	Odczynniki dla oznaczania TSH, FT4, FT3 i BHCG muszą posiadać określone przez producenta specyﬁczne wartości referencyjne dla populacji dorosłych,  kobiet w ciąży w poszczególnych trymestrach oraz osób starszych.
	TAK
	

	30.
	Wieloparametrowy materiał kontrolny producenta odczynników dla oznaczeń hormonalnych.
	TAK
	

	          Parametry dodatkowo ocenianie

	31.
	Objętość próbki aspirowana do 1 oznaczenia nie większa niż 50 ul
	parametr dodatkowo oceniany:
TAK – 10 pkt

NIE - 0 pkt
	

	32.
	Czas oznaczenia troponiny nie dłuższy niż 10 minut
	parametr dodatkowo oceniany:
TAK – 5 pkt

NIE - 0 pkt
	

	33.
	Odczynniki  gotowe do użycia bez konieczności ręcznego odkręcania butelek i mieszania zawartości
	parametr dodatkowo oceniany:
TAK – 5 pkt

NIE- 0 pkt
	



